PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

“SISTEMA PHASE ARRAY FULL PARALLEL CON SOFTWARE DE CONTROL DE EQUIPO Y LIBRERIAS DE PROGRAMACION”

Renglón 1

Características Técnicas

- Modos de adquisición:

- Phased Array: aplicación de leyes focales en emisión y en recepción.

- Multicanal: aplicación de leyes focales en emisión y captura de datos sin procesar en recepción.

- Trigger: por software, por encoder y externo.

- Entradas para encoders: 3 o más entradas para encoders en cuadratura.

- Pulser:

- Amplitud Programable de -20 V a -100 V.

- Ancho de pulso programable de 50ns a 1.6µs.

- Tiempo de bajada ≤ 10ns.

- Frecuencia de repetición del pulso hasta 20kHz.

- Capacidad de excitación por tren de pulsos consecutivos.

- Excitación por códigos programable con códigos de 16 bits.

- Etapa receptora:

- Ganancia programable entre 0 y 100dB.

- Curva TCG arbitraria de más de 100 puntos.

- Ancho de banda mínimo entre 1MHz y 15MHz.

- Cross-talk entre canales: ≤-40dB a 5MHz.

- Resolución: 12 bits.

- Frecuencia de muestreo ≥ 40MHz.

- Modo “Phased Array”

- Retardos independientes en emisión y recepción con una resolución mínima de 6,25ns.

- Foco independiente para cada línea del barrido.

- Focalización dinámica en tiempo real.

- Apodización programable para cada canal.

- Apertura activa programable entre 1 y 128 canales activos.

- Configuración arbitraria de elementos emisores y receptores dentro de la apertura activa.

- Apertura dual para emisor/receptor (Pitch & Catch).

- Procesamiento de señales implementado por hardware en tiempo real:

  - Filtros pasa banda programables.

  - 4 compuertas programables.

  - Compresión de datos sin pérdida de picos hasta 128:1.

  - Filtro EMI.

  - Filtro de reducción de ruido de grano.

  - Función de auto enfoque para inmersión (detección de superficie) y para contacto (detección de geometría de zapata).

  - Promediado de hasta 256 A-Scan.

- Modo “Multicanal”

- Retardos independientes en emisión y recepción con una resolución mínima de 6,25ns.

- Foco independiente para cada línea del barrido.

- Apertura activa programable entre 1 y 128 canales activos.

- Configuración arbitraria de elementos emisores y receptores dentro de la apertura activa

- Curso de entrenamiento (incluye pasajes y estadía para un agente de C.N.E.A.).