ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: 142

Domicilio: Presbítero .J. González Y Aragón Nº15- Ezeiza cp: 1802,Bs.As

Correo electrónico: comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar

TEL: 4125-8520 / 8417

| Tipo de Procedimiento: Contratación Directa | N° 240 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: Sin Clase |
| Modalidad: Sin Modalidad |

| N° de Expediente: 212 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro: 24-EQUIPOS |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| CAE- Presb. J. González Y Aragón Nº15-Ezeiza, Bs.As -Div. Compras y Contrataciones. Edif. Instrumentación y Control, 1ºpiso Of. 125 | 06/07/2017 | 11:00 |

NOTIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 433 | 08225 | 0001 | Contador de Fisión con las siguientes características mínimas: Requisitos dimensionales: Diámetro externo: (35 ± 1) mm Longitud total: menor a 500 mm Distancia entre electrodos: entre 1.0 y 1.5 mm (para lograr pulso rápido del orden de 130 ns) Requisitos funcionales: Sensibilidad en modo pulso: mayor que 0.1 cps/n/cm2s Resistencia: mayor que 1010 ohms (valor bajo debido a decaimiento alfa) Requisitos de materiales constructivos: Material sensible: Uranio enriquecido al 90 % en 235U (contenido en U3O8 depositado sobre electrodos) Material del cuerpo exterior y electrodos: Acero Inoxidable Gas de llenado: Ar/N2 con un porcentaje de N2 entre 1.5% y 5 % de la mezcla (para lograr pulso rápido del orden de 130 ns) Presión de llenado: típico 5 Kg/cm2 absoluta Materiales aislantes: Al2O3, SiO2, OMg Tubo de llenado y sellado final: cobre electrolítico Conector: SHV con aislante cerámico de Al2O3 (o unión soldada a cable, a definir) Pasante eléctrico: cerámico-metal Máxima tensión de Polarización: 600V Soldaduras admitidas: TIG sin aporte Brazing de plata Estaño Requisitos de condiciones ambientales: Temperatura máxima de funcionamiento: 70ºC (dentro de contenedor sumergido en agua) Humedad máxima de funcionamiento: 70 % (dentro de contenedor sumergido en agua) Flujo neutrónico térmico en operación: hasta 1010 n/cm2s Tasa gamma en operación: hasta 20.000 Gy/h | Unidad | 8 |
| 2 | 433 | 08240 | 0006 | Cámara de Ionización Compensada con las siguientes características mínimas: Requisitos dimensionales: Diámetro externo: (41 ± 1) mm Longitud total: menor a 550 mm Requisitos funcionales: Sensibilidad neutrónica: del orden de 10-14 A/n/cm2s Sensibilidad gamma (sin compensar): del orden de 10-11 A /R/h Compensación gamma (Cɤ=2Ic/Ipx100): del orden de 2% (reducción de señal gamma de 98% con la compensación). (Ic: Corriente con polarización compensada, Ip: Corriente con polarización paralela) Requisitos eléctricos a temperatura ambiente: Resistencia de señal a masa: > 1011 ohms Resistencia de polarizador a masa: > 1011 ohms Resistencia de compensador a masa: > 1011 ohms Corriente de fuga: < 10-12 A Máxima tensión de polarización/compensación: +600 V/-600V Requisitos de materiales constructivos: Material sensible: Boro enriquecido al 92 % en 10B (depositado sobre electrodos) Material del cuerpo exterior y electrodos: Aluminio 1100 (99% Al típico) Gas de llenado: N2 (presión típica: 2 atmósferas absolutas) Materiales aislantes: Al2O3, SiO2, OMg Tubo de llenado y sellado final: aluminio 1100 Conectores de señal: BNC Hembra con aislante cerámico de Al2O3 (o unión soldada a cable, a definir) Conectores de alta tensión: SHV Macho con aislante cerámico de Al2O3 (o unión soldada a cable, a definir) Pasantes eléctricos: cerámico-metal Otros materiales admitidos en pequeñas cantidades: aleación 6063 (ISO AlMg0.5Si), Níquel, Hierro Soldaduras admitidas: TIG sin aporte Fricción Brazing para aluminio-hierro Estaño Requisitos de condiciones ambientales: Temperatura máxima de funcionamiento: 70ºC (dentro de contenedor sumergido en agua) Humedad máxima de funcionamiento: 70 % (dentro de contenedor sumergido en agua) Flujo neutrónico térmico en operación: hasta 1010 n/cm2s Tasa gamma en operación: hasta 20.000 Gy/h | Unidad | 4 |
| 3 | 433 | 08240 | 0009 | Cámara de Ionización Gamma con las siguientes características mínimas: Requisitos dimensionales: Diámetro externo: hasta 90 mm Longitud total: menor a 450 mm Requisitos funcionales: Sensibilidad gamma a 60Co: del orden de 10-9 A /R/h Requisitos eléctricos a temperatura ambiente: Resistencia de señal a masa: mayor que 1011 ohms Resistencia de polarizador a masa: mayor que 1011 ohms Corriente de fuga: menor que 10-12 A Máxima tensión de polarización: 700 V Requisitos de materiales constructivos: Material del cuerpo exterior: acero inoxidable Material de electrodos: Aluminio 1100 (99% Al típico) Gas de llenado: Ar (presión típica: 10 atmósferas absolutas) Materiales aislantes: Al2O3, SiO2, OMg Tubo de llenado y sellado final: cobre electrolítico Conector de señal: BNC con aislante de PEEK o polímero de alta resistencia a radiación o cerámico Conector de alta tensión: SHV con aislante de PEEK o polímero de alta resistencia a radiación o cerámico Pasantes eléctricos: cerámico-metal. Soldaduras admitidas: TIG sin aporte Estaño Requisitos de condiciones ambientales: Temperatura máxima de funcionamiento: 70ºC Humedad máxima de funcionamiento sin condensación: 100 % Tasa gamma en operación: hasta 100 R/h (aproximadamente 1 Gy/h) | Unidad | 2 |

Observaciones: en cada renglón debe estar provisto de la documentación de Calidad.

## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

## CONTRATACIÓN DIRECTA CASOS ESPECIALES

- PREMISAS GENERALES

## Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

1.2 El objeto del presente pliego es la adquisición de ” DETECTORES DE      NEUTRONES       Y DE GAMMA PARA EL RA-10”, correspondiente al Edificio Instrumentación y Control del Centro Atómico de Ezeiza ubicado en Presbitero Juan Gonzalez y Aragón Nº 15 Ezeiza (CP: B1802AYA) Prov. Bs.As., Oficina: División de Instrumentación y Dosimetría, Interno: 4125-8327 de la COMISIÖN NACIONAL DE ENERGÏA ATÖMICA, en adelante LA CNEA.

## 1.3   La CNEA podrá solicitar la opción a prórroga, sesenta (60) días corridos previos a la finalización de la orden de compra, prerrogativa ésta exclusiva de LA CNEA (Art. 100 b, Decreto 1030/2016). La emisión de la nueva orden de compra deberá realizarse antes del vencimiento de la vigencia del contrato original.

## 1.4  LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos de varias Jurisdicciones.

## 1.5   A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

## 1.6   El OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN o las que en el futuro las reemplacen).

## 1.7  El ADJUDICATARIO mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

1.8   No será necesaria la presentación de Garantías. (Art. 80 Decreto 1030/2016, Arts. 51, 52, 54, 55, 57 y 60 de la Disposición 62 E/2016.)

- VISITA, CONSULTA, CIRCULARES

  - Los OFERENTES podrán visitar hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en  el Edificio de Instrumentación y Control del Centro Atómico de Ezeiza ubicado en Presbitero Juan Gonzalez y Aragón Nº 15 Ezeiza (CP: B1802AYA) Prov. Bs.As. 1ºPiso, División de Instrumentación y Dosimetría, Interno: 4125-8327, los días hábiles en el horario de 9 a 16 horas con previa cita gestionada con el Sr. Marcelo Miller en la Oficina:123F o telefónicamente al Nº 4125-8327. LA CNEA extenderá una constancia de visita. No se admitirá posteriormente causal de desconocimiento

## 2.2   Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la oficina de  Div. Compras y Contrataciones. Edif. Instrumentación y Control, 1ºpiso Of. 125, CAE- Presb.J.Gonzalez Y Aragón Nº15-Ezeiza,Bs.As- o por correo electrónico a comprasezeiza@cae.cnea.gov.ar , hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas las presentadas fuera de término.

## 2.3  Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego deberán ser emitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

- OFERTA

# 3.1

## Forma de presentación y entrega

- Será presentada  en la Oficina de Div. Compras y Contrataciones. Edif. Instrumentación y Control, 1ºpiso Of. 125, CAE- Presb.J.Gonzalez Y Aragón Nº15-Ezeiza, Bs.As-  en el horario de 9.30 a 12.30 y de 14.00 a 16.30 horas hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT,  domicilio real, especial y dirección de correo electrónico.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será en PESOS conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las que serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.

- La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

## Documentación a presentar con la oferta

- Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco días de haber tomado conocimiento.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

- Acreditación de la representación (actas, mandatos, poderes, etc).

  - Criterio de selección de las ofertas

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: Precio y Calidad

- A efectos de la confrontación de oferta, se considerará sólo la oferta por renglón. La adjudicación será por renglón.

- Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Oficina de Compras podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.

- No serán considerados los OFERENTES cuyo objeto social no contemple la prestación del servicio a contratar.

- Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino".

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001 Artículo 1).

- ASPECTOS TÉCNICOS

Ver especificaciones  técnicas.

- ENTREGA

5.1	La entrega del bien se realizará en: el Edificio de Instrumentación y Control del Centro Atómico de Ezeiza ubicado en Presbitero Juan Gonzalez y Aragón Nº 15 Ezeiza (CP: B1802AYA) Prov. Bs.As. Planta Baja, Oficina: Taller, Interno: 4125-8241, en el horario de 9 a 16 horas), y en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se otorgará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido el bien.

5.2	Toda persona que ingrese al Edificio de Instrumentación y Control, del centro Atómico Ezeiza deberá presentar certificado de cobertura de ART ó póliza de seguro de accidentes personales vigente.

- PENALIDADES

Los OFERENTES Y ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106 del Decreto 1030/2016 cc. con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

6.1 	Adquisición de Bienes: Se aplicará una multa del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles.

6.2 	Contratación de servicios: Si ocurriera alguna de las causales determinadas en el Art. 6.2.1, LA CNEA deberá aplicar las penalidades según lo establecido en el Art. 6.2.2.

6.2.1	Será causal de Apercibimiento, Multa o Rescisión según lo establezca LA CNEA:

  - Incumplimiento de lo establecido en cualquier punto de este Pliego.

  - Incumplimiento de órdenes de servicio.

- Paralización parcial, total o abandono del servicio.

- Ausencia de personal no cubierta en tiempo y forma. Rotación asidua del personal.

- Variación en lo ofrecido, en calidad y cantidad de insumos, equipamiento, mano de obra, etc.

- Mora en los pagos de salarios, contribuciones sociales, impuestos, tasas y seguros.

- Delitos cometidos por el personal, aún en grado de tentativa.

- El incumplimiento de cualquier otra acción que afecte la Orden de Compra.

6.2.2	Clases de Penalidades:

- Primer Incumplimiento: Apercibimiento

- Segundo Incumplimiento: Multa del 5% al 10% de la facturación pendiente de cobro.

- Tercer Incumplimiento: Multa del 11% al 20% de la facturación pendiente de cobro.

- Cuarto Incumplimiento: Multa del 21% al 30% de la facturación pendiente de cobro.

- Quinto Incumplimiento: Rescisión contractual.

- De acuerdo a la importancia de lo objetado, LA CNEA se reserva el derecho de modificar la aplicación de las instancias determinadas.

- LA CNEA otorgará un plazo para la regularización del incumplimiento. De persistir dicho incumplimiento, LA CNEA deberá continuar con el régimen de sanciones. La multa aplicada no podrá ser, en ningún caso, inferior a la anterior.

- PAGO Y FACTURACIÓN

7.1  Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en el Edificio de Instrumentación y Control del Centro Atómico de Ezeiza ubicado en Presbitero Juan Gonzalez y Aragón Nº 15 Ezeiza (CP: B1802AYA) Prov. Bs.As. Planta Baja, Oficina: Taller, Interno: 4125-8241, en el horario de 9 a 16 horas.

# 7.2   El pago se realizará en PESOS, por el sistema CUT, a los treinta (30) días hábiles    de presentada la factura.

.