This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 6
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 415/2017
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2017
 Ejercicio:
355
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
EQUIPOS
 Rubro comercial:
A. CANTIDAD: 2 (DOS) UNIDADES.
B. NOMBRE GENÉRICO: SISTEMA REGISTRADOR DE TEMPERATURA TIPO DATALOGGER
C. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: EL DISPOSITIVO DEBE CONTAR MÍNIMAMENTE CON BATERÍA INCORPORADA DE ALTA
DURACIÓN (MIN. 3 AÑOS), DISPLAY LCD PARA LECTURA DE DATOS, VISUALIZACIÓN DE MÁXIMO Y MÍNIMO, ALARMAS
PROGRAMABLES, CONECTIVIDAD CON PC Y CAPACIDAD DE EXPORTACIÓN DE DATOS. SISTEMA DE PROTECCIÓN DE
DATOS ANTE UN FALLO DE ALIMENTACIÓN. SOFTWARE DE PC. CAPACIDAD DE ALMACENAR COMO MÍNIMO 16.000
LECTURAS. SENSOR DE TEMPERATURA TIPO SONDA. RESOLUCIÓN MÍNIMA 0,1 °C. 
D. GARANTÍA: 1 AÑO.
E. SE DEBERÁ ADJUNTAR CATALOGO TÉCNICO.

Especificación técnica:
EQUIPAMIENTO E INSUMOS DE USO MEDICO
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
01 de Septiembre de 2017 a las 15:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
INSTRUMENTOS DE MEDICION; USO MEDIC. Y
ALMACENAM. CONT. TEMP - RANGO DE
MEDICION -30 A 70°C - PRECISION +/- 0,5°C -
NOMBRE REGISTRADOR DATOS
TEMPERATURA -.
 2,000000
UN
1
433-03958-0232
Recepción de Ofertas hasta el 01 de Septiembre de
2017 a las 15:00 horas
Muestra
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 6
ESPECIFICACIONES
A. CANTIDAD: 2 (DOS) UNIDADES.
B. NOMBRE GENÉRICO: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO
C. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: EL MONITOR DEBE CONTAR MÍNIMAMENTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS
I. PANTALLA LCD CON TECNOLOGÍA TFT DE POR LO MENOS 10". 
II. TIPO: MONITOR MODULAR.
III. MONITOREO DE ECG, PRESIÓN NO INVASIVA (PNI), RESPIRACIÓN, SATURACIÓN DE OXÍGENO (SPO2),
TEMPERATURA. POSIBILIDAD DE ADICIONAR PRESIÓN INVASIVA (PI) Y CAPNOGRAFÍA (CO2).
IV. INCLUIR ACCESORIOS PARA LA MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS DETALLADOS.
V. REVISIÓN INSTANTÁNEA DE DATOS DE LOS ÚLTIMOS 2 MINUTOS.
VI. VISUALIZACIÓN DE 7 CANALES DE ECG EN PANTALLA.
VII. ANÁLISIS DE ARRITMIA Y SEGMENTO ST.
VIII. BATERÍA RECARGABLE DE ION-LI QUE PERMITA UNA AUTONOMÍA DE POR LO MENOS 2 HORAS.
IX. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS (96 HORAS; VALORES DE PNI; EVENTOS RESULTANTES DE
ALARMAS).
X. DETECCIÓN DE MARCAPASOS.
XI. 720 SEG. DE REVISIÓN DE ONDAS. 
XII. GUARDADO DE ÚLTIMAS 60 ALARMAS.
XIII. ALMACENAMIENTO DE 500 MEDICIONES DE PNI.
D. GARANTÍA: 1 AÑO.
E. SE DEBERÁ ADJUNTAR CATALOGO TÉCNICO.

A. CANTIDAD: 4 (CUATRO) UNIDADES.
B. NOMBRE GENÉRICO: ESFINGOMANÓMETRO
C. DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
I. TENSIÓMETRO ARTERIAL DE RELOJ COMPACTO CON ESTETOSCOPIO
II. RESISTENTE CARCASA METÁLICA DE CROMADO BRILLANTE, CON ANILLO METÁLICO, PROTEGIDA CONTRA LA
CORROSIÓN 
III. PERA DE LÁTEX CON VÁLVULA DE PURGA CROMADA 
IV. BASE DE VÁLVULA METÁLICA 
V. VÁLVULA DE PURGA DE PRECISIÓN, CON AJUSTE FINO Y SIN DESGASTE 
VI. MICROFILTRO PARA PROTEGER LA VÁLVULA DE PURGA DE AIRE Y EL SISTEMA DE MEDICIÓN 
VII. MEMBRANA ENDURECIDA ESPECIAL DE COBRE-BERILIO, PRÁCTICAMENTE NO ENVEJECE 
VIII. MEMBRANA RESISTENTE A SOBREPRESIONES DE HASTA 600 MM HG 
IX. MÁXIMA TOLERANCIA DE ERROR +/- 3 MM HG 
X. ESCALA LINEAL DE ALUMINIO Ø 49 MM, PERFECTAMENTE LEGIBLE HASTA 300 MM HG 
XI. INCLUIR BOLSA CON CREMALLERA PARA GUARDADO Y PROTECCIÓN.
D. SE DEBERÁ ADJUNTAR CATALOGO TÉCNICO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
MONITOR PARAMETRO FISIOLOGICO; TIPO
MULTIPAR LCD  - TAMAÑO 15pulg -
AUTONOMIA 2H - TEMPERATURA 0 A 45°C -
TENSION SANGUINEA 0 A 300mm hg -
ALIMENTACION 220V -.
TENSIOMETROS ARTERIALES; RANGO DE
PRESION 0 A 300mm hg - RANGO
PULSACIONES 30 A 199 PULS/SEG -
ALIMENTACION MANUAL - TIPO CON
ESTETOSCOPIO -.
 2,000000
 4,000000
UN
UN
2
3
433-05424-0010
433-00130-0009
Muestra
Muestra
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 6
ESPECIFICACIONES
A. CANTIDAD: 1 (UNA) UNIDAD.
B. NOMBRE GENÉRICO: LARINGOSCOPIO CON RAMAS CURVAS CON FIBRA ÓPTICA PARA ADULTOS.
C. DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
I. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
II. LARINGOSCOPIO, MANGO CON PILAS ALCALINAS
III. 4 RAMAS CURVAS CON FIBRA ÓPTICA, TAMAÑOS PARA ADULTO(N°2, 3, 4 Y 5).
IV. CON MALETÍN PLÁSTICO RÍGIDO PARA TRANSPORTE.
D. SE DEBERÁ ADJUNTAR CATALOGO TÉCNICO.

A. CANTIDAD: 1 (UNA) UNIDAD.
B. NOMBRE GENÉRICO: LARINGOSCOPIO CON RAMAS CURVAS CON FIBRA ÓPTICA DE USO PEDIÁTRICO.
C. DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
I. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
II. LARINGOSCOPIO, MANGO CON PILAS ALCALINAS
III. 4 RAMAS CURVAS CON FIBRA ÓPTICA, TAMAÑOS PARA USO PEDIÁTRICO(N°0, 1, 2 Y 3).
IV. CON MALETÍN PLÁSTICO RÍGIDO PARA TRANSPORTE. 
D. SE DEBERÁ ADJUNTAR CATALOGO TÉCNICO.

A. CANTIDAD: 2 (DOS) UNIDADES.
B. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: BOTIQUÍN DE CHAPA PINTADA CON PINTURA HORNEADA, AMURABLE, CON MANIJA
SUPERIOR Y DIVISIONES INTERNAS. TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN TENER UN VENCIMIENTO EN UN PLAZO MAYOR
A 1 AÑO. DEBEN CUMPLIR CON REQUERIMIENTOS DE SALAS DE PRIMEROS AUXILIOS, ART Y ASEGURADORAS. 

A. CANTIDAD: 1 (UNA) UNIDAD.
B. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTES CON ELEVACIÓN DE ALTURA HIDRÁULICA (2
PISTONES), TRENDELEMURG Y ANTI-TRENDELEMBURG, BARANDAS LATERALES PLEGABLES HACIA ABAJO (HACIA
LOS PIES), SISTEMA DE FRENOS EN 4 RUEDAS, RUEDAS 17 CM DE DIÁMETRO MÍNIMO, CONTROL HIDRÁULICO DE
PEDAL INSTALADO EN LOS DOS LADOS Y PORTASUERO. CABECERA REGULABLE. MEDIDAS DE LA CAMILLA:
GRANDE, DE 211 CM X 76 CM. SUPERFICIE DEL PACIENTE: 192 CM X 66 CM. EN TODOS LOS CASOS LAS MEDIDAS
SON MÍNIMAS, TOLERANCIA DEL 3%. PESO MÁXIMO DEL PACIENTE: POR LO MENOS 150 KG.
C. GARANTÍA: 1 AÑO.
D. SE DEBERÁ ADJUNTAR CATALOGO TÉCNICO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
LARINGOSCOPIOS; MATERIAL ACERO
INOXIDABLE - RAMAS ADULTO - CON
ILUMINACION -.
LARINGOSCOPIOS; MATERIAL ACERO
INOXIDABLE - RAMAS PEDIATRICO - CON
ILUMINACION -.
BOTIQUINES PRIMEROS AUXILIOS; MEDIDA 38
X 30Cm - MATERIAL METAL -.
CAMILLAS; ANCHO 96Cm - LARGO 216Cm -
ALTO REGULABLE - ARNESES SIN - TIPO
HIDRAULICA -.
 1,000000
 1,000000
 2,000000
 1,000000
UN
UN
UN
UN
4
5
6
7
433-02044-0002
433-02044-0003
433-00065-0031
433-01719-0055
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 6
ESPECIFICACIONES
A. CANTIDAD: 2 (DOS) UNIDADES.
B. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTES CON ELEVACIÓN DE ALTURA HIDRÁULICA,
BARANDAS, RUEDAS Y PORTASUERO. CABECERA REGULABLE. MEDIDAS MÍNIMAS DEL LECHO: 182 CM X 60 CM.
ALTURA VARIABLE ENTRE 58 CM A 103 CM. EN TODOS LOS CASOS LAS MEDIDAS SON MÍNIMAS, TOLERANCIA DEL
3%. PESO MÁXIMO DEL PACIENTE: POR LO MENOS 150 KG.
C. GARANTÍA: 1 AÑO.
D. SE DEBERÁ ADJUNTAR CATALOGO TÉCNICO.

A. CANTIDAD: 2 (DOS) UNIDADES.
B. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: RESUCITADOR MANUAL DE SILICONA OVAL PARA LA VENTILACIÓN MANUAL DE
PACIENTES ADULTOS. RESUCITADOR DE SILICONA REUTILIZABLE, SIN LATEX, ESTERILIZABLE POR AUTOCLAVE.
INCLUIR BOLSA DE RESERVORIO DE OXÍGENO Y VÁLVULA DE PACIENTE. VOLUMEN TIDAL MÁXIMO DE 700ML.
CONECTORES DE PACIENTE Y ESPIRATORIOS BAJO NORMA ISO.
C. EL SET COMPLETO DEBE SER AUTOCLAVABLE.
D. GARANTÍA: 1 AÑO.
E. SE DEBERÁ ADJUNTAR CATALOGO TÉCNICO.

 A. CANTIDAD: 2 (DOS) UNIDADES.
B. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: RESUCITADOR MANUAL DE SILICONA OVAL PARA LA VENTILACIÓN MANUAL DE
PACIENTES PEDIÁTRICOS. RESUCITADOR DE SILICONA REUTILIZABLE, SIN LATEX, ESTERILIZABLE POR AUTOCLAVE.
INCLUIR BOLSA DE RESERVORIO DE OXÍGENO Y VÁLVULA DE PACIENTE. PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS DEBEN
ESTAR EQUIPADOS CON UN MECANISMO LIMITADOR DE PRESIÓN PARA QUE LA PRESIÓN DEL AIRE NO EXCEDA LOS
45 CM H2O. VOLUMEN TIDAL MÁXIMO DE 450ML. CONECTORES DE PACIENTE Y ESPIRATORIOS BAJO NORMA ISO.
C. EL SET COMPLETO DEBE SER AUTOCLAVABLE.
D. GARANTÍA: 1 AÑO.
E. SE DEBERÁ ADJUNTAR CATALOGO TÉCNICO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
CAMILLAS; ANCHO 0,71Cm - LARGO 1,90M -
ALTO 0,90Cm - ARNESES SIN - TIPO RODANTE
-.
RESUCITADORES MANUALES; VALVULA DE
SEGURIDAD CON - BOLSA RESERVORIO DE
O2 600CM3 - USO P/ADULTOS -.
RESUCITADORES MANUALES; VALVULA DE
SEGURIDAD CON - BOLSA RESERVORIO DE
O2 600CM3 - USO P/NIÑOS -.
 2,000000
 2,000000
 2,000000
UN
UN
UN
8
9
10
433-01719-0057
433-02045-0005
433-02045-0006
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 5 de 6
ESPECIFICACIONES
A. CANTIDAD: 3 (TRES) UNIDADES.
B. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: SILLA DE RUEDAS PARA TRASLADO DE PACIENTE. 
I. MATERIAL: METAL CROMADO. 
II. PESO MÁXIMO DE POR LO MENOS 110 KG. 
III. RUEDAS TRASERAS MACIZAS DE APROX. 60 CM DE DIÁMETRO.
IV. RUEDAS DELANTERAS MACIZAS DE APROX. 20 CM DE DIÁMETRO.
V. ANCHO MÁXIMO DE RUEDA A RUEDA DE 65 CM.
VI. ASIENTO Y RESPALDO DE NYLON, TRANSPIRABLE.
VII. REPOSAPIES DESMONTABLES Y REBATIBLES.
VIII. APOYABRAZOS REBATIBLES Y APTOS PARA ESCRITORIO.
IX. COLOR NEGRO.
C. GARANTÍA: 1 AÑO.
D. SE DEBERÁ ADJUNTAR CATALOGO TÉCNICO.

A. CANTIDAD: 3 (TRES) UNIDADES.
B. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL CON DISPLAY GRANDE. DEBE PERMITIR MEDICIÓN
SIMULTÁNEA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTE.
I. UNIDADES: °C (GRADOS CENTÍGRADOS).
II. ALMACENAMIENTO DE VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS.
III. CAPACIDAD PARA COLOCACIÓN EN PARED O MESA.
IV. RESOLUCIÓN: 0.1 °C / 1% HR.
V. INDICADOR DE BATERÍA BAJA.
VI. SENSOR: SENSOR REMOTO INALÁMBRICO DE HASTA 3 CANALES CON ALCANCE DE TRANSMISIÓN DE 100 MTS.
VII. ALIMENTACIÓN: A BATERÍA/PILAS (SENSOR Y TERMO HIGRÓMETRO).
C. GARANTÍA: 1 AÑO.
D. SE DEBERÁ ADJUNTAR CATALOGO TÉCNICO.

A. CANTIDAD: 6 (SEIS) UNIDADES.
B. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: TERMÓMETRO DIGITAL, CON PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO DE 3 ½ DÍGITOS. 
I. RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 0.1 °C.
II. RANGO: 32.0 °C A 43 °C.
III. MEMORIA PARA GUARDAR EL ÚLTIMO VALOR DE MEDICIÓN.
IV. PILA DE 1,5 V DC CON DURACIÓN DE 2 AÑOS CON 1 A 2 MEDICIONES AL DÍA.
V. SONIDOS: PITIDOS DE FIEBRE Y TEMPERATURA NORMAL.
VI. INCLUIR PILA, ESTUCHE DE TRANSPORTE Y MANUAL DE INSTRUCCIONES.
C. GARANTÍA: 1 AÑO.
D. SE DEBERÁ ADJUNTAR CATALOGO TÉCNICO.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
SILLAS DE RUEDAS; ANCHO 61Cm -
APOYABRAZO REBATIBLE - PIERNERA
REBATIBLE - FRENO CON - MATERIAL
CUERINA -.
TERMOHIGROMETROS; TIPO DIGITAL -
APAGADO NO - RANGO DE HUMEDAD 0 A 100%
- RANGO DE TEMPERATURA -10 A 60°C -.
TERMOMETROS MEDICINALES; TIPO DIGITAL -
ESCALA GRADO CENTIGRADO - RANGO DE
TEMPERATURA 20 A 45°C -.
 3,000000
 3,000000
 6,000000
UN
UN
UN
11
12
13
433-01711-0001
439-06778-0015
295-03751-0029
Muestra
Muestra
Muestra
NO
NO
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 6 de 6
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días corridos  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
TREINTA (30) DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar Constancia de CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Poseer vigente Certificado Fiscal para Contratar, s/Disp 63 art 13 Inc. H ap 5. (O copia de la Multinota presentada ante la AFIP,
acorde con la Res. Gral. 1814/2005 AFIP)

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: "Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando
a este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad".

Decreto 1030/16 Art 80, ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M)

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros.
CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10) DÍAS hábiles como máximo.

Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE FIRMADAS, PREFERENTEMENTE, EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE
CERRADO, INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE
COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE
Observaciones: