ANUNCIO DE CONVOCATORIA

| Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA |
| --- |
| Domicilio: Av. Del Libertador 8250 C.P. (1429) |
| Tipo de procedimiento: CONTRATACION DIRECTA | N° 762 | Ejercicio: 2016 |
| Clase / causal de procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |
| N° de expediente: 815 | Ejercicio: 2016 |
| Rubro: 24 – EQUIPOS |
| Objeto: ADQUISICION DE CAMPANAS DE EXTRACCION DE GASES – REGIONAL CUYO-G.E.M.P |
| COSTO DEL PLIEGO: |
| Importe ($): SIN COSTO |
| ACTO DE APERTURA |
| Lugar: Av. Del Libertador 8250, Of. 3120, Capital Federal |
| Día: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016 |
| Hora: 15:30HS |
| PRESENTACION DE OFERTAS |
| Lugar: Oficina de Compras y Contrataciones CNEA, Av. Del Libertador 8250 - 3° piso -Oficina 3120, Cap. Fed |
| Plazo: De lunes a viernes. Hasta fecha y horario de la apertura. |
| Horario: De 10:00 a 12:00 hs. y de 14:00 a 16:00 hs. |
| RETIRO, ADQUISICIÓN O VISTA DEL PLIEGO/ BASES DEL LLAMADO |
| Lugar: Oficina de Compras y Contrataciones CNEA, Av. Del Libertador 8250 - 3° piso -Oficina 3120, Cap. Fed |
| Plazo: De lunes a viernes. |
| Horario: De 10:00 a 12:00 hs. y de 14:00 a 16:00 hs. |
| CONSULTAS AL PLIEGO/ BASES DEL LLAMADO |
| Lugar: Deberán ser remitidas por escrito a la Subgerencia de Compras y Contrataciones de Sede Central CNEA situada en Av. Del Libertador 8250 - 3° piso, oficina Nº 3120, CP C1429BNP-C.A.B.A. hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la apertura de ofertas |
| Plazo: De lunes a viernes de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00hs |
| Horario: |
| PRESENTACIÓN DE MUESTRAS |
| Lugar: |
| Plazo: |
| Horario: |
| VISITA/ VISTA DE MUESTRA PATRÓN |
| Lugar: |
| Plazo: |
| Horario: |
| PERSONA DE CONTACTO: SR. GUSTAVO MODOLO AL 0261-4350404 INT. 199 |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/ BASE DEL LLAMADO

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: 140 SEDE CENTRAL

Domicilio: AV. DEL LIBERTADOR 8250 3º PISO Of. 3120 (1429) C.A.B.A.

| Tipo de Procedimiento: CONTRATACION DIRECTA | N° 762 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase/ causal del procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |

| N° de Expediente: 815 | Ejercicio 2016 |
| --- | --- |
| Rubro: 24 – EQUIPOS |
| Objeto: ADQUISICION DE CAMPANAS DE EXTRACCION DE GASES – REGIONAL CUYO-G.E.M.P |
| Plazo de duración del contrato: |

NOTIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS:

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 439 | 06385 | 0001 | CAMPANAS EXTRACTORAS DE GAS | UN | 1 |

Detalle de la prestación: DEBERA AJUSTARESE A LOS SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Calidad:

Tolerancia:

Muestra:

Visita:

Muestra patrón:

MONEDA DE COTIZACIÓN: PESOS

OFERTAS ALTERNATIVAS: NO SE ACEPTAN

OFERTAS VARIANTE: NO SE ACEPTAN

OFERTAS PARCIALES: NO SE ACEPTAN

CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA:

GARANTÍAS:

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: será de sesenta (60) días corridos con opción a prórroga, renovándose automáticamente conforme a lo establecido por el artículo 66 del Decreto 893/2012.

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES:

DATOS DE LA EJECUCIÓN:

PLAZO PARA INTEGRAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

PLAZO O FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES O DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: 60 días hábiles a partir de la recepción de O. Compra.

COMIENZO DEL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES O DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: a partir de la recepción o. Compra

FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES O DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES O DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: Azopardo 313, Godoy Cruz, Mendoza (CP5501)

RÉGIMEN DE PENALIDADES:

CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN:

FACTURACIÓN: Las facturas serán presentadas en oficina de Coordinación Presupuestaria nº B05 de la Subgerencia Regional Cuyo ubicada en calle Azopardo 313, Godoy Cruz (Cp5501), Mendoza, los días hábiles en el horario de 09:00 a 12:00 hs.

PAGO: El pago se realizará por el sistema de CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura.

JURISDICCIÓN APLICABLE:

ADQUISICIÓN DE BIENES

DECRETO 893/2012

# PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Oferta: Se deberá indicar el importe en letras y números, el valor unitario y total. Será en pesos, conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los valores cotizados deberán incluir indefectiblemente el IVA. La oferta deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 70 del Decreto 893/2012. Efectos de la presentación de la oferta: La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello la CNEA por todo concepto, incluidos los gastos de entrega de la mercadería adjudicada. Serán A CARGO DEL PROVEEDOR fletes, etc. No se aceptarán ofertas alternativas. No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas opcionales. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. Documentación a presentar con la oferta: Información de contacto: Nombre y apellido del oferente, domicilio en CABA, número de fax y dirección de correo electrónico. Constancia de visita a las instalaciones de CNEA Reg. Cuyo en calle Azopardo 313, Godoy Cruz Mendoza. Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 3 del presente pliego). Datos de inscripción al SIPRO vigente a la fecha de apertura, o constancia de pre-inscripción al mismo y/o la documentación respaldatoria que permita su validación. Consultas: www.argentinacompra.gov.ar (artículos 234/5/6 Decreto 893/2012) Certificado Fiscal para Contratar vigente a la fecha de apertura, en ofertas iguales o superiores a $ 50.000.- (o copia de la multinota presentada ante la AFIP, acorde con la Resol. Gral. Nº 1814/2005 AFIP). Declaración Jurada de Habilidad: donde conste que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con el Estado. Declaración Jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la legislación laboral vigente (condiciones dignas y ausencia de trabajo infantil). Declaración Jurada donde se informe la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados, así como el resultado de la balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio futuro. Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una DDJJ que la acredite como tal. Acreditación de la representación (actas de asamblea, mandatos, poderes, etc.), en caso de corresponder. Criterio de selección de las ofertas: La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo cuenta la calidad, la idoneidad del oferente y el precio el cual no será condicionante de la adjudicación. Además, en la evaluación, se tendrá en consideración oferentes que hayan realizados trabajos similares en CNEA y/o fabricación nacional sin que estos sean excluyentes. A efectos de la confrontación de oferta, se considerará solo la oferta global La adjudicación será forma global a la oferta más conveniente. Se establece que todo oferente que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto Nº 1023/01 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para ese llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de la CNEA. Garantías: Se regirá por lo establecido en los artículos 100, 101, 103 y 104 del Decreto 893/2012. El plazo de mantenimiento de la oferta: será de sesenta (60) días corridos con opción a prórroga, renovándose automáticamente conforme a lo establecido por el artículo 66 del Decreto 893/2012. Garantía de Mantenimiento de oferta: equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado. Garantía de Ejecución o de Cumplimiento del Contrato: equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra. Deberá ser presentada dentro de los 5 días hábiles de recibida la orden de compra en la OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – SEDE CENTRAL - Av. del Libertador 8250 Piso 3 Of. 3120 (C1429BNP) C.A.B.A. El oferente y/o adjudicatario queda debidamente notificado con la aceptación de las condiciones de este Pliego, que deberá retirar la garantía de Mantenimiento de Oferta y/o Ejecución/Cumplimiento del contrato, luego de la finalización de las obligaciones emergentes de esta contratación. La falta de retiro de la garantía, facultará a la Comisión Nacional de Energía Atómica a destruir o ingresar al patrimonio no haciéndose responsable por los daños que tal medida pudiere ocasionar al oferente y/o adjudicatario. Plazo para la entrega: Será de sesenta (60) días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra. La conformidad definitiva se realizará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido los bienes. Penalidades: Los oferentes y adjudicatarios podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Art 126 y 131 del Dto 893/12. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles. Se aplicará una multa de 0,5 (cero como cinco) por ciento del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada 10 (diez) días hábiles de atraso o fracción mayor de 5 días hábiles. Facturación y Pago: Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción, en la oficina de Coordinación Presupuestaria nº B05 de la Subgerencia Regional Cuyo ubicada en calle Azopardo 313, Godoy Cruz (Cp5501), Mendoza, los días hábiles en el horario de 09:00 a 12:00 hs. El pago se realizará por el sistema de CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura. Para percibir el pago, EL ADJUDICATARIO deberá dar cumplimiento a los requisitos de información de Cuenta Bancaria y Alta de Beneficiario. Domicilio legal - Datos impositivos/fiscales: A todos los efectos legales la CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250 de la CABA, (C1429BNP). Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires. El oferente/adjudicatario constituirá domicilio legal en la misma jurisdicción, donde serán válidas todas las notificaciones cursadas, debiendo mantenerlo hasta el cumplimiento de la obligación afianzada. La CNEA se encuentra inscripta en la A.F.I.P. bajo la C.U.I.T. Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Ley 22498, Art. 18). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos de varias Jurisdicciones. Normas de Cumplimiento Obligatorio: Ley 24.156; Decretos 893/2012 y 1023/2001 y demás normativa concordante en la materia. Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino". Consultas: Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras de Sede Central, Subgerencia de Compras y Contrataciones de Sede Central CNEA situada en Av. Del Libertador 8250 - 3° piso oficina 3120, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - CP C1429BNP, hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas.

##### ASPECTOS TÉCNICOS

Descripción y características del bien:

| Reng. | Cant. | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 (uno) | CAMPANA DE LABORATORIO PARA LA CAPTURA, CONTENCIÓN Y EVACUACIÓN AL EXTERIOR DE VAPORES ACIDOS Y HUMOS Campana de extracción de vapores ácidos (una unidad) DESCRIPCIÓN: El sistema está compuesto por la cámara de captación en cristal de seguridad templado con revestido en film de PVC y mesada de gres cerámico. Torre lavadora de gases en polipropileno. Modelo autoportante con armario bajo mesada y torre lavadora de gases. Apta para ácidos sulfúrico, fluorhídrico, clorhídrico, perclórico, nítrico, agua oxigenada, amoniaco, piridina DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE CAMPANA USO DE VAPORES ÁCIDOS: Dimensiones exteriores aproximadas: ancho 1.50 m, profundidad 0.80 m y altura total 2.50 m. Dimensiones interiores aproximadas de la cámara de captación: ancho 1.20 m, profundidad útil de masada 0.60 m y altura interior mesada cúpula superior 1.10 m y altura de mesada de trabajo 0.90 m. Deberá estar conformada por dos partes, la interior denomina cámara de captación que está en contacto con los productos que se manipulan o procesan y el otro denominado gabinete exterior, que no está en contacto con los productos que se manipulan. Cámara de captación deberá estar construida en cristal de seguridad templado, espesor 10 mm con sobre protección en revestido de film PVC para ácido fluorhídrico. Mesada de trabajo deberá estar realizada en placas de gres cerámico, medida base 1.20 m x 0.60 m x 14 mm de espesor, color blanco natural mate, sobre una base de placa de granito de 20 mm de espesor. Piletín de mesada: Debe contener para enjuague y descarga de líquidos, medida oval 30 x 16 x 14 cm de profundidad en gres cerámico, puede ser instalado bajo o sobre nivel de mesada. Puerta frontal de acceso a la cámara de captación debe ser con cristal de seguridad templado de 8 mm de espesor, revestido de film PVC para ácido fluorhídrico. Medidas aproximadas 1.20 m x 0.70 m de mesada a dintel. Deslizamiento de la puerta sobre guías de polipropileno. Sistema de apertura levadizo balanceado, permitiendo la detención de la puerta en la posición que el operador fije. Para equilibrar y facilitar su operación debe constar de un mecanismo de contra peso oculto unificado. Movimiento en dos líneas con cable de acero, dando un total margen de seguridad aún ante la improbable ruptura de uno de ellos. Rodamientos o poleas montados sobre rulemanes blindados. Con Solía bajo puerta rebatible para el pase de cables y/o mangueras de servicios desde el interior de la campana hacia el exterior, permitiendo el cierre total de la puerta frontal. Realizada en chapa de acero inoxidable calidad AISI 316. Gabinete exterior deberá estar conformado por dos paneles laterales y uno frontal removibles, realizados en chapa BWG Nº 18 con terminación pintura epoxi/poliéster termo endurecida. Deberá tener frente aerodinámico, con planos inclinados de la boca de aspiración conformada por solia, dintel y columnas, para evita gran parte de las turbulencias interiores. Servicio de fluidos: deberá contener uno de agua sobre piletín y uno de gas con oliva para manguera. Sobre los laterales interiores de la cámara de captación deberán estar los picos de salida para los servicios. Cada servicio es comandado con una válvula específicamente diseñada para laboratorio bajo normas internacionales DIN 12920 / DIN 50018. Con tipo de cierre según corresponda al fluido circulante. Cada volante de accionamiento deberá estar identificado con color de acuerdo al fluido, según las normas (gas-amarillo, agua-verde, etc.). Deberán poder accionarse en forma manual desde el exterior de la campana La grifería correspondiente para gas deberá tener un sistema de apertura o cierre de seguridad. El corte del servicio deberá estar interconectado a la parada de emergencia. Servicios eléctricos: deberá tener no menos de dos tomacorrientes monofásicos con tapa de 10/16 A + T normalizados. Servicio de iluminación, deberá contener luminaria de tres tubos fluorescentes de 40watts. Instalada en una raja con cristal de seguridad templado, revestido de film PVC para ácido fluorhídrico. Artefacto accionado por tecla ubicada sobre el panel de servicios. Manómetro diferencial de presión: deberá estar instalado sobre la columna frontal, en su cara exterior, indicando la diferencia de presión en la cámara de captación, asegurando el buen funcionamiento de la misma. Sistema de bafle interior: la extracción en todo el interior de la cámara de captación deberá ser uniforme, para lo cual deberá estar compuesta compuesto de tres bafles paralelos al plano posterior. Apta para todo tipo de gases. Sistema de extracción: deberá ser con velocidad de captura frontal variable. Con variador de velocidad electrónico con tres velocidades de captura enclavadas previamente. Por ejemplo: “alta” 0.7 m/seg velocidad de captura en puerta, utilizada para vapores ácidos; “media” 0.4 m/seg, utiliza para vapores de solventes y “baja” 0.1 m/seg, utilizada para ensayos con cenizas; valores con una apertura de puerta de trabajo de 0.60 m. El cual cumple las normas de seguridad ANSI/ASHRAE STANDARD 110-1995. Este sistema se encuentra activado por un extractor tipo centrífugo (caudal y contrapresión, deriva del cálculo de velocidad de captura y cañerías de evacuación). Extractor centrífugo con rotor multipala y caracol en polipropileno. Motor normalizado IP55, interconectado a la torre lavadora. Chimenea tipo tiro americano con sombrerete doble chino y salida a los 4 vientos. Tablero eléctrico deberá contener : llave de corte general termo magnética tetrapolar de 25Amp, protección diferencial para los tomas exteriores y servicio de iluminación, variador de velocidad, contactor y guarda motor para el sistema de extracción, contactor y guardamotor para bomba de circulación de agua de la torre lavadora, transformador a 24v para el sistema de botonera de arranque y parada. Parada de emergencia: deberá tener un botón de golpe de puño para emergencias. Instalado en el frente de la campana. El accionamiento del mismo produce el corte de todo el sistema eléctrico y el servicio de gas. Botonera de mando deberá estar compuesta por botones de arranque y parada para comando del extractor y torre lavadora, con luces testigo (roja y verde) con alimentación de 24v. Armario bajo mesada deberá estar construido en chapa BWG con terminación pintura epoxi horneada. Con dos puertas frontales, bisagras tipo piano y cierre tipo falleba. Piso y estante interior tipo bandeja con borde antiderrame en polipropileno. Ventilación interior del módulo para evitar la acumulación de vapores dentro del mismo, sistema interconectado al pleno de extracción. Torre lavadora de gases en contra corriente apto para un caudal de 30m3/min (1800 m3/hora). Realizada en polipropileno de 6 mm con sunchos de refuerzo perimetrales. Medidas aproximadas: diámetro 0.75 m x 3 m de altura, con intercambiador de anillos tipo pall, diámetro 38 mm. Parrilla soporte para intercambiador y separador de gotas superior, tipo doble “Z”. Conexiones roscadas, mochila lateral con flotante, 2 bocas de mano bridadas para carga y descarga de anillos. Lluvia superior en “H” cribada, desarmable. Entrada y salida de gases diámetro 250 mm. Base tipo doble fondo con desagote de barros. Con bomba para circulación de agua, tipo centrífuga vertical, con cuerpo circulante en polipropileno, conectada con uniones doble. Motor de 1HP con conexión eléctrica en tablero de campana, con llave de corte, contactor y guardamotor. Campana para humos y gases volátiles (una unidad) DESCRIPCCION LA cámara de captación deberá estar compuesta en cristal de seguridad templado y mesada de gres cerámico con cámara de retención con pre filtros de carbón activado. Modelo autoportante con armario bajo mesada DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE CAMPANA PARA HUMO Y GASES VOLÁTILES: Dimensiones exteriores aproximadas: ancho 1.50 m, profundidad 0.80 m y altura total 2.50 m. Dimensiones interiores aproximadas de la cámara de captación: ancho 1.20 m, profundidad útil de masada 0.60 m y altura interior mesada cúpula superior 1.10 m y altura de mesada de trabajo 0.90 m. Deberá estar conformada por dos partes: una cámara de captación que está en contacto con los productos que se manipulan o procesan y la otra exterior, que no está en contacto con los productos que se manipulan. La Cámara de captación deberá estar construida en cristal de seguridad templado, espesor 10 mm. Mesada de trabajo deberá estar realizada en placas de gres cerámico, medida base 1.20 m x 0.60 m x 14 mm de espesor, color blanco natural mate, sobre una base de placa de granito de 20 mm de espesor. La Puerta frontal de acceso a la cámara de captación deberá ser con cristal de seguridad templado de 8 mm de espesor. Medidas aproximadas 1.20 m x 0.70 m de mesada a dintel. Deslizamiento del a puerta sobre guías de polipropileno. Sistema de apertura levadizo balanceado, permitiendo la detención de la puerta en la posición que el operador fije. Para equilibrar y facilitar su operación deberá constar de un mecanismo de contra peso oculto unificado. Movimiento en dos líneas con cable de acero, con alto margen seguridad Con Solia bajo puerta rebatible para el pase, para cables y/o mangueras de servicios desde el interior de la campana hacia el exterior, permitiendo el cierre total de la puerta frontal. Realizada en chapa de acero inoxidable calidad AISI 316. Gabinete exterior deberá estar conformado por dos paneles laterales y uno frontal removibles, realizados en chapa BWG Nº 18 con terminación pintura epoxi/poliéster termo endurecida. Deberá tener frente aerodinámico, con planos inclinados de la boca de aspiración conformada por solia, dintel y columnas, para evita gran parte de las turbulencias interiores. Servicios eléctricos: deberá tener no menos de dos tomacorrientes monofásicos con tapa de 10/16 A + T normalizados Servicio de iluminación, deberá contener luminaria de tres tubos fluorescentes de 40watts. Instalada en una raja con cristal de seguridad templado, revestido de film PVC para ácido fluorhídrico. Artefacto accionado por tecla ubicada sobre el panel de servicios. Manómetro diferencial de presión: deberá estar instalado sobre la columna frontal, en su cara exterior, indicando la diferencia de presión en la cámara de captación, asegurando el buen funcionamiento de la misma. Sistema de bafle interior: la extracción en todo el interior de la cámara de captación deberá ser uniforme, para lo cual deberá estar compuesta compuesto de tres bafles paralelos al plano posterior. Apta para todo tipo de gases. Sistema de extracción: deberá ser del tipo de volumen constante, con una velocidad de captura promedio de 0.5 m/segundos aproximado +- 20%, sobre puerta frontal con una apertura de trabajo de 0.60 m. Debe cumplir con las normas de seguridad ANSI/ASHRAE STANDARD 110-1995. Deberá constar con un extractor tipo centrífugo (caudal y contrapresión, deriva del cálculo de velocidad de captura y cañerías de evacuación). El Extractor deberá estar construido en chapa de acero inoxidable, con rotor multipala de aluminio (antichispa) y protección antiácida epoxi horneada termo endrecida. Motor normalizado IP55 de acople directo, 1500rpm trifásico (HP del motor deriva del cálculo de velocidad de captura y cañerías de evacuación). Interconectado a la cámara de filtros. La chimenea deberá ser del tipo tiro americano con sombrerete doble chino y salida a los 4 vientos. Tablero eléctrico deberá contener : llave de corte general termo magnética tetrapolar de 25Amp, protección diferencial para los tomas exteriores y servicio de iluminación, variador de velocidad, contactor y guarda motor para el sistema de extracción, contactor y guardamotor para bomba de circulación de agua de la torre lavadora, transformador a 24v para el sistema de botonera de arranque y parada. Botonera de mando deberá estar compuesta por botones de arranque y parada para comando del extractor y torre lavadora, con luces testigo (roja y verde) con alimentación de 24v. Armario bajo mesada deberá estar construido en chapa BWG con terminación pintura epoxi horneada. Con dos puertas frontales, bisagras tipo piano y cierre tipo falleba. Piso y estante interior tipo bandeja con borde antiderrame en polipropileno. Ventilación interior del módulo para evitar la acumulación de vapores dentro del mismo, sistema interconectado al pleno de extracción. Cámara porta filtro deberá estar realizada en chapa de acero inoxidable calidad AISI 316, con boca de intercambio de filtro superior. Medidas aproximadas 1.10 x 0.90 x 0.60 m. Prefiltro descartable plegado, medidas aproximadas de cada filtro: 500 mm x 500 mm x 70 mm. Cantidad 2. Filtro de carbón activado, medidas aproximadas de cada filtro: 500 mm x 500 mm x 45 mm. Cantidad 4. Instalados interiormente en forma de “V”. Diámetro de boca de entrada y salida 250 mm. La Cámara deberá estar interconectada entre el extractor y el cuerpo de campana propiamente dicho, en el exterior del laboratorio. Frente de aspiración (una unidad): Modelo para asentar sobre mesada existente con cerramientos laterales y superior. Dimensiones exteriores aproximadas: ancho 1,50m profundidad 0.20m y altura total 0.70m. Dimensiones de la boca frontal aproximadas: ancho 1,50 m, 0.70 m altura. Deberá estar conformada por las siguientes partes: pleno de aspiración, viseras deflectoras, sistema de extracción y comando de extractor. Pleno de aspiración, el cuerpo deberá estar construido en acero inoxidable calidad AISI 316 espesor 1.2mm, terminación pulido sanitario. Medidas aproximadas: ancho 1.50m, profundidad 0.20m y altura 0.70m. Cara frontal con tres rajas horizontales de aspiración, reguladas por cuchilla semifija. Estas rajas permiten la aspiración a diferentes niveles frontales. Cara superior horizontal con boca de aspiración hacia el sistema de extracción. Viseras deflectoras: deberá contener una en ambos laterales del frente de aspiración se cerrarán parcialmente con paños de cristal de seguridad templado, que además con un tercer paño de cristal de seguridad templado en posición horizontal superior, sumado a la mesada existente, conformaran en su conjunto una boca o puerta de trabajo. Deberá lograr la canalización de un flujo de aire desde el operario hacia el pleno que arrastrará los vapores, humos o gases de los elementos que se estén trabajando sobre la mesada. Sistema de extracción: deberá ser del tipo de volumen constante, con una velocidad de captura promedio de 0.4 m/segundos aproximado +- 20%, sobre boca frontal. El cual será activado por un extractor tipo centrífugo y rotor multipala (caudal y contrapresión, deriva del cálculo de velocidad de captura y cañerías de evacuación). El Extractor deberá estar construido en chapa de acero con protección antiácida pintura epoxi termoendurecida. Motor normalizado IP55 de acople directo, 1500rpm trifásico (HP del motor deriva del cálculo de velocidad de captura y cañerías de evacuación). Comando de extractor, deberá constar de una botonera de arranque/parada y guarda motor. Ventilación para droguero (una unidad) Deberá proveer de un sistema de extracción/ventilación del tipo forzada para droguero. El sistema deberá permitir extraer 300 m3/hora aproximadamente, generando un reciclado de aire de 20 renovaciones/hora, con un extractor centrífugo que trabajará por sistema de timer reglable (ej: 15 min de extracción y 30 min de parada). Sistema compuesto por: Extractor: tipo centrífugo con motor de 1500RPM aprox, caudal aproximado de 18 m3/min, contrapresión de acuerdo a los metros de cañerías de 25 mm C/A. Tablero: para comando del extractor con timer, luz testigo, llave de corte general, contactor y guarda motor. Conexión eléctrica desde el tablero hasta el extractor; exterior en cañería de PVC y cable cintenax. Conexión eléctrica interior dentro del laboratorio en caño de PVC IP44 con cable unipolar. Chimenea: sobre la boca de salida del extractor se instalará una chimenea corta tipo americano, superando el nivel de solado azotea. Instalación y montaje en calle Azopardo 313, Godoy Cruz Mendoza – Reg. Cuyo CNEA |