ANEXO II

RENGLON 2

Microscopio estereoscópico trinocular de construcción totalmente apocromatico con resolucion de 600 lp/mm,   para trabajo en episcopía (iluminación incidente) con aumentos estándar de 10 x a 80x y posibilidad de alcanzar, con los accesorios necesarios a 640 x. ,

CARACTERISTICAS TECNICAS

• Cuerpo de microscopio S8 APO, con rango de zoom de 10 x a 80 x

• Zoom 8:1 proporciona aumento estandar de 0,1 x a 8x.

• Mando de enfoque con marcha ajustable para reducir esfuerzos musculares e

incrementar la productividad.

• Distancia de trabajo 75 mm., diametro del campo visual 36.5mm.

• Sistema optico Greenough, formado por dos trayectorias de rayos convergentes en 12o

grados.

• Columna de enfoque de 300 mm de alto para S4/S6/S8

• Base episcopica con placa blanco / negra de 120 mm , con sistem antivibratorio y

dimensiones de 320 mm x 417.3 mm x 24 mm

• Engranajes de Delrin para efectuar el ajuste de aumentos con suavidad y precision.

• Los ejes opticos del zoom estan asegurados magneticamente y ofrecen mayor

precision y fiabilidad que los sistemas de tension de resorte empleamos por otras

marcas.

• Las cubiertas exactamente ajustadas protegen los elementos opticos y mecanicos

internos del agua y el polvo.

• El material exterior del microscopio es Zerostat, un polimetro patentado resistente a descargas electrostaticas y seguro para la mayoria de las inspecciones de componentes

electronicos.

• Salida de fotografia/video, conmutable entre 100% foto/visual o 100% visual en el

ocular derecho, con 100% visual fijo en el ocular izquierdo, proporcionando la

maxima cantidad de luz en la camara para obtener imagenes brillantes y claras.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Aumento 10×–80×

- Distancia de trabajo de 75 mm,

- Diámetro de campo visual de 36.5 mm

- Zoom 8:1 Apocromatico

- Resolución máxima 600 lp/mm

- Apertura numérica máxima 0.2

- Limitadores ajustables del rango del zoom 2

- Distancia interpupilar 55–75mm

TUBO Y OCULARES

- Tubo trinocular con ángulo de observación ergonómico 38º grados, conmutable entre 100% foto/visual o 100% visual en el ocular derecho, con 100% visual fijo en el ocular izquierdo. Optimizado para la comodidad del usuario.

- Oculares 10x/23, proporcionando un mayor campo visual y permitiendo inspecciones más rápidas y menos manipulación del objeto, uno de ellos regulable y preparado para acoplar retículos de medición.

- Óptica de alta calidad Leica transmite fielmente imágenes muy claras.

- Posibilidad opcional de colocar oculares de 16 x, 20 x 25 x y 40 x para conseguir diferentes aumentos

ACCESORIOS

Funda y Manual en CD

ILUMINACION

SISTEMA DE ILUMINACION ANILLO DE LUZ VERTICAL POR LED , CON LAS SIGUIENTES CONFIGURACION:

- Número de LEDs: 24

- Temperatura color: 6500k (aproximado)

- Vida media estimada de los LEDs: 50.000 hs

- Panel de control incluido, para encendido y apagado, y ajuste de luminosidad

- Posibilidad de seleccionar el encendido de todos los LEDs por cuartos, por mitad y todos para realizar diferentes ángulos de contrastes de iluminación

- Iluminación equiparable a una lámpara halógena de 150 watts

- Consumo máximo: 15 watts

OTROS ACCESERIOS INCLUIDOS

Cámara digital  marca Leica modelo MC 190 HD (Full High Definition 1080 P) de alta definición y con imagen viva. Tamaño máximo de captura: 10 megapíxeles  La cámara puede trabajar conectada a pc o sin pc conectada a un monitor FULL HD. Incluye software  de manejo, captura, archivo, edición y medición directa en PC, archivo de imágenes en 100% en foco. Totalmente comandada en PC interactiva con mouse y conectada a monitor por control infrarrojo remoto para captura de imágenes y grabado de imágenes dinámicas

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Proporciona imagen directa HD tanto al utilizarla con computadora, monitor o TV Full HD

- Visualización previa en vivo, muy rápida y de elevada resolución en el monitor de alta definición (30 fps).

- Imágenes fijas de alta resolución con el sensor CMOS de 10 megapíxeles

- Capturas de video MP4 de 2 megapíxeles

- Conexión USB 2.0 para la transferencia de datos de imagen o imágenes en vivo a la PC (máx. 480 Mbps)

- Ranura integrada para tarjeta de memoria SD (Secure Digital)

- Tarjeta de memoria SD

- Cuando se conecta la cámara al monitor de alta definición y se utiliza el control remoto se obtienen imágenes con volumen, similares 3D

- Tiempo de exposición 0,5 mseg – 500 mseg

- Imagen directa FULL  HD30 fps (1920 ×1080 Px), HD 30 fps  (1280 × 720 Px), PC 24 fps ( 1024 x 768 ) 10 fps ( 1600 x 1200 )

- Resolución 10 Mpx (3648 x 2736)

- Captura de imágenes formato completo 10 Mpx (3648x2736) – 2.5 Mpx (1824x1368) – 1.3 Mpx (1280x1024)

- Video MP4 2 Mpx

- Tamaño del sensor 6,1 mm × 4,6  mm

- Tamaño de píxel 1,67 μm× 1,67 μm

- Tipo de sensor Aptina 1/2.3" CMOS

- Intensidad del color 24-bit

- Formato de registro JPEG / TIFF / BMP / MP4

- Sistemas operativos Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Macintosh OS X

- Especificaciones minimas de la pantalla resolucion 1920 × 1080, conexion HDMI,

conexion DVI posible con cable adaptador HDMI/DVI (no suministrado)

.

KIT HD: Control remoto infrarrojo. Maneje las funciones de la cámara a través de dos botones, al pulsar un botón en el control remoto, se pueden grabar videos directamente en una tarjeta SD o se pueden visualizar galerías de imágenes guardadas y videos en la pantalla HD (de alta definición) permite el manejo de la cámara a distancia. Poder observar, mejorar, capturar y grabar imágenes dinámicas en la tarjeta de memoria de la cámara y observarlas en la galería de imágenes.

Sistema de software integrado   • Incluido - Leica Application Suite

La Leica MC 190 HD incluye el software las EZ (Leica Application Suite), que integra el

microscopio Leica y la camara digital en un unico sistema de captura y procesamiento de

imagenes comun, que permite:

Manejo de la camara, captura de imagenes, anotaciones y mediciones sencillas.

Funcion de reposicion para volver a poner la camara con su configuracion predeterminada

Parametros automaticos, predeterminados o especificos del usuario para aplicar la

configuracion especifica de la camara

Almacenamiento de imagenes de forma facil, asequible, rapida y de elevada calidad en unatarjeta SD o en la PC

Control sobre parametros de imagen como brillo, contraste, nitidez, rotacion, seccion de

imagen o correccion de color

Cambio entre modo de camara automatico y manual

Medicion digital sobre la imagen capturada y en vivo.

Insercion de flechas y comentarios

Posibilidad de guardar comentarios y otras informaciones sobre la imagen

Software incluido en el suministro

• Tambien incluye gratuitamente el software Leica Acquire para los ordenadores Apple;

de forma rapida y sencilla.