PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

TOF Reflectrón con cañón de electrones pulsado y limpiador de haz.

Sistema de espectrometría por tiempo de vuelo (TOF) con configuración alternativa o simultánea del tipo Lineal y Reflectrón con resolución de al menos 4000 (m/Δm); con sistema de Doble detector, cañón de electrones para ionización de muestras, limpiador de haces moleculares y dispositivo de ingreso de gases con válvula pulsada. Las componentes del espectrómetro son:

1. Fuente de iones, se compone de una placa de repulsión (Repeller plate), una grilla de extracción (Extraction Grid), una grilla de aceleración (Acceleration Grid), lentes de Einzel (Einzel lenses) y placas de alineación (Steering Plates).

2. Tubo de vuelo de 8 pulgadas de diámetro con bridas de 10 pulgadas CF en cada extremo y varios puertos de acceso y bocas para bombeo suplementario. La longitud del equipo es de 110.5 cm (43.5”) y el camino de vuelo total es de 190.5 cm (75”). Cámara de análisis del tipo “cruz” con bridas CF de 10”  de diámetro externo, y sendas bocas para conexión al tubo de vuelo, al sistema  de bombeo y a la válvula pulsada para ingreso de gases. El tubo contiene también un cilindro de 7” de diámetro (Liner) para aislar los iones del potencial a tierra del tubo de vuelo.

3. El conjunto del Reflector de iones está compuesto por una grilla de entrada, una la primera grilla Repulsora y varias placas que establecen un campo uniforme de repulsión. El último elemento es una grilla repulsora que puede conectarse a tierra y dejar pasar iones, que son luego detectados por un detector de placas  microcanales (MCP) de 18 mm de diámetro en configuración de Tiempo de Vuelo Lineal. Este detector permite detectar iones energéticos que no son reflejados por el  Reflector de iones.

4. El sistema de detección en la línea del reflector de iones del tubo principal de vuelo cuenta con un adaptador de offset y plataforma de montaje de para el conjunto de detectores de placas microcanales (MCP). Los detectores son placas microcanales de 40 mm de diámetro y con impedancia de salida de 50 Ohm. Proveen una ganancia de salida de 106 - 107 con flancos de subida del orden de los sub-nanosegundos.

5. El espectrómetro contiene una unidad de control tensión compacta que provee todas las tensiones necesarias para el instrumento. La fuente contiene módulos de tensión individuales, lo que permite realizar cambios o mantenimiento fácilmente. Las tensiones de típicas de operación de la fuente son +1700 V para la placa repulsora de iones, +625 V para la grilla de extracción y variaciones entre 0 y +450 V para las placas de deflexión. Al final del tubo se encuentra la grilla de retardo que se encuentra a un potencial de +750 V y la grilla de reflexión a 1200 V. El frente del primer detector MCP se polariza a -2200 V max. y el segundo a -1200 V máx. La placa final del detector se encuentra a un potencial de -200 V máx.

6. El sistema tiene un limpiador de masas  (mass gate) que consiste en un conjunto de placas que se ubica a la entrada del tubo de vuelo para rechazar especies que no son requeridas en el estudio.

7. Utilizando un cobertor (shroud) y un skimmer para bombeo diferencial, la resolución es superior a 4000 cuando se utiliza una válvula pulsada y el cañón de electrones.

8. El sistema de inyección de gases usa una válvula pulsada que opera con el principio de repulsión magnética del haz. El ancho a mitad de altura (FWHM) es de 60 microsegundos con helio como gas de arrastre, la máxima tasa de repetición es de 10 Hz y la máxima presión es de 10 bar. El orificio estándar es de 0.5 mm (opcionales 0.75 mm y 0.35 mm) y se opera el conjunto a 70ºC a 4000 A. El sistema posee monturas con posicionadores XYZ. La válvula es operada mediante una unidad de control que contiene la electrónica y  las fuentes de tensión necesarias. El sistema cuenta con una brida CF para ser insertada en la cámara de análisis.

9. Un cañón de electrones se utiliza para generar los iones de por impacto de electrones energéticos. Para su uso con el espectrómetro la corriente de electrones es pulsada temporalmente. Los electrones son acelerados mediante una tensión ajustable entre 40 y 100V, luego son colimados y enfocados por medio de un conjunto de placas hasta alcanzar la cámara de ionización. El cañón está montado sobre una brida CF standard de 2.75”. La corriente de emisión del filamento de electrones puede alcanzar los 10 mA y la tensión de aceleración llega hasta los 3500V. El cañón se usa con un pulsador que aplica saltos de tensión de 11 a 400 V en tiempos menores a 10 ns. Los pulsos tienen una duración de entre 50 ns y 12 ms y un retraso entre 2 ms y 1.2 ms El tiempo de repetición del pulsado llega a 200 kHz. El sistema es disparado desde una fuente externa. El cañón y el pulsador tienen sus propias fuentes de alimentación y control.

10. Manómetro de ionización rápido (FIG-Fas Ion Gage), es un manómetro de tipo Bayard Alper con grillas de dimensiones reducidas para una rápida respuesta. Permite observar el perfil temporal de pulsos moleculares de corta duración. Viene montado en una brida CF de 2.75” y tiene controlador propio.