|  | COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA Gerencia de Área Investigación y Aplicaciones No Nucleares Gerencia de Investigaciones y Aplicaciones Departamento Acelerador TANDAR, Asistencia Técnica e Ingeniería | GAIyANN (SIP) Revisión: 1 |
| --- | --- | --- |
|  | CLAUSULAS PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Página: 1 de 14 |
| TÍTULO: | REPARACIÓN DE EQUIPOS DE PLANTA DE SF6 DEL ACELERADOR TANDAR |
| OBJETIVO El presente llamado a licitación tiene por finalidad la REPARACIÓN DE EQUIPOS DE PLANTA DE SF6 DEL ACELERADOR TANDAR, actualmente fuera de servicio, para contar con un sistema auxiliar de extracción de SF6 del Tanque del Acelerador. Las bombas deben retirarse de la planta de SF6 del Acelerador Tandar ubicada en el Sector “A”, del Edificio TANDAR (Nº42), del Centro Atómico Constituyentes (Av. Gral. Paz 1499, sobre colectora lado provincia). Y luego de su reparación, deben entregarse en el mismo sitio. ALCANCE Comprende la reparación y puesta a punto de 6 equipos de extracción de gas SF6 que forman parte de la planta de Transferencia de Gases del Acelerador TANDAR. |
| Preparó | Revisó | Intervino calidad | Aprobó |
| Ing. Andrés Fernández Salares |  | Norberto Lema |  |  |  | Dr. Guillermo Martí |
| REVISIONES |
| Rev. | Fecha | Modificaciones |
| FECHA DE VIGENCIA: |
| DISTRIBUCIÓN | ESTADO DEL DOCUMENTO |
| Copia Nº: |  |
| Distribuyó | Fecha: |
|  | Firma: |
| NOTA: Este documento es propiedad de CNEA y se reserva todos los derechos legales sobre él. No está permitida la explotación, transferencia o liberación de ninguna información en el contenido, ni hacer reproducciones y entregarlas a terceros sin un acuerdo previo y escrito de CNEA. |

ÍNDICE

1.	OBJETIVO	1

2.	ALCANCE	1

3.	ABREVIATURAS	3

4.	REFERENCIAS	3

5.	EQUIPOS INVOLUCRADOS	4

6.	RECONOCIMIENTO DEL EQUIPO A SER REPARADO	5

7.	OFERENTES - Capacidad legal y técnica	5

8.	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	6

8.1	Traslado del equipo existente	6

8.2	Realización del Servicio de reparación de los equipos	6

9.	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y RECEPCIÓN	7

10.	CONTROL DEL TRABAJO	8

11.	PLAZO DE EJECUCIÓN	8

12.	FORMA DE PAGO	8

13.	GARANTÍA DE LOS TRABAJOS	8

14.	DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR A CNEA	9

14.1	Documentos que deben acompañar la oferta:	9

14.2	Documentos que deben ser presentados antes de iniciar los trabajos para su aprobación por CNEA:	9

14.3	Documentos que deben ser presentados para su aprobación final con carácter “Conforme a Obra”:	9

# ABREVIATURAS

CNEA	Comisión Nacional de Energía Atómica

CAC		Centro Atómico Constituyentes

GAIyANN	Gerencia de Área Investigación y Aplicaciones no Nucleares

GIyA		Gerencia de Investigaciones y Aplicaciones

DATATeI	Departamento Acelerador TANDAR, Asistencia Técnica e Ingeniería

PET		Pliego de Especificación Técnica

# REFERENCIAS

Los trabajos deberán cumplir con las Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:

- IRAM. Instituto Argentino de Racionalización de Materiales.

- ISA. Instrument Society of America.

- ASTM. American Society for Testing and Materials.

- ANSI. American National Standards Institute.

- ASME. American Society of Mechanical Engineers.

- Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles.

- Empresas prestatarias de Servicios de Energía Eléctrica.

- Ley 19.587 Decreto 351/79. Seguridad e higiene en el trabajo.

- Normas IEC International Electrotechnical Committee.

- Códigos y Reglamentaciones de la provincia de Buenos Aires y de la correspondiente jurisdicción local.

- Reglamento de la Asociación Electrotécnica  Argentina.

- Todo reglamento o norma obligatoria en el país incluyendo las leyes.

- Donde no alcancen las citadas Normas, regirán las V.D.E., D.I.N. o C.E.I.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones, el proveedor deberá comunicarlo a la Inspección de CNEA, a efectos de salvar las dificultades que se presentasen.

La Inspección no aceptará excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones.

En caso de contradicción entre alguna de las anteriores normas, se tendrá en cuenta la indicación más rigurosa a criterio de la CNEA.

El adjudicatario efectuará todos los trabajos que exijan las reglamentaciones vigentes y/o las reglas del arte, para un perfecto funcionamiento de las instalaciones y sus componentes de acuerdo a su fin.

Por tal motivo tendrá en cuenta y evaluará todas las necesidades y previsiones que deberá tomar durante la ejecución de los trabajos. Asimismo tiene la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a planos, especificaciones o indicaciones.

# EQUIPOS INVOLUCRADOS

Los equipos objeto de la presente licitación son Equipos de extracción de gas SF6 de la Planta de Transferencia de Gases del Acelerador de Iones Pesados TANDAR. A continuación se dan los datos de referencia para estos equipos:

| Equipo (Descripción) | Marca | Modelo | Cantidad | Descripción del Suministro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipos de extracción de SF6 | RUVAC | RAV 250 G | 1 | Traslado y Reparación |
| Equipos de extracción de SF6 | RUVAC | RAV 1000 F | 3 | Traslado y Reparación |
| Equipos de extracción de SF6 | RUVAC | WAU 2000 | 2 | Traslado y Reparación |

NOTA IMPORTANTE:

Considerando que deben colocarse repuestos originales y mano de obra calificada debido a que son equipos no convencionales y con un alto costo de adquisición.

No obstante, se indican, en los puntos siguientes, las características principales que deberá realizar la empresa que proporciona el servicio de reparación de los equipos.

# RECONOCIMIENTO DEL EQUIPO A SER REPARADO

El oferente deberá visitar el lugar en forma previa a la cotización para tener pleno conocimiento de:

a) Estado actual de los equipos a reparar.

b) Las dificultades técnicas que pudieran existir para la realización de las tareas.

c) Efectuar un diagnostico y cotizar todos los repuestos y tareas necesarias para que los equipos funcionen de manera óptima.

d) Conocer como transportará los equipos hacia su lugar de servicio.

El oferente deberá visitar la sala de máquinas correspondiente y efectuar las consultas necesarias antes de formular su oferta, por tal razón no se admitirá posteriormente causal de desconocimiento.

La visita puede ser realizada hasta 7 días corridos, antes de la apertura de ofertas.

Dichas visitas se realizarán en días laborables de 10 a 12 y de 14 a 16 hs. con previa cita telefónica al 011-6772-7090. El certificado de la visita correspondiente, conformado por personal de la CNEA, formará parte de la documentación requerida en la propuesta y tendrá carácter de excluyente para ser considerada la oferta en el acto de licitación.

# OFERENTE - Capacidad legal y técnica

- El oferente deberá contar con el certificado de representación exclusiva o de service oficial de los equipos que se deben reparar. A fin de constatar que se trata de una empresa con mano de obra calificada para dichos equipos.

- La CNEA se reserva el derecho de realizar una visita a las instalaciones referidas por el oferente y si a su criterio este no garantiza condiciones de antecedentes y calidad técnica de personal  y/o instalaciones, la oferta quedará desestimada.

- La CNEA se reserva el derecho de solicitar al oferente la ampliación o presentación de los elementos de juicio que considere necesarios para posibilitar una mejor evaluación de la capacidad técnica y/o empresarial del adjudicatario.

- La empresa deberá acreditar una experiencia en la reparación y atención de equipos similares no menor a 5 años.

- Empresas que hayan ejecutado o estén ejecutando servicios para la CNEA, NO eximen a los oferentes de la obligación de presentar todos los requerimientos establecidos en los pliegos licitatorios.

- La Adjudicataria deberá dar cumplimiento a lo especificado en la ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto Reglamentario 351/79 y normas concordantes, en cuanto a la protección del personal, acorde con los trabajos a efectuar y las tareas en sí mismas.

- Cualquier dificultad en el transporte, accidentes de tránsito y laborales, desperfectos causados por la mala fijación de los equipos en el vehículo transportista ó malas maniobras en la carga y descarga de los quipos en el punto de servicio quedan a cargo de la empresa adjudicataria, librando a la CNEA de toda responsabilidad por dichos inconvenientes.

# DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO

## Traslado del equipo existente

El personal de CNEA colocará los equipos a reparar en el transporte provisto por la empresa a fin de trasladarlos a su punto de servicio.

Luego de su reparación, los equipos deberán ser transportados a CNEA y el personal CNEA se encargará de bajarlos del vehículo y colocarlos en su lugar correspondiente.

## Realización del Servicio de reparación de los equipos

Los equipos deberán ser reparados con repuestos originales y mano de obra calificada para resistir con un alto grado de seguridad las más severas condiciones de trabajo. Su realización será controlada en forma tal que permita certificar el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Las tareas mínimas exigidas para la reparación son:

- Cambio de rodamientos de los rotores

- Cambio de retenes y juntas

- Cambio de aceite original para engranajes

- Limpieza, pulido y alineación de lóbulos y piezas interiores

- Limpieza de engranajes y cárter de aceite

- Cementado y rectificado de ejes

- Cambio de rodamientos de motores

- Cambio de manchones y piezas de acoplamiento de giro

- Reparación de bobinados de motores

- Limpieza y Pintura en su exterior

Se deben entregar las cajas o envoltorios de los repuestos utilizados con el fin de corroborar que fueron utilizadas piezas originales.

También se deben entregar las piezas defectuosas retiradas de los equipos para verificar que se hizo el cambio de las mismas.

Los equipos objeto del presente, se deben entregar con un embalaje adecuado que los proteja durante su transporte, almacenamiento, trato de obra, etc. contra cualquier tipo de deterioro.

La empresa adjudicataria deberá instruir al personal de CNEA que se designe para el manejo posterior del equipo y prestar toda colaboración necesaria para obtener el máximo de eficiencia en la utilización del equipo.

# PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y RECEPCIÓN

La empresa adjudicataria deberá verificar el correcto funcionamiento de los equipos como así también que se cumplan las especificaciones del fabricante luego de la reparación de los mismos. Estas mediciones serán volcadas en planillas que posteriormente tendrá que aprobar la Inspección de CNEA.

La empresa adjudicataria deberá realizar pruebas de detección de fugas con helio mediante espectrómetro de masas para constatar ausencia de fugas en juntas, sellos, etc.

Las pruebas tendrán una duración mínima de 24 hs. y deben quedar asentadas en un informe de detección de fugas que se entregará a CNEA para su aprobación. Se admitirán fugas no mayores a 1E-09 mbar.i/s.

Una vez finalizada la reparación, puesta en marcha y regulación del equipo, se realizarán los ajustes y mediciones necesarios para alcanzar el mejor rendimiento. Luego de esto, se deberán mantener en funcionamiento durante un periodo mínimo de 6 (seis) días en forma ininterrumpida, en las condiciones exigidas, a fin de poder controlar el buen desempeño mecánico y térmico del sistema, por parte de la Inspección de CNEA.

Previo a la recepción, el proveedor realizará todos los ensayos funcionales que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del pliego se cumplan satisfactoriamente. Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de personal de la CNEA o su representante autorizado.

El proveedor suministrará todos los materiales, mano de obra y aparatos que sean  necesarios, o bien si se lo requiere, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por CNEA y que ésta designe. Todos estos costos serán a cargo exclusivo del proveedor.

Cualquier elemento que resulte defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar a cargo del proveedor hasta que sea aprobado definitivamente.

Una vez finalizados los trabajos, personal de CNEA realizará las inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecución se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislación, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.

Todas las pruebas serán realizadas ante técnicos o personal que se designe por la CNEA, con instrumental y personal  del proveedor.

Finalizados los ensayos de recepción y comprobado el correcto funcionamiento integral de los equipos, se considerará finalizada la puesta en marcha del mismo y comenzará a contar el periodo de garantía

# CONTROL DEL TRABAJO

Durante el desarrollo del trabajo, un Representante técnico de CNEA controlará el avance y las etapas del mismo, en diversos períodos a definir por CNEA. Dicho profesional deberá tener acceso a toda la información en proceso y a las metodologías y técnicas empleadas durante todas las etapas del trabajo. Se dejará constancia por escrito de las observaciones que se considere necesario realizar durante tales controles.

Cualquier elemento que resulte defectuoso será removido, reemplazado por nuevo y vuelto a ensayar a cargo del proveedor, hasta que sea aprobado definitivamente por CNEA.

# PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución total de todos los trabajos de la presente es de 180 días corridos.

# FORMA DE PAGO

Se realizarán dos pagos parciales de la siguiente forma:

1°)	30%, de adelanto para adquisición de repuestos originales.

2°)	70%, contra la recepción final de todos los trabajos.

# GARANTÍA DE LOS TRABAJOS

La CNEA requiere como garantía, un periodo mínimo de 12 meses, correspondiente a la provisión de los equipos, desde la aprobación de los ensayos de recepción.

De existir alguna falla durante este periodo, se deberá acudir con premura, dentro de las 24 horas, para atender la misma y ser subsanada a la brevedad.

El personal que acuda en tales ocasiones deberá cumplir con lo detallado en el punto 7 en relación con los seguros de riesgo de trabajo y presentación de las pólizas respectivas.

Se deberá presentar la lista de números telefónicos para llamadas por emergencias técnicas en el período de garantía.

# DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR A CNEA

Se deberá presentar toda la documentación que a continuación se indica.

## Documentos que deben acompañar la oferta:

- Hojas de Datos con las características técnicas correspondientes a los equipos.

- Nómina de repuestos originales que se utilizarán para la reparación.

- Detalle de tareas a realizar y plazos estimados

- Lista de excepciones.

## Documentos que deben ser con la oferta:

- Certificado de representación exclusiva del fabricante de los equipos a reparar.