This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 3
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 1089/2016
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
DE BAJO MONTO
 Clase:
2016
 Ejercicio:
995
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
REPUESTOS
 Rubro comercial:
ÁNODO DOBLE RECUBIERTO DE MG/AL PARA TUBO DE RAYOS X PARA REALIZAR EXPERIMENTOS DE
ESPECTROSCOPÍA DE FOTOELECTRONES -MONTADO EN BRIDA DN 40 CF (BRIDA CONFLAT 2.75 PULGADAS.) CON
CIRCUITO INTERNO DE REFRIGERACIÓN CON AGUA COMPATIBLE PARA SU USO EN CONDICIONES DE ULTRA ALTO
VACÍO (PRESIONES MENORES 10-9 TORR). HORNEABLE A 150°C- CONSTRUIDO EN MATERIALES PARA ULTRA ALTO
VACÍO Y PROVISTO DE UN ARMAZÓN EN VACÍO PARA SU TRANSPORTE TIPO PSP VACUUM TECHNOLOGY: CÓDIGO
TA10MG/AL. NUEVO SIN USO
Especificación técnica:
REPUESTOS PARA EL LABORATORIO DE FISICA EXPERIMENTAL
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
29 de Diciembre de 2016 a las 11:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
REP. Y ACC. P/ESPECTROMETROS;
REPUESTO ANODO DUAL MG/AL - MODELO
EQUIPO SURFACE ANALYSIS - MARCA EQUIPO
VG VACUUM GENERATORS -.
 1,000000
UN
1
296-06842-0144
Recepción de Ofertas hasta el 29 de Diciembre de
2016 a las 11:00 horas
Muestra
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 3
ESPECIFICACIONES
CHANNELTRON PARA DETECCIÓN DE ELECTRONES TEMPERATURA MÁXIMA DE HORNEADO (SIN OPERAR): 8 HORAS
A 350°C AT 1.0 X 1.0-5 TORR O MENOS  TEMPERATURA DE OPERACIÓN: DE -50° A 120°C.  TIPO DE OPERACIÓN: MODO
PULSO  PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN: 5 X 10-6 TORR  VOLTAJE MÁXIMO DE OPERACIÓN: 3000 VOLTIOS
CORRIENTE DE "BIAS" A 3000 VOLTIOS 3.75 A 7.50 MICROAMPERES RESISTENCIA (SÓLO PARA REFERENCIA): 400 A
800 MEGOHMS  GANANCIA MÍNIMA A 3000 VOLTIOS: 5.0 X 107 CUENTAS "DARK" MÁXIMAS A 3000 VOLTIOS: 120
CUENTAS EN  60 SEGUNDOS CORRIENTE DE SALIDA LINEAL MÁXIMA: 10% DE CORRIENTE DE BIAS DISTRIBUCIÓN DE
ALTURA DE PULSOS MÁXIMA: 75% DE LA ALTURA MÁXIMA DEL ANCHO TOTAL TIPO MODELO PHOTONIS. CÓDIGO  PS
30150. NUEVO SIN USO
Especificación técnica:
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
REP. Y ACC. P/ESPECTROMETROS;
REPUESTO DETECTOR DE ELECTRONES -
MODELO EQUIPO SURFACE ANALYSIS -
MARCA EQUIPO VG VACUUM GENERATORS -.
 1,000000
UN
2
296-06842-0143
Muestra
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 3
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
CARTA DE CRÉDITO irrevocable, confirmada e intransferible, pagadera a la vista y contra entrega de la documentación de
embarque correspondiente.
Forma de pago:
180 días corridos  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
CIENTO OCHENTA (180) DIAS A partir de la apertura de la Carta de Crédito o de la confirmación de la Transferencia
BANCARIA
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
DOLAR
Moneda de cotización:
Los bienes deben estar identificados  con su CLASIFICACION ARANCELARIA.
La cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.
Para el caso de proveedores nacionales y/o representantes locales:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar constancia de inscripción en la CUIT, e Ingresos Brutos.
Poseer vigente el Certificado Fiscal p/Contratar.

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando a
este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad.
Las ofertas deberán presentarse preferentemente en TINTA AZUL y enviarse en sobre cerrado, indicando Número de Licitación,
fecha y hora de Apertura  a la siguiente dirección: OF. DE COMPRAS CAB, CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO
KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE.
Plazo y lugar de entrega único
Compras de Bienes/Servicios en el Exterior. Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
NO
Opción a Prórroga:
Condición CIF o CIP Aeropuerto Internacional San Carlos de Bariloche, quedando a elección de este Organismo la opción
más conveniente.
NO SE ACEPTARÁN ENVÍOS POR SISTEMA COURRIER (PUERTA A PUERTA)

Observaciones:
Cotización CIF y FOB en moneda de origen.
Serán desestimadas las ofertas que no coticen en ambas modalidades (CIF y FOB)
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".
Los elementos cotizados deben ser nuevos y sin uso, considerándose a este Organismo como el primer usuario.

Observaciones: