This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 4
CONTRATACION DIRECTA
OF. COMPRAS C.A.BARILOCHE 1198/2016
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2016
 Ejercicio:
1007
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
EQUIPOS
 Rubro comercial:
EVAPORADOR Y MULTIPARAMÉTRICO
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16
HS.

ACTO DE APERTURA
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
28 de Diciembre de 2016 a las 15:00 horas
CNEA - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
 Nombre del organismo
 contratante 
Recepción de Ofertas hasta el 28 de Diciembre de
2016 a las 15:00 horas
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 4
ESPECIFICACIONES
 por LOS OFERENTES DEBEN INDICAR PARA CADA ÍTEM: MARCA Y/O FABRICANTE, MODELO, GARANTÍA, ADJUNTAR
FOLLETO Y/O CATALOGO DESCRIPTIVO CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE PERMITAN
COMPROBAR LA CALIDAD Y OPERATIVIDAD EN CONDICIONES DE TRABAJO.
MÁS ALLÁ DE CÓDIGOS DE CATÁLOGOS INFORMADOS, QUE SON SOLO REFERENCIALES Y NO VINCULANTES,
DEBERÁN CUMPLIRSE LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DETALLADAS, YA SEA EN LA DESCRIPCIÓN DE BIENES COMO
EN LAS INDICADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
MULTIPARAMÉTRICO
UNIDAD DE MEDICIÓN MULTIPARAMÉTRICA DE DOBLE CANAL DE ENTRADA (MEDICIÓN SIMULTÁNEA CON DOS
SONDAS) CON PROTECCIÓN IP67 (WATERPROFF); EQUIPO TIPO "HQ40D". PARÁMETROS MEDIBLES: PH, MV,
TEMPERATURA, CONDUCTIVIDAD, TDS SOLIDOS DISUELTOS TOTALES, SALINIDAD, RESISTIVIDAD, DO OXIGENO
DISUELTO, PRESIÓN, ORP/REDOX, ISE ION SELECTIVO (AMONIO, AMONIACO, FLUORURO, CLORURO, SODIO),
BOD5/CBOD. CAJA DE TRANSPORTE A CAMPO, 4 PILAS AA, CUBIERTA DE PROTECCIÓN DEL EQUIPO, CARGADOR A
LINEA Y CARGADOR USB, INTERFASE USB PARA TRANSFERENCIA DE DATOS A PC, GUÍA RÁPIDA DE INICIO, MANUAL
DE USUARIO Y CD CON DOCUMENTACIÓN.
LA COTIZACIÓN DEBE INCLUIR: 
ELECTRODO COMBINADO DE PH CON DOBLE UNIÓN DE REFERENCIA (AG/AGCL) RELLENABLE. RANGO 0 - 14
UNIDADES DE PH. TEMPERATURA 0 - 50ºC. CUERPO DEL ELECTRODO: ZEONOR. DIMENSIONES: DIÁMETRO 12MM Y
LARGO 200MM. PROFUNDIDAD MÍNIMA DE MUESTRA 15MM. POSEE SENSOR DE TEMPERATURA INCORPORADO.
LONGITUD DEL CABLE DE UN (1) METRO. IDEAL PARA MEDICIONES DE PH COMO CONTROL DE CALIDAD EN
MUESTRAS GENERALES DE AGUAS O EN MEDIOS DIFÍCILES DE BAJA FUERZA IÓNICA, AGUA ULTRAPURA, SUCIAS,
TRIS, O CON ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS. PROTECCIÓN IP68 (HASTA 3 METROS POR 24 HORAS).
SONDA DE OXIGENO DISUELTO: CABLE DE 1 METRO DE LONGITUD. RANGO 0.05 A 20.0 MG/L (0 TO 200%).
RESOLUCION 0.01MG/L. SISTEMA DE MEDICIÓN LUMINISCENTE LIBRE DE ELECTROLITO Y MEMBRANAS. SENSOR DE
PRESIÓN INCORPORADO. RANGO DE TEMPERATURA 0-50°C. ELEVACIÓN MÁXIMA DE 5000 METROS. DIMENSIONES 15
X 200MM.
ELECTRODO COMBINADO DE ESTADO SÓLIDO DE ION SELECTIVO PARA DETERMINACIÓN DE AMONIO Y
ESTÁNDARES: CABLE DE CONEXIÓN DE UN METRO, SISTEMA CON DOBLE UNIÓN CON REFERENCIA AG/AGCL.
RANGO 0.018 MG/L (1X10-6M) A 9000 MG/L (0.5M) NH4+. SONDA DE TEMPERATURA INCORPORADA PARA EL RANGO 5
A 50 °C.
ELECTRODO COMBINADO DE ESTADO SÓLIDO DE ION SELECTIVO PARA DETERMINACIÓN DE NITRATO Y
ESTÁNDARES: CABLE DE CONEXIÓN DE UN METRO. SISTEMA CON DOBLE UNIÓN CON REFERENCIA AG/AGCL.
RANGO 0.1 MG/L (7X10-6 M) A 14000 MG/
Servicio:
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
INSTRUMENTOS MULTIPARAMETRICOS;
ALIMENTACION A BATERIA - RANGO DE
OXIGENO 0 A 20mGr/L - RANGO DE
TEMPERATURA -5 A 105°C - RANGO DE
CONDUCTIVIDAD 0 A 2000µS/CM - RANGO DE
SALINIDAD 0 A 70 - RANGO DE PRESION -2 A
20 -.
 1,000000
UN
1
433-05278-0011
Muestra
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 3 de 4
ESPECIFICACIONES
 por : LOS OFERENTES DEBEN INDICAR PARA CADA ÍTEM: MARCA Y/O FABRICANTE, MODELO, GARANTÍA, ADJUNTAR
FOLLETO Y/O CATALOGO DESCRIPTIVO CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE PERMITAN
COMPROBAR LA CALIDAD Y OPERATIVIDAD EN CONDICIONES DE TRABAJO.
MÁS ALLÁ DE CÓDIGOS DE CATÁLOGOS INFORMADOS, QUE SON SOLO REFERENCIALES Y NO VINCULANTES,
DEBERÁN CUMPLIRSE LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DETALLADAS, YA SEA EN LA DESCRIPCIÓN DE BIENES COMO
EN LAS INDICADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
SISTEMA CONCENTRADOR PARA EVAPORACIÓN DE MUESTRAS DE DISTINTOS SOLVENTES Y VOLÚMENES. EL
EQUIPO DEBERÁ PREVEER LOS SIGUIENTES USOS: EVAPORACIÓN DE DIFERENTE TIPOS DE SOLVENTES
(ACETONITRILO, AGUA, ETANOL, HEXANO, ACETATO DE ETILO, METANOL, ETC.) QUE SE UTILIZAN EN EXTRACCIÓN Y
PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE ADN/ARN, SÍNTESIS DE PÉPTIDOS Y OLIGO, EN PCR (REACCIÓN EN CADENA DE
POLIMEROS), EN PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA HPLC (AGUA/ACETONITRILO), PREPARACIÓN DE MUESTRAS
DE AMBIENTE, EVAPORACIÓN DE SOLVENTES PROVENIENTES DE LA EXTRACCIÓN DE LÍPIDOS Y EVAPORACIÓN EN
GENERAL DEL LABORATORIO. EL SISTEMA DEBERÁ SER RESISTENTE A ÁCIDOS, BASES Y SOLVENTES AGRESIVOS. 
EL SISTEMA DE CONTROL Y DISPLAY DEBE CONSTAR DE: SISTEMA MICROPROCESADOR CON LCD DISPLAY.
CONTROL DE VELOCIDAD HASTA 1500 RPM. CÁMARA DEL ROTOR CALEFACCIONABLE EN PASOS DE 1°C , DE 30°C A
60°C. EL TIEMPO DEBE PODER PROGRAMARSE DESDE 5 MINUTOS A 9 HS. EL VOLUMEN A EVAPORAR DEBE SER EN
EL RANGO DE 0,2 ML A 50 ML MÁXIMO, PERO DEPENDERÁ DEL ROTOR QUE SE UTILICE. EL DIPLAY DEBE MOSTRAR
LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: TEMPERATURA DEL ROTOR, TIEMPO, APERTURA/CERRADO DE LA TAPA,
VELOCIDAD DEL ROTOR, ESTADO DEL VACÍO Y ALARMA VISUAL EN CASO DE ERROR.
LA CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO DEBE CONSISTIR EN:

MANGUERA DE VACIO, VÁLVULA ELECTROMAGNÉTICA, BOMBA DE VACÍO A DIAFRAGMA 2M3/HS Y TRAMPA DE
SOLVENTE. ADEMÁS SE DEBERÁ INCLUIR EN LA COTIZACIÓN UN ROTOR PARA TUBOS 12 X 150 MM O 10 ML DE
VOLUMEN

Servicio:
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
CONCENTRADORES DE MUESTRA; TIPO
CENTRIFUGA EVAPORADORA - CONTROL DE
FLUJO MANUAL - SOFTWARE SIN - VALVULA
SIN - CICLO CONTINUO - ENFRIAMIENTO POR
TRAMPA REFRIGERADA -.
 1,000000
UN
2
433-08164-0005
Muestra
NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 4 de 4
OBSERVACIONES GENERALES
ANEXOS
CLÁUSULAS  PARTICULARES
A los treinta (30) días hábiles desde presentación factura.
Forma de pago:
60 días habiles  Según Art. 54° del DEC. 1030/16
Plazo de mantenimiento de la oferta:
A los SESENTA (60) días corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra
Plazo:
OF. COMPRAS C.A. BARILOCHE
AV. E. BUSTILLO KM 9,5
SAN CARLOS DE BARILO PROVINCIA DE RIO NEGRO
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
La CNEA es EXENTA frente al IVA, en tal sentido los precios unitarios y totales deben incluir dicho impuesto.
La CNEA es agente de retención.
Conjuntamente con la oferta se debe presentar constancia de inscripción en la CUIT, e Ingresos Brutos.
La Cotización además de incluir el precio unitario por renglón debe ser TOTALIZADA.

Datos impositivos:
Decreto 2128/91 Art. 5º: Las obligaciones que consignen fracciones inferiores a un centavo de peso serán abonadas elevando a
este importe las que excedan de 5 décimas  de centavo y eliminando tales fracciones cuando su monto sea igual o no supere
esta última cantidad.      
Decreto 1030/16 Art. 80 ap. c) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías. Cuando el monto de la oferta no supere la
cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M) 

LAS OFERTAS DEBERÁN PRESENTARSE PREFERENTEMENTE EN TINTA AZUL Y ENVIARSE EN SOBRE CERRADO,
INDICANDO: NÚMERO DE LICITACIÓN, FECHA Y HORA DE APERTURA, a la siguiente dirección: OF. DE COMPRAS CAB,
CENTRO ATÓMICO BARILOCHE, AV. BUSTILLO KM 9.500, 8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE.

Plazo y lugar de entrega único
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino.

NO
Opción a Prórroga:
La entrega será en el Centro Atómico Bariloche, libre de fletes, embalajes y seguros. CONFORMIDAD DEFINITIVA DIEZ (10)
DÍAS hábiles como máximo.
Observaciones:
El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado con usuario y contraseña en el sitio
Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo "Contrataciones Vigentes".
Los elementos cotizados deben ser nuevos y sin uso, considerándose a este Organismo como el primer usuario, se dará especial
consideración a la Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino. 
Poseer vigente el Certificado Fiscal para Contratar, según la Disposición 63/2016 - Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales- Artículo 13 inciso h) apartado 5) (O copia de la multinota presentada ante la  Afip, acorde con la Resol Gral N°
1814/2005 AFIP)

Observaciones: