ADQUISICION DE BIENES Y SEVICIOS

Jurisdicción o entidad contratante: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Denominación de la UOC: OF. COMPRAS CENTRO ATOMICO BARILOCHE

Domicilio: AV. E. BUSTILLO KM 9.500, SAN CARLOS DE BARILOCHE, PROV. RÍO NEGRO.

Correo electrónico: compras@cab.cnea.gov.ar

TEL: (0294) 444-5164

| Tipo de Procedimiento: Contratación Directa | N° 1040 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase del procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |

| N° de Expediente: 980 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- |
| Rubro: EQUIPOS |

| LUGAR DE LA APERTURA | FECHA DE LA APERTURA | HORA DE LA APERTURA |
| --- | --- | --- |
| Av. Bustillo Km 9.500 – CP 8400-San Carlos de Bariloche | 29 DE DICIEMBRE DE 2016 | 11:30 HS |

NOTIFICACIONES: Conforme lo indicado en el artículo 7 inciso g) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, las notificaciones se realizarán mediante la difusión en Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gob.ar).

| N° Renglón | N° catalogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 433 | 7572 | 0024 | Sensores de presiones; rango de medición 0 a 100 psi resolución ±0.25% | Un | 4 |
| 2 | 293 | 7459 | 0001 | Transductor de desplazamiento rango de 0 a 5 mm tensión 5v frecuencia 5KHZ impedancia 100KOhm | Un | 5 |
| 3 | 296 | 4786 | 0206 | Filtros uso agua tipo de conexión bridada | Un | 1 |
| 4 | 433 | 3915 | 0014 | Caudalímetron Flotámetro/ Caudalímetro de agua rango 100 l/h a 1000 l/h | un | 1 |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ADQUISICIÓN DE BIENES

- PREMISAS GENERALES

  - Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

  - El objeto del presente pliego es adquirir INSUMOS Y EQUIPOS (SEGUNDO LLAMADO) para el Centro Atómico Constituyentes Edificio Estudio y Ensayo de Componentes Estructurales, ubicado en Av. General Paz 1499 (1650) – San Martín –Pcia. BS. AS. de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA

  - LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo la CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.

  - A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.

  - El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64 E/2016 ONC.

  - EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen).

  - El adjudicatario mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.

- VISITAS, CONSULTAS, CIRCULARES

  - No aplica visita.

  - Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la Oficina de Compras, AVDA. BUSTILLO 9.500 KM. BARILOCHE (8400) PROV. RÍO NEGRO, por correo electrónico a compras@cab.cnea.gov.ar, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

  - Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser emitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

- OFERTA

  - Forma de Presentación

- Será presentada en la Oficina de Compras, AVDA. BUSTILLO 9.500 KM. BARILOCHE (8400) PROV. RÍO NEGRO del Centro atómico Bariloche, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.

- Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

- Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal.

- La moneda de cotización será PESOS,  conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

- Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta.

- La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días Hábiles a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

- No se aceptarán ofertas variantes. No se aceptarán ofertas por parte del renglón. No se aceptarán ofertas opcionales.

- Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales.

  - Documentación a presentar con la oferta

- Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego).

- Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.

- Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

- Acreditación de la representación (actas, mandatos, poderes, etc.).

  - Criterio de selección de ofertas

- La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

- A efectos de la confrontación de oferta, se considerará sólo la oferta por renglón. La adjudicación será por renglón.

- Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.

- Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001, será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA.

- Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino”.

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001, Art. 1)

- GARANTÍAS

  - Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80 y 81 del Decreto 1030/2016.

  - Tipos de garantías

- Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado.

- Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.

- Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.

- Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o par el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será de $ 9.135,00.

- Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será de $ 9.135,00.

- Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.

- Las impugnaciones y las garantías correspondientes (4.2.c.) deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora del Centro Atómico Bariloche, dirección AVDA. BUSTILLO 9.500 KM. BARILOCHE (8400) PROV. RÍO NEGRO en el horario de 9 a 17 hs, comisión_evaluadora.cab@cab.cnea.gov.ar.

- Contragarantía: Por el monto equivalente al recibido por el ADJUDICATARIO como adelanto.

  - Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.

  - En caso de ampliaciones el ADJUDICATARIO deberá presentar una nueva garantía de cumplimiento de contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

- ENTREGA DEL BIEN:

  - Se realizará en: Centro Atómico Constituyentes Edificio Estudio y Ensayo de Componentes Estructurales. Av. General Paz 1499 (1650) – San Martín –Pcia BS AS., en el horario de 9 a 17 hs horas.

  - El plazo de entrega: Para los renglones 1 y 2 será de 180 días corridos a partir de la recepción de la orden de compra; para los renglones 3 y 4 será de 60 días corridos a partir de la recepción de la orden de compra

  - La conformidad definitiva se realizará dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibido el bien.

  - Toda persona que ingrese a Centro Atómico Constituyentes deberá presentar certificado de cobertura de ART ó póliza de seguro de accidentes personales vigente.

- PENALIDADES Y SANCIONES

  - Los OFERENTES Y ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106  del Decreto 1030/2016 cc con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.

  - Se aplicará una multa del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso. Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora que será calculada en días hábiles.

- FACTURACIÓN Y PAGO

  - Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la oficina de Adquisiciones y Logística Nº104 ubicada en el Edificio: “Módulo C” GIN-Proyecto RA-10  Centro Atómico Bariloche, Av. Bustillo Km 9.500, en el horario de 09 a 16 hs.

  - El pago se realizará en PESOS, por el sistema CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura.

- DESCRIPCIÓN TÉCNICA

RENGLON Nº1

4(CUATRO) UNIDADES

Sensor de presión diferencial marca Honeywell modelo KZ.

Debe adicionarse el cable de salida del sensor. Se requiere la marca Honeywell para tener la compatibilidad con los equipos accesorios ya existentes (amplificadores, tarjetas de adquisición, fuentes de alimentación, unidades lectoras, conectores, etc.).

Precisión: ± 0,25 % fondo de escala.

Construcción en acero inoxidable.

Los elementos deben ser nuevos, 12 meses de garantía.

Detalle de Sensores de presión diferencial:

| Cantidad | Sensor |
| --- | --- |
| 1 | Sensor Modelo KZ Rango AN (± 0,5 psi) |
| 1 | Sensor Modelo KZ Rango AR (± 2 psi) |
| 1 | Sensor Modelo KZ Rango AV (± 10 psi) |
| 1 | Sensor Modelo KZ Rango BJ (± 15 psi) |

RENGLÓN 2:

5(CINCO) UNIDAES

Transductor de desplazamiento marca Honeywell modelo S7C AC-AC.

Debe adicionarse el cable de salida del sensor. Se requiere la marca Honeywell para tener la compatibilidad con los equipos accesorios ya existentes (amplificadores, tarjetas de adquisición, fuentes de alimentación, unidades lectoras, conectores, etc.).

Precisión: ± 0,25 % fondo de escala.

Construcción en acero inoxidable.

Sumergible.

Tensión de entrada: 5V RMS

Frecuencia: 5 KHz

Los elementos deben ser nuevos, 12 meses de garantía.

Detalle de transductores de desplazamiento:

| Cantidad | Transductor |
| --- | --- |
| 2 | Transductores Rango HK ± 1,0 MM |
| 2 | Transductores Rango HM ± 2,5 MM |
| 1 | Transductor Rango HN ± 5,0 MM |

RENGLÓN 3: 1(UNA) UNIDAD Filtro circuito de ensayo, cónico de acero inoxidable con malla de paso milimétrico. Filtro cónico, tipo temporario, diámetro 5” (cinco pulgadas), material acero inoxidable (AISI-304/316). Serie de bridas 150 psi. 5000 micrones. Sentido de flujo normal. Esquema ilustrativo a continuación: medidas aproximadas, ØA=194 mm; ØB=127 mm; C=240 mm. Debe ser nuevo sin uso, 12 meses de garantía.

RENGLÓN 4:

1(UNA) UNIDAD

Flotámetro / Caudalímetro de agua rango 100 l/h a 1000 l/h

Escala: m³/h o l/h

(*) Rango de medición: 100 l/h a 1000 l/h

(*)Conexión: 3/4"

Resolución mínima: 1/20 Fondo de escala

Caudalímetro tipo Flotámetro

Rotámetro Tipo New Flow BF3011o Serie BF300E o Serie MF200E

Conexiones, tubo de medición y flotante de acero inoxidable tipo 316

Para medición de agua hasta 80º C

Presión máxima de trabajo: 25 kg/cm2 o superior.

Precisión ± 2% Fondo de escala.

(*)Rangos de medición desde 120 l/h hasta 2000 l/h en tamaños de conexión de 1”; 1½“   también son adecuados.

Debe ser nuevo sin uso, con garantía de fábrica.

ANEXO I

RENGLÓN 3: Filtro circuito de ensayo, cónico de acero inoxidable con malla de paso milimétrico.