PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| GENDARMERÍA NACIONAL |
| --- |
| UTAC CENASIS – UOC N° 037-003 |
| DOMICILIO: Avda. Antártida Argentina Nro 1480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| CORREO ELECTRÓNICO: utac-cenasis@gendarmeria.gob.ar. |
| TELÉFONO: (011) 4310-2701 |
| Tipo de Procedimiento: CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA | N° 10 | Ejercicio: 2017 |
| Clase: SIN CLASE |
| Modalidad: Sin Modalidad |

N° de Expediente: SN 7-5008/49

Rubro Comercial: 24 – MAQUINARIA Y EQUIPO.

Objeto “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS KINESIOLÓGICOS”.

Costo del Pliego: Sin valor

RETIRO DE PLIEGOS

En el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar o mediante solicitud por correo electrónico: utac-cenasis@gendarmeria.gob.ar.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Unidad Técnica Administrativa Contable de la Dirección del Centro Asistencial Buenos Aires de Gendarmería Nacional, sito en Avda. Antártida Argentina Nro 1480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104). | Días hábiles, en el horario de 08:30 a 12:30 horas Hasta UNA (1) hora antes de la fijada para la Apertura de Ofertas. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Unidad Técnica Administrativa Contable de la Dirección del Centro Asistencial Buenos Aires de Gendarmería Nacional, sito en Avda. Antártida Argentina Nro 1480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104). | El 28 de JULIO de 2017 a las 10:00 hs. |
| Señor oferente: se lleva a su conocimiento que usted estará presentando su Oferta en el predio de una Fuerza de Seguridad que dispone de mecanismos y sistemas para la identificación de personas, ubicados en la guardia de prevención de acceso general, lo cual podría llegar a retardar su ingreso. Por tal motivo, se RECOMIENDA REALIZAR LOS TRÁMITES DE ACREDITACIÓN PARA INGRESO AL PREDIO CON SUFICIENTE ANTELACIÓN a la hora fijada para la Apertura, que le permita a usted entregar la documentación conteniendo su OFERTA, personal y exclusivamente. |

#### DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

#### Al efecto, los Oferentes deberán remitirse a los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

|  | N° Catálogo | Descripción | U.M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 4-3-3-6092-0003 | EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO I. | UNIDAD | 2 |
| 2 | 4-3-3-6032-0002 | EQUIPO DE NEUROTENS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO I. | UNIDAD | 3 |
| 3 | 4-3-3-7359-0004 | EQUIPO DE INTERFERENCIALES. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO I. | UNIDAD | 2 |
| 4 | 4-3-3- 9321-0004 | EQUIPO DE DIADINAMICAS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO I. | UNIDAD | 1 |
| 5 | 4-3-3-00132-0005 | EQUIPO DE LASER. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO I. | UNIDAD | 1 |
| 6 | 4-3-3-6034-0003 | LAMPARA DE INFRARROJO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO I. | UNIDAD | 2 |
| 7 | 4-3-4- 8828-0023 | EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO I. | UNIDAD | 1 |

Observaciones de interés :

El proveedor será responsable en caso uso del producto por tercero y si este produjera anomalías en la salud.

Los oferentes deben consignar en su oferta la marca y modelo (de primera calidad) y origen de los equipos ofrecidos, en forma clara y legible en el Formulario de Cotización adjunto o en uno propio, con la mayor descripción posible para una mejor evaluación de las ofertas. Anexar con la oferta UN (1)  Folleto y Manual  del específico cotizado. A los fines de evaluar técnicamente los equipos.

El Oferente deberá presentar Certificado de Habilitación y copia Certificada de la Disposición que designa al Profesional responsable como Director Técnico.

El Oferente deberá contar con Certificaciones de Calidad y Seguridad: Certificación ISO 9001 (año 2008), Certificación ISO 13485 (año2003), Certificado A.N.M.A.T. 191/99: Buenas Prácticas de Fabricación vigente, Certificado A.N.M.A.T. 2319/02, Certificado por cada equipo de seguridad eléctrica UNE EN60601-1, Certificado de Compatibilidad Electromagnética UNE EN60601-1-2 y sus respectivas autorizaciones por la A.N.M.A.T.

Los efectos que se entreguen deberán SER NUEVOS Y SIN USO, autorizados por la A.N.M.A.T. Respetando la calidad y tamaño de presentación.

Este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá consultarse, descargarse o retirarse a través del sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar.  O a través del CORREO ELECTRÓNICO consignado en el presente.

ANEXOS DE CONFECCION OBLIGATORIA

ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO II: PLANILLA DE COTIZACIÓN – DOMICILIO ESPECIAL

ANEXO III: DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL

ANEXO IV: DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

CLÁUSULAS PARTICULARES

- OBJETO DEL LLAMADO

  - El presente llamado a CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA tiene por objeto la adquisición “DE EQUIPAMIENTOS KINESIOLÓGICOS”.

- NORMATIVA APLICABLE

(Artículo 1° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Los contratos comprendidos en este reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la siguiente normativa:

- Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios,

- Decreto Nº 1030/2016, Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante y por las disposiciones que se dicten en consecuencia (Disposición ONC N° 62/2016).

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63/2016)

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Por el Contrato.

- Por el convenio.

- orden de compra o venta según corresponda.

- sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

- supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

  - Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de “Compre Trabajo Argentino” y su reglamentación Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de “Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” y sus normas complementarias.

- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

(Artículo 7° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Todas las notificaciones y/o comunicaciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

  - Lo dispuesto precedentemente también será aplicable a las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y el prestador del servicio, durante la ejecución de los respectivos contratos.

- VISTA Y RETIRO DE LOS PLIEGOS

(Artículos 4° y 48°  del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Cualquier persona interesada puede tomar vista de este pliego en la Unidad Técnica Administrativa Contable de la Dirección del Centro Asistencial Buenos Aires de Gendarmería Nacional, sito en Avda. Antártida Argentina Nro 1480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104), en días hábiles y en el horario de 08:30 a 12:30 horas o en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en adelante  (ONC): www.argentinacompra.gov.ar.

  - En oportunidad de retirar, o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado un ejemplar del pliego en la ONC o haberlos descargado de su sitio web, no obstante quienes no los hubiesen retirado, o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

- CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS

(Artículos Nros. 49 y 50 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en la Unidad Técnica Administrativa Contable de la Dirección del Centro Asistencial Buenos Aires de Gendarmería Nacional, sito en Avda. Antártida Argentina Nro 1480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104)., o en la dirección institucional de correo electrónico de la UTAC CENASIS (utac-cenasis@gendarmeria.gob.ar).

  - En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

  - Las consultas deberán ser efectuadas hasta CUATRO (04) DÍAS hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, como mínimo.

  - La GENDARMERÍA NACIONAL podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a dichas consultas.

  - Las circulares aclaratorias, serán comunicadas, con TRES (03) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares modificatorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

Asimismo serán  comunicadas, a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo mínimo de antelación.

Entre la publicidad de la circular modificatoria y la fecha de apertura, deberán cumplirse los mismos plazos de antelación estipulados en la normativa vigente que deben mediar entre la convocatoria original y la fecha de apertura de acuerdo al procedimiento de selección de que se trate, por lo que se indicara en la misma la nueva fecha para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán comunicadas con UN (01) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de ofertas.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 51 a 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS  (ARTÍCULO N° 51 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Las ofertas se admitirán desde la publicación de la convocatoria durante los días hábiles, en el horario de 08:30 hs a 12:30 hs. y hasta una hora antes de la fecha y hora fijada para el acto de apertura en la Unidad Técnica Administrativa Contable de la Dirección del Centro Asistencial Buenos Aires de Gendarmería Nacional, sito en Avda. Antártida Argentina Nro 1480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104).

    - Las ofertas que se reciban por correo postal se considerarán presentadas en el momento de su recepción en mesa de entra y salida de expedientes.

    - El oferente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: nombre o razón social del oferente y n° de CUIL/CUIT, el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura, Unidad ante la cual se presenta la oferta.

    - Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y será devuelta al presentante.

  - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 52 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta.

    - Implicará además la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.

  - INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 53 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

    - Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada, se considerará como válida la última propuesta presentada en término.

  - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (ARTÍCULO N° 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

    - La prórroga automática no podrá exceder de un (1) año desde la fecha de apertura (art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

- REQUISITOS DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 55 a 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

7.1 REQUISITOS DE LAS OFERTAS (ARTÍCULO N° 55 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

    - Deberán ser redactadas en idioma nacional.

    - El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal. (Planilla de COTIZACIÓN – ANEXO II)

    - Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las certificará mediante el cotejo de las copias con el documento original, solamente hasta el DOS (02) días hábiles previos a la fecha y hora fijada para la apertura.

7.2     FORMA DE COTIZAR

7.2.1. Los oferentes deberán completar su oferta económica en la Planilla de Cotización que forma parte integrante del presente.

7.2.2. Los oferentes deberán cotizar el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares.

7.2.3. El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

7.2.4. El oferente deberá considerar e incluir en el costo del producto ofertado, el eventual flete y acarreo al lugar de entrega.

7.2.5. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y formas asociativas comprendidas en el artículo 1° de la Ley N° 25.300 podrán concurrir a cotizar parcialmente por un módulo correspondiente al 20% del total del renglón, conforme a lo dispuesto por el inc. 4 del artículo 16 del PByCG.

  - ALTERNATIVAS Y VARIANTES (ARTÍCULOS Nros. 56 y 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - No se aceptarán propuestas variantes.

    - Se aceptarán propuestas alternativas, debiendo los oferentes detallar cual es la oferta base y cual la oferta alternativa.

  - MONEDA DE COTIZACIÓN (ARTÍCULO N° 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La propuesta económica deberá ser formulada en Moneda Nacional. No se aceptarán propuestas en moneda distinta.

    - Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, todos los impuestos y gravámenes de la operación.

    - Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE

Las ofertas deberán contener:

  - Capacidades y requisitos mínimos:

Los oferentes deberán acreditar las capacidades y requisitos mínimos que se detallan a continuación:

Deberán reunir capacidad jurídica, la que será determinada teniendo en cuenta toda la documentación prevista en este pliego, el objeto de los contratos constitutivos y los estatutos sociales  deben contemplar el OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN al momento de la apertura de ofertas.

Según la constitución societaria corresponde:

Sociedades Anónimas: copia del contrato constitutivo y estatuto social, sus eventuales modificaciones, como así también las constancias de inscripción ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio). Acta de directorio protocolizada por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN). Iguales requisitos se deberán presentar en el caso de las Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.), incorporadas al Código Civil y Comercial mediante la reforma de la ley 26.994.

Sociedades de responsabilidad Limitada: copia del contrato social, sus eventuales modificaciones, así como las constancias de que dichos instrumentos han sido inscriptos ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio). Actas sociales protocolizadas por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN).

La duración del contrato social del Oferentes no podrá ser inferior al plazo de entrega de la prestación del servicio o suministro, más el periodo de garantía establecido.

Para los casos contemplados precedentemente.

Deberán asimismo adjuntar el Compromiso de no introducir modificaciones de resultar Adjudicatario, durante la ejecución del Contrato.

Sociedades de Hecho y Personas Físicas:

- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, y numero de documento de identidad. (en caso de sociedades de hecho de la totalidad  de sus integrantes)

- numero de Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T).

UTE Constituida: Deberán acreditar en forma fehaciente, que los otorgantes o firmantes de los documentos requeridos en este punto, corresponden como autoridades de la UTE y en funciones en el momento del acto respectivo. Si dicha circunstancia no quedara fehacientemente acreditada con el propio documento otorgado o firmado, deberá acompañarse la documentación fehaciente que lo demuestre.

Al momento de la evaluación de las ofertas se dará prioridad a quienes cumplan con los requisitos mencionados precedentemente en virtud de determinar la capacidad del oferente para contratar con GENDARMERIA NACIONAL.

    - La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

    - Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional. (Anexo III)

    - Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

    - Deberán consignar el Domicilio Especial (ANEXO II) para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante Declaración Jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta, se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO – Disposición ONC N° 64/2016)

    - Certificado Fiscal para contratar (Resolución AFIP Nº 1814/2005), vigente, cuando se efectúen ofertas cuyos importes sean iguales o superiores a CINCUENTA MIL PESOS ($50.000).

El oferente que se encuentre comprendido dentro de las circunstancias establecidas, por el artículo 4º de la Resolución AFIP Nº 1814/2005, deberá agregar junto a su oferta, fotocopias de las constancias documentales que en tal sentido haya presentado ante la AFIP, o multinota presentada con antelación a la apertura.

  - DOCUMENTACIÓN PARTICULAR A PRESENTAR PARA ESTE PROCEDIMIENTO

    - Toda aquella documentación que el oferente considere para ilustrar mejor su oferta, las requeridas por el pliego general y en las especificaciones técnicas.

    - No será requisito al momento de la presentación de la oferta estar inscripto en el SIPRO, pero si lo deberá encontrarse cumplimentada al momento de la evaluación de ofertas, Disposición ONC N° 64/16 (SIPRO).

- GARANTÍAS

(Artículos Nros. 77 al 81 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - TIPOS DE GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 78 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

- De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

- De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

- De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Para el resto de los supuestos previsto en el Articulo N° 32 del PByCG, el importe de la garantía de impugnación será equivalente a TREINTA Y NUEVE MÓDULOS (M 39).

  - MONEDA DE LA GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 79 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

  - FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTICULO N° 78 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 39 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTÍCULO N° 80 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 40 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA.

(Artículos Nros. 59 y 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - En el lugar, día y hora determinados en la carátula del presente Pliego se procederá a abrir las ofertas en presencia de funcionarios de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo.

  - Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar.

  - El Acta será firmada por los funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo. Los originales de las ofertas, serán rubricados por los funcionarios que presidan el Acto y se exhibirán a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copias a su costa.

  - En el supuesto en que exista un único oferente, este organismo podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en artículo N° 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y su modificatorio, quedando facultado para proseguir con el trámite correspondiente de acuerdo con el procedimiento elegido.

- EVALUACIÓN DE OFERTA

(Artículos Nros. 72 y 73 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - FORMA DE EVALUACIÓN

Para la evaluación de la oferta, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y los requisitos mencionados en el presente pliego. Se establecerá luego el orden de mérito de las ofertas económicas presentadas, resultando la oferta más conveniente la  de menor valor.

  - COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN. (ARTÍCULO N° 72 del Decreto Nº 1030/2016)

- En caso de intervención de la comisión evaluadora, de la cual se podrá prescindir de acuerdo a lo establecido en el artículo 50, inc. g), de la disposición 62/2016 “Manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”. El dictamen de evaluación se comunicará a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

  - IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. (ARTÍCULO N° 73 del Decreto Nº 1030/2016)

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación deberán presentarse dentro de los TRES (3) días de su comunicación. Quienes no revistan el carácter de oferentes podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet de la ONC.

- SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE Y PERFECCIONAMIENTO DEL ACUERDO

(Artículos Nros. 74 al 76 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - La adjudicación se decidirá a favor de la oferta que cumpliendo con los requisitos de admisibilidad, administrativos y especificaciones técnicas, de acuerdo a la evaluación efectuada, resulte de menor valor económico.

  - Dicha adjudicación será notificada a todos los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

  - GENDARMERÍA NACIONAL se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente Licitación, en un todo de conformidad con las normas del Decreto Nº 1023/01 y su Reglamento.

  - En ningún caso, ya sea por la desestimación de ofertas, por quedar sin efecto o anularse el procedimiento licitatorio, el oferente tendrá derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

13. ENTREGA Y CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

  - LUGAR DE ENTREGA

Los bienes objeto del presente llamado serán entregados conforme lo especificado en las Especificaciones Técnicas.

Los plazos de cumplimiento de las respectivas Órdenes de Compra se computarán en días hábiles, a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Compra suscripta con el Organismo.

El plazo de entrega será dentro de los TREINTA (30) días habiles.

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1. del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016.

  - PENALIDADES Y SANCIONES  (ARTÍCULO N° 102 del Decreto Nº 1030/2016)

La demora en el cumplimiento de las entregas de los bienes determinará una multa correspondiente al CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso, independientemente de la aplicación de las respectivas penalidades y sanciones que surjan de las normas aplicables.

  - RESARCIMIENTO INTEGRAL (ARTÍCULO N° 105 del Decreto Nº 1030/2016)

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

  - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR (ARTÍCULO N° 94 del Decreto Nº 1030/2016). Las penalidades establecidas no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

14. FACTURACIÓN Y PAGO

(Artículos Nros. 90 al 92 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - FACTURACIÓN

LA FACTURACION SERA TOTAL UNA VEZ PRESENTADO EL CERTIFICADO DE RECEPCION DEFINITIVA.

Los comprobantes de pago deberán:

- Emitirse a favor del Organismo contratante (CUIT 30-54669426-3), mencionando en el cuerpo del comprobante el número y ejercicio de la Orden de Compra respectiva y el número de expediente del procedimiento en particular, para su identificación.

- Presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción del bien/servicio, en la forma y en el lugar indicado la Orden de Compra respectiva.

- A los efectos tributarios se indicará en la respectiva Orden de Compra la condición ante el impuesto respectivo.

- Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

- En todos los casos los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por la A.F.I.P.

  - PLAZO DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva orden de compra. Sin perjuicio de esto, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

  - MONEDA DE PAGO

El pago se efectuará en moneda nacional.

  - BENEFICIARIOS DE PAGO

Los pagos que realiza el Tesoro Nacional se realizan a través de acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional.

A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

La nómina de entidades actualmente habilitadas son las que se detallan en el link del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:

http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta-unica-del-tesoro/

A los  efectos  de  ajustarse a esta modalidad de pago, quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir al Organismo contratante, a fin de ser provisto de los formularios de rigor y tramitar el Alta de Beneficiario pertinente o bien comunicarse al DEPARTAMENTO CONTABILIDAD de la fuerza al 011-4310-2721.-

- ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.

d) El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El presente pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

- JURISDICCIÓN

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL cuya jurisdicción abarque el domicilio asiento del organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXO I

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| ANEXO N° 1 | EQUIPO MAGNETOTERAPIA |  |
|  |  | Condición: NUEVO |

- OBJETO:

La presente Especificación Técnica establece las exigencias que debe satisfacer el “Equipo de magnetoterapia” para ser utilizado en los lugares que la Institución lo requiera.

- CARACTERISTICAS GENERALES:

- Medidas del equipo:

- Altura: 180 mm +/- 5%.

- Ancho: 370 mm +/- 5%.

- Profundidad: 270 mm +/- 5%.

- Características del Gabinete.

- Termo moldeado.

- Panel de control, con Reloj: con inicio, pausa y corte automático de emisión.

- Temporizador: mínimo 20 minutos.

- Selector de potencia: Si.

- Forma de trabajo: emisión continua o pulsada.

- CINCO (5) programas preestablecidos como mínimo.

- Barrido de frecuencia.

- Con microprocesador que compensa automáticamente intensidades de salida de accesorio actuante.

- Monitor de Cristal Líquido LCD.

- Medidas de accesorios:

- Diámetro de túnel: 330 mm. +/- 10%.

- Ancho de túnel: 160 mm. +/- 10%.

- Diámetro de la pastilla: 130 mm. +/- 10%.

d.   Ancho de la pastilla: 35 mm. +/- 10%

- Peso:

- Peso del equipo: 6,5 kg +/- 10% como máximo.

- Peso del túnel: 3 kg +/- 10% como máximo.

- Peso de la pastilla: 2,4 kg +/-10% como máximo.

- Características eléctricas:

- Tensión de Alimentación: 220 Vac +/- 10%.

- Frecuencia de red: 50 Hz +/- 1%.

- Flujo magnético máximo: 100 Gauss.

- Frecuencia: regulable de 0 a 100 Hz.

- Consumo máximo: 70 W +/- 10%.

- ACCESORIOS:

- DOS (2) Bobinas planas para el equipo de mención.

- DOS (2) Túnel envolvente, para el equipo de mención.

- DOS (2) cintas de sujeción.

- UN (1) Sensor de Campo magnético.

- CONDICIONES PARTICULARES

Las correspondientes condiciones de particulares consistirán en los siguientes puntos:

Modalidad de presentacion:

Los oferentes deberán presentar un folleto o catalogo del efecto requerido, detallando minuciosamente todos los datos técnicos y cuyo catálogo deberá ser adjuntado a la oferta.

- Lugar de entrega: la adjudicataria deberá presentar los efectos en el Departamento de Sanidad, sito en Av. Gendarmería Nacional Nro. 717, 1er. Piso, e-Mail: departamentosanidaddirlog@gmail.com - (Dirección Logística), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cód. Postal 1104. Horarios de 0800 a 1300hs.

- Forma de entrega: la adjudicataria deberá realizar la entrega de los efectos en los respectivos embalajes originales de fábrica, debidamente identificados mediante pegatina con letra en tinta indeleble: Tipo de Licitación y Nro: Pública, Privada…Nro.; Orden de Compra Nro.; Equipo, Cantidad, Razón Social, Domicilio de la Fuerza o Institución.

- Localización de fallas: la Institución realizará la inspección de los efectos o fracción de ellos de acuerdo a muestreo, en aquellos casos donde se localicen fallas (por mal ensamblado de fábrica, transporte, almacenado, etcétera), la adjudicataria deberá reemplazar indefectiblemente sin cargo alguno para la Fuerza, dicho efecto.

- Asistencia técnica y provisión de repuestos: el oferente deberá garantizar la asistencia técnica (servicio técnico) y la provisión de repuestos en todo el país por el término de dos (2) años independientemente de la variación del modelo ofertado.

- Plazo de reemplazo por detección de fallas: en caso de fallas mencionadas con anterioridad, la adjudicataria tendrá un plazo de 30 días hábiles para subsanar la misma, a partir de la notificación formal al adjudicatario, del defecto detectado. Toda erogación que surja de dicho reemplazo correrá por cuenta del adjudicatario.

- Fecha de fabricación: los efectos no deberán ser mayor a un año de fabricación de la efectiva entrega.

- La adjudicataria realizará el chequeo general de la unidad respetando las normas del fabricante.

- La adjudicataria deberá cumplir indefectiblemente con lo requerido en el Pliego de bases y condiciones particulares.

- Manuales: la adjudicataria deberá entregar manual de operación, mantenimiento y domicilios de servicio técnico, todos en castellano.

- Garantía: escrita y firmada por 12 meses o UN (1) año a partir de la recepción definitiva de los efectos.

- NORMATIVAS A CUMPLIR:

Todos los efectos deberán cumplir con las siguientes normativas:

- Certificado por cada equipo de seguridad eléctrica.

- Certificado de Compatibilidad Electromagnética.

- Autorizaciones y certificados por la A.N.M.A.T de cada equipo.

- RPPTM otorgado por A.N.M.A.T. vigente

- CONSULTAS SOBRE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Ante dudas, consultas, interpretaciones, ambigüedades, sobre la presente especificación técnica dirigirse al  Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección Logística sito en Av. Gendarmería Nacional 717- Retiro- Capital Federal. Horario de atención de 8:00 a 14 Hs. E-mail: dpto-invydesarrollo@gendarmeria.gob.ar.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| ANEXO N° 1 | EQUIPO DE FISIOTERAPIA GENERADOR DE CORRIENTE TIPO TENS |  |
|  |  | Condición: NUEVO |

- OBJETO:

- La presente Especificación Técnica establece las exigencias que debe satisfacer el “Equipo de Generador de corriente tipo Tens” para ser utilizado en los lugares que la Institución lo requiera.

- CARACTERISTICAS GENERALES:

- Medidas del equipo:

- Altura: 120 mm +/- 5%.

- Ancho: 270 mm +/- 5%.

- Profundidad: 210 mm +/- 5%.

- Características del Gabinete.

- Termo moldeado.

- Panel de control, con Reloj: con inicio, pausa y corte automático de emisión.

- Selector de potencia: Si. Individual para cada canal.

- Forma de trabajo: emisión continua o pulsada.

- Medidas de accesorios:

- Diámetro de túnel: 330 mm. +/- 10%.

- Ancho de túnel: 160 mm. +/- 10%.

- Diámetro de la pastilla: 130 mm. +/- 10%.

d.   Ancho de la pastilla: 35 mm. +/- 10%

- Peso:

- Peso del equipo: 2 kg +/- 10%.

- Características eléctricas:

- Tensión de Alimentación: 220 Vac +/- 10%.

- Frecuencia de red: 50 Hz +/- 1%.

- Consumo máximo: 10 W +/- 10%.

- Protección: Clase 1.

- Corriente de Salida: 120 mA de pico

- Resistencia: 1000 Ohm.

- Frecuencia de trabajo: 0,5 a 300 Hz regulable en 12 pasos como mínimo.

- Modulación: 2 seg. Activo y 4 seg. Inactivo.

- Forma de Onda: Onda cuadrada asimétrica.

- Ancho de pulso: 300µ  seg.

- Cantidad de canales: DOS (2) eléctricos independendientes.

- ACCESORIOS:

- CUATRO (4)  Electrodos de goma conductora.

- DOS (2) Cables polarizados de salida.

- DOS (2) cintas de sujeción.

- UN (1) Cable de conexión a red.

- CONDICIONES PARTICULARES

Las correspondientes condiciones de particulares consistirán en los siguientes puntos:

Modalidad de presentación:

Los oferentes deberán presentar un folleto o catalogo del efecto requerido, detallando minuciosamente todos los datos técnicos y cuyo catálogo deberá ser adjuntado a la oferta.

- Lugar de entrega: la adjudicataria deberá presentar los efectos en el Departamento de Sanidad, sito en Av. Gendarmería Nacional Nro. 717, 1er. Piso, e-Mail: departamentosanidaddirlog@gmail.com - (Dirección Logística), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cód. Postal 1104. Horarios de 0800 a 1300hs.

- Forma de entrega: la adjudicataria deberá realizar la entrega de los efectos en los respectivos embalajes originales de fábrica, debidamente identificados mediante pegatina con letra en tinta indeleble: Tipo de Licitación y Nro: Pública, Privada…Nro.; Orden de Compra Nro.; Equipo, Cantidad, Razón Social, Domicilio de la Fuerza o Institución.

- Localización de fallas: la Institución realizará la inspección de los efectos o fracción de ellos de acuerdo a muestreo, en aquellos casos donde se localicen fallas (por mal ensamblado de fábrica, transporte, almacenado, etcétera), la adjudicataria deberá reemplazar indefectiblemente sin cargo alguno para la Fuerza, dicho efecto.

- Asistencia técnica y provisión de repuestos: el oferente deberá garantizar la asistencia técnica (servicio técnico) y la provisión de repuestos en todo el país por el término de dos (2) años independientemente de la variación del modelo ofertado.

- Plazo de reemplazo por detección de fallas: en caso de fallas mencionadas con anterioridad, la adjudicataria tendrá un plazo de 30 días hábiles para subsanar la misma, a partir de la notificación formal al adjudicatario, del defecto detectado. Toda erogación que surja de dicho reemplazo correrá por cuenta del adjudicatario.

- Fecha de fabricación: los efectos no deberán ser mayor a un año de fabricación de la efectiva entrega.

- La adjudicataria realizará el chequeo general de la unidad respetando las normas del fabricante.

- La adjudicataria deberá cumplir indefectiblemente con lo requerido en el Pliego de bases y condiciones particulares.

- Manuales: la adjudicataria deberá entregar manual de operación, mantenimiento y domicilios de servicio técnico, todos en castellano.

- Garantía: escrita y firmada por 12 meses o UN (1) año a partir de la recepción definitiva de los efectos.

- NORMATIVAS A CUMPLIR:

Todos los efectos deberán cumplir con las siguientes normativas:

- Certificado por cada equipo de seguridad eléctrica.

- Certificado de Compatibilidad Electromagnética.

- Autorizaciones y certificados por la A.N.M.A.T de cada equipo.

- RPPTM otorgado por A.N.M.A.T. vigente

- CONSULTAS SOBRE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Ante dudas, consultas, interpretaciones, ambigüedades, sobre la presente especificación técnica dirigirse al  Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección Logística sito en Av. Gendarmería Nacional 717- Retiro- Capital Federal. Horario de atención de 8:00 a 14 Hs. E-mail: dpto-invydesarrollo@gendarmeria.gob.ar.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| ANEXO N° 1 | EQUIPO DE FISIOTERAPIA GENERADOR DE CORRIENTE INTERFERENCIALES |  |
|  |  | Condición: NUEVO |

- OBJETO:

- La presente Especificación Técnica establece las exigencias que debe satisfacer el “Equipo de corrientes interferenciales” para ser utilizado en los lugares que la Institución lo requiera.

- CARACTERISTICAS GENERALES:

- Dimensiones del equipo:

- Altura: 210 mm +/- 10%.

- Ancho: 540 mm +/- 10%.

- Profundidad: 420 mm +/- 10%.

- Peso del equipo: máximo 7kg.

- Accesorios: máximos 1kg.

- Características del Gabinete.

- Termo moldeado.

- Panel de control, con Reloj: con inicio, pausa y corte automático de emisión.

- Selector de potencia: Si.

- Control individual de potencia y frecuencia por canal

- Programación automática de patologías y selección manual

Forma de trabajo:

Poseer DIEZ (10) canales (mínimo) para amplificaciones bipolares (ondas rusas o

interferenciales bipolares).

CUATRO (04) canales (mínimo) para interferenciales tetra polares.

TREINTA Y CUATRO (34) programas preestablecidos por afección o más.

QUINCE (15) programas configurables por el usuario o más.

Corrientes interferenciales tetra polares en cinco zonas (de 1000 a 4000 Hz).

Regulación de la relación estímulo/pausa y del tiempo de contracción en Ondas Rusas.

Control de intensidad de salida individual para cada canal mediante control

monocomando digital de 360 grados, Regulada por microcontador.

- Características eléctricas:

- Tensión de Alimentación: 220 Vac +/- 10%.

- Frecuencia de red: 50 Hz +/- 1%.

- Consumo máximo: 70 W +/- 10%.

- ACCESORIOS:

Deberán estar acordes a la cantidad de canales y tratamientos en conjuntos permitidos por el equipo

- DOCE  (12) bandas elásticas largas para sujeción con abrojo.

- SEIS (6) bandas elásticas cortas para sujeción con abrojo.

- VEINTICUATRO (24) electrodos grandes de 100 mm con plug de acceso para conexión por ficha banana.

- DOCE (12) electrodos chicos de 50mm con plug de acceso para conexión por ficha banana.

- DOCE (12) cables dobles con terminal de conexión de ficha banana.

- SEIS (6) cables con terminal de conexión de ficha banana para aplicación tetrapolar.

- UN (1) cable de conexión a corriente  de alimentación.

- CONDICIONES PARTICULARES

Las correspondientes condiciones de particulares consistirán en los siguientes puntos:

Modalidad de presentación:

Los oferentes deberán presentar un folleto o catalogo del efecto requerido, detallando minuciosamente todos los datos técnicos y cuyo catálogo deberá ser adjuntado a la oferta.

- Lugar de entrega: la adjudicataria deberá presentar los efectos en el Departamento de Sanidad, sito en Av. Gendarmería Nacional Nro. 717, 1er. Piso, e-Mail: departamentosanidaddirlog@gmail.com - (Dirección Logística), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cód. Postal 1104. Horarios de 0800 a 1300hs.

- Forma de entrega: la adjudicataria deberá realizar la entrega de los efectos en los respectivos embalajes originales de fábrica, debidamente identificados mediante pegatina con letra en tinta indeleble: Tipo de Licitación y Nro: Pública, Privada…Nro.; Orden de Compra Nro.; Equipo, Cantidad, Razón Social, Domicilio de la Fuerza o Institución.

- Localización de fallas: la Institución realizará la inspección de los efectos o fracción de ellos de acuerdo a muestreo, en aquellos casos donde se localicen fallas (por mal ensamblado de fábrica, transporte, almacenado, etcétera), la adjudicataria deberá reemplazar indefectiblemente sin cargo alguno para la Fuerza, dicho efecto.

- Asistencia técnica y provisión de repuestos: el oferente deberá garantizar la asistencia técnica (servicio técnico) y la provisión de repuestos en todo el país por el término de dos (2) años independientemente de la variación del modelo ofertado.

- Plazo de reemplazo por detección de fallas: en caso de fallas mencionadas con anterioridad, la adjudicataria tendrá un plazo de 30 días hábiles para subsanar la misma, a partir de la notificación formal al adjudicatario, del defecto detectado. Toda erogación que surja de dicho reemplazo correrá por cuenta del adjudicatario.

- Fecha de fabricación: los efectos no deberán ser mayor a un año de fabricación de la efectiva entrega.

- La adjudicataria realizará el chequeo general de la unidad respetando las normas del fabricante.

- La adjudicataria deberá cumplir indefectiblemente con lo requerido en el Pliego de bases y condiciones particulares.

- Manuales: la adjudicataria deberá entregar manual de operación, mantenimiento y domicilios de servicio técnico, todos en castellano.

- Garantía: escrita y firmada por 12 meses o UN (1) año a partir de la recepción definitiva de los efectos.

- NORMATIVAS A CUMPLIR:

Todos los efectos deberán cumplir con las siguientes normativas:

- Certificado por cada equipo de seguridad eléctrica.

- Certificado de Compatibilidad Electromagnética.

- Autorizaciones y certificados por la A.N.M.A.T de cada equipo.

- RPPTM otorgado por A.N.M.A.T. vigente

- CONSULTAS SOBRE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Ante dudas, consultas, interpretaciones, ambigüedades, sobre la presente especificación técnica dirigirse al  Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección Logística sito en Av. Gendarmería Nacional 717- Retiro- Capital Federal. Horario de atención de 8:00 a 14 Hs. E-mail: dpto-invydesarrollo@gendarmeria.gob.ar.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| ANEXO N° 1 | EQUIPO DE FISIOTERAPIA GENERADOR DE CORRIENTE DIADINAMICAS |  |
|  |  | Condición: NUEVO |

- OBJETO:

- La presente Especificación Técnica establece las exigencias que debe satisfacer el “Equipo de corrientes Diadinamicas” para ser utilizado en los lugares que la Institución lo requiera.

- CARACTERISTICAS GENERALES:

- Dimensiones del equipo:

- Altura: 210 mm +/- 10%.

- Ancho: 370 mm +/- 10%.

- Profundidad: 410 mm +/- 10%.

- Peso del equipo: máximo 9kg +/- 10%.

- Peso de los accesorios: 1kg +/- 10%.

- Características del Gabinete.

- Termo moldeado.

- Panel de control, con Reloj: con inicio, pausa y corte automático de emisión.

- Selector de potencia: Si.

- Control individual de potencia y frecuencia por canal

- Programación automática de patologías y selección manual

Forma de trabajo:

- Poseer SEIS (6) canales (mínimo) de salidas, independientes.

- Programas preestablecidos por afección y accionamiento manual por criterio del operador.

- Control de intensidad de salida individual para cada canal mediante control monocomando digital de 360 grados.

- Características eléctricas:

- Tensión de Alimentación: 220 Vac +/- 10%.

- Frecuencia de red: 50 Hz +/- 1%.

- Consumo máximo: 70 W +/- 10%.

- ACCESORIOS:

Deberán estar acordes a la cantidad de canales y tratamientos en conjuntos permitidos por el equipo

- Dos  (2) bandas elásticas para sujeción con abrojo de 1.20m.

- Cuatro (4) bandas elásticas para sujeción con abrojo de 700mm.

- Dos  (2) bandas elásticas para sujeción con abrojo de 500mm.

- Doce (12) electrodos de 90mm con plug de acceso para conexión por ficha banana.

- Seis (6) cables dobles con terminal de conexión de ficha banana.

- Un cable de conexión a corriente  de alimentación

- CONDICIONES PARTICULARES

Las correspondientes condiciones de particulares consistirán en los siguientes puntos:

- MODALIDAD DE PRESENTACION:

Los oferentes deberán presentar un folleto o catalogo del efecto requerido, detallando minuciosamente todos los datos técnicos y cuyo catálogo deberá ser adjuntado a la oferta.

- Lugar de entrega: la adjudicataria deberá presentar los efectos en el Departamento de Sanidad, sito en Av. Gendarmería Nacional Nro. 717, 1er. Piso, e-Mail: departamentosanidaddirlog@gmail.com - (Dirección Logística), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cód. Postal 1104. Horarios de 0800 a 1300hs.

- Forma de entrega: la adjudicataria deberá realizar la entrega de los efectos en los respectivos embalajes originales de fábrica, debidamente identificados mediante pegatina con letra en tinta indeleble: Tipo de Licitación y Nro: Pública, Privada…Nro.; Orden de Compra Nro.; Equipo, Cantidad, Razón Social, Domicilio de la Fuerza o Institución.

- Localización de fallas: la Institución realizará la inspección de los efectos o fracción de ellos de acuerdo a muestreo, en aquellos casos donde se localicen fallas (por mal ensamblado de fábrica, transporte, almacenado, etcétera), la adjudicataria deberá reemplazar indefectiblemente sin cargo alguno para la Fuerza, dicho efecto.

- Asistencia técnica y provisión de repuestos: el oferente deberá garantizar la asistencia técnica (servicio técnico) y la provisión de repuestos en todo el país por el término de dos (2) años independientemente de la variación del modelo ofertado.

- Plazo de reemplazo por detección de fallas: en caso de fallas mencionadas con anterioridad, la adjudicataria tendrá un plazo de 30 días hábiles para subsanar la misma, a partir de la notificación formal al adjudicatario, del defecto detectado. Toda erogación que surja de dicho reemplazo correrá por cuenta del adjudicatario.

- Fecha de fabricación: los efectos no deberán ser mayor a un año de fabricación de la efectiva entrega.

- La adjudicataria realizará el chequeo general de la unidad respetando las normas del fabricante.

- La adjudicataria deberá cumplir indefectiblemente con lo requerido en el Pliego de bases y condiciones particulares.

- Manuales: la adjudicataria deberá entregar manual de operación, mantenimiento y domicilios de servicio técnico, todos en castellano.

- Garantía: escrita y firmada por 12 meses o UN (1) año a partir de la recepción definitiva de los efectos.

- NORMATIVAS A CUMPLIR:

Todos los efectos deberán cumplir con las siguientes normativas:

- Certificado por cada equipo de seguridad eléctrica.

- Certificado de Compatibilidad Electromagnética.

- Autorizaciones y certificados por la A.N.M.A.T de cada equipo.

- RPPTM otorgado por A.N.M.A.T. vigente

- CONSULTAS SOBRE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Ante dudas, consultas, interpretaciones, ambigüedades, sobre la presente especificación técnica dirigirse al  Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección Logística sito en Av. Gendarmería Nacional 717- Retiro- Capital Federal. Horario de atención de 8:00 a 14 Hs. E-mail: dpto-invydesarrollo@gendarmeria.gob.ar.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| ANEXO N° 1 | EQUIPO DE FISIOTERAPIA GENERADOR DE EMISION LASER |  |
|  |  | Condición: NUEVO |

- OBJETO:

- La presente Especificación Técnica establece las exigencias que debe satisfacer el Equipo generador de Emisión L.A.S.E.R. para ser utilizado en los lugares que la Institución lo requiera.

- CARACTERISTICAS GENERALES:

- Medidas del equipo:

- Altura: 100 mm +/- 5%.

- Ancho: 330 mm +/- 5%.

- Profundidad: 250 mm +/- 5%.

- Características del Gabinete.

- Termo moldeado.

- Panel de control, con Reloj: con inicio, pausa y corte automático de emisión.

- Selector de potencia.

- Control de mando: tablero digital con menú.

- Opciones mínimas del menú:

  - Timer programable.

  - Aviso sonoro de corte.

  - Selector de tipo de emision: continua o pulsante.

  - Control de frecuencia de emisión para toda frecuencia.

  - Aviso visual y sonoro de inicio de emisión.

- Display: LCD color.

- Indicador: audiovisual de emisión.

- Características eléctricas:

- Tipo de emisión: Láser mediante diodo de Arseniuro de Galio de 904 nm.

- Rango de frecuencia de operación: 2 a 5000 Hz.

- Potencia máxima de emisión: 200 mW.

- Tensión de Alimentación: 220 Vac +/- 10%.

- Frecuencia de red: 50 Hz +/- 1%.

- ACCESORIOS:

- DOS (2) Gafas protectoras de emisión.

- Soporte articulado para sostén de cabezal con sujeción para mesa.

- CONDICIONES PARTICULARES

Las correspondientes condiciones de particulares consistirán en los siguientes puntos:

Modalidad de presentación:

Los oferentes deberán presentar un folleto o catalogo del efecto requerido, detallando minuciosamente todos los datos técnicos y cuyo catálogo deberá ser adjuntado a la oferta.

- Lugar de entrega: la adjudicataria deberá presentar los efectos en el Departamento de Sanidad, sito en Av. Gendarmería Nacional Nro. 717, 1er. Piso, e-Mail: departamentosanidaddirlog@gmail.com - (Dirección Logística), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cód. Postal 1104. Horarios de 0800 a 1300hs.

- Forma de entrega: la adjudicataria deberá realizar la entrega de los efectos en los respectivos embalajes originales de fábrica, debidamente identificados mediante pegatina con letra en tinta indeleble: Tipo de Licitación y Nro: Pública, Privada…Nro.; Orden de Compra Nro.; Equipo, Cantidad, Razón Social, Domicilio de la Fuerza o Institución.

- Localización de fallas: la Institución realizará la inspección de los efectos o fracción de ellos de acuerdo a muestreo, en aquellos casos donde se localicen fallas (por mal ensamblado de fábrica, transporte, almacenado, etcétera), la adjudicataria deberá reemplazar indefectiblemente sin cargo alguno para la Fuerza, dicho efecto.

- Asistencia técnica y provisión de repuestos: el oferente deberá garantizar la asistencia técnica (servicio técnico) y la provisión de repuestos en todo el país por el término de dos (2) años independientemente de la variación del modelo ofertado.

- Plazo de reemplazo por detección de fallas: en caso de fallas mencionadas con anterioridad, la adjudicataria tendrá un plazo de 30 días hábiles para subsanar la misma, a partir de la notificación formal al adjudicatario, del defecto detectado. Toda erogación que surja de dicho reemplazo correrá por cuenta del adjudicatario.

- Fecha de fabricación: los efectos no deberán ser mayor a un año de fabricación de la efectiva entrega.

- La adjudicataria realizará el chequeo general de la unidad respetando las normas del fabricante.

- La adjudicataria deberá cumplir indefectiblemente con lo requerido en el Pliego de bases y condiciones particulares.

- Manuales: la adjudicataria deberá entregar manual de operación, mantenimiento y domicilios de servicio técnico, todos en castellano.

- Garantía: escrita y firmada por 12 meses o UN (1) año a partir de la recepción definitiva de los efectos.

- NORMATIVAS A CUMPLIR:

Todos los efectos deberán cumplir con las siguientes normativas:

- Certificado por cada equipo de seguridad eléctrica.

- Certificado de Compatibilidad Electromagnética.

- Autorizaciones y certificados por la A.N.M.A.T de cada equipo.

- RPPTM otorgado por A.N.M.A.T. vigente

- CONSULTAS SOBRE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Ante dudas, consultas, interpretaciones, ambigüedades, sobre la presente especificación técnica dirigirse al  Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección Logística sito en Av. Gendarmería Nacional 717- Retiro- Capital Federal. Horario de atención de 8:00 a 14 Hs. E-mail: dpto-invydesarrollo@gendarmeria.gob.ar.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| ANEXO N° 1 | PANTALLA INFRARROJO (uso kinesiológico) |  |
|  |  | Condición: NUEVO |

- OBJETO:

- La presente Especificación Técnica establece las exigencias que debe satisfacer el Equipo en descripción  para ser utilizado en los lugares que la Institución lo requiera.

- CARACTERISTICAS GENERALES:

- Tipo de Pantalla: Rodante en base de CINCO (5) rayos con ruedas.

- Estructura: Central de acero cromado de 1,6mm (+/- 10%) mínimo de espesor la cual cuenta con articulación de brazo portalámparas.

- Articulaciones: 2 (DOS), una sobre el pie proveniente de la base y otra en la sujeción del brazo portalámparas, esta última debe permitir la articulación en 180° y poseer un largo no inferior a 500mm.

- Medidas del pie, brazo y base rodante:

- Altura desplegado: 180 mm +/- 5%.

- Ancho de pantalla portalámparas: 310 mm +/- 5%.

- Profundidad portalámparas: 180 mm +/- 5%.

- Base rodante de 5 radios con ruedas individuales de diámetro mínimo 450mm.

- Características eléctricas:

- Tensión de Alimentación: 220 Vac +/- 10%.

- Frecuencia de red: 50 Hz +/- 1%.

- Clase II, Tipo B

- Bulbo emisor: infrarrojo.

- Potencia del bulbo: 250 W de potencia con filamento de Tungsteno  y conector E27.

- Cable de alimentación de 2,5mts, con ficha 3x1, fase - neutro y puesta a tierra normalizado para este tipo de equipos y contar con llave de corte ubicada en cercanías del brazo portalámparas.

- ACCESORIOS:

DOS (2) lámparas para el efecto en mención de 250W, clase E27.

- CONDICIONES PARTICULARES

Las correspondientes condiciones de particulares consistirán en los siguientes puntos:

Modalidad de presentación:

Los oferentes deberán presentar un folleto o catalogo del efecto requerido, detallando minuciosamente todos los datos técnicos y cuyo catálogo deberá ser adjuntado a la oferta.

- Lugar de entrega: la adjudicataria deberá presentar los efectos en el Departamento de Sanidad, sito en Av. Gendarmería Nacional Nro. 717, 1er. Piso, e-Mail: departamentosanidaddirlog@gmail.com - (Dirección Logística), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cód. Postal 1104. Horarios de 0800 a 1300hs.

- Forma de entrega: la adjudicataria deberá realizar la entrega de los efectos en los respectivos embalajes originales de fábrica, debidamente identificados mediante pegatina con letra en tinta indeleble: Tipo de Licitación y Nro: Pública, Privada…Nro.; Orden de Compra Nro.; Equipo, Cantidad, Razón Social, Domicilio de la Fuerza o Institución.

- Localización de fallas: la Institución realizará la inspección de los efectos o fracción de ellos de acuerdo a muestreo, en aquellos casos donde se localicen fallas (por mal ensamblado de fábrica, transporte, almacenado, etcétera), la adjudicataria deberá reemplazar indefectiblemente sin cargo alguno para la Fuerza, dicho efecto.

- Asistencia técnica y provisión de repuestos: el oferente deberá garantizar la asistencia técnica (servicio técnico) y la provisión de repuestos en todo el país por el término de dos (2) años independientemente de la variación del modelo ofertado.

- Plazo de reemplazo por detección de fallas: en caso de fallas mencionadas con anterioridad, la adjudicataria tendrá un plazo de 30 días hábiles para subsanar la misma, a partir de la notificación formal al adjudicatario, del defecto detectado. Toda erogación que surja de dicho reemplazo correrá por cuenta del adjudicatario.

- Fecha de fabricación: los efectos no deberán ser mayor a un año de fabricación de la efectiva entrega.

- La adjudicataria realizará el chequeo general de la unidad respetando las normas del fabricante.

- La adjudicataria deberá cumplir indefectiblemente con lo requerido en el Pliego de bases y condiciones particulares.

- Manuales: la adjudicataria deberá entregar manual de operación, mantenimiento y domicilios de servicio técnico, todos en castellano.

- Garantía: escrita y firmada por 12 meses o UN (1) año a partir de la recepción definitiva de los efectos.

- NORMATIVAS A CUMPLIR:

Todos los efectos deberán cumplir con las siguientes normativas:

- Certificado por cada equipo de seguridad eléctrica.

- Certificado de Compatibilidad Electromagnética.

- Autorizaciones y certificados por la A.N.M.A.T de cada equipo.

- RPPTM otorgado por A.N.M.A.T. vigente

- CONSULTAS SOBRE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Ante dudas, consultas, interpretaciones, ambigüedades, sobre la presente especificación técnica dirigirse al  Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección Logística sito en Av. Gendarmería Nacional 717- Retiro- Capital Federal. Horario de atención de 8:00 a 14 Hs. E-mail: dpto-invydesarrollo@gendarmeria.gob.ar.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| ANEXO N° 1 | EQUIPO DE FISIOTERAPIA GENERADOR DE RADIOFRECUENCIA |  |
|  |  | Condición: NUEVO |

- OBJETO:

- La presente Especificación Técnica establece las exigencias que debe satisfacer el “Equipo de Fisioterapia Generador de Radiofrecuencia” para ser utilizado en los lugares que la Institución lo requiera.

- CARACTERISTICAS GENERALES:

- Medidas del equipo:

- Altura: 390 mm +/- 5%.

- Ancho: 330 mm +/- 5%.

- Profundidad: 350 mm +/- 5%.

- Características del Gabinete.

- Termo moldeado.

- Panel de control, con Reloj: con inicio, pausa y corte automático de emisión.

- Selector de potencia: Si.

- Control de mando: tablero digital con menú.

- Opciones mínimas del menú:

  - Timer programable.

  - Aviso sonoro de corte.

  - Selector de tipo de emisión: continua o pulsante.

  - Control de frecuencia de emisión para toda frecuencia.

  - Aviso visual y sonoro de inicio de emisión.

- Display: LCD color.

- Indicador: audiovisual de emisión.

- Características eléctricas:

- Tipo de emisión: Emisión de radiofrecuencia de 500 KHz.

- Rango de frecuencia de operacion: 400 a 1000 Hz.

- Potencia máxima de emisión: 150 W.

- Tensión de Alimentación: 220 Vac +/- 10%.

- Frecuencia de red: 50 Hz +/- 1%.

ACCESORIOS:

- DOS (02) Bandas de sujeción de 0,50M.

- DOS (02) Bandas de sujeción de 0,70 M.

- UN (01) Bandas de sujeción de 1,20M.

- CUATRO (04) Electrodos rectangulares de goma 40x 70 mm.

- DOS (02) Electrodos de goma 0.90.

- CONDICIONES PARTICULARES

Las correspondientes condiciones de particulares consistirán en los siguientes puntos:

Modalidad de presentación:

Los oferentes deberán presentar un folleto o catalogo del efecto requerido, detallando minuciosamente todos los datos técnicos y cuyo catálogo deberá ser adjuntado a la oferta.

- Lugar de entrega: la adjudicataria deberá presentar los efectos en el Departamento de Sanidad, sito en Av. Gendarmería Nacional Nro. 717, 1er. Piso, e-Mail: departamentosanidaddirlog@gmail.com - (Dirección Logística), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cód. Postal 1104. Horarios de 0800 a 1300hs.

- Forma de entrega: la adjudicataria deberá realizar la entrega de los efectos en los respectivos embalajes originales de fábrica, debidamente identificados mediante pegatina con letra en tinta indeleble: Tipo de Licitación y Nro: Pública, Privada…Nro.; Orden de Compra Nro.; Equipo, Cantidad, Razón Social, Domicilio de la Fuerza o Institución.

- Localización de fallas: la Institución realizará la inspección de los efectos o fracción de ellos de acuerdo a muestreo, en aquellos casos donde se localicen fallas (por mal ensamblado de fábrica, transporte, almacenado, etcétera), la adjudicataria deberá reemplazar indefectiblemente sin cargo alguno para la Fuerza, dicho efecto.

- Asistencia técnica y provisión de repuestos: el oferente deberá garantizar la asistencia técnica (servicio técnico) y la provisión de repuestos en todo el país por el término de dos (2) años independientemente de la variación del modelo ofertado.

- Plazo de reemplazo por detección de fallas: en caso de fallas mencionadas con anterioridad, la adjudicataria tendrá un plazo de 30 días hábiles para subsanar la misma, a partir de la notificación formal al adjudicatario, del defecto detectado. Toda erogación que surja de dicho reemplazo correrá por cuenta del adjudicatario.

- Fecha de fabricación: los efectos no deberán ser mayor a un año de fabricación de la efectiva entrega.

- La adjudicataria realizará el chequeo general de la unidad respetando las normas del fabricante.

- La adjudicataria deberá cumplir indefectiblemente con lo requerido en el Pliego de bases y condiciones particulares.

- Manuales: la adjudicataria deberá entregar manual de operación, mantenimiento y domicilios de servicio técnico, todos en castellano.

- Garantía: escrita y firmada por 12 meses o UN (1) año a partir de la recepción definitiva de los efectos.

- NORMATIVAS A CUMPLIR:

Todos los efectos deberán cumplir con las siguientes normativas:

- Certificado por cada equipo de seguridad eléctrica.

- Certificado de Compatibilidad Electromagnética.

- Autorizaciones y certificados por la A.N.M.A.T de cada equipo.

- RPPTM otorgado por A.N.M.A.T. vigente

- CONSULTAS SOBRE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Ante dudas, consultas, interpretaciones, ambigüedades, sobre la presente especificación técnica dirigirse al  Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección Logística sito en Av. Gendarmería Nacional 717- Retiro- Capital Federal. Horario de atención de 8:00 a 14 Hs. E-mail: dpto-invydesarrollo@gendarmeria.gob.ar.

ANEXO II

PLANILLA DE COTIZACIÓN

EXPEDIENTE Nº SN 7-5008/49 (CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA)  Nº_______________

El que suscribe ……………………………………………………………………., Documento …………………………………… titular de la firma /en nombre y representación de la firma ……………………………………………………………………………informa, los datos básicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

Número de CUIT de la firma:…………………………………………………..

Condición ante el IVA:……………………………………………………………..

Domicilio Real: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal).

………………………………………………………………………………………………

Domicilio Constituido: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal)

………………………………………………………………………….……….……………

Teléfono: ……………………………………………………………….….…..……….

Correo electrónico:…………………………………………………………..…….

Horario de atención:……………………………………………………..….…….

Nombre/Apellido de persona de contacto:……………………..………

Luego de interiorizarse de las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que rigen la presente Contratación, cotiza los siguientes valores:

| RENGLÓN | U.M. | DESCRIPCIÓN | MARCA /MODELO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNIDAD | EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO I. |  |  |  |  |
| 2 | UNIDAD | EQUIPO DE NEUROTENS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO I. |  |  |  |  |
| 3 | UNIDAD | EQUIPO DE INTERFERENCIALES. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO I. |  |  |  |  |
| 4 | UNIDAD | EQUIPO DE DIADINAMICAS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO I. |  |  |  |  |
| 5 | UNIDAD | EQUIPO DE LASER. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO I. |  |  |  |  |
| 6 | UNIDAD | LAMPARA DE INFRARROJO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO I. |  |  |  |  |
| 7 | UNIDAD | EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO I. |  |  |  |  |

SON PESOS ARGENTINOS (En letras y Numero): .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 6.4.1 PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

(Articulo 13 inc. h) apartado 3. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con las condiciones para que su oferta sea considerada nacional, conforme la normativa vigente en la materia. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

(Artículo 68 del Decreto 1030/16)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO |
| ARTÍCULO 68 PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena. i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO VI

“DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017”

Tipo de declarante: Persona física - jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  |  |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma					 Aclaración				 Fecha y lugar

ANEXO VII

PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIAS CONFORME COMUNICACIÓN GENERAL ONC N° 76/2017, PUNTO 7 inc a) y b)

| CARGO AUTORIZACIÓN | DATOS DEL FUNCIONARIO | CARGO ADJUDICACIÓN | DATOS DEL FUNCIONARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| Director Nacional de Gendarmería Subdirector Nacional de Gendarmería | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: | Director Nacional de Gendarmería | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: |
| Director General de Campo Comandante de Región Secretario General Director del Servicio Administrativo Financiero Jefe de Gabinete DNG | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: | Director General de Campo Comandante de Región Secretario General Director del Servicio Administrativo Financiero Jefe de Gabinete DNG | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: |
| Directores de Áreas Directores de II FF y CC Formación | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: | Directores de Áreas Directores de II FF y CC Formación | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: |
| Jefe Zona Jefe Destacamento Móvil Jefe de Agrupación | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: | Jefe Zona Jefe Destacamento Móvil Jefe de Agrupación | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: |
| Jefe del Centro Asistencial Jefe UTAC – DNG | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: | Director del Servicio Administrativo Financiero | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: |
| Jefe Un Reconocimiento y OO EE | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: | Jefe Un Reconocimiento y OO EE | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: |
| Jefe Unidad de Frontera Jefe Unidad Especial de Seguridad Jefe Escuadrón Vial | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: | Jefe de Agrupación | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: |