ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

1- ESTUFA DE CULTIVO

Estufa de cultivo medidas internas: 30 x 40 x 30 cm.. Interior en acero inoxidable grado 304 18/8. Exterior de hierro con pintura horneada.  Aislamiento con lana de vidrio. Puerta lateral con cierre. Puerta interna de vidrio, visibilidad 100%. Ajuste de puerta con cordón de silicona. Termómetro a mercurio de control empotrado en el frente. Temperatura mínima de trabajo desde ambiente +5ºC.Temperatura máxima de trabajo 70ºC. Termorregulador electrónico con ajustes macro y micro. Exactitud: +0,1% del valor final de temperatura. Uniformidad: +0,2% del valor final de temperatura. Alimentación 220V 50Hz. Garantía no menor a un año.

2- MICROSCOPIO BINOCULAR

Cabeza binocular tipo Seidentopf  con inclinación a 30º, rotatorio 360º. Porta oculares con distancia interpupilar variable 55 - 75 mm. Oculares 1 par 10x WF. Objetivos acromáticos 4x/N.A 0,10, 10x/N.A 0,25, 40x/N.A 0,65 y 100x /N.A 1.25 oil según norma DIN. Aumentos totales 1000x. Platina mecánica de 125 X 115 mm con mando bajo coaxial con desplazamiento. Condensador de Abbe N.A 1.25 centrable, regulable en altura con diafragma iris y porta filtro. Enfoque macro y micrométrico coaxial bilateral con regulación de tensión y con focus stop. División mínima 2 micrones. Iluminación a LED regulable.  Garantía no menor a un año.

3- AUTOCLAVES

Autoclaves calefacción a gas 0,60 x 0,80. Esterilización con vapor saturado. Dimensiones de las cámaras de esterilizado ajustable. Cámaras cilíndricas de cobre o acero inoxidable 316 L. válvula de alivio a contrapeso sobre tapa (trabaja 121ºC o 128ºC). Camisa externa en hierro esmaltado y revestido con pintura de alta temperatura o en acero inoxidable. Doble válvula de seguridad. Manómetro indicador de presión de esterilización. Sistema de alarma. Sistema de aviso de falla de presión, temperatura, agua, etc. Registrador de temperatura. Llave de evacuación. Tablero disyuntor, llave térmica y variador electrónico de potencia. Auto apagado por falta de agua. Garantía no menor a un año.

4- ESPECTROFOTÓMETRO

Espectrofotómetro ultravioleta visible. Display digital. Rango de longitud de onda: 190 a 1000 nm. Ancho de banda: 4 nm, exactitud: +/-2 nm, precisión: +/-1 nm. Sistema óptico: simple haz, red de difracción 1200 líneas/mm. Luz espuria: < 0.3%T en los 220 nm y 340 nm. Rango fotométrico: transmitancia: 0 a 125%T, absorbancia: 0 a 2.5 A, concentración 0 – 1999. Linealidad fotométrica: +/-0.004A en 0.5ª. Detector: fotodiodo de silicio. Fuente de luz: lámpara halógena 6V 20W y de deuterio. Auto cero. Salida a RS232.

Alimentación: 220V 50Hz. Garantía no menor a un año.

5- CONDUCTIMETRO PORTATIL

Conductimetro portátil. De bolsillo, de fácil manejo y libre de mantenimiento, para el trabajo de campo. Con compensación automática de temperatura, teclado a prueba de derrame y una amplia pantalla para facilitar la lectura. Rango: 0 a 1999 uS/cm. Resolución: 1 uS/cm. Precisión: ±2% Escala Completa. Compensación Temp: Automática. Ambiente: 0 a 50ºC; RH máx. 95%. Accesorios: destornillador de calibración, manual de instrucciones. Cumple con normas CE. Garantía no menor a 3 meses.

6- AGITADOR PARA LABORATORIO

Agitador magnético. Vol. Máx. Agitable (H2O): 20lts. Long. Máx. de barra magnética: 80mm. Tipo de control: analógico. Rango de velocidad: 0 - 1500rpm. Dimensiones de la placa: Ø135mm. Potencia de calefacción: 500W. Rango de temperatura: ambiente - 340ºC.  Precisión de regulación de temperatura: ±1ºC. Grado de seguridad: IP42. Alimentación: 240V / 50-60Hz. Potencia: 530W. Dimensiones: 160x280x85mm. Placa calefactora de acero inoxidable con recubrimiento cerámico.  Normas ISO y CE. Garantía no menor a un año.

7- BALANZA DE PRECISION.

Balanza analítica digital. Capacidad máxima: 220g. Carga mínima: 10mg. Exactitud: 0.1mg. Rango de tara: -220g. Repetitividad: 0.1mg. Linealidad: ± 0.2mg. Diámetro del plato: ø 85mm. Tiempo de estabilización: 3.5 s. Deriva de la sensibilidad: 1ppm/°C en el rango de temperatura + 10° - +40°C. Ajuste/calibración: automática interna. Display: LCD retro iluminado Interfaz: 2×RS 232, USB-A, USB-B. Alimentación: 220V, 50/60Hz. Fácil intercambio de datos. Pantalla LCD de fácil lectura. Memoria ALIBI hasta 100.000 mediciones. Permite incorporación de puertos de datos adicionales. Cumple con normas ISO y CE. Garantía no menor a un año.

8- BALANZA DE CARGA

Balanza electrónica digital. Capacidad: 5000g. Precisión: 1g.  Display LCD de alto contraste. Apagado automático o manual. Pesa kg, g, lb y onza. Botón de puesta a 0. Protección contra sobrepeso. Superficie de 14.5x14.5. Función Tara. Alimentación a pila o transformador. Garantía no menor a tres meses.

9- HORNO MUFLA DIGITAL

Horno Mufla para laboratorio. Capacidad interior útil de 10 a 22 litros. Medida gabinete exterior 66 x 45 x 48 cm a 75 x 52 x 55 cm. Medida cámara 25 x 17x 25cm a 33 x 23 x 30 cm. Temperatura hasta 1250 º C. Alimentación 220 VCA 50 HZ. Mufla de placas refractarias blindadas con 96 % de alúmina. Aislación de fibra cerámica microporosa 6 PCF. Control de temperatura digital con protección por corte de termocupla. Garantía no menor a un año.

10- REFRACTÓMETRO OPTICO MANUAL

Refractómetro de mano con luz 45-82% Brix ATC. Luz Incorporada. Rango de medición: 45 - 82 % Brix. Mínima escala: 0.2% Brix. Precisión: +/-0.5%Brix. Rango ATC: 10ºC - 30ºC. Garantía no menor a un año.

11- INCUBADORAS DE CO2

Tipo  Jarra para anaerobiosis. Capacidad 2,5 LT a 3,5 LT. Material policarbonato. Uso microbiología. Con o sin manómetro. Garantía no menor a tres meses.

12- AGITADOR TIPO VORTEX

Agitador Vortex para trabajos de agitación utilizando tubos, vasos de precipitado, frasquitos, balones, etc. Capacidad máxima aproximada 100 ml. Velocidad de 2500 a 3000 r.p.m. Disco de goma espuma. Garantía no menor a seis meses.

13- CAMPANA DE FLUJO LAMINAR

Cabina de seguridad biológica Tipo Bio II. Dimensiones internas: 600 x 500 x 540 mm. Dimensiones externas: 700 x 650 x 1230 mm. Apertura de seguridad: < 200 mm.  Máxima apertura: 400 mm. Velocidad del flujo de entrada: 0.53 m/s. Velocidad del flujo descendente: 0.33 m/s. Filtros: 2 filtros HEPA 99.999 %& de eficiencia (0.3 µ). Ventana Frontal: dos capas de vidrio templado > 5mm. Sistema de flujo de aire: 70% de recirculación y 30% liberado al exterior. Potencia: 1000W. Alimentación: 220V /50-60Hz. Visualización de presión diferencial en pantalla. Temporizador UV. Con o sin control remoto. Cuerpo construido en acero laminado en frío recubierto de pintura epoxy. Zona de trabajo construida en acero inoxidable 304.  con certificaciones CE y NSF 49. Garantía no menor a un año.

CLAUSULA PARTICULAR DE CATALOGACIÓN

El oferente deberá adjuntar a la oferta la siguiente información de cada elemento:

- RAZÓN SOCIAL (Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, página de internet) del fabricante* del producto ofertado.

- INDENTIFICACIÓN REGISTRADA Y UTILIZADA POR EL FABRICANTE DEL/LOS PRODUCTOS OFERTADO/S, NÚMERO DE REFERENCIA (Numero del Parte, Número de Catalogo, Código de Barras). En caso de asignarle al proveedor un número propio al artículo ofertado, informara también del mismo.

- MARCA Y/O MODELO DEL PRODUCTO OFERTADO.

- CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL ARTÍCULO OFERTADO (DESCRIPCIÓN).

- SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DEBERA INDICAR LAS MISMAS.

*Fabricante es el que concibe y produce un artículo.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación, y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la ley 25326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido

# Text boxes

DANILO IVAN AMAYA

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

RUBEN ALEXIS OBED

TENIENTE  DE  NAVIO CONTADOR

JEFE