ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.

RENGLON 1: ANEMOMETRO ULTRASONICO. Cantidad UNO (01)

Sensor ultrasónico de velocidad y dirección de viento, provisto con: Sensor externo ultrasónico, cable de conexión, terminal a puerto RS232 /USB de PC para visualización de programa bajo Windows, que posea GPS y compás y Software para PC.  Las especificaciones técnicas son las siguientes:

- RANGO DE VELOCIDAD DE VIENTO: 0 nudos a más de 70 nudos

- RESOLUCIÓN DE VELOCIDAD DE VIENTO: 0.1 nudo

- PRECISIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO ENTRE 0° C A 55°C SIN PRECIPITACIONES: 	Con baja velocidad de viento: 0 – 10 nudos; 1 nudo + 10% de la lectura

Con alta velocidad de viento: 0 – 78 nudos; 2 nudos o  el 5 % de la lectura.

- PRECISIÓN DE LA VELOCIDAD DE VIENTO PARA CONDICIONES HUMEDAS: 5 nudos.

- RANGO DE DIRECCION DE VIENTO: 0 ° A 360 °

- RESOLUCION DE DIRECCIÓN DE VIENTO: 0.1°

- PRECISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL VIENTO ENTRE 0° C A 55°C SIN PRECIPITACIONES:

Con baja velocidad de viento: 4- 10 nudos;  5°
     Con alta velocidad de viento: mayor a 10 nudos; 2°

- PRECISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE VIENTO PARA CONDICIONES HUMEDAS: 8° para viento mayor a 8 nudos.

- PRECISIÓN DEL COMPÁS: 1°

- CABECEO Y ROLIDO / PRECISIÓN: +-50° / menor a 1°.

- RANGO DE TEMPERATURA DE AIRE: -40°C a 55° C

- RESOLUCIÓN DE TEMPERATURA DE AIRE: 0.1° C

- PRECISIÓN DE TEMPERATURA DE AIRE: + - 1° con viento mayor a 4 nudos.

- RENGO DE PRESIÓN BAROMÉTRICA: 300 milibares a 1100 milibares.

- RESOLUCIÓN DE PRESIÓN BAROMÉTRICA: 0.1 milibares.

- PRECISIÓN DE PRESION BAROMÉTRICA: +- 1 milibar cuando la corrección por altitud está disponible.

- RANGO DE HUMEDAD RELATIVA: 10% a 90%

- PRECISIÓN DE HUMEDAD RELATIVA: +- 4 % por unidad de humedad relativa.

- PRECISIÓN  DE LA POSICIÓN POR GPS: no más de 20 metros.

- RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -40° C a 55°C

- VOLTAGE DE ALIMENTACIÓN: 9 Volt a 40 volt

- CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN: menor a 75 miliamperes.

- PESO:  MENOR A 500 gramos

- INTERFASES DE COMUNICACIÓN: RS232 O RS422 y CAN

- TAMANO DE ROSCA EN LA BASE DE MONTAGE: 1” – 14 UNS o ¾ “ NPT.

RENGLON 2: CENTRAL METEOROLÓGICA. Cantidad: UNO (01)

La central debe medir:

- Temperatura de Aire

- Humedad de Aire

- Lluvia

- Presión Atmosférica

- Viento dirección y velocidad

(sensor standard y ULTRASONICO)

Funciones:

- Reloj de 12 ó 24 horas y fecha.

- Visualización de todas las variables en el display

- Dimensión del display 90x150 mm.

- Presión atmosférica con tendencia de 5 posiciones

- Máximas y mínimas con fecha y hora del registro

- Alarmas en todas sus funciones

- Gráficos en Pantalla ultimo 24h, día, mes, año

- Selección de unidades métricas ó americanas.

Alimentación y Backup

Consola - Receptor

- Transformador 220/5V y Baterías mediana tipo C (3) c/270 días Autonomía

ISS - Transmisor

- Alimentado por cable de 30 metros desde la consola

Debe Calcular:

- Intensidad de Lluvia

- Máximas & Mínimas

- Ráfagas

- Punto de Rocío

- Sensación Térmica

- Fases de la luna

- Salida y Puesta Sol

- Alarmas

- Pronóstico

Rangos

Temperatura de aire -40°C a +65°C Humedad de aire 1% a 100% Punto de rocío -76ºC a +54ºC

Lluvia incrementos de 0.25 mm

horaria, diaria, mensual, anual. 0 a 6553 mm

Presión atmosférica 540 a 1100 hPa Temperatura Interior 0ºC a 60°C

Velocidad del viento 1 a 320 km/hr Dirección del viento 0º a 360º Humedad interior 1% a 100%

Sensación térmica -79ºC a +57ºC

Anemómetro Ultrasónico Compatible incorporado

El anemómetro ultrasónico de 2 ejes que mide la velocidad y dirección del viento con gran precisión y fiabilidad gracias a su avanzada tecnología.  Para determinar la velocidad y dirección del viento, el sensor emite pulsos ultrasónicos desde un transductor hasta su opuesto a lo largo de 2 ejes ortogonales y después mide el tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción de dichos pulsos. Las mediciones son realizadas en ambas direcciones de cada trayectoria para evitar errores producidos por las condiciones ambientales actuales de temperatura, humedad y presión

atmosférica.

Diseño y tamaño del anemómetro ultrasónico compatible

El sensor deberá presentar un diseño muy robusto para garantizar una alta resistencia a la intemperie, sin partes móviles que puedan caerse, romperse o congelarse, lo que minimize la necesidad de un mantenimiento periódico.

Especificaciones del sensor

Velocidad del viento:

· Rango: 0 a 60 m/s

· Resolución: igual que Davis VP2

· Precisión: ±2%

Dirección del viento

· Rango: 0º a 360º

· Resolución: igual que Davis VP2

· Precisión: ±2º

Especificaciones eléctricas

· Voltaje de alimentación: 10 a 30 VDC

· Consumo: 40 mA (máx.)

· Señal de salida: compatible con Davis VP2

Especificaciones mecánicas

· Temperatura de funcionamiento: -40ºC a 60ºC

· Material: aluminio y plástico de alta resistencia

· Dimensiones: Diametro150 x 179 mm

· Peso: 1 Kg

WeatherLink Vantage - Conexión a PC: debe permitir la conexión a estaciones tipo Vantage con la PC, aunque la computadora no esté funcionando.  Memoria no volátil de 213 días que permita generar informes mediante la recopilación, calculo, gráficos y resúmenes

Servicio capacitación con instalación: durante la estadía se deberá desarrollar los siguientes temas:

· Armado e instalación de la estación meteorológica.

· Manejo de la Consola de la Estación..

· Instalación de software/s, manejo de la estación en la PC, bajada de datos, análisis de los datos, etc.

· Armado de página Web

· Repaso de problemas sencillos de fácil solución.

· Capacitación. (Se recomienda no más de 5 personas).

· El tiempo estimado para la instalación y capacitación de la estación será de 6 a 8 horas.

Meteorología ON – LINE por web y/o celular

Debe contar con la opción de envío de datos por web /celular.

En caso de que los productos sean importados, las firmas deberán presentar la certificación aduanera del país de origen de fabricación, debidamente firmada y sellada por el despachante de aduana y con los códigos que se correspondan exactamente con los productos ofrecidos en la licitación.

Todos los productos deben contar con garantía por un lapso mínimo de 12 meses.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

# Text boxes

LEANDRO DAVID DURE

TENIENTE DE NAVIO

JEFE  DEPARTAMENTO OPERACIONES

SEGUNDO COMANDANTE

ESTEBAN JAVIER TOSETTI

TENIENTE DE NAVIO

SEGUNDO COMANDANTE