ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de Rayos X con Arco en C nuevo sin uso,  no admitiéndose equipos usados reacondicionados, con las siguientes características

- Sistema móvil de fluoroscopía para procedimientos intervencionistas.

- Tecnología pulsada que permita capturar la anatomía del movimiento y ver a través del paciente.

- Estativo con brazo en C móvil para adquirir imágenes.

- Estación móvil de visualización con DOS (2) monitores LCD de 19” que permitan:

  - Procesar imágenes

  - Revisión

  - Archivo

  - Visualización

- Permitir la actualización mediante paquetes de aplicación

- Intensificador de imagen de 12” (31 cm)

- Estativo móvil de brazo en:

  - Brazo en C multidireccional de contrapeso con intensificador de imagen.

  - Pie con mando de rueda posterior con barra pulsadora y manijas para maniobrabilidad

  - Movimiento vertical extendido para cualquier altura de trabajo, permitiendo obtener una ubicación lateral.

  - Movimiento paralelo dedicado para posicionarse junto a la mesa operante.

  - Deflectores automáticos del cable.

  - Mesa de control plana, con pantalla iluminada, que incluya:

    - Interruptor de pedal y de mano.

    - Indicador de radiación.

    - Seguridad del sistema con clave para activar o desactivar el control de Rayos X

- Generación de Rayos X:

  - Generador del convertidor de Rayos X controlado por Microprocesador de 7,5 kW / 15 kW.

  - Tubo de Rayos X del ánodo giratorio

  - Unidad de tanque con foco dual 0,3 / 0,6 IEC.

  - Dispositivo para medir temperatura del tanque para detectar exceso de temperatura y permitir su protección.

  - Filtro del rayo integrado para reducir la dosis sobre el paciente.

  - Tanque de Rayos X con máxima capacidad de enfriamiento para permitir procedimientos prolongados.

  - Fluoroscopía Programada Anatómica con ajuste automático de los parámetros de fluoroscopía.

- Colimación de Rayos X:

  - Obturadores de plomo que permitan el giro y movimiento en forma independiente y asimétrica.

  - Iris y obturadores que puedan fijarse en la retención de la última imagen, para evitar la radiación innecesaria o durante la fluoroscopía.

  - Posicionamiento Automático del obturador que detecte la anatomía y ubique los obturadores automáticamente.

- Sistema de adquisición de imágenes:

  - Intensificador de imágenes de alto contraste modo triple y de 12” (31 cm)

  - Tamaños de entrada seleccionables por el usuario (12”/9”/7”) – (31/23/17 cm).

  - Sistema de CCD-tv digital de alta resolución de 1k x 1k con control automático de frecuencia y dosis.-

- Modos de Rayos X:

  - Fluoroscopía en bajas dosis.

  - Fluoroscopía de Alta Definición.

  - Fluoroscopía continua con modos de ½ y ¼ de dosis.

  - Fluoroscopía por impulsos (12,5 pulsos por segundo).

  - Exposición pulsada, 5 impulsos por segundo

  - Exposición digital.

  - Modo radiográfico para exposiciones del chasis.

- Procesamiento de imágenes:

  - Unidad de imágenes de fluoroscopía digital de 12 bits con procesador dedicado del conducto de video.

  - Cadena de imágenes SmartVisión con óptima calidad de imágenes con mínima dosis.

  - Base de datos de pacientes con memoria RAM de 16 imágenes.

  - Campo de medición de adaptación anatómica Body Smart.

  - 1k x 1k digital en toda la cadena de imágenes.

  - Filtrado recursivo temporal y adaptable para integración del ruido.

  - Rotación digital, imagen izquierda/derecha y arriba/abajo en la retención de la última imagen.

  - Detección del movimiento dinámico para evitar imágenes borrosas por movimiento.

  - Nitidez contorno en 2D, contraste y brillo en tiempo real.

  - Nitidez del contorno, contraste y brillo en pos procesamiento.

  - Contraste y brillo automáticos en estación móvil de visualización.

  - Anotación.

  - Inversión de video.

  - Zoom y movimiento (factor 2x de aumento en tiempo real con libertad de movimientos para cualquier sección de la imagen)

  - Medición (cuantificar precisamente las longitudes y ángulos en imágenes)

  - Obturadores electrónicos (para bloquear áreas de imágenes expuestas en exceso)

- Estación móvil de visualización:

  - Monitores giratorios para optimizar el ángulo de visión.

  - Altura de monitor regulable en altura (aumentada o disminuida hasta 25 cm)

  - Interfaz de usuario, visualización en pantalla, teclado alfanumérico y touchpad

  - Salida de video, para transferir las imágenes a un monitor o una grabadora.

  - Entrada de video para mostrar señales de video externas (Ej. Endoscopio)

  - Almacenamiento en Pen Drive USB

  - Almacenamiento de 2000 imágenes en disco duro con un máximo de 5 cuadros por segundo.

  - Visión en mosaico de 16 imágenes en monitor.

  - Integración de grabado de DVD de propósitos médicos, impresora de papel/transparencia.

- Visualización de dosis en estación móvil de visualización: dosis acumulativa, tasa de dosis (fluoroscopía y DAP (exposición).

- Alerta cuando se excede un nivel de dosis predefinido.

- Generación de informe de dosis.

- Monitores LCD:

  - Dos monitores LC color de 19”.

  - Tecnología TFT para ángulo de visión de 170 grados (vertical y horizontal).

  - Resolución: Horizontal 1280 puntos, vertical: 1024 líneas.

  - Brillo: 270 Cd/m2

  - Relación contraste: >500:1

- Extensión vascular pulsera + CO2

  - Procesamiento de imágenes para estudios vasculares.

  - Exposición por impulsos tasa máxima de 8 pps con un máximo de 60mA.

  - Modo fluoroscopía con sustracción.

  - Modo trazo (máxima opacificación de la vasculatura)

  - Modo hoja de ruta con SmartMask (reutilización de imágenes adquiridas)

  - Reenmascarado (seleccionar la máscara óptima para la sustracción)

  - Landmarking (suministrar imagen de fondo sin sustracción para la referencia anatómica)

  - Desplazamiento de pixeles en tiempo real (minimizar errores por movimiento)

  - Vista de trazos (crear imagen de trazos pos procesada)

  - Modo fluoroscopía con sustracción de CO2

  - Modo trazo con CO2

  - Modo de hoja de ruta CO2 con SmartMask (reutilización de imágenes adquiridas previamente)

  - Control remoto manual para acceder a los modos de adquisición de imágenes. Y funciones de manipulación.

  - Almacenamiento de 10.000 imágenes en disco duro con un máximo de 8 cuadros por segundo.

- Rotación extendida

  - Permitir realizar una rotación adicional de 20 grados con el brazo en C y obtener la máxima flexibilidad de proyección

    - +90 a -45 grados)

- DICOM 3.0 básico

  - Convertir imágenes digitales del sistema del brazo en C a formatos compatibles con DICOM para transferencia a red informática

  - Captura secundaria con/sin texto y rayos x

  - Angiografía (XA-cuadros múltiples)

  - Compatible con impresión DICOM

- Almacenamiento DICOM

  - Transferencia de imágenes de 1k x 1k a estaciones de trabajo compatibles con DICOM (para procesamiento de imágenes fuera de línea, revisión dinámica de imágenes de series, almacenamiento imágenes/series en  CD-R) a sistemas PACS o ambiente PC (debe estar equipado con visor DICOM).

- Grabadora de DVD para uso médico:

  - Registrar imágenes estáticas o dinámicas en DVD (DVD +RW)

  - El DVD puede usarse también en reproductores de DVD o televisores comunes

  - Dos (2) horas de tiempo de grabación de video

  - Grabación de imágenes clínicas en formato de video PAL/NTSC

  - Grabación manual

  - Grabación de varios exámenes en un solo disco.

  - Grabación de cada examen por separado.

  - Grabación de cada bucle del examen por separado.

  - Reproducción por bucle mas zoom 2x y 4x

- Impresora de video en papel

  - Impresión de imágenes de video del monitor en papel.

- Compás de muelle para Arco en C

  - Compás de muelle para cubierta esterilizable del Arco en C

- Cubiertas universales esterilizables:

  - Cubiertas de tela esterilizables

  - Cubiertas para contenedor del intensificador de imágenes, Arco en C y unidad de tanque.

DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR PARA LOS OFERENTES

Los oferentes deberán acreditar su condición de fabricantes del equipamiento ofrecido, o bien la de ser representantes para su comercialización y servicio de mantenimiento postventa.

Se deberá presentar Habilitación para Realizar Tránsito Interjurisdiccional de Productos Médicos y Productos para Diagnostico de Uso "in vitro" según Disp. Anmat Nº 6052/13.

Se deberá presentar certificado de inscripción en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica de los equipos ofertados.

Se deberá presentar el compromiso de provisión del producto del fabricante, en el caso que el oferente no revista carácter de tal.

Los oferentes deberán presentar constancia emitida por el fabricante del equipo que certifique que el mismo es nuevo y sin uso

En la oferta se deberá describir el producto ofertado, indicando marca y modelo del mismo, acompañándose folletos, detalle de especificaciones técnicas y cualquier otra información que contribuya a identificarlo claramente.

Todo folleto, información técnica y certificaciones, deberá ser exclusivamente del equipo ofrecido, no se aceptará la presentación de documentación de otros modelos ni publicidades de ningún tipo. En caso de encontrarse impresos en otro idioma, deberán acompañarse de la correspondiente traducción al castellano.

Deberán acompañarse copias de las portadas y los índices de los manuales.

Deberán presentar un informe detallado sobre la capacidad del servicio técnico que posee para cumplir en tiempo y forma la instalación, puesta en funcionamiento, garantía y provisión de repuestos solicitada. Deberá indicar la ubicación de las instalaciones dentro de la República Argentina para la realización del soporte técnico de los equipos.

Capacitación: Deberán presentar con la oferta, un programa de capacitación con contenidos y carga horaria, para el dictado de cursos de instrucción, entrenamiento y capacitación del personal técnico y de médicos operadores, como así también del personal técnico de electromedicina para el mantenimiento y/o seguimiento preventivo y correctivo que corresponda.

La documentación acompañada deberá ser suficiente para verificar acabadamente el cumplimiento de todas las exigencias técnicas del presente pliego.

SERVICIO TÉCNICO Y GARANTIA

GARANTÍA TÉCNICA: La garantía del equipamiento, deberá ser de al menos UN (1) año con servicio técnico incluido.

El periodo de garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la recepción definitiva del equipo.

Asimismo, se garantizará la provisión de repuesto y consumibles por el término de (5) años.

# Text boxes

FOJA Nº

..............

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE