ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. OBJETO

Necesidad de mantener en estado óptimo los equipos médicos del Hospital Naval Puerto Belgrano.

Contratar servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de cinco (5) equipos de rayos x pertenecientes al servicio de salud del Hospital Naval Puerto Belgrano.

El adjudicatario deberá ejecutar todas las tareas que se indican a continuación, como así también cualquier otra que aunque no se mencione expresamente, sea necesaria para la perfecta terminación de las tareas y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

2. TAREAS A REALIZAR:

El servicio comprenderá el Mantenimiento Anual (12 meses) Preventivo y Correctivo a los siguientes equipos y sus respectivos componentes, instalados en el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO:

2.1 Equipo de Rayos X marca Sedecal modelo Óptimo RX con mesa Bucky,  columna porta tubo, un (1) Tubo de Rayos X y Potter Bucky Mural y accesorios.

2.2 Equipo de Rayos X Nacional, con mesa Bucky, columna porta tubo, un (1) Tubo de Rayos X y Potter Bucky Mural y accesorios.

2.3 Equipo de Rayos X Siemens, con mesa de diagnostico Seriografica, columna porta  tubo, dos (2) tubos de Rayos X, Potter Bucky Mural y accesorios.

2.4 Equipo de Rayos X marca Dinar modelo AF 500 Generador AF, mesa Bucky, tubo RX, columna porta tubo, Potter Bucky Mural y accesorios, ubicado en el Servicio de Traumatología.

2.5 Equipo de Rayos X marca Dinar modelo AF 500 Generador AF, mesa Bucky, tubo RX, columna porta tubo, Potter Bucky mural y accesorios, ubicado en el Servicio de Catastro.

2.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Durante el periodo de prestación de doce (12) meses, una vez por mes se efectuará el mantenimiento preventivo de todas las partes de los equipos del servicio de Diagnostico por Imagen, del equipo Dinar AF 500 del Servicio de Traumatología y Dinar AF 500 del Servicio de Catastro, abarcando los siguientes trabajos.

2.6.1 Comando y Generador de Rayos X: control y calibración de exposiciones radiográficas, control de Kv, mAs y tiempo con instrumental especializado.

2.6.2 Comando y Generador de Rx: control y calibración del funcionamiento de la radioscopia, con instrumental especializado.

2.6.3 Tubos de Rx: inspección y control del normal funcionamiento de los tubos de Rayos X. Comprobación de pérdidas de aceite, control de ruido del rodamiento del ánodo giratorio, control de ánodo.

2.6.4 Mesa Seriografica Siemens: limpieza, lubricación, control y ajuste del seriografo con sus respectivos cortes radiográficos. Control de los frenos electromagnéticos, alineación del tubo bajo mesa. Limpieza y lubricación de los movimientos de basculación y tablero deslizante.

Control y ajuste del frenado de la mesa en todas sus posiciones. Ajuste de los rodamientos para su fácil desplazamiento, en caso de que existiere algún rodamiento en mal estado o dudoso se reemplazará.

Control y ajuste de los movimientos de parrillas del Potter Bucky y del seriografo.

2.6.5 Columnas Porta Tubos: control de movimiento de columnas. Control, lubricación y ajuste de los rodamientos. Control de los cables de acero y ajuste de los frenos electromagnéticos. En caso de detectarse algún rodamiento en mal estado se reemplazará.

2.6.6 Cables de Alta Tensión: control de los cables y terminales de alta tensión. Control de aislamiento.

2.6.7 Mesas Bucky: control de los movimientos y frenos electromagnéticos.

Control y lubricación de los rodamientos, en caso de encontrarse alguno defectuoso, se reemplazara. Control y ajuste del movimiento de las parrillas antidifusoras.

2.6.8 Potter Bucky Mural: Control de los movimientos y frenos electromagnéticos.

Control y lubricación de los rodamientos, en caso de encontrarse alguno defectuoso, se reemplazará.

2.6.9 Intensificador de Imágenes de Mesa Siemens: Control y calibración del intensificador de imágenes y cadena de TV. Pruebas con fantoma y pares de línea, para verificar la calidad de la imagen y su calibración.

2.6.10  Control de la resistencia de red.

2.6.11 Aspiración y limpieza interior de gabinetes y comandos. El tiempo estimado de duración de este servicio será de aproximadamente UN (1) día. No obstante, este plazo estimado, el mismo estará sujeto a variaciones, atendiendo a los particulares requerimientos del equipamiento y a las contingencias que pudieran suceder eventualmente, las cuales serán a costo del adjudicatario.

2.7. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

El ADJUDICATARIO garantizará la atención a los reclamos que reciba, para subsanar cualquier falla que se produzca en los equipos durante su operación normal. La cantidad de prestaciones de este servicio será ilimitada durante los DOCE (12) meses de duración, establecidos en el presente Pliego.

Serán realizados a requerimiento del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, los mismos podrán consistir en procedimientos temporales, mientras se busca una solución definitiva y se determina si se requieren recursos o partes adicionales, reanudándose tan pronto como se consigan dichas partes o recursos.

# 3. PRESENTACION DE LA PROPUESTA

3.1 La misma implica que los Oferentes han estudiado cuidadosamente el contenido de la licitación y obtenido informes de carácter local, y que por  medio de la visita  a los equipamientos en su lugar de instalación, les ha permitido comprobar el estado general y de funcionamiento de los mismos, debiendo indicar y presupuestar la eventual necesidad de realizar trabajos previos a la prestación del Servicio de Mantenimiento.

3.2 Los Oferentes deberán presentar:

- certificados de cursos realizados en la empresa Siemens.

- listado del personal técnico de la empresa.

- listado de instrumental utilizado para mediciones y calibración.

- Certificado de servicio técnico oficial de Rayos X Dinar S.A

3.3 Antecedentes Operativos: El Oferente deberá presentar constancias verificables por la  ejecución en los últimos tres (3) años de tareas similares a las proyectadas en el presente Pliego de Bases y Condiciones, por importe similar o mayor al presupuestado.

3.4 Deberán estar incluidos: Traslados, estadías, viáticos y gastos en general del personal de los Oferentes. Transportes de los equipos, máquinas y herramientas propias y eventuales traslados de los equipos, motivo de los mantenimientos previstos en el presente Pliego.

3.5 El Oferente deberá presentar en planilla los materiales a utilizar indicando características  técnicas y marca.

3.6 El Oferente deberá señalar durante el período de consultas (desde la Publicación hasta 4 días antes de la Apertura), cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente licitación.

4. CERTIFICACIÓN DE LAS TAREAS

La certificación de  las tareas, estará a cargo de la División Electromedicina del Departamento Mantenimiento del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, la misma se realizará con una certificación final al concluir la tarea, según el Cómputo y Presupuesto presentado por la Empresa, ad referéndum del análisis y aprobación del mismo, por personal de la División  arriba mencionada.

5. PERSONAL INTERVINIENTE

El ADJUDICATARIO sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente número como para que la ejecución de los trabajos sea regular y progrese en la medida necesaria al exacto cumplimiento del presente Pliego de Bases y Condiciones. No podrá contratarse ningún tipo de actividad o tarea parcial o total con personal militar o civil en actividad de la ARMADA ARGENTINA, debiendo cumplir las siguientes pautas:

5.1 A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo, el ADJUDICATARIO asegurará en una compañía Argentina Aseguradora de Riesgos de Trabajo autorizada a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecución de esta obra.

5.2 Previo al inicio de la tarea, entregará a la ARMADA ARGENTINA – División Higiene y Seguridad en el Trabajo del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO la nómina del personal citado en el párrafo anterior.

5.3 Todas las pólizas de seguro con original, o  sus copias legalizadas, serán entregadas a la ARMADA ARGENTINA – División Higiene y Seguridad en el Trabajo del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, antes de iniciarse las tareas, sin cuyo requisito no podrá iniciar la tarea adjudicada.

6. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

6.1 Para la ejecución de los mantenimientos preventivos EL ADJUDICATARIO, deberá coordinar su visita con la división ELECTROMEDICINA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, TEL (02932-489687) con una antelación no menor a 10 días hábiles, dentro del periodo que corresponda la asistencia técnica.

6.2 El ADJUDICATARIO se responsabiliza por los daños en los equipos descriptos cuando estos hayan sido motivados por culpa o negligencia de su personal y durante la ejecución de los trabajos motivo de la presente.

6.3 El ADJUDICATARIO del Servicio, llevará una Ficha de Servicio, dónde se Asentará fecha, responsable técnico, tarea efectuada y detalle de repuestos  utilizados, entregando una constancia de la misma a la División Electromedicina del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO para su archivo historial.

6.4 El ADJUDICATARIO deberá respetar y hacer respetar a su personal todas las normas internas y de seguridad del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, debiendo contemplar en todo momento, las especiales características que rigen en una Institución de Salud, observando un comportamiento acorde a la  misma. A tales efectos deberá reemplazar, a solo pedido del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO a cualquier dependiente y/o Personal de su Empresa que hubiere incumplido con tal obligación.

6.5 EL ADJUDICATARIO  no podrá agregar elementos adicionales del equipamiento objeto del presente pliego ni tampoco podrá introducir cambios en su forma de operación ni alterar el lugar de ubicación del equipamiento.

6.6 Presentará un seguro por responsabilidad civil por accidente. Ante cualquier tipo de incidente que ocurriere con un paciente, durante el estudio médico, por falla mecánica u otras anormalidades.

7. EXCLUSIONES:

7.1 El ADJUDICATARIO no cubrirá las reparaciones y/o cambios de repuestos que se refieren a fallas o daños causados por intervención de terceros no autorizados por el mismo, desperfectos por mal uso, fallas en los equipos de climatización, sobrecarga eléctrica, sobrecarga intencional del equipo, sabotaje, robo total o parcial, acción de roedores, derrumbes, inundación, derrame de agua sobre el equipamiento u incendio total o parcial del local dónde están instalados.

7.2 También se excluyen trabajos de pintura y reparaciones que no afecten   directamente en el funcionamiento de los equipos, accesorios, materiales operativos, materiales y mano de obra para reparaciones relacionadas con la instalación eléctrica y/o infraestructura exterior al equipamiento propiamente dicho.

8. PROVISION DE REPUESTOS:

8.1 El ADJUDICATARIO deberá incluir la provisión de repuestos con costos menores o iguales a PESOS  TRES MIL ($3.000,00) sin cargos extras.

8.2 Para el caso en que los repuestos superen el valor de $3.000, el ADJUDICATARIO deberá informarlo a la autoridad competente, mediante un presupuesto en forma separada, debiendo ser aprobado por esta ultima,   quien arbitrara los medios para adquirirlo.

Los repuestos deberán ser originales y tener una garantía de CIENTO VEINTE (120) días corridos a

contar desde la fecha de su instalación en el equipamiento, excepto los elementos fungibles o sujetos a deterioro por desgaste natural.

8.3 Todos los tramites / gastos de importación, impuestos y tasas que graven a los repuestos, como así también del flete desde el lugar de arribo en el país al sitio de instalación, correrán por exclusiva cuenta del ADJUDICATARIO.

8.4  El ADJUDICATARIO, arbitrará todos los medios a su alcance a los efectos de minimizar la demora que implique la provisión del repuesto, si el mismo está en el país o su tiempo de llegada si hubiese que importarlo.

8.5 Aquellos repuestos o mecanismos que sean reemplazados por nuevos deberán ser entregados a la División Electromedicina del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO para su posterior descargo.

9. ACTUALIZACION Y MEJORAS DE INGENIERIA:

9.1 El presente servicio incluye además, la mano de obra y materiales necesarios para  la implementación de todas las modificaciones y actualización referidas a la seguridad y funcionamiento del equipo recomendadas por la fábrica. Estos cambios serán por cuenta del ADJUDICATARIO durante el periodo de cobertura del presente servicio en fechas mutuamente acordadas o coincidentes con las del mantenimiento preventivo.

Los trabajos de ajustes y calibración se realizaran de acuerdo a las exigencias y especificaciones de los fabricantes y con el instrumental adecuado a cada necesidad.

9.2 El HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO no podrá agregar elementos adicionales al equipo, introducir cambios en su operación o cambiar los lugares de ubicación, todo ello sin previa coordinación con  el ADJUDICATARIO.

10. HORARIOS DE TRABAJOS PARA MANTENIMIENTOS:

10.1 El Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo se prestará en el lugar donde se encuentran instalados los equipos detallados en el Punto 2, es decir en el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, salvo que el ADJUDICATARIO determine la necesidad de la reparación en otro sitio, en cuyo caso los gastos de maniobras, traslados, etc. correrán por su cuenta.

10.2 En el marco del Mantenimiento Preventivo, una vez programadas previamente entre las partes, las fechas de ejecución, el mismo se cumplirá dentro del horario normal que comprende los días hábiles (lunes a viernes de 08:00 a 18:00 Hs.).

En el marco del Mantenimiento Correctivo en un lapso de tiempo máximo de DOS (2) horas hábiles, una vez recibida la comunicación fehaciente de falla del  equipo vía telefónica o cualquier otro medio pre acordado, un técnico del ADJUDICATARIO se comunicará con los usuarios con el fin de clarificar el problema.

10.3 En caso en que sea necesaria una intervención en sitio deberá trasladarse un técnico hasta el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, en un tiempo máximo de DIESCISEIS  (16) horas hábiles. Se entiende por horas hábiles únicamente a las ocurridas de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 Hs. Si esta solicitud fuera recibida en día previo a uno o más días inhábiles, el adjudicatario deberá prestar el servicio dentro de las primeras DIESCISEIS (16) horas hábiles siguientes.

10.4 Cuando a requerimiento del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO los trabajos de Mantenimiento Correctivo deban realizarse en días u horas inhábiles, el ADJUDICATARIO presupuestará los trabajos y/ o valores adicionales, debiendo el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO aceptar estos en forma previa a los trabajos.

10.5  A fin de cumplimentar las Tareas de Mantenimiento especificadas, el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO facilitará el acceso al mismo, a especialistas, técnicos, operarios o personal designado por el ADJUDICATARIO dentro del horario normal indicado en el Punto 10.2 precedente y además cuando deba intervenir por fallas en días u horas inhábiles.

El HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO proporcionará al ADJUDICATARIO, las facilidades necesarias conducentes al buen desarrollo de los trabajos. Habilitación y despeje de los lugares donde debe prestarse el servicio. También un lugar seguro para el depósito de equipos, instrumental, repuestos y demás elementos que empleen en la prestación correspondiente. En ningún caso el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO estará obligado a realizar construcciones adicionales.

11. MULTAS Y OTROS GASTOS / COMPROMISOS

El no cumplimiento de cualquiera de las pautas del presente Anexo Técnico habilitará al HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO a efectuar las medidas / acciones que correspondan.

Si por algún motivo todos los equipos motivo de este Anexo Técnico presentaren una falla o rotura que implique tener los equipos fuera de servicio por un término mayor a 25 días corridos, el HNPB suspenderá el contrato de mantenimiento hasta que los equipos queden operativos.

El ADJUDICATARIO y el personal a su cargo deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos vigentes en el lugar de la ejecución de las tareas. Será por cuenta del ADJUDICATARIO el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

EL ADJUDICATARIO asumirá gastos en planos, tramites de habilitación, honorarios y derechos por inscripciones y/o habilitaciones de cualquier orden ante organismos Nacionales, Provinciales, Municipales u Organizaciones Privadas con capacidad de intervención, según corresponda.

12. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR AL INICIO DE LOS TRABAJOS

N º  telefónico para contacto con representante técnico de la empresa.

Domicilio comercial.

Representante técnico de la empresa: nombre y apellido; DNI/LC/LE; edad, Nº de cuil, etc.

Representante técnico de las tareas: nombre y apellido; DNI/LC/LE; edad, Nº de cuil, etc.

Personal a cargo de la empresa: nombre y apellido; DNI/LC/LE; edad, Nº de cuil, etc.

Listado de herramientas y equipos a ingresar por la empresa.

13. RESPONSABILIDAD

El adjudicatario se limitará a la ejecución de la prestación de los servicios de mantenimiento objeto del presente pliego .No responderá por fallas causadas directamente por el personal del HNPB o por el tiempo en el que el equipamiento quedase detenido por eventuales fallas causadas por el personal precedentemente mencionado. Responderá cuando el equipamiento quede fuera de servicio por fallas /averías producidas por su personal designado.

14. VISITA AL SECTOR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

La misma deberá realizarse debido a que por el lugar físico donde se encuentran instalados los equipos en cuestión es necesario que los oferentes verifiquen personalmente los mismos, como así también recibir las indicaciones de la División Higiene y Seguridad.

- Con la oficina del DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO (Tel. 02932-489680) la extensión  del Certificado de Visita al sector de ejecución de los trabajos, que se efectuará con fecha límite hasta 48 hs .hábiles antes del día de apertura de la contratación en el horario de 08:00 a 10.00.

- Con la oficina de la DIVISION HIGIENE Y SEGURIDAD (TEL.02932-489589), la extensión del correspondiente Certificado de Higiene y Seguridad en el trabajo que se efectuará con fecha límite hasta 48 hs. hábiles antes del día de apertura de la contratación en el horario de 08:00 a 10.00.

# Text boxes

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES