ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACION TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GASES DEL ESPECTROMETRO DEL LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES.

1. OBJETO.

1.1 La presente Especificación Técnica tiene por OBJETO establecer los requisitos mínimos que deberán satisfacer los oferentes para mantener el sistema de provisión de gases al siguiente equipamiento de laboratorio:

1º) ESPECTROMETRO DE EMISION ATOMICA (ICP), MARCA

PERKINELMER, MODELO: OPTIMA 2100 DV, SERIE Nº: 080N7020603.

2. PARTICULARES.

2.1 El Cocontratante será el responsable de la ejecución de las tareas de provisión, colocación y funcionamiento del sistema de gases del equipo de laboratorio mencionado anteriormente.

2.2 Las tareas a realizar son las siguientes:

ITEM A - Instalación y control de cañería para gases: N2 y Ar Alta Pureza.

1. Limpieza interna, construcción y montaje de aproximadamente 60 metros de cañería desde la caseta externa hasta el punto de consumo interno al edificio. El tendido erá construida íntegramente en tubo de acero inoxidable sin costura ASTM A-269, calidad TP 316L, pulido exterior, de Ø ¼ pulgada.

2. Prueba de estanqueidad en toda la instalación para comprobar y asegurar la hermeticidad del sistema.

3. Toda la instalación deberá incluir soportería para cañerías y fijaciones para los cilindros

ITEM B – Reguladores + Flexibles

Modulo de Alimentación para Red de Distribución para 1 Cilindros - Modelo MR1-SSV-16– Cod. MA99116

Colocación de una central para dos tubos. Presión de entrada: 200 bar – Presión de salida fija 16 bar. Salida válvula 3 vías con doble virola Ø 1/4"

Terminal de Regulación para Red de Distribución. Modelo MRL-SSV-8-VC – P – Cod.MA99138

Colocación de dos terminales de regulación con presión entrada 20 bar - Presión salida regulable entre 0,5 y 8 bar - Salida válvula de corte con conector doble virola para tubo de 1/8". Deberán incluir conectores rectos de 1/4” y 1/8”

Flexible conexión Cilindro – Central – Cod. MA99400

Colocación de dos flexibles mallado de alta presión con cable de seguridad. Deberán incluir adaptadores y acoples sujeto al gas a instalar.

2.3 El Cocontratante efectuará las tareas con la supervisión del personal técnico del Laboratorio y lo instruirá, en lo atinente a la mejor utilización y empleo del material.

2.4 El Cocontratante deberá contar con todos los medios necesarios para la ejecución de las tareas que demande el servicio que aquí se contrata, por lo tanto deberá disponer de los bancos de pruebas y herramientas especiales que se requieran para la colocación de los mismos.

2.5 Ante alguna falla que afecte el normal funcionamiento de algún elemento del sistema de gases, personal del Laboratorio dará aviso telefónico al Cocontratante de tal novedad y éste, dentro de un plazo de 48 hs. de notificado o primer día hábil siguiente, deberá hacerse presente para la resolución del problema.

2.6 Cuando sea necesario el reemplazo de partes o repuestos no especificados en esta Especificación Técnica, NO disponibles en Fuerza Aérea, los mismos serán provistos por el Cocontratante y deberán ser presupuestados y facturados por separado.