ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MANTENIMIENTO DE PROCESADORA AUTOMATICA INSTALADA EN EL SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL CENTRO ASISTENCIAL RETIRO:

OBJETO

La presente Especificación Técnica, tiene por objeto la conservación y mantenimiento en condiciones operativas y de óptimo funcionamiento de la Procesadora Automática de placas radiográficas, permitiendo con su correcto funcionamiento la continuidad asistencial del servicio de radiología de este Organismo, mediante la prestación de un servicio integral, con la provisión de todos los elementos requeridos para tal efecto, materiales, herramientas, implementos, maquinarias y mano de obra calificada  para poder realizar los trabajos en su totalidad y en los horarios y en la modalidad que se especifica en el presente pliego.

CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS A PRESTARSE

1º) El cocontratante deberá realizar acorde al nivel de trabajo del servicio de radiología, el presente servicio de mantenimiento preventivo programado con una periodicidad de  TREINTA (30) días (Mensual), en días y horario a convenir con las autoridades del Servicio de Radiología del Centro Asistencial, con personal técnico especializado:

SECCION MECÁNICA:

2º) Deberá efectuar la Verificación, Ajuste, Limpieza y Desincrustación de los rodillos tractor, bujes, guías y engranajes de los diferentes racks Revelador, Fijador y Agua.

3º) Realizará el Control del Sistema de Secado y Tiempo del Proceso de Revelado, Revisión de la Bomba de Integración, Bomba de Circulación, motor Tractor, Tensiones de las Correas Transmisoras con su Lubricación y Calibración.

4º) Realizará el Control de Cañerías y Tubuladuras internas y externas, el chequeo e inspección de los tanques de almacenamiento de los líquidos para el proceso de integración y la limpieza completa de bidones de químicos de integración y de cubetas y rack de agua, con producto para prevenir formación de algas.

5º) Deberá efectuar la limpieza y desplatización de bombas de integración y recirculación, y de conductos de revelador, cada DOS  (2) mantenimientos.

6º) Deberá efectuar la limpieza y desincrustación de bombas de integración y recirculación y de conductos de fijador, cada DOS  (2) mantenimientos.

7º) Realizará la revisión completa del sistema de transporte de film de racks, en cada mantenimiento y la revisión completa del sistema de transporte, se efectuará cada CUATRO (4) mantenimientos

SECCIÓN FLUIDOS:

8º) Se deberá efectuar el control del Caudal de Integración, y la verificación del nivel y calidad de los líquidos que componen el proceso de Revelado.

9º) Se realizará el control del filtro de agua y la verificación del normal desagote del líquido servido.

SECCIÓN ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA:

10º) Se realizará el control y calibración de las siguientes etapas de la máquina: Fuente de  Alimentación, Control electrónico del tiempo del Revelado, Control electrónico del tiempo del secado, Control de fototransistores integración e indicadores de toma de placas.

11º) Se efectuará la revisión completa de sistema eléctrico y electrónico, se efectuará cada CUATRO (4) mantenimientos.

12º) El cocontratante, cumplirá con todas las leyes, normas reglamentaciones concernientes a la seguridad e higiene en el trabajo, maquinas, herramientas e instalaciones. Estará amparado y por cuenta de la Empresa prestataria de un Seguro contra terceros a nombre de

13º) El contratista deberá proveer a su personal de las herramientas y elementos técnicos para realizar su tarea, como así también de las protecciones personales correspondientes de acuerdo a la legislación vigente, evitando  a su vez el  deterioro de elementos que puedan ser  provistos por la Fuerza Aérea.

14º) Los equipos o elementos de trabajo utilizados por el cocontratante, deberán estar en todo momento en correcto y normal funcionamiento de acuerdo a las normas técnicas que para cada uno correspondan.

15º) El cocontratante deberá  poseer y presentar, contrato firmado con Aseguradora de Riesgos del Trabajo de la Nación A.R.T de la C.A.B.A , certificado de póliza de seguro último contrato en vigencia y fotocopia autenticada del recibo de pago expedido, debiendo cubrir dicha póliza toda emergencia ocurrida para su personal y terceros vinculados con el servicio, durante el horario de trabajo o en itinerin al retirarse o al ingresar al Centro Asistencial . Deberá presentar comprobante actualizado en forma mensual, en la dependencia logística del C.A.R.

16º) El cocontratante, deberá presentar los comprobantes de los aportes patronales efectuados al personal afectado a la prestación del servicio contratado, de acuerdo a las legislaciones vigentes.

17º) El cocontratante deberá velar constantemente por el  buen aseo e higiene de su personal y su vestimenta.