ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON N° 1:

TITULO: Generador de Funciones forma de onda arbitraria.

- OBJETO:   Establecer las características que definan el producto y requisitos mínimos o condiciones que debe satisfacer el Generador de Funciones forma de onda arbitraria.

- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

2.1 Características Generales

| Cantidad de canales | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Formas de onda | Sine, Square, Pulse, | Ramp, Triangle, Sin(x)/x, Exponential Rise and Decay, Gaussian, Lorentz, Haversine, DC, Noise |
| Formas senoidales hasta 240 Mhz |  |  |
| Formas de onda arbitrarias de hasta 2 GS/s |  |  |
| Amplitudes hasta 20 Vp-pen cargas de 50Ω |  |  |
| Display color TFT LCD de 5.6 pulgadas |  |  |
| Modulaciones AM, FM, PM, FSK, PWM |  |  |
| Sweep y Burst |  |  |
| Conector USB en el panel frontal para guardar formas de ondas |  |  |

2.2  Vi del instrumento (ejemplo)

2.3 Características de cada forma de onda

Forma de onda senoidal

Rango de frecuencias

Onda senoidal en modo Burst

Frecuencia máxima efectiva

Amplitud flatness (1 Vp-p)

Amplitud flatness (1 Vp-p), valor típico

Distorsión Harmónica (1 Vp-p)

Distorsión Harmónica (1 Vp-p), valor típico

THD (Valor total de Distorsión Harmónica)

Espúreas(1 Vp-p)

Espúreas(1 Vp-p), valor típico

Ruido Phase, valor típico

Ruido clock Residual

| 1 µHz a 240 MHz |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 µHz a 120 MHz |  |  |
| 240 MHz |  |  |
| ≥25 MHz a 100 MHz: ±0.5 dB ≥25 MHz a ≤150 MHz: ±0.5 dB ≥25 MHz a 100 MHz: ±0.5 dB ≥100 MHz a 200 MHz: ±1.0 dB ≥200 MHz a 240 MHz: ±2.0 dB |  |  |
| ≥50 MHz a 100 MHz: ±0.03 dB ≥50 MHz a 150 MHz: ±0.03 dB ≥50 MHz a 100 MHz: ±0.02 dB ≥100 MHz a 200 MHz: ±0.03 dB ≥200 MHz a 240 MHz: ±0.04 dB |  |  |
| ≥5 MHz a 100 MHz: < -37 dBc ≥5 MHz a ≤150 MHz: < -37 dBc ≥5 MHz a 25 MHz: < -37 dBc ≥25 MHz a 240 MHz: < -30 dBc |  |  |
| ≥5 MHz a 100 MHz: < -42 dBc ≥5 MHz a 25 MHz: < -57 dBc ≥100 MHz a 150 MHz: < -48 dBc ≥25 MHz a 240 MHz: < -43 dBc |  |  |
| ≤0.2% (<0.15%, típico), 10 Hz a 20 kHz, 1 Vp-p |  |  |
| ≥25 MHz a 100 MHz: < - 50 dBc + 6 dBc/ ≥25 MHz a 150 MHz: - 50 dBc + 6 dBc/ ≥25 MHz a 240 MHz: < - 47 dBc + 6 dBc/ octava |  |  |
| ≥50 MHz a 100 MHz: < - 52 dBc ≥50 MHz a 100 MHz: < - 68 dBc ≥50 MHz a 100 MHz: < - 69 dBc ≥100 MHz a 150 MHz: < - 38 dBc ≥100 MHz a 240 MHz: < - 55 dBc |  |  |

< -110 dBc/Hz a 20 MHz, 10 kHz offset, 1 Vp-p

-57 dBm

| Forma de onda cuadrada |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rango de frecuencias | 1 µHz a 120 MHz |  |  |  |
| Rise/fall time |  |  |  |  |
|  | ≤2.5 ns |  |  |  |
| Jitter (RMS) |  |  |  |  |
|  | 100 ps |  |  |  |
| Jitter (RMS), valor típico |  |  |  |  |
|  | <35 ps |  |  |  |

| Forma de onda Rampa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rango de frecuencias | 1 µHz a 2.4 MHz |  |  |  |
| Linearidad, valor típico |  |  |  |  |
|  | ≤0.2% dela salida pico |  |  |  |
| Simetría |  |  |  |  |
|  | 0% a 100.0% |  |  |  |
| Forma de onda pulsada |  |  |  |  |
| Rango de frecuencias | 1mHz a 120 MHz |  |  |  |
| Ancho de pulso |  |  |  |  |
|  | 4.00 ns a 999.99 s |  |  |  |
| Resolucion |  |  |  |  |
|  | 10 ps o 5 digitos |  |  |  |
| Ciclo de trabajo |  |  |  |  |
|  | 0.001% a 99.999% |  |  |  |
| Edgetransition time |  |  |  |  |
|  | 2.5 ns a 625 s |  |  |  |
| Resolucion |  |  |  |  |
|  | 10 ps o 4 digitos |  |  |  |
| Lead delay: range |  |  |  |  |
|  | (Modo contínuo): 0 ps a Periodo |  |  |  |
|  | (Triggered/Gated Burst Mode): 0 ps aPeriodo - [AnchoPulso + 0.8 * (Leading Edge Time + Trailing Edge Time)] |  |  |  |
| Lead delay: resolucion |  |  |  |  |
|  | 10 ps o 8 digitos |  |  |  |
| Overshoot, valor típico |  |  |  |  |
|  | <5% |  |  |  |
| Jitter (RMS) |  |  |  |  |
|  | 100 ps |  |  |  |
| Jitter (RMS), valor típico |  |  |  |  |
|  | <35 ps |  |  |  |

Otras formas de onda

Rango de frecuencias

Ancho de banda ruido (-3 dB)

Tipo ruido:

Suma de ruido interno

Nivel

Resolucion

DC (dentro de 50 Ω)

| 1 µHz a 2.4 MHz |  |  |
| --- | --- | --- |
| 240 MHz |  |  |
| White Gaussian |  |  |
| Cuando de active, la amplitud de la señal no debe reducirse más allá del 50 % |  |  |
| 0.0% a 50% de la amplitud (Vp-p) colocada |  |  |
| 1% |  |  |
| -2.5 V a +2.5 V |  |  |

| Formas de onda Arbitrarias |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rango de frecuencias | 1mHz a 120 MHz |  |  |  |
| Formas arbitrarias en modo Burst |  |  |  |  |
|  | 1mHz a 60 MHz |  |  |  |
| Ancho de banda analógico Efectivo |  |  |  |  |
|  | 225 MHz |  |  |  |
| (-3 dB) |  |  |  |  |
| Memoria no volátil |  |  |  |  |
|  | 4 formas de onda |  |  |  |

| Memoria: Samplerate |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | >16 K a 128 K: 250 MS/s >16 K a 128 K: 250 MS/s |  |  |  |
| (1K=1024 points) |  |  |  |  |
| Resolución vertical |  |  |  |  |
|  | 14 bits |  |  |  |
| Rise/fall time |  |  |  |  |
|  | ≤3 ns |  |  |  |
| Jitter (RMS) |  |  |  |  |
|  | 4 ns a 250 MS/s 4 ns a 250 MS/s |  |  |  |

Amplitud

Rango, 50 Ω Load

Rango (circuito abierto o High Z)

Exactitud

Exactitud, típico

Resolucion

Unidades

Impedance carga salida impedancia colocadaAislación

Protección corto circuito Proteccion Voltaje Externa

| >100 MHz: 20 mVp-p a 8 Vp-p >200 MHz: 50 mVp-p a 4 Vp-p |  |  |
| --- | --- | --- |
| >100 MHz: 40 mVp-p a 16 Vp-p >200 MHz: 100 mVp-p a 8 Vp-p |  |  |

±(1% of setting +1 mV) (1 kHz sine wave, 0 V offset, >10 mVp-p amplitude)

±(0.5% of setting +0.5 mV) (1 kHz ondasenoidad, 0 V offset, >10 mVp-pamplitud)

0.1 mVp-p, 0.1 mVRMS, 1 mV, 0.1 dBm o 4 digitos

Vp-p, VRMS, dBm (solo ondasenoidal) and Volt (high/low setting)

50 Ω

Selectable: 50 Ω, 1 Ω a 10.0 kΩ, High Z (Ajusta amplitud mostrada acorde a la impedancia de carga selectada)

42 Vpkmáximo a tierra

Que posea protección contra corto circuitos

Que posea fusible para protección de la señal de salida contra voltajes externos

DC offset

Rango (carga de 50 Ω)

Rango (open circuit or High Z) Exactitud

Resolucion

| ±2.5 Vpk DC |  |  |
| --- | --- | --- |
| ±10 Vpk DC | ±10 Vpk DC | ±5 Vpk DC |

±(1% de |setting| + 5 mV + 0.5% de amplitud (Vp-p ))

1 mV

2.4 Características del sistema

| Resolución en frecuencia | 1 μHz o 12 digitos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia de frecuencia interna |  |  |  |  |  |  |
| Estabilidad | All except ARB: ±1 ppm, 0 °C to 50 °C |  |  |  |  |  |
|  | ARB: ±1 ppm ± 1 µHz, 0 °C to 50 °C |  |  |  |  |  |
| Aging | ±1 ppm per year |  |  |  |  |  |
| Fase (excepto DC, ruido, pulso) |  |  |  |  |  |  |
| Rango | -180° to +180° |  |  |  |  |  |
| Resolucion | 0.01° (sine), 0.1° (other waveforms) |  |  |  |  |  |
| Main output |  | 50 Ω |  |  |  |  |
| Powersource |  | 100-240 V, 47-63 Hz, or 115 V, 360-440 Hz |  |  |  |  |
| Consumo |  | Menor a 120 W |  |  |  |  |
| Tiempo de encendido y calentamietno, valor típico |  | 20 minutos |  |  |  |  |
| Auto diagnóstico al encendido, valor típico |  | <10 s |  |  |  |  |
| Display |  | 5.6 pulgadas, Color, tipo TFT LCD |  |  |  |  |

2.5 Características de Modulación

| AM, FM, PM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formas de onda portadora | Todas excepto Pulso, Ruido y DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuente | Interna/externa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de onda modulación interna | Senoidal, onda cuadrada, rampa, ruido, arbitraria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frecuencia modulación interna | 2 mHz a 50.00 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profundidad modulación AM | 0.0% to +120.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Min desviación pico FM | DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max desviación pico FM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sine |  | 120 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Square |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Others |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Modulación Ancho Pulso |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma onda portadora | Pulsada |  |  |  |  |  |
| Fuente | Interna/externa |  |  |  |  |  |
| Forma onda modulación Interna | Senoidal, cuadrada, rampa, ruido, arbitraria |  |  |  |  |  |
| Frecuencia modulación interna | 2mHz a 50.00 kHz |  |  |  |  |  |
| Desviación | 0% a 50.0% del periodo del pulso |  |  |  |  |  |

| Frequenciashiftkeying FSK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma de onda portadora | Todas, excepto Pulsada, Ruido, y DC |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuente | Interna/externa |  |  |  |  |  |  |  |
| Frecuencia modulación interna | 2mHz a 1.000 MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| Numero de teclas | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Barrido (Sweep) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formas de onda | Todas, excepto Pulsada, Ruido, y DC |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo | Linear, logaritmica |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo de barrido | 1 ms a 300 s |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo de barrido total Max | 300 s |  |  |  |  |  |  |  |
| Resolucion | 1 ms o 4 digitos |  |  |  |  |  |  |  |
| Exactitud Total Tiempo barrido, | ≤0.4% |  |  |  |  |  |  |  |
| valor típico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FrecuenciaMínstart/stop | Todas excepto Arbitraria: 1 µHz |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbitraria: 1 mHz |  |  |  |  |  |  |  |
| Frecuencia Máx start/stop |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Senoidal | 240 MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadrada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| Arbitraria |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| Otras |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| Burst |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formas de onda | Todas, excepto Ruido y DC |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo | Triggered, gated |  |  |  |  |  |  |  |

| Internaltriggerrate | 1 μsto 500.0 s |
| --- | --- |
| Gate and triggersources | Internal, external, remote interface |

| 2.6 Características físicas aproximadas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Configuración de Banco |  |  |
|  | Dimensiones |  |
|  | Altura | 156 mm (6.2 in.) |
|  | Ancho | 329.6 mm (13.0 in.) |
|  | Profundidad | 168.0 mm (6.6 in.) |
|  | Peso |  |
|  | Neto | 4.5 kg (9.9 lb.) |

3.1Debe entregarse con la documentación técnica impresa Manual del Usuario o Guía del Usuario y Certificados de Garantía.

3.2Los oferentes deberán brindar una explicación clara y completa de las características y/ o especificaciones, la marca y modelo del bien ofrecido. Será considerada “no aceptable” cuando en la oferta el oferente se limite a indicar que el bien “cumple con las especificaciones” o “satisface el pliego” o frases similares.

3.3       Todo oferente que modifique u oferte otras características a las requeridas deberá explicar cómo los cambios mejoran o al menos igualan las performances requeridas en estas especificaciones, justificando los mismos a través de catálogos, folletos u otra documentación a satisfacción de este Organismo.

3.4         El instrumento deberá entregarse con los accesorios recomendados por el fabricante.

3.5Garantía: El adjudicatario deberá ofrecer una garantía, del producto por funcionamiento e instalación por un período mínimo de DOCE (12) meses.

RENGLON Nº 2:

TITULO: Osciloscopio Digital. - OBJETO: Establecer las características que definan el producto y requisitos mínimos o condiciones que debe satisfacer el Osciloscopio Digital. - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 2.1 Generales Canales digitales: 16 Canales analógicos: 4 Ancho de banda: 200 Mhz Rise Time: 2.1 ns Velocidad de muestreo: 1 GS/s Capacidad de grabado: 1 M points 2.2 Sistema Vertical de canales digitales Canales de entrada: 16 digital (D15 to D0) Thresholds: Threshold por juego de 8 canales Selección de Threshold: TTL, CMOS, ECL, PECL, Definido por el usuario Rango del threshold definido por el usuario: ± 20 V Exactitud del Threshold: ±[100 mV + 3% of threshold setting] Máximo voltaje de entrada: ± 40 V Rango dinámico de entrada: 80 Vpico-pico (dependiendo del threshold colocado) Voltaje swing mínimo: 500 mVp-p Resistencia de entrada: 101 kΩ Carga de la punta de prueba: 8 pF Resolución Vertical: 1 bit 2.2 Sistema Vertical de canales analógicos Ancho de banda Hardware: 20 MHz Acoplamiento de entrada: AC, DC, GND Impedancia de entrada: 1 MΩ ±2%, 11.5 pF ±2 pF Rango de sensibilidad de entrada: 2 mV/div to 5 V/div Resolución Vertical: 8 bits Voltaje de entrada máximo: 1 MΩ 300 VRMS with peaks ≤ ±450 V Exactitud de ganancia DC (con offset de 0 V): ±3% for 10 mV/div to 5 V/div ±4% for 2 mV/div to 5 mV/div Aislación Canal a Canal: 100:1 at ≤200 MHz 2.3 Sistema Horizontal de canales digitales Máxima velocidad muestreo (ppal): a) cuando se use cualquiera de los canales 0 a 7: 1 GS/s (1 ns de resolución) b) cuando se use cualquiera de los canales 8 a 15: 500 MS/s (2 ns de resolución) Máxima capacidad grabación (principal, todos los canales): 1 M points Mínimo ancho de pulso detectable: 5 ns Canal a canal skew: 2 ns típico. 2.4 Sistema Horizontal de canales analógicos Máxima duración de tiempo de la captura a la más alta velocidad de muestreo (todos los canales): 1 ms Rango de la base de tiempo: 2ns to 100s Rango del Delay Time de la base de tiempo: -10 divisiones a 5000 s Canal a Canal Deskew range: ±100 ns Exactitud de la base de tiempo: ±25 ppm sobre cualquier intervalo ≥1 ms 2.5 Sistema de Trigger Modos de Trigger: Auto, Normal, and Single. Acoplamientos de Trigger: DC, rechazo HF (atenúa >85 kHz), rechazo LF (atenúa <65 kHz), rechazo de ruido. Trigger holdoff range: 20 ns to 8 s Sensibilidad de Trigger: Trigger source Sensibilidad Acoplamiento DC interno 0.4 div de DC a 50 MHz 0.6 div > 50 MHz a 100 MHz 0.8 div > 100 MHz a 200 MHz Externo (entrada aux) 200 mV de DC a 100 MHz, atenuación x1 Rangos de nivel de Trigger: Con cualquier canal de entrada: ±4.92 divisiones desde centro de pantalla Entrada Aux (trigger externo): ±6.25 V, atenuación x1. ±12.5 V, atenuación x10. Tipos de Trigger: Edge: Dispara con la pendiente positiva o negativa sobre cualquier canal o entrada auxiliar. El acoplamiento incluye DC, AC, rechazo HF reject, rechazo LF reject, y rechazo de ruido. Ancho de pulso: Dispara con anchos de pulsos positivos o negativos que >, <, =, ≠, o dentro/fuera de un periodo de tiempo específico. Runt: Dispara con un pulso que cruza un umbral pero falla en cruzar un segundo antes que llegue el primer umbral nuevamente. Lógico: Dispara cuando cualquier arreglo lógico de canales deviene en falso o permanece verdadero por un periodo de tiempo específico. Cualquier entrada puede ser usada como clock para ver el arreglo en el clock edge. Setup y Hold: Setup y Hold dispara con violaciones de setup time y hold time entre datos y clock presentes en cualquiera de las entradas de canales analógicos y digitales. Rise/Fall Time: Dispara con pendientes/bordes de pulsos que son mayores o menores a las especificadas. Las pendientes pueden ser positivas, negativas o ambas. Paralelo: Dispara con un valor de dato de bus paralelo. 2.6 Sistema de Adquisición Modos de Adquisición Muestra (Sample): Que adquiera valores muestreados. Detección Pico: Que capture eventos tan angostos como 3.5 ns en todas las velocidades de barrido. Promediar (Averaging): desde 2 a 512 formas de onda incluídas en promedio. Roll: desplace formas de onda de derecha a izquierda a través de la pantalla a velocidades de barrido iguales o menores que 40 ms/div. 2.7 Mediciones de forma de onda Debe tener Cursores: tipo Forma de onda y Screen. Mediciones automáticas: 29 como mínimo, de las cuales hasta cuatro se deben mostrar en pantalla en cualquier momento. Las mediciones deben incluír: Periodo, Frequencia, Delay, Rise Time, Fall Time, Duty Cycle Positivo y Negativo, Ancho de pulso positivo y negativo, Ancho de Burst, Fase, Overshoot positivo y negativo, Pico a Pico, Amplitud, High, Low, Max, Min, Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Cuenta de pulsos positivos y negativos, Rising Edge Count, Falling Edge Count, Area and Cycle Area. Gatillada: para aíslar una ocurrencia específica con una adquisición para tomar mediciones, usando los cursores de forma de onda o los cursores de pantalla. 2.8 Formas de ondas matemáticas Aritméticas: Debe ser capaz de Sumar, Restar, and Multiplicar formas de onda. FFT: Debe poseer Magnitudes espectrales y análisis de FTT. Debe poder convertir de FTT en Escala Vertical a RMS lineal o dBV RMS, y FFT Window a Rectangular, Hamming, Hanning, o Blackman-Harris. 2.9 Software Debe proveerse con un software que permita una fácil y rápida comunicación entre una PC en que corra Windows y el osciloscopio, a través de un puerto USB presente en el osciloscopio o una LAN. El software debe permitir transferir y salvar los comandos seteados, las formas de onda, las mediciones y las imágenes de pantalla. Las barras de herramientas incluidas tipo Word y/o Excel deben automatizar la transferencia de adquisiciones de datos e imágenes de pantalla desde el osciloscopio al Word y Excel, para informes rápidos o análisis posterior de señales. 2.10 Sistema de Display Tipo de Display: 7 pulgadas (180 mm), display color de cristal líquido TFT. Resolución del Display: 480 horizontal × 234 vertical pixels (WQVGA). Estilos de formas de onda: Vectors, Dots, Persistencia Variable, Persistencia Infinita. Cuadrículas: Full, Grid, Cross Hair, Frame. Formato: YT y XY. Máxima velocidad de captura de forma de onda: hasta 5,000 wfm/s. 2.11 Puertos de entrada/salida USB 2.0 high-speed Host Port: para soportar elementos de almacenamiento que permitan salvar formas de onda y realizar screenshots. USB 2.0 high-speed Device Port: Un conector USB en la parte trasera del instrumento que permita una fácil conexión a PC para control remoto del instrumento. 2.12 Alimentación Power source Voltage: 100 to 240 V ±10% Power source Frequency: 45 to 65 Hz (90 to 264 V) 360 to 440 Hz (100 to 132 V) Consumo: 80 W máximo. 2.13 Características Físicas Dimensiones aproximadas que debe poseer el instrumento: mm in. Height 180 7.1 Width 377 14.9 Depth 134 5.3 Peso aproximado que debe poseer el instrumento: Weight kg lb. Neto 3.6 7.9 2.14. Debe entregarse con la documentación técnica impresa Manual del Usuario o Guía del Usuario y Certificados de Garantía. 2.15. Los oferentes deberán brindar una explicación clara y completa de las características y/ o especificaciones, la marca y modelo del bien ofrecido. Será considerada “no aceptable” cuando en la oferta el oferente se limite a indicar que el bien “cumple con las especificaciones” o “satisface el pliego” o frases similares. 2.16. Todo oferente que modifique u oferte otras características a las requeridas deberá explicar cómo los cambios mejoran o al menos igualan las performances requeridas en estas especificaciones, justificando los mismos a través de catálogos, folletos u otra documentación a satisfacción de este Organismo. - CERTIFICADOS - Garantía: El adjudicatario deberá ofrecer una garantía, del producto por funcionamiento e instalación por un período mínimo de DOCE (12) meses. - Calibración: El equipamiento se entregará con un certificado de calibración emitido por el INTI o entidad acreditada cuyos patrones sean trazables al INTI u otro organismo internacional. - A continuación se adjunta imagen ejemplo del instrumento especificado:

RENGLON Nº 3

TITULO: Analizador de Espectro portátil de RF.

1     OBJETO:   Establecer las características que definan el producto y requisitos mínimos o condiciones que debe satisfacer el analizador de espectro portátil de RF.

2      CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

2.1. Mecánicas: Instrumento de medición portátil, compacto y con un peso que no supere los 3 kg con batería incluída. Que posea una carcaza reforzada y robusta para tareas de campo, a prueba de salpicaduras en exteriores.

2.2. Eléctricas: Alimentación a batería, con una autonomía de cuatro y media (4,5) horas, y  220Vac 50 Hz de alimentación de línea comercial.

2.3. Electrónicas:

| Entrada de RF |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impedancia |  | 50 Ω |
| Conector |  | Tipo N Hembra |
| Relación de onda estacionaria en tensión (VSWR) | 100 kHz ≤ f ≤ 1 GHz | nominal < 1.5 |
|  | 1 GHz < f ≤ 6 GHz | nominal < 2 |
|  | 6 GHz < f ≤ 8 GHz | nominal < 3 |
| Atenuador de entrada | Solamente entrada RF | 0 dB a 40 dB en pasos de 5 dB |
| Salida AF |  |  |
| Tipos de demodulación en AF |  | AM y FM |
| Conector |  | 3.5 mm tipo mini jack |
| Impedancia de Salida |  | nominal 32 Ω |
| Voltaje (circuito abierto) |  | VRMS ajustable desde 0 V a > 100 mV |
| Sensor de Potencia |  |  |
| Conector |  | 7-contactos hembre (tipo Binder 712) |
| Sensores de Potencia solicitados |  | Acessorios para medir hasta 4 ghz |
| Generador de Tracking |  |  |
| Rango de frecuencias |  | 100 kHz a 3.6 GHz |
| Conector |  | N hembra, 50 Ω |
| Relación de onda estacionaria en tensión (VSWR) | 100 kHz ≤ f ≤ 1 GHz | nominal < 1.5 |
|  | 1 GHz < f ≤ 3.6 GHz | nominal < 2 |
| Nivel de salida | Atenuación del generador de tracking = 0 dB | nominal 0 dBm |
| Atenuador del generador de Tracking |  | 0 dB a 40 dB en pasos de 1 dB |
| Rango Dinamico para mediciones de aislación | Atenuación RF = 0 dB, Atenuación generador | tracking = 10 dB, RBW = 1 kHz |
|  | 100 kHz ≤ f < 300 kHz | > 60 dB, tipico 80 dB |
|  | 300 kHz ≤ f < 3.6 GHz | > 70 dB, tipico 90 dB |
| Potencia inversa |  |  |
| Voltaje DC |  | 50 V |
| Potencia RF CW |  | +20 dBm (= 0.1 W) |
| Max. Tensión pulsada |  | 50 V |
| Max. Energía pulsada (10 µs) |  | 1 mWs |
| Referencia External, trigger externo, Polarización DC puerto 2 (BNC 1) |  |  |
| Conector |  | BNC, 50 Ω |
| Modo | selectable | Referencia ext., trigger ext., polarización DC puerto 2 |
| Referencia Externa | Nivel requerido | 0 dBm |
|  | frequencia | 10 MHz |
| Umbral Trigger Externo | bajo → transición alta | 2.4 V |
|  | alto → transición baja | 0.7 V |
| Polarización DC puerto 2 | max. Relación de tensión de entrada | 50 V |
|  | max. Relación de corriente de entrada | 600 mA |
| Salida IF, polarización DC puerto 1 (BNC 2) |  |  |
| Conector |  | BNC, 50 Ω |
| Modo | selectable | Salida IF, polarización DC puerto 1 |
| Frecuencia salida IF | Números de serie < 105000 | 21.4 MHz |
|  | Números de serie ≥ 105000 | 54.4 MHz |
| Polarización DC puerto 1 | max. Relación de tensión de entrada | 50 V |
| AUX |  |  |
| Conector |  | 7-contactos hembra (tipo Binder 712) |

- Rango de frecuencias a cubrir: de 100 KHz a 3,6 GHz.

- Resolución de frecuencia: 1Hz.

- Variaciones de la Frecuencia de referencia interna: envejecimiento por año (1 x 10-6), con variación de temperatura  de 0ºC a 30 ºC (1 x 10-6) y de 30ºC a 50 ºC (3 x 10-6).

- Ruido de Fase:  menor a -120 dBc/Hz a 1 MHz, menor a -100 dBc/Hz a 100 kHz y menor a -95 dBc/Hz a 30 kHz.

- Lectura de frecuencia: Resolución del marcador (0,1 Hz), número de puntos por barrido (600), resolución del contador de frecuencia (0,1 Hz), frecuency span (0 Hz, 10 Hz a 3,6 Ghz).

- Detectores: por Sample, por pico mínimo, pico máximo, automático y RMS.

- Ancho de Banda de resolución: 1 Hz a 3 Mhz para un BW= -3 dB.

- Ancho de Banda del filtro de video: 1 Hz a 3 Mhz para un BW= -3dB.

- Sensibilidad: menor a -141 dB (1 Hz), con preamplificador menor a -161 dB (1 hz).

- Nivel de incertidumbre de medición: menor a 1 dB.

- Tiempo de barrido: de 200 μs a 100 s para span=0 Hz, de 20 ms a 1000 s para span entre 10 Hz y 600 Mhz , de 20 ms x span/600 Mhz a 1000 s para span mayor a 600 Mhz.

- Rango del nivel: desde el piso de ruido hasta +30 dBm

- Nivel de ruido promedio mostrado (DANL): de 10 MH<z a 2 GHz debe ser menor que -141 dBm, y de 2 GHz a 3,6 GHz debe ser menor a -138 dBm.

- Intermodulación: la armónica de tercer orden (TOI) para frecuencia de entrada menor a 300 Mhz debe estar unos -15 dBm por debajo, para frecuencia de entrada mayor a 300 Mhz debe estar unos -12 dBm por debajo.

- Display: color LCD

- Entradas de RF: impedancia (50 ohms), conector N hembra, rango del atenuador de entrada de 0 dB a 40 dB en pasos de 5 dB, VSWR menor a 2.

- Entradas de AF: tipos de demodulación (AM y FM).

- El analizador de espectros debe poseer mandatoriamente un preamplificador interno (para aumentar la sensibilidad), un generador de tracking integrado (para medir la ganancia o la atenuación) y un puente VSWR interno (para realizar mediciones tanto de transmisión como de reflexión).

- Definición de entradas y salidas del instrumento:

| Rango de Frecuencia | Con opción de firmware provista | 300 kHz a 3.6 GHz |
| --- | --- | --- |
| Resolución de Frecuencia |  | 1 Hz |
| Puntos de Datos |  | 631 |
| Potencia Puerto | controlado por medio de atenuación del | nominal 0 dBm a –40 dBm en pasos de |
|  | generador de tracking | 1 dB |
| Mediciones de Reflexión |  |  |
| Formato de Resultado | Modo medición = vector | magnitud, fase, magnitud + fase, VSWR, |
|  |  | coeficiente de reflexión, carta de Smith, pérdidas en cables, retardos de grupo, longitud eléctrica |
|  | Modo medición = vector voltmeter | magnitud + fase, carta de Smith |
| Pérdidas de retorno |  |  |
| Rango | selectable | 1/2/5/10/20/50/100 dB, lineal 100 % |
| Resolucion |  | 0.01 dB |
| Fase Un-Puerto |  |  |
| Rango | selectable | 90/180/360/1000 to 10000° en pasos 1/2/5 |
| Resolucion |  | 0.01° |
| Incertidumbre en la medición | Especificación basada en un DUT adaptado, | RBW = 100 Hz, atenuacion RF = 10 dB, |
|  | potencia fuente nominal = 0 dBm, +20 °C a +30 °C |  |
|  | 300 kHz ≤ f ≤ 3.6 GHz |  |
|  | 0 dB ≤ perdidas retorno < 15 dB | nominal < 3° |
|  | 15 dB ≤ pérdidas retorno < 25 dB | nominal < 6° |
|  | 25 dB ≤ pérdidas retorno < 35 dB | nominal < 20° |
|  | 3.6 GHz < f ≤ 8 GHz (R&S®FSH8 only) |  |
|  | 0 dB ≤ pérdidas retorno < 15 dB | nominal < 3° |
|  | 15 dB ≤ pérdidas retorno < 25 dB | nominal < 6° |
| Incertidumbre en la medición (continuación) | 25 dB ≤ pérdidas retorno < 35 dB | nominal < 20° |
| Relación onda estacionaria tensión VSWR |  |  |
| Rango | selectable | 1 a 1.1, 1.5, 2, 6, 11, 21 o 71 |
| Carta Smith |  |  |
| Rango |  | 1, zoom × 2, × 4, × 8 |
| Coficiente Reflexión |  |  |
| mRho | rango | 1 a 1000 en pasos de 1, 2, 5 |
| Corrección de la Directividad | 300 kHz ≤ f ≤ 3 GHz | nominal > 43 dB |
|  | 3 GHz < f ≤ 6 GHz | nominal > 37 dB |
| Corrección adaptada puerto testeo | 300 kHz ≤ f ≤ 3 GHz | nominal > 40 dB |
|  | 3 GHz < f ≤ 6 GHz | nominal > 37 dB |

2.4  Una característica fundamental es que el instrumento tenga las opciones de firmware instaladas y todo lo necesario (accesorios y kits de calibración) para ser utilizado también como Analizador de Redes Vectoriales de dos (2) puertos, como Comprobador de Cables y Antenas, y como Medidor de Potencia, para poder soportar casi todas las tareas de medida de RF necesarias en las aplicaciones de instalación de equipos de radar y su mantenimiento asociado.

2.4.1    Características que debe tener como analizador de redes vectoriales:

2.4.2    Características que debe tener como Comprobador de cables y antenas (medidor de distancia a la falla), con el opcional de firmware provisto:

| Pérdidas de retorno | rango | 1/2/5/10/20/50/100 dB, lineal 100 % |
| --- | --- | --- |
|  | resolucion | 0.01 dB |
| VSWR | rango | 1 a 1.1, 1.5, 2, 6, 11, 21 o 71 |
|  | resolution | 0.01 |
| Coeficiente de Reflexión |  |  |
| mRho | rango | 1 a 1000 en pasos de 1, 2, 5 |
| Resolución Falla en m |  | (1.58 × factor velocidad/span) |
| Señal espúrea máxima permisible | Atenuación RF = 0 dB | nominal 0 dBm |

2.5. Otra característica importante es la Conectividad: Por lo menos un puerto USB y uno LAN para conectar el instrumento a una PC y transferir datos.

2.6. Debe proveerse con un utilitario (Software y Drivers) que opere sobre plataformas Windows.

2.7. Debe entregarse con la documentación técnica impresa Manual del Usuario o Guía del Usuario y Certificados de Garantía.

2.8. Los oferentes deberán brindar una explicación clara y completa de las características y/ o especificaciones, la marca y modelo del bien ofrecido. Será considerada “no aceptable” cuando en la oferta el oferente se limite a indicar que el bien “cumple con las especificaciones” o “satisface el pliego” o frases similares.

2.9. Todo oferente que modifique u oferte otras características a las requeridas deberá explicar cómo los cambios mejoran o al menos igualan las performances requeridas en estas especificaciones, justificando los mismos a través de catálogos, folletos u otra documentación a satisfacción de este Organismo.

3   CERTIFICADOS

  - Garantía: El adjudicatario deberá ofrecer una garantía, del producto por funcionamiento e instalación por un período mínimo de DOCE (12) meses.

  - Calibración: El equipamiento se entregará con un certificado de calibración emitido por el INTI o entidad acreditada cuyos patrones sean trazables al INTI u otro organismo internacional.

3.3   A continuación se adjuntan imágenes ejemplo del analizador de espectro solicitado:

RENGLON Nº 4

TITULO: Multímetro digital de banco tipo DMM

- OBJETO:   Establecer las características que definan el producto y requisitos o condiciones que debe

Satisfacer el multímetro digital.

- ESPECIFICACIONES GENERALES

2.1 Alimentación

Voltage…………………………..	  220 v

Intervalo de funcionamiento a 220 V...198 V a 242 V

Frecuencia...........................................	47 Hz a 440 Hz. Que sea sensada automáticamente al encendido.

Consumo de potencia................................. 28 VA pico (12 Watt promedio)

2.2 Dimensiones aproximadas

Altura...................................................................... 88 mm (3.46 in.)

Ancho...................................................................... 217 mm (8.56 in.)

Profundidad ............................................................ 297 mm (11.7 in.)

Peso....................................................................... 3.6 kg (8.0 lb)

2.3 Display

Pantalla fluorescente de vacío, matriz de puntos

2.4 Ambientales

Temperatura

De operación ......................................................... 0 °C a 55 °C

De almacenamiento .............................................. -40 °C a 70 °C

Vibracion y Shock.................................................. Deberá cumplir con Norma MIL-PRF-28800F Clase 3.

2.5 Gatillado (Triggering)

Muestraspor Trigger ........................................... 1 a 50,000

Trigger Delay ...................................................... 0 s a 3600 s; en incrementos de 10 μS

TriggerDelay Externo........................................... <1 mS

Trigger Jitter Externo….........................................<500 μS

Trigger Input ...	Niveles TTL

Trigger Output...... 5 V máximo (colector abierto)

2.6 Memoria

10.000 mediciones, internas.

2.7 Funciones matemáticas

Zero, dBm, dB, MX+B, Offset, DCV ratio and TrendPlot, Histogramas, Estadísticas (min/max/promedio/desviación standard), yLimit Test.

2.8 Eléctricas

Proteccion de entrada.......... 1000 V en todos los rangos

Overrange .......................................... 20 % en todos los rangos excepto 1000 V dc, 1000 V ac

Diodo, y 10 A.

2.9 Interfaces remotas

RS-232C, DTE 9-pin

IEEE 488.2

- ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

3.1 Especificaciones Voltaje DC

Entrada máxima ..................................................... 1000 V en cualquier rango o intervalo.

Rechazo de modo común ...................................... 140 dB a 50 o 60 Hz ±0.1 % (1 kΩdesbalanceado)

Rechazo en modo normal....................................... 60 dB para NPLC (number of power line cycles)de 1 omayor, sinfiltro analógico y frecuencia de línea ±0.1 %

100 dB para NPLC de 1 omayorcon filtro analógico y frecuencia línea ±0.1 %

Metodo de medición................................................ Multi-rampa A/D

Linearidad A/D ....................................................... 0.0002 % de medición +0.0001 % de rango

Corriente de polarización de entrada...................... <30 pA a 25 °C

Características de entrada

| Rango | Resolución |  | Resolución |  | Impedancia entrada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4½ Digitos | 5½ Digitos | 6½ Digitos |  |
| 100 mV | 100.0000 mV | 10 μV | 1 μV | 100 nV | 10 MΩ o >10 GΩ |
| 1 V | 1.000000 V | 100 μV | 10 μV | 1 μV | 10 MΩ o >10 GΩ |
| 10 V | 10.00000 V | 1 mV | 100 μV | 10 μV | 10 MΩ o >10 GΩ |
| 100 V | 100.0000 V | 10 mV | 1 mV | 100 μV | 10 MΩ ±1% |
| 1000 V | 1,000.000 V | 100 mV | 10 mV | 1 mV | 10 MΩ ±1% |

|  | Exactitud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Exactitud es dada como ± (% medición + % de intervalo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rango | 24 Horas |  | 90 Días |  | 1 año |  | Coeficiente de |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | temperatura/ C |  |  |
|  |  | (23 1 C) |  | (23 5 C) |  | (23 5 C) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fuera de 18 a 28 C |  |  |
|  | 100 mV | 0.0025 | + 0.003 | 0.0025 | + 0.0035 | 0.0037 | + 0.0035 | 0.0005 + 0.0005 |  |  |
|  | 1 V | 0.0018 | + 0.0006 | 0.0018 | + 0.0007 | 0.0025 | + 0.0007 | 0.0005 + 0.0001 |  |  |
|  | 10 V | 0.0013 | + 0.0004 | 0.0018 | + 0.0005 | 0.0024 | + 0.0005 | 0.0005 + 0.0001 |  |  |
|  | 100 V | 0.0018 | + 0.0006 | 0.0027 | + 0.0006 | 0.0038 | + 0.0006 | 0.0005 + 0.0001 |  |  |
|  | 1000 V | 0.0018 | + 0.0006 | 0.0031 | + 0.001 | 0.0041 | + 0.001 | 0.0005 + 0.0001 |  |  |

Errores adicionales

| Dígitos | NPLC | Error ruido adicional NPLC |
| --- | --- | --- |
| 6½ | 100 | 0 % de intervalo |
| 6½ | 10 | 0 % de intervalo |
| 5½ | 1 | 0.001 % de intervalo |
| 5½ | .2 | 0.0025 % de intervalo +12 μV |
| 4½ | 0.02 | 0.017 % de intervalo +17 μV |

3.2 Especificaciones de Voltaje AC

Especificaciones de AC Voltageson para señales sinusoidales >5 % de intervalo.

Entrada máxima..................................................... 1000 V rmsó 1414 V picoó 8 x 107del producto volts-Hertz (el que sea menor) para            cualquier rango.

Método de medición ............................................. AC-coupled true-rms.

Ancho de Banda del filtro AC:

Lento .................................................................... 3 Hz – 300 kHz

Medio ................................................................... 20 Hz – 300 kHz

Rápido ................................................................. 200 Hz – 300 kHz

Rechazo Modo Común… ....................................... 70 dB a 50 Hz o 60 Hz ±0.1 % (1 kΩ

desbalanceado)

Factor Error Cresta:

Máximo Factor Cresta. ....................................... 5:1 a fondo de escala

Errores Factor Cresta Adicionales (<100 Hz)..... Factor Cresta 1-2, 0.05 % demáxima escala

Factor Cresta 2-3, 0.2 % de máxima escala

Factor Cresta 3-4, 0.4 % de máxima escala

Factor Cresta 4-5, 0.5 % de máxima escala

Características de entrada

| Rango | Resolucion |  | Resolucion |  | Impedancia de entrada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4½ Digitos | 5½ Digitos | 6½ Digitos |  |  |
| 100 mV | 100.0000 mV | 10 μV | 1 μV | 100 nV |  |  |
| 1 V | 1.000000 V | 100 μV | 10 μV | 1 μV | 1 MΩ ±2 % |  |
| 10 V | 10.00000 V | 1 mV | 100 μV | 10 μV |  |  |
| 100 V | 100.0000 V | 10 mV | 1 mV | 100 μV |  |  |
| 1000 V | 1,000.000 V | 100 mV | 10 mV | 1 mV |  |  |

Exactitud

Exactitud es dada como ± (% medición + % de rango)

| Rango |  |  | Frecuencia | 24 Horas |  |  | 90 Días |  |  | 1 año |  | Coeficiente |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | temperatura/ C |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (23 1 C) |  |  | (23 5 C) |  |  | (23 5 C) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fuera de 18 a 28 C |  |  |  |  |  |
| 100 mV | 3 – |  | 5 Hz | 1.0 | + 0.03 |  | 1.0 | + 0.04 |  | 1.0 | + 0.04 | 0.1 | + 0.004 |  |  |  |  |
|  | 5 – |  | 10 Hz | 0.35 |  | + 0.03 | 0.35 |  | + 0.04 | 0.35 + 0.04 |  | 0.035 |  | + 0.004 |  |  |  |
|  | 10 |  | Hz – 20 kHz | 0.04 |  | + 0.03 | 0.05 |  | + 0.04 | 0.06 + 0.04 |  | 0.005 + 0.004 |  |  |  |  |  |
|  | 20 | – 50 kHz |  | 0.1 | + 0.05 |  | 0.11 |  | + 0.05 | 0.12 + 0.05 |  | 0.011 |  | + 0.005 |  |  |  |
|  | 50 | – 100 kHz |  | 0.55 |  | + 0.08 | 0.6 | + 0.08 |  | 0.6 | + 0.08 | 0.06 + 0.008 |  |  |  |  |  |
|  | 100 – 300 kHz [1] |  |  | 4.0 | + 0.50 |  | 4.0 | + 0.50 |  | 4.0 | + 0.50 | 0.20 + 0.02 |  |  |  |  |  |
| 1 V | 3 – |  | 5 Hz | 1.0 | + 0.02 |  | 1.0 | + 0.03 |  | 1.0 | + 0.03 | 0.1 | + 0.003 |  |  |  |  |
|  | 5 – |  | 10 Hz | 0.35 |  | + 0.02 | 0.35 |  | + 0.03 | 0.35 + 0.03 |  | 0.035 |  | + 0.003 |  |  |  |
|  | 10 |  | Hz – 20 kHz | 0.04 |  | + 0.02 | 0.05 |  | + 0.03 | 0.06 + 0.03 |  | 0.005 + 0.003 |  |  |  |  |  |
|  | 20 | – 50 kHz |  | 0.1 | + 0.04 |  | 0.11 |  | + 0.05 | 0.12 + 0.05 |  | 0.011 |  | + 0.005 |  |  |  |
|  | 50 | – 100 kHz |  | 0.55 |  | + 0.08 | 0.6 | + 0.08 |  | 0.6 | + 0.08 | 0.06 + 0.008 |  |  |  |  |  |
|  | 100 – 300 kHz [1] |  |  | 4.0 | + 0.50 |  | 4.0 | + 0.50 |  | 4.0 | + 0.50 | 0.2 | + 0.02 |  |  |  |  |
| 10 V | 3 – |  | 5 Hz | 1.0 | + 0.02 |  | 1.0 | + 0.03 |  | 1.0 | + 0.03 | 0.1 | + 0.003 |  |  |  |  |
|  | 5 – |  | 10 Hz | 0.35 |  | + 0.02 | 0.35 |  | + 0.03 | 0.35 + 0.03 |  | 0.035 |  | + 0.003 |  |  |  |
|  | 10 |  | Hz – 20 kHz | 0.04 |  | + 0.02 | 0.05 |  | + 0.03 | 0.06 + 0.03 |  | 0.005 |  | + 0.003 |  |  |  |
|  | 20 | – 50 kHz |  | 0.1 | + 0.04 |  | 0.11 |  | + 0.05 | 0.12 + 0.05 |  | 0.011 |  | + 0.005 |  |  |  |
|  | 50 | – 100 kHz |  | 0.55 |  | + 0.08 | 0.6 | + 0.08 |  | 0.6 | + 0.08 | 0.06 + 0.008 |  |  |  |  |  |
|  | 100 – 300 kHz [1] |  |  | 4.0 | + 0.50 |  | 4.0 | + 0.50 |  | 4.0 | + 0.50 | 0.2 | + 0.02 |  |  |  |  |
| 100 V | 3 – |  | 5 Hz | 1.0 | + 0.02 |  | 1.0 | + 0.03 |  | 1.0 | + 0.03 | 0.1 | + 0.003 |  |  |  |  |
|  | 5 – |  | 10 Hz | 0.35 |  | + 0.02 | 0.35 |  | + 0.03 | 0.35 + 0.03 |  | 0.035 |  | + 0.003 |  |  |  |
|  | 10 |  | Hz – 20 kHz | 0.04 |  | + 0.02 | 0.05 |  | + 0.03 | 0.06 + 0.03 |  | 0.005 |  | + 0.003 |  |  |  |
|  | 20 | – 50 kHz |  | 0.1 | + 0.04 |  | 0.11 |  | + 0.05 | 0.12 + 0.05 |  | 0.011 |  | + 0.005 |  |  |  |
|  | 50 | – 100 kHz |  | 0.55 |  | + 0.08 | 0.6 | + 0.08 |  | 0.6 | + 0.08 | 0.06 + 0.008 |  |  |  |  |  |
|  | 100 –- 300 kHz [1] |  |  | 4.0 | + 0.50 |  | 4.0 | + 0.50 |  | 4.0 | + 0.50 | 0.2 | + 0.02 |  |  |  |  |
| 1000 V | 3 – |  | 5 Hz | 1.0 | + 0.015 |  | 1.0 | + 0.0225 |  | 1.0 | + 0.0225 | 0.1 | + 0.00225 |  |  |  |  |
|  | 5 – |  | 10 Hz | 0.35 |  | + 0.015 | 0.35 |  | + 0.0225 | 0.35 + 0.0225 |  | 0.035 |  | + 0.00225 |  |  |  |
|  | 10 |  | Hz – 20 kHz | 0.04 |  | + 0.015 | 0.05 |  | + 0.0225 | 0.06 + 0.0225 |  | 0.005 |  | + 0.00225 |  |  |  |
|  | 20 | – 50 kHz |  | 0.1 | + 0.03 |  | 0.11 |  | + 0.0375 | 0.12 + 0.0375 |  | 0.011 |  | + 0.00375 |  |  |  |
|  | 50 | – 100 kHz [2] |  | 0.55 |  | + 0.06 | 0.6 | + 0.06 |  | 0.6 | + 0.06 | 0.06 + 0.006 |  |  |  |  |  |
|  | 100 – 300 kHz [1][2] |  |  | 4.0 | + 0.375 |  | 4.0 | + 0.375 |  | 4.0 | + 0.375 | 0.2 | + 0.015 |  |  |  |  |

Errores adicionales de baja frecuencia

|  |  | Frecuencia |  | Filtro AC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 HZ (lento) | 20 HZ (medio) | 200 HZ (rápido) |  |
| 10 | – 20 Hz |  | 0 | 0.25 | – |  |
| 20 | – 40 Hz |  | 0 | 0.02 | – |  |
| 40 | – 100 Hz |  | 0 | 0.01 | 0.55 |  |
| 100 |  | – 200 Hz | 0 | 0 | 0.2 |  |
| 200 |  | Hz – 1 kHz | 0 | 0 | 0.02 |  |
| >1 kHz |  |  | 0 | 0 | 0 |  |

3.3 Especificaciones de Resistencia

| Protección de entrada................................................ | 1000 V en todos los rangos |
| --- | --- |
| Rechazo en modo común............................................ | 140 dB a 50 o 60 Hz ±0.1 % (1 kΩdesbalanceado) |
| Rechazo en modo normal .......................................... | 60 dB para NPLC de 1 omayor sin filtro analógico y frecuencia línea±0.1 % |
|  | 100 dB para NPLC de 1 omayor con filtro analógico y frecuencia línea ±0.1 % |

Características de entrada

| Rango | Resolución |  |  | Resolución |  |  | Corriente de fuente |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4½ Dígitos | 5½ Dígitos | 6½ Dígitos |  |  |  |
| 10 Ω | 10.00000 | Ω | 1 mΩ | 100 μΩ | 10 μΩ | 5 mA/13 V |  |  |
| 100 Ω | 100.0000 | Ω | 10 mΩ | 1 mΩ | 100 μΩ | 1 mA/6 V |  |  |
| 1 kΩ | 1.000000 kΩ |  | 100 mΩ | 10 mΩ | 1 mΩ | 1 mA/6 V |  |  |
| 10 kΩ | 10.00000 kΩ |  | 1 Ω | 100 mΩ | 10 mΩ | 100 μA/6 V |  |  |
| 100 kΩ | 100.0000 kΩ |  | 10 Ω | 1 Ω | 100 mΩ | 100 μA/13 V |  |  |
| 1 MΩ | 1.000000 MΩ |  | 100 Ω | 10 Ω | 1 Ω | 10 μA/13 V |  |  |
| 10 MΩ | 10.00000 MΩ |  | 1 kΩ | 100 Ω | 10 Ω | 1 | μA/13 V |  |
| 100 MΩ | 100.0000 | MΩ | 10 kΩ | 1 kΩ | 100 Ω | 1 | μA ¦¦ 10 MΩ/10 V |  |
| 1.0 GΩ | 1.000000 | GΩ | 100 kΩ | 10 kΩ | 1 kΩ | 1 | μA ¦¦ 10 MΩ/10 V |  |

Exactitud

Exactitud es dada como ± (% medición + % de rango)

| Rango | 24 Horas |  | 90 Días |  | 1 año | Coeficiente temperatura/°C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (23 1 C) |  | (23 5 C) |  | (23 5 C) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fuera de 18 a 28 C |  |
| 10 Ω | 0.003 | + 0.01 | 0.008 | + 0.03 | 0.01+ 0.03 | 0.0006 + 0.0005 |  |
| 100 Ω | 0.003 | + 0.003 | 0.008 | + 0.004 | 0.01 + 0.004 | 0.0006 + 0.0005 |  |
| 1 kΩ | 0.002 | + 0.0005 | 0.008 | + 0.001 | 0.01 + 0.001 | 0.0006 + 0.0001 |  |
| 10 kΩ | 0.002 | + 0.0005 | 0.008 | + 0.001 | 0.01 + 0.001 | 0.0006 + 0.0001 |  |
| 100 kΩ | 0.002 | + 0.0005 | 0.008 | + 0.001 | 0.01 + 0.001 | 0.0006 + 0.0001 |  |
| 1 MΩ | 0.002 | + 0.001 | 0.008 | + 0.001 | 0.01 + 0.001 | 0.001 + 0.0002 |  |
| 10 MΩ | 0.015 | + 0.001 | 0.02 + 0.001 |  | 0.04 + 0.001 | 0.003 + 0.0004 |  |
| 100 MΩ | 0.3 + 0.01 |  | 0.8 + 0.01 |  | 0.8 + 0.01 | 0.15 + 0.0002 |  |
| 1 GΩ | 1.0 + 0.01 |  | 1.5 + 0.01 |  | 2.0 + 0.01 | 0.6 + 0.0002 |  |

Errores adicionales de Ohms

| Digitos | NPLC | Error ruido NPLC adicional |
| --- | --- | --- |
| 6½ | 100 | 0 % de rango |
| 6½ | 10 | 0 % de rango |
| 5½ | 1 | 0.001 % de rango |
| 5½ | 0.2 | 0.003 % de rango ±7 mΩ |
| 4½ | 0.02 | 0.017 % de rango ±15 mΩ |

3.4 Especificaciones de Corriente DC

Protección de entrada...............................................Accesible a herramienta 11 A/1000 V y

fusible 440 mA/1000 V, limites de

400 mA continuos y 550 mA para 2 minutos encendido, 1 minuto apagado.

Rechazo modo Común…..............................................140 dB a 50 o 60 Hz

±0.1 % (1 kΩdesbalanceado)

Rechazo modo Normal ........................................    60 dB para NPLC de 1 omayor sin filtro analógico

y con frecuencia línea ±0.1 %

100 dB para NPLC de 1 omayor con filtro analógico

y con frecuencia línea ±0.1 %

Características de entrada

| Rango | Resolucion |  | Resolucion |  | ResistenciaShunt | Tensión de carga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4½ Digits | 5½ Digits | 6½ Digits | (Ohms) |  |
| 100 μA | 100.0000 μA | 10 nA | 1 nA | 100 pA | 100 Ω | <0.015 V |
| 1 mA | 1.000000 mA | 100 nA | 10 nA | 1 nA | 100 Ω | <0.15 V |
| 10 mA | 10.00000 mA | 1 μA | 100 nA | 10 nA | 1 Ω | <0.025 V |
| 100 mA | 100.0000 mA | 10 μA | 1 μA | 100 nA | 1 Ω | <0.25 V |
| 400 mA | 400.000 mA | 100 μA | 10 μA | 1 μA | 1 Ω | <0.50 V |
| 1 A | 1.000000 A | 100 μA | 10 μA | 1 μA | 0.01 Ω | <0.05 V |
| 3 A | 3.00000A | 1 mA | 100 μA | 10 μA | 0.01 Ω | <0.15 V |
| 10 A | 10.00000 A | 1 mA | 100 μA | 10 μA | 0.01 Ω | <0.5 V |

|  | Exactitud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rango | 24 Horas |  |  | 90 Días |  |  |  |  |  |  |  | 1 año |  |  |  | Coeficiente Temperatura/ °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (23 ±1 °C) |  |  | (23 ±5 °C) |  |  |  |  |  | (23 ±5 °C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fuera de 18 a 28 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 μA | 0.01 + 0.02 |  |  | 0.04 + 0.025 |  |  |  |  |  | 0.05 |  | + 0.025 |  |  |  | 0.002 |  | + 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 mA | 0.007 + 0.005 |  |  | 0.030 + 0.005 |  |  |  |  |  | 0.05 |  | + 0.005 |  |  |  | 0.002 |  | + 0.0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 mA | 0.007 + 0.02 |  |  | 0.03 + 0.02 |  |  |  |  |  | 0.05 |  | + 0.02 |  |  |  | 0.002 |  | + 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 mA | 0.01 + 0.004 |  |  | 0.03 + 0.005 |  |  |  |  |  | 0.05 |  | + 0.005 |  |  |  | 0.002 |  | + 0.0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 mA | 0.03 + 0.004 |  |  | 0.04 + 0.005 |  |  |  |  |  | 0.05 |  | + 0.005 |  |  |  | 0.005 |  | + 0.0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 A | 0.03 + 0.02 |  |  | 0.04 + 0.02 |  |  |  |  |  | 0.05 |  | + 0.02 |  |  |  | 0.005 |  | + 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 A | 0.05 + 0.02 |  |  | 0.08 + 0.02 |  |  |  |  |  | 0.1 + 0.02 |  |  |  |  |  | 0.005 |  | + 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 A | 0.1 + 0.008 |  |  | 0.12 + 0.008 |  |  |  |  |  | 0.15 |  | + 0.008 |  |  |  | 0.005 |  | + 0.0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Errores adicionales de corriente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Digitos |  |  |  | NPLC |  |  |  |  | Error ruido NPLC adicional para |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Additional NPLC Noise Error |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 mA, 100 mA, 400 mA, 3 A and |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | for 100 μA, 10 mA, 1 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6½ |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 % de rango |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 % de rango |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6½ |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 0 % de rango |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 % de rango |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5½ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0.001 % de rango |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 % de rango |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5½ |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  | 0.011 % de rango ±4 μA |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 % de rango ±4 μA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4½ |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  | 0.04 % de rango ±4 μA |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.28 % de rango ±4 μA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5 Especificaciones de Corriente AC

Protección de entrada..........................................Accesible a herramienta 11 A/1000 V y fusible 440

mA/1000 V, limite de 400 mA continuos, 550 mA

para 2 minutos encendido, 1 minuto apagado.

Ancho de banda del filtro AC

Lento .................................................................... 3 Hz to 10 kHz

Medio ................................................................... 20 Hz to 10 kHz

Rápido ................................................................. 200 Hz to 10 kHz

Error del Factor Cresta

Maximo factor de cresta   ....................................... 5:1 a fondo de escala

Características de entrada

| Rango | Resolucion | Resolucion |  |  | Resistencia Shunt | Tensión de carga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4½ Digitos | 5½ Digitos | 6½ Digitos | (Ohms) |  |
| 100 μA | 100.0000 μA | 10 nA | 1 nA | 100 pA | 100 Ω | <0.015 V |
| 1 mA | 1.000000 mA | 100 nA | 10 nA | 1 nA | 100 Ω | <0.15 V |
| 10 mA | 10.00000 mA | 1 μA | 100 nA | 10 nA | 1 Ω | <0.025 V |
| 100 mA | 100.0000 mA | 10 μA | 1 μA | 100 nA | 1 Ω | <0.25 V |
| 400 mA | 400.000 mA | 100 μA | 10 μA | 1 μA | 1 Ω | <0.50 V |
| 1 A | 1.000000 A | 100 μA | 10 μA | 1 μA | 0.01 Ω | <0.05 V |
| 3 A | 3.00000 A | 1 mA | 100 μA | 10 μA | 0.01 Ω | <0.05 V |
| 10 A | 10.00000 A | 1 mA | 100 μA | 10 μA | 0.01 Ω | <0.5 V |

Exactitud

| Rango |  | Frecuencia |  | 24 Horas |  | 90 Días |  |  | 1 año |  |  | Coeficiente |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | temperatura/ C |  |
|  |  | (Hz) | (23 1 C) |  |  | (23 5 C) |  |  | (23 |  | 5 C) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fuera de 18 a 28 C |  |
| 100 μA | 3 – 5 Hz |  | 1.1 | + 0.06 |  | 1.1 | + 0.06 |  | 1.1 + |  | 0.06 | 0.2 + 0.006 |  |
|  | 5 | – 10 Hz | 0.35 |  | + 0.06 | 0.35 |  | + 0.06 | 0.35 | + 0.06 |  | 0.1 + 0.006 |  |
|  | 10 Hz – 5 kHz |  | 0.15 |  | + 0.06 | 0.15 |  | + 0.06 | 0.15 + 0.06 |  |  | 0.015 + 0.006 |  |
|  | 5 | – 10 kHz | 0.35 |  | + 0.7 | 0.35 |  | + 0.7 | 0.35 | + 0.7 |  | 0.03 + 0.006 |  |
| 1 mA | 3 – 5 Hz |  | 1.0 | + 0.04 |  | 1.0 | + 0.04 |  | 1.0 + |  | 0.04 | 0.1 + 0.006 |  |
|  | 5 | – 10 Hz | 0.3 | + 0.04 |  | 0.3 | + 0.04 |  | 0.3 + |  | 0.04 | 0.035 + 0.006 |  |
|  | 10 Hz – 5 kHz |  | 0.1 | + 0.04 |  | 0.1 | + 0.04 |  | 0.1 + |  | 0.04 | 0.015 + 0.006 |  |
|  | 5 | – 10 kHz | 0.2 | + 0.25 |  | 0.2 | + 0.25 |  | 0.2 + |  | 0.25 | 0.03 + 0.006 |  |
| 10 mA | 3 – 5 Hz |  | 1.1 | + 0.06 |  | 1.1 | + 0.06 |  | 1.1 + |  | 0.06 | 0.2 + 0.006 |  |
|  | 5 | – 10 Hz | 0.35 |  | + 0.06 | 0.35 |  | + 0.06 | 0.35 | + 0.06 |  | 0.1 + 0.006 |  |
|  | 10 Hz – 5 kHz |  | 0.15 |  | + 0.06 | 0.15 |  | + 0.06 | 0.15+ 0.06 |  |  | 0.015 + 0.006 |  |
|  | 5 | – 10 kHz | 0.35 |  | + 0.7 | 0.35 |  | + 0.7 | 0.35 | + 0.7 |  | 0.03 + 0.006 |  |
| 100 mA | 3 – 5 Hz |  | 1.0 | + 0.04 |  | 1.0 | + 0.04 |  | 1.0 + |  | 0.04 | 0.1 + 0.006 |  |
|  | 5 | – 10 Hz | 0.3 | + 0.04 |  | 0.3 | + 0.04 |  | 0.3 + |  | 0.04 | 0.035 + 0.006 |  |
|  | 10 Hz – 5 kHz |  | 0.1 | + 0.04 |  | 0.1 | + 0.04 |  | 0.1 + |  | 0.04 | 0.015 + 0.006 |  |
|  | 5 | – 10 kHz | 0.2 | + 0.25 |  | 0.2 | + 0.25 |  | 0.2 + |  | 0.25 | 0.03 + 0.006 |  |
| 400 mA | 3 – 5 Hz |  | 1.0 | + 0.1 |  | 1.0 | + 0.1 |  | 1.0 + |  | 0.1 | 0.1 + 0.006 |  |
|  | 5 | – 10 Hz | 0.3 | + 0.1 |  | 0.3 | + 0.1 |  | 0.3 + |  | 0.1 | 0.035 + 0.006 |  |
|  | 10 Hz – 1 kHz |  | 0.1 | + 0.1 |  | 0.1 | + 0.1 |  | 0.1 + |  | 0.1 | 0.015 + 0.006 |  |
|  | 1kHz – 10 kHz |  | 0.2 | + 0.7 |  | 0.2 | + 0.7 |  | 0.2 + |  | 0.7 | 0.03 + 0.006 |  |
| 1 A | 3 – 5 Hz |  | 1.0 | + 0.04 |  | 1.0 | + 0.04 |  | 1.0 + |  | 0.04 | 0.1 + 0.006 |  |
|  | 5 | – 10 Hz | 0.3 | + 0.04 |  | 0.3 | + 0.04 |  | 0.3 + |  | 0.04 | 0.035 + 0.006 |  |
|  | 10 Hz – 5 kHz |  | 0.1 | + 0.04 |  | 0.1 | + 0.04 |  | 0.1 + |  | 0.04 | 0.015 + 0.006 |  |
|  | 5 | – 10 kHz | 0.35 |  | + 0.7 | 0.35 |  | + 0.7 | 0.35 | + 0.7 |  | 0.03 + 0.006 |  |
| 3 A | 3 – 5 Hz |  | 1.1 | + 0.06 |  | 1.1 | + 0.06 |  | 1.1 + |  | 0.06 | 0.1 + 0.006 |  |
|  | 5 | – 10 Hz | 0.35 |  | + 0.06 | 0.35 |  | + 0.06 | 0.35 | + 0.06 |  | 0.035 + 0.006 |  |
|  | 10 Hz – 5 kHz |  | 0.15 |  | + 0.06 | 0.15 |  | + 0.06 | 0.15 | + 0.06 |  | 0.015 + 0.006 |  |
|  | 5 | – 10 kHz | 0.35 |  | + 0.7 | 0.35 |  | + 0.7 | 0.35 | + 0.7 |  | 0.03 + 0.006 |  |
| 10 A | 3 – 5 Hz |  | 1.1 | + 0.06 |  | 1.1 | + 0.06 |  | 1.1 + |  | 0.06 | 0.1 + 0.006 |  |
|  | 5 | – 10 Hz | 0.35 |  | + 0.06 | 0.35 |  | + 0.06 | 0.35 | + 0.06 |  | 0.035 + 0.006 |  |
|  | 10 Hz – 5 kHz |  | 0.15 |  | + 0.06 | 0.15 |  | + 0.06 | 0.15 | + 0.06 |  | 0.015 + 0.006 |  |
|  | 5 | – 10 kHz | 0.35 |  | + 0.7 | 0.35 |  | + 0.7 | 0.35 | + 0.7 |  | 0.03 + 0.006 |  |

Errores adicionales de baja frecuencia

El Error es establecido como un % de lectura.

|  |  | Frequencia |  | Filtro AC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3HZ (slow) | 20HZ (medium) | 200HZ (fast) |  |  |
| 10 | – 20 Hz |  | 0 | 0.25 | – |  |  |
| 20 | – 40 Hz |  | 0 | 0.02 | – |  |  |
| 40 | – 100 Hz |  | 0 | 0.01 | 0.55 |  |  |
| 100 |  | – 200 Hz | 0 | 0 | 0.2 |  |  |
| 200 |  | Hz – 1 kHz | 0 | 0 | 0.02 |  |  |
| > 1 kHz |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |

3.6 Especificaciones de Frecuencia

Gate Times .............................................................Programable de 1 s, 100 ms, and 10 ms.

Exactitud

La exactitud es dada como un  % de la medición

| Rango | Frecuencia | 24 Horas | 90 Días | 1 año | Coeficiente |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | temperatura/ C |  |
|  |  | (23 1 C) | (23 5 C) | (23 5 C) |  |  |
|  |  |  |  |  | Fuera de 18 a 28 C |  |
| 100 mVto | 3 – 5 Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.005 |  |
| 1000 V |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 – 10 Hz | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.005 |  |
|  | 10 – 40 Hz | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.001 |  |
|  | 40 Hz – 300 kHz | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.001 |  |
|  | 300 kHz – 1 MHz | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.001 |  |

Gate Time vs. Resolucion

| Gate Time | Resolucion |
| --- | --- |
| 0.01 | 5½ |
| 0.1 | 6½ |
| 1.0 | 6½ |

Errores adicionales de baja frecuencia

| Frecuencia |  | Resolution |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6½ | 5½ | 4½ |  |
| 3 – 5 Hz | 0 | 0.12 | 0.12 |  |
| 5 – 10 Hz | 0 | 0.17 | 0.17 |  |
| 10 – 40 Hz | 0 | 0.2 | 0.2 |  |
| 40 – 100 Hz | 0 | 0.06 | 0.21 |  |
| 100 – 300 Hz | 0 | 0.03 | 0.21 |  |
| 300 Hz – 1 kHz | 0 | 0.01 | 0.07 |  |
| > 1 kHz | 0 | 0 | 0.02 |  |

|  | 3.7 Especificaciones de Capacitancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | La exactitud es establecida como ±(% de medición + % de rango) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rango |  |  |  | Resolucion |  |  |  | Exactitud 1 año |  |  | Coeficiente Temperatura/ C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (23 5 C) |  |  |  |  | Fuera de 18 a 28 C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 nF |  |  |  | 1 pF |  |  |  | 2% ± 2.5 % |  |  |  |  | 0.05 + 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 nF |  |  |  | 10 pF |  |  |  | 1% ± 0.5 % |  |  |  |  | 0.05 + 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 nF |  |  |  | 100 pF |  |  |  | 1% ± 0.5 % |  |  |  |  | 0.01 + 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 μF |  |  |  | 1 nF |  |  |  | 1% ± 0.5 % |  |  |  |  | 0.01 + 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 μF |  |  |  | 10 nF |  |  |  | 1% ± 0.5 % |  |  |  |  | 0.01 + 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 μF |  |  |  | 100 nF |  |  |  | 1% ± 0.5 % |  |  |  |  | 0.01 + 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 mF |  |  |  | 1 μF |  |  |  | 1% ± 0.5 % |  |  |  |  | 0.01 + 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 mF |  |  |  | 10 μF |  |  |  | 1% ± 0.5 % |  |  |  |  | 0.01 + 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 mF |  |  |  | 100 μF |  |  |  | 4% ± 0.2 % |  |  |  |  | 0.05 + 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.9 Especificaciones para medición de Continuidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umbral de continuidad...........................Seleccionable entre 1 Ωy 1000 Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo de respuesta................................300 samples/sec con tono audible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Exactitud es dada como ± (% medición + % de rango)

| Rango | 24 Horas | 90 Días | 1 año | Coeficiente |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | temperatura/ C |  |
|  | (23 1 C) | (23 5 C) | (23 5 C) |  |  |
|  |  |  |  | Fuera de 18 a 28 C |  |
| 1000.0 Ω | 0.002 + 0.01 | 0.008 + 0.02 | 0.01 + 0.02 | 0.001 + 0.002 |  |

3.10 Especificaciones para Testeo de Diodos

Corriente de Testeo ........................................................ 100 μAor 1 mA

Tiempo de respuesta....................................................... 300 samples/secwith audible tone.

La exactitud es dada como ± (% medición + % de rango)

| Rango | 24 Horas | 90 Días | 1 año | Coeficiente |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | temperatura/ C |  |
|  | (23 1 C) | (23 5 C) | (23 5 C) |  |  |
|  |  |  |  | Fuera de 18 a 28 C |  |
| 5.0000 V | 0.002 + 0.002 | 0.008 + 0.002 | 0.01 + 0.002 | 0.001 + 0.002 |  |
| 10.0000 V | 0.002 + 0.001 | 0.008 + 0.002 | 0.01 + 0.002 | 0.001 + 0.002 |  |

- Otras especificaciones, Certificados y Garantías.

4.1    Debe entregarse con la documentación técnica impresa Manual del Usuario o Guía del Usuario y Certificados de Garantía.

4.2Los oferentes deberán brindar una explicación clara y completa de las características y/ o especificaciones, la marca y modelo del bien ofrecido. Será considerada “no aceptable” cuando en la oferta el oferente se limite a indicar que el bien “cumple con las especificaciones” o “satisface el pliego” o frases similares.

4.3Todo oferente que modifique u oferte otras características a las requeridas deberá explicar cómo los cambios mejoran o al menos igualan las performances requeridas en estas especificaciones, justificando los mismos a través de catálogos, folletos u otra documentación a satisfacción de este Organismo.

4.4       Garantía: El adjudicatario deberá ofrecer una garantía, del producto por funcionamiento e instalación por un período mínimo de DOCE (12) meses.

4.5       Calibración: El equipamiento se entregará con un certificado de calibración emitido por el INTI o entidad acreditada cuyos patrones sean trazables al INTI u otro organismo internacional.

4.6       Imagen del instrumento (ejemplo):