| Ejército Argentino Dirección General de Investigación y Desarrollo | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Fojas: 1-6 |
| --- | --- | --- |
| ET Nro: campo cercano 01/ 17 | Fecha: 16 Sep17 | SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMA DE ENSAYO DE CAMPO CERCANO PARA SU EMPLEO EN LOS SISTEMAS DE RADIO DETECCION |

# INTRODUCCION

# OBJETIVO

# Este documento describe los requerimientos a cumplir para el desarrollo del servicio de  un sistema de ensayo de campo cercano para su empleo en los sistemas de Vigilancia Terrestre.

# ALCANCE

# El alcance del presente documento técnico, corresponde a los módulos electrónicos, software y elementos que constituirán el sistema de ensayo de campo cercano a desarrollarse.

# DEFINICIONES

# Prácticas Obligatorias

# Todos los practicas obligatorias serán descriptas con la palabra clave “deberá/deberán”. Estas prácticas hay que cumplirlas sin excepción y se identificarán con un identificador único de la forma REQUERIMIENTO-.

# Prácticas Recomendadas

# Las prácticas recomendadas serán descriptas con la palabra clave “se recomienda”. Las mismas deberán ser seguidas, caso contrario se deberá justificar.

# Consideraciones extras

# Las prácticas pueden ir acompañadas de información extra que agrega detalles de carácter explicativo a las prácticas recomendadas y obligatorias. Las mismas de identifican con la palabra “Nota”.

# ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

# SECC: Sistema de Ensayo de Campo Cercano.

# MDP: Módulo Detector de Potencia.

MRAD: Módulo RADiante.

# INTRODUCCIÓN

# Los siguientes puntos describen los requerimientos que deberán cumplir los módulos electrónicos y el software a desarrollarse  para ser utilizados en los ensayos y mediciones de los Radar de vigilancia terrestre de la Fuerza.

# REQUERIMIENTOS GENERALES DEL DISEÑO

# REQUERIMIENTO-: El proveedor se hará responsable de diseñar las placas y módulos electrónicos, testear y ajustar lo necesario para que cumpla con las exigencias de medición del rendimiento del radar.

# REQUERIMIENTO-: El proveedor deberá establecer puntos de chequeo en las placas y módulos electrónicas para facilitar sus futuras  reparaciones.

# REQUERIMIENTO-: El proveedor deberá establecer el software a  desarrollarse para el funcionamiento del hardware de chequeo para su correcto funcionamiento.

# REQUERIMIENTO-: Las marcas de identificación deberán cumplirse de acuerdo a MIL-M-13231 (Marking of Electronic ítems)

# REQUERIMIENTO-: La terminación de la electrónica final deberá ser de acuerdo a la especificación MIL-F-14072

# REQUERIMIENTO-: la intercambiabilidad de los componentes y unidades que componen las placas electrónicas deberán realizarse de acuerdo a MIL-HDBK-454 Guideline 7.

g. REQUERIMIENTO-: La ejecución del trabajo deberá realizarse de acuerdo a MIL-HDBK-454 Guideline 9.

# Nota: El armado y soldado de las placas y módulos será llevado a cabo según especificaciones de la norma IPC.

# DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

# REQUERIMIENTO-: Las placas del MDP y MRAD deberán contener los materiales y la documentación necesaria para el mantenimiento por parte del Ejército Argentino de los módulos de los  Radares de vigilancia terrestre de la Fuerza.

# REQUERIMIENTO-: La documentación de mantenimiento de las placas MDP y MRAD deberán constar de los siguientes documentos:

# • REQUERIMIENTO-01: Listado de materiales y componentes.

# • REQUERIMIENTO-02: Recomendaciones de armado.

# • REQUERIMIENTO-03: Circuito esquemático y diagrama de bloques.

# • REQUERIMIENTO-04: Memoria técnica de los módulos el cual debe incluir:

- Esquemático del circuito en entorno de desarrollo.

- Explicación de la placa electrónica constitutiva del módulo.

- Software y herramientas utilizados en el diseño y desarrollo indicando versión.

- Cálculos realizados (tensiones, corrientes, potencias, disipación, protecciones etc).

- Planos del impreso PCB.

- Archivos  de fabricación (gerber)

- Hojas de datos de los componentes.

- Descripciones de test point en placas.

- Reportes de ensayos.

- Simulación y modelado electromagnético.

# • REQUERIMIENTO-05: Procedimiento de puesta en marcha detallando: El procedimiento e instrumental necesario para testear su funcionamiento.

# • REQUERIMIENTO-06: Documento de descripción de alto nivel del diseño y funcionamiento.

# DETALLE DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

# REQUERIMIENTO-: El “Listado de materiales” deberá ser presentado mediante una tabla para facilitar la adquisición de materiales y partes de repuesto, detallando proveedores principales y alternativos con sus precios de referencias en dólares en el mercado nacional y/o extranjero.

# REQUERIMIENTO-: Las recomendaciones de armado/mantenimiento deberán contener la secuencia de pasos y recomendaciones especiales a tener en cuenta para facilitar el mantenimiento de los módulos.

# ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

# REQUERIMIENTO-: El nivel de calidad de los módulos a desarrollar deberá ser de tipo normas MIL, o en su defecto de común acuerdo entre las partes, para cumplir con requerimientos operacionales.

# REQUERIMIENTO-: Los módulos componentes del sistema de ensayos MDP y MRAD objeto de esta contratación como así también los accesorios necesarios, deberán satisfacer el requerimiento definido en el estándar MIL-STD-810E, deberá inspeccionarse en alta temperatura, baja temperatura, humedad, vibración, corrosión etc.

# Nota: Todo componente que no cumpla con los requerimientos de calidad descripto deberá ser revisado por personal a cargo del proyecto en   el Ejército Argentino.

# REQUERIMIENTO-: Los módulos provistos durante el desarrollo deberán ser aptos para superar los ensayos de calificación ambiental requeridas según la norma MIL-STD-810E.

# REQUERIMIENTO-: El proveedor de los módulos MDP y MRAD deberá tener en cuenta en  la etapa diseño cumplir con la norma MIL-HDBK-217F Reliability Prediction of Electronic Equipment con el objeto de obtener un MTBF igual o superior al del modulo original.

# MÁRGENES DE DISEÑO Y REPORTES DE ANÁLISIS REQUERIDOS

# REQUERIMIENTO-: El fabricante de los módulos MDP y MRAD deberá proveer los siguientes reportes de análisis de fabricación:

# •  MDP y MRAD -MANUF-REPORTE-01: Reporte de Confiabilidad General con su conformidad SI/NO, dada por el fabricante.

# •  MDP y MRAD -MANUF-REPORTE-02: Análisis de selección de componentes electrónicos.

# REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

# REQUERIMIENTO-: Los módulos MDP y MRAD  deberán ser diseñados de forma tal que supere sin pérdida de funcionalidad los ensayos ambientales a niveles de calificación según la MIL-STD-810E.

# REQUERIMIENTO-: Es responsabilidad del proveedor demostrar por medio de análisis que el diseño propuesto satisface con márgenes suficiente los requerimientos ambientales exigidos por el Ejército Argentino.

# EMI/EMC

# REQUERIMIENTO-: Los módulos MDP y MRAD deberá cumplir con los estándares descriptos en la norma MIL-STD-461C y 462.

# BLOQUES PRINCIPALES

# REQUERIMIENTO-: Los módulos MDP y MRAD deberán constar de un documento que describa la arquitectura del módulo funcional.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# Módulo Detector de Potencia

      - Objetivo: Diseñar un detector de potencia para ser conectado al módulo radiante de modo de contar con un sistema de ensayo de campo cercano para la caracterización del Radar de vigilancia terrestre Rastreador/ RATRAS.

      - Deberá cumplir las siguientes especificaciones:

| Potencia máxima de entrada | 16 dBm |
| --- | --- |
| Sensibilidad | -24 dBm |
| Frecuencia mínima | 10 MHz |
| Frecuencia máxima | 10 GHz |
| Tiempo de respuesta mínima | 10 ns |
| Tipo de detección | pico |
| Alimentación | USB |
| Impedancia | 50 ohm |
| Conector de RF | N o SMA |
| VSWR | <2 |
| Interfaz de usuario | Linux |
| Módulo Blutooth incorporable | si |
| Batería incorporable | si |

      - Para el banco de calibración de los detectores de potencia se deberá proveer los siguientes elementos:

Multímetro digital, 5 ½ Digit

GPIB cable, 4 meter

Cables

Interfaz USB/GPIB

Sonda de temperatura

    - Modulo Radiante

      - Objetivo: Diseñar un módulo radiante para ser conectado al detector de potencia.

      - El modulo radiante deberá cumplir las siguientes especificaciones:

| Frecuencia central | 9500 MHz |
| --- | --- |
| Ancho de banda | 200 MHz |
| VSWR | < 2 |
| Impedancia | 50 ohm |
| Tecnología | Microstrip |
| Sustrato | NO DISPONIBLE |

# INTERFACES MECÁNICAS

# REQUERIMIENTO: las placas electrónicas deberán ser adaptadas en los módulos originales del radar,

# RECOMENDACION: se deberá solicitar muestras de módulos oscilador y receptor a la    DIRECION GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO – EJERCITO ARGENTINO  para satisfacer las exigencias físicas de adaptación.

# REQUERIMIENTO-: El montaje de las placas electrónicas dentro del modulo físico del Oscilador y doble receptor deberá cumplir con las normas MIL mencionadas en el punto 6.

# ETAPAS Y FASES DEL PROYECTO

El ciclo de vida del proyecto está dividido en dos 2 etapas principales, subdivididas a su vez en distintas fases de desarrollo para facilitar el seguimiento del proyecto por parte del Ejército Argentino.

Las fases planteadas para el presente proyecto para cada ETAPA se ilustran a continuación:

- ETAPA 1  Estudio preliminar y diseño.

  - Fase A: Diseño preliminar de los módulos, seleccionando los componentes principales   con definiciones técnicas y de componentes críticos.

  - Fase B: Validación por inspección, análisis y/o simulación de los requerimientos funcionales y de interfaz eléctrica y mecánica

  - Fase C. Implementación y producción del diseño definitivo, desde su manufactura hasta el ensamble y tests de funcionalidad del equipo.

Entregables ETAPA 1:

    - Documento Preliminar de Diseño de los módulos MDP y MRAD.

    - Archivos esquemáticos preliminares de diseño de los módulos MDP y MRAD.

    - Documento de Simulaciones y Análisis Térmicos de los módulos MDP y MRAD.

    - Diseño preliminar

- ETAPA 2  Validación de los prototipos

  - Fase A: Calificación del equipo según los requerimientos definidos. Se realizan todas las tareas de verificación y validación en función de los requerimientos y desviaciones surgidas durante el desarrollo, para lograr la aceptación final del equipo.

  - Fase B: Diseño final de los módulos MDP y MRAD. Producción y ensayos de ocho (8) prototipos MDP, dos (2) prototipos MRAD.

  - Fase B: Verificaciones, Transferencia del equipo al cliente y operaciones. Finalmente, se presenta la documentación asociada como hojas de datos, según corresponda.

Entregables ETAPA 2:

    - Documento Final de Diseño de los módulos MDP y MRAD.

    - Archivos esquemáticos finales de diseño de los módulos MDP y MRAD.

    - Documento con recomendaciones de Mantenimiento de los módulos MDP y MRAD.

    - Documento de Simulaciones y Análisis Térmicos finales de los módulos MDP y MRAD.

    - Software para el control del Módulo MDP.

Entregables Materiales de la ETAPA 2

    - Se entregan OCHO (8)  módulos MDP y DOS (2) MRAD  final fabricado y en funcionamiento.

    - Se entregan DOS (2) kits de elementos para el banco de calibración de los detectores

    - Reporte de ensayos

|  | Cnl ARMANDO OSVALDO DI CHIARA J Dpto Proy(s) – DIGID |
| --- | --- |