ÍNDICE

ÍNDICE 1 IDENTIFICACION DEL EQUIPO 2 REVISION ASPECTO EXTERIOR 2

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO PRE-MANTENIMIENTO 2

LISTADO DE PARTES A REEMPLAZAR 3

PRUEBAS Y CALIBRACIONES 3

Prueba profesional del sistema 3 Prueba del sistema de respiración 3 Prueba de alarmas 4 RECOMENDACIONES(2) 11

Protocolo de Mantenimiento de Maquina de Anestesia Mindray

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

| Marca: MINDRAY | Modelo: WATO 30 |
| --- | --- |
| S/N: | Fecha: |
| Institución: |  |
| Localidad: |  |

REVISION ASPECTO EXTERIOR

| Ítem |  | X | NA |
| --- | --- | --- | --- |
| Asegurarse de que no hay ningún daño o grieta en superficie. |  |  |  |
| Asegurarse que la pantalla funciona adecuadamente. |  |  |  |
| Asegurarse que el botón navegador funciona normalmente. |  |  |  |
| Asegurarse que la luz superior funciona normalmente. |  |  |  |
| Botones acceso directo parámetros funciona normalmente. |  |  |  |
| Pantalla táctil funciona normalmente. |  |  |  |
| Recipiente de cal soldada en buen estado. |  |  |  |
| Alojamiento del fuelle en buen estado. |  |  |  |
| Interruptor ACGO funciona normalmente. |  |  |  |
| Mangueras de gases en buen estado. |  |  |  |
| Cable de alimentación en buen estado. |  |  |  |
| Mesa de trabajo (retraíble) en buen estado. |  |  |  |
| Ruedas y frenos funciona normalmente. |  |  |  |
| Limpieza general de la mesa de anestesia. |  |  |  |

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO PRE-MANTENIMIENTO

| Ítem |  | X | NA |
| --- | --- | --- | --- |
| Prueba de ciclado. |  |  |  |
| Prueba de fuga manual. |  |  |  |
| Prueba de fuga mecánico. |  |  |  |
| Verificación de presión de entrada de O2. |  |  |  |
| Verificación de presión de entrada de Aire. |  |  |  |
| Verificación de presión de entrada de N2O. |  |  |  |

Observaciones: : OK - X: Mal - NA: No Aplica

LISTADO DE PARTES A REEMPLAZAR

| Ítem | Nº de Producto | Descripción | Cantidad |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 082-000162-00 | Junta del vaporizador | 4 |  |
| 2 | M6M-010033 | Junta de válvula check | 2 |  |
| 3 | M6M-010038 | Junta de la trampa de agua | 1 |  |
| 4 | M6M-010031 | Junta de la tapa de válvula check | 2 |  |
| 5 | 0601-20-78842 | Junta del recipiente de cal sodada | 1 |  |
| 6 | 049-000154-00 | Junta de salida del recipiente de cal sodada | 1 |  |
| 7 | M6M-010051 | Junta del soporte del recipiente de cal sodada | 1 |  |
| 8 | 0601-20-78848 | Junta del alojamiento del fuelle | 1 |  |
| 9 | 082-000711-00 | Junta del manómetro de presión | 1 |  |
| 10 | M6M-010058 | Junta del brazo de bolsa manual | 2 |  |
| 11 | 0601-20-69771 | Junta de válvula Pop-off | 1 |  |
| 12 | M6M-010058 | Junta de conector de gas impulsor y válvula APL | 2 |  |
| 13 | M6M-010071 | Junta de la cubierta de válvula Pop-off | 1 |  |
| 14 | M6M-010063 | Junta de conectores de muestreo de presión | 4 |  |
| 15 | M6M-010006 | Junta de conectores de gas fresco y salida auxiliar | 2 |  |
| 16 | 0601-20-78840 | Junta de sistema by-pass | 1 |  |
| 17 | 040-000358-00 | Fuelle | 1 |  |
| 18 | 0611-10-45654 | Sensor de oxígeno | 1 |  |
| 19 | 0601-30- 69700/78894 | Sensor de flujo inspiratorio/expiratorio | 2 |  |
| 20 | 0601-20-78976 | Filtro de goma espuma para el canister | 10 |  |

PRUEBAS Y CALIBRACIONES

| # | Prueba profesional del sistema |  | X | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prueba del sistema de control de flujo(1) (Ver tabla 1.1) |  |  |  |
|  | Prueba del sistema de control de flujo(1) (Ver tabla 1.2) |  |  |  |
| 2 | Test de ventilación mecánica – VCV (Ver tabla 2) |  |  |  |
| 3 | Test de ventilación mecánica – PCV (Ver tabla 3) |  |  |  |
| 4 | Test de precisión de los sensores de flujo (Ver tabla 4) |  |  |  |
| 5 | Test de precisión de los sensores de presión (Ver tabla 5) |  |  |  |
| 6 | Test de precisión del vaporizador (Ver tabla 6.1) |  |  |  |
|  | Test de precisión del vaporizador (Ver tabla 6.2) |  |  |  |

| # | Prueba del sistema de respiración |  | X | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test del fuelle |  |  |  |
| 2 | Prueba de fugas ventilación manual |  |  |  |
| 3 | Prueba de fugas ventilación mecánica |  |  |  |
| 4 | Prueba de válvula APL |  |  |  |
| 5 | Calibración del sensor de flujo |  |  |  |
| 6 | Calibración sensor O2 (21%) |  |  |  |
|  | Calibración sensor O2 (100%) |  |  |  |
| 7 | Prueba de presión retrograda de los vaporizadores |  |  |  |
| 8 | Verificación del valor A/D en punto cero |  |  |  |

| # | Calibración de fábrica |  | X | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Calibración de flujo |  |  |  |
| 2 | Calibración de presión |  |  |  |

| # | Prueba de alarmas |  | X | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Comprobación de alarmas y supervisión de concentración de O2 |  |  |  |
| 2 | Comprobación de la alarma de bajo volumen por minuto (VM) |  |  |  |
| 3 | Prueba de la alarma de apnea |  |  |  |
| 4 | Prueba de la alarma de presión en las vías respiratorias continua |  |  |  |
| 5 | Prueba de la alarma de Pvr alta |  |  |  |
| 6 | Prueba de la alarma de Pvr baja |  |  |  |
| 7 | Prueba de la alarma del módulo de CO2 |  |  |  |
| 8 | Prueba de la alarma del módulo de GA |  |  |  |
| 9 | Inspeccionar el sistema AGSS |  |  |  |
| 10 | Inspección del dispositivo de succión de presión negativa |  |  |  |
| 11 | Test de alarma de fallo de alimentación |  |  |  |

Observaciones: : OK - X: Mal - NA: No Aplica

(1)En caso que no se utilice gas N2O esta prueba no se realiza.

# Prueba del sistema de control de flujo (1) (sin supervisión de concentración de O2)

| Prueba del sistema aumentando el flujo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Configuración 1 |  | Configuración 2 |  | Configuración 3 |  | Configuración 4 |  |
| Los caudalímetros de O2 y N2O deben estar cerrados al comenzar. | Flujo de N2O (L/min) | 0,6 |  | 1,5 |  | 3 |  | 7,5 |  |
|  | Flujo de O2 (L/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rango de flujo de O2 que se espera obtener | ≥0,2 |  | ≥0,4 |  | ≥0,8 |  | ≥2,0 |  |
|  | Resultado de la prueba | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado |  |

TABLA 1.1

| Prueba del sistema disminuyendo el flujo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Configuración 1 |  | Configuración 2 |  | Configuración 3 |  | Configuración 4 |  |
|  | Flujo de N2O (L/min) | 7,5 |  | 3 |  | 1,5 |  | 0,6 |  |
| Al comenzar, el flujo | Flujo de O2 (L/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| de N2O debe ser 9L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rango de flujo de O2 que se espera obtener | ≥2,0 |  | ≥0,8 |  | ≥0,4 |  | ≥0,2 |  |
| /min , y el de O2 de 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L/min. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resultado de la prueba | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado |  | Aprobado |  |

TABLA 1.2

| Test de ventilación mecánica - VCV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Configuración 1 | Configuración 2 | Configuración 3 | Configuración 4 |  |  |
| VCV | Volumen corriente o tidal | Configurado (mL) (Vt) | 300 | 600 | 900 | 1200 | Rango de error | Error máximo obtenido (%) |
|  |  | Lectura en pantalla (LeP) |  |  |  |  | ±10 % |  |
|  |  | Error= (LeP-Vt)/Vt |  |  |  |  |  |  |
|  | Frecuencia respiratoria | Configurado (bpm)(Fr) | 15 | 15 | 15 | 15 | Rango de error | Error máximo obtenido |
|  |  | Lectura en pantalla (LeP) |  |  |  |  | ±1 bpm |  |
|  | Relación I:E | Configurado (I:E) | 1:1 | 1:1 | 1:1,5 | 1:2 | Nota: La relación configurada debe ser igual a la lectura en pantalla. |  |
|  |  | Lectura en pantalla (LeP) |  |  |  |  |  |  |
|  | Presión Pico | Lectura en pantalla (LeP) |  |  |  |  | Rango de error | Error máximo obtenido |
|  |  | Lectura en el manómetro de presión de vía aérea (LmPva) |  |  |  |  | ±2 cm/H2O |  |
|  |  | Diferencia entre ambas mediciones (LeP-LmPva) |  |  |  |  |  |  |
| TABLA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Test de ventilación mecánica - PCV |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Configuración 1 | Configuración 2 | Configuración 3 |  |  |
| PCV | Presión Pico | Configurada (cm/H2O)(Pinsp) | 10 | 15 | 20 | Rango de error | Max Error |
|  |  | Lectura en pantalla (LeP) |  |  |  | ±2 cm/H2O |  |
|  |  | Lectura en el manómetro de presión de vía aérea (LmPva) |  |  |  |  |  |
|  |  | Diferencia entre ambas mediciones (LeP-LmPva) |  |  |  |  |  |
|  | PEEP | Configurada(cmH2O)(PEEP) | off | 5 | 8 | Rango de error | Max Error |
|  |  | Lectura en pantalla (LeP) |  |  |  | ±1 cm/H2O |  |
|  |  | Lectura en el manómetro de presión de vía aérea (LmPva) |  |  |  |  |  |
|  |  | Diferencia entre ambas mediciones (LeP-LmPva) |  |  |  |  |  |
|  | Frecuencia respiratoria | Configurado (bpm)(Fr) | 15 | 12 | 10 | Rango de error | Max Error |
|  |  | Lectura en pantalla (LeP) |  |  |  | ±1 bpm |  |
|  | Relación I:E | Configurada (I:E) | 1:1 | 1:1,5 | 1:2 | Nota: En este caso la relación configurada debe ser igual a la lectura en pantalla. |  |
|  |  | Lectura en pantalla (LeP) |  |  |  |  |  |

TABLA 3

| Test de precisión de los sensores de flujo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Configuración 1 | Configuración 2 | Configuración 3 | Configuración 4 |  |  |
| Modo prueba de válvulas y sensores | Medición en el dispositivo de calibración (L/min) | 10±1 | 20±1 | 30±2 | 60±3 | Rango de error | Máximo error registrado |
|  | Lectura del Sensor de flujo Inspiratorio (L/min) (SfI) |  |  |  |  |  |  |
|  | Lectura del Sensor de flujo Espiratorio (L/min) (SfE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Lectura del Sensor de flujo del Ventilador (SfV) |  |  |  |  |  |  |
|  | Diferencia entre lecturas 1 (SfE-SfI) |  |  |  |  | 1 L/min o 5% del valor medido |  |
|  | Diferencia entre lecturas 2(SfE-SfV) |  |  |  |  | 1 L/min o 5% del valor medido |  |

TABLA 4

| Test de precisión de los sensores de presión |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Configuración 1 | Configuración 2 | Configuración 3 | Configuración 4 |  |  |
| Modo prueba de válvulas y sensores | Configuración de la válvula PEEP y dispositivo de calibración (cm/H2O) (Válv.PEEP) | 20±1 | 50±1 | 70±2 | 90±2 | Rango de error | Máximo error registrado |
|  | Lectura del sensor de presión de vía aérea (cm/H2O)(SpVA) |  |  |  |  |  |  |
|  | Lectura del sensor de presión PEEP (cm/H2O)(SpPEEP) |  |  |  |  |  |  |
|  | Diferencia entre lecturas 1 (SpVA-Vál.PEEP) |  |  |  |  | 1 cm/H2O o 5% del valor medido |  |
|  | Diferencia entre lecturas 2 (SpPEEP-Válv.PEEP) |  |  |  |  | 1 cm/H2O o 5% del valor medido |  |

TABLA 5

Test de precisión del vaporizador

## El dispositivo de detección de gases recomendado es el modulo de gases de Mindray, pero también otras marcas se pueden usar.

- Esta prueba puede ser realizada con aire u O2. Con una sola de ellas es suficiente.

- Utilizar la salida o puerto ACGO para realizar el test, si la máquina de anestesia no posee puerto ACGO utilizar la rama inspiratoria.

- Abrir la salida de gas fresco a 3L/min, esperar que se estabilice y registrar la medición.

- Prestar atención a la adecuada evacuación de gases durante la prueba.

| Tabla de comprobación de concentración (suministro de aire solamente) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor prueba (%) | Valor medido X (vol.%) | Valor de concentración real Y (%) | Rango acceptable de Y (%) | Resultado |  |
|  |  |  |  | OK | Fallo |
| 0.2 |  |  | 0.0≤Y≤0.4 |  |  |
| 0.4 |  |  | 0.2≤Y≤0.6 |  |  |
| 0.6 |  |  | 0.4≤Y≤0.8 |  |  |
| 0.8 |  |  | 0.6≤Y≤1.0 |  |  |
| 1.0 |  |  | 0.8≤Y≤1.2 |  |  |
| 1.5 |  |  | 1.2≤Y≤1.8 |  |  |
| 2.0 |  |  | 1.6≤Y≤2.4 |  |  |
| 2.5 |  |  | 2.0≤Y≤3.0 |  |  |
| 3.0 |  |  | 2.4≤Y≤3.6 |  |  |
| 3.5 |  |  | 2.8≤Y≤4.2 |  |  |
| 4.0 |  |  | 3.2≤Y≤4.8 |  |  |
| 5.0 |  |  | 4.0≤Y≤6.0 |  |  |
| 6.0 |  |  | 4.8≤Y≤7.2 |  |  |
| 7.0 |  |  | 5.6≤Y≤8.4 |  |  |
| 8.0 |  |  | 6.4≤Y≤9.6 |  |  |

Tabla 6.1

| Presión atmosférica local (KPa): |  |
| --- | --- |
| Fecha: |  |

Concentración actual Y (%) =  (Valor medido X (vol.%) *  Presión atmosférica local (kPa) ) / 101.3 (kPa)

| Tabla de comprobación de concentración (suministro de Oxigeno solamente) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor prueba (%) | Valor medido X (vol.%) | Valor de concentración real Y (%) | Rango acceptable de Y (%) | Resultado |  |
|  |  |  |  | OK | Fallo |
| 0.2 |  |  | 0.0≤Y≤0.4 |  |  |
| 0.4 |  |  | 0.2≤Y≤0.6 |  |  |
| 0.6 |  |  | 0.4≤Y≤0.8 |  |  |
| 0.8 |  |  | 0.6≤Y≤1.0 |  |  |
| 1.0 |  |  | 0.8≤Y≤1.2 |  |  |
| 1.5 |  |  | 1.2≤Y≤1.8 |  |  |
| 2.0 |  |  | 1.6≤Y≤2.4 |  |  |
| 2.5 |  |  | 2.0≤Y≤3.0 |  |  |
| 3.0 |  |  | 2.4≤Y≤3.6 |  |  |
| 3.5 |  |  | 2.8≤Y≤4.2 |  |  |
| 4.0 |  |  | 3.2≤Y≤4.8 |  |  |
| 5.0 |  |  | 4.0≤Y≤6.0 |  |  |
| 6.0 |  |  | 4.8≤Y≤7.2 |  |  |
| 7.0 |  |  | 5.6≤Y≤8.4 |  |  |
| 8.0 |  |  | 6.4≤Y≤9.6 |  |  |

Tabla 6.2

| Presión atmosférica local (KPa): |  |
| --- | --- |
| Fecha: |  |

| Cuando utilice suministro de oxígeno, corrija el valor de la medida referido a la siguiente hoja |  |
| --- | --- |
| Rango medido de concentración (vol.%) | Ecuación de corrección (vol.%) |
| [0 – 1.0) | Corrección del valor medido X1=Valor medido X - 0.05 |
| [1.0 – 2.0) | Corrección del valor medido X1= Valor medido X - 0.10 |
| [2.0 – 4.0) | Corrección del valor medido X1= Valor medido X - 0.20 |
| [5.0 – 8.0) | Corrección del valor medido X1= Valor medido X - 0.30 |

Concentración actual Y (%) =  (Valor medido X (vol.%) *  Presión atmosférica local (kPa) ) / 101.3 (kPa)

RECOMENDACIONES (2)

Diariamente

Limpieza de las superficies externas con un paño humedecido con un detergente suave.

Limpieza y desinfección de las piezas del sistema de respiración ya sea con una solución desinfectante o con autoclave.

Comprobar que las piezas y juntas herméticas no presenten signos de deterioro.

Pruebas del sistema de control de flujo.

Pruebas del sistema de respiración.

Calibración al 21% del sensor de oxígeno.

Cada 2 semanas

Drenado de los vaporizadores.

Mensualmente

Calibración al 100% del sensor de oxígeno.

Anualmente

Cambio de las juntas herméticas de sistema de respiración.

Cada 3 años

Cambio de las baterías integradas de ión litio.

Según sea necesario

Antes de instalar una botella, coloque una nueva junta en el racor de conexión.

Vacíe el vaso colector de agua si tiene agua acumulada.

Sustituya el absorbente del recipiente si detecta un cambio de color.

Sustituya el sensor de O2 si, después de calibrarlo, persiste una desviación importante en el valor medido por el sensor de O2.

Cambie el sensor de flujo si la junta del sensor está dañada, si la membrana interior del sensor está rajada o deformada, o si el sensor de flujo está rajado o deformado.

Sustituya la válvula APL si el alivio de presión de la válvula APL se desvía notablemente.

Observaciones: : OK - X: Mal - NA: No Aplica (2)Ver Manual del operador.

# ……………… CERTIFICA QUE A LA FECHA LAS MEDICIONES EFECTUADAS SOBRE EL EQUIPO IDENTIFICADO, ARROJAN LOS RESULTADOS IMPRESOS.

LAS MEDICIONES AQUI TRANSCRIPTAS FUERON REALIZADAS POR EL DISPOSITIVO DE CALIBRACION MARCA MINDRAY S.A. MODELO VT N° SERIE DKC0900022.

APROBADO	NO APROBADO

Responsable Empresa	Responsable Institución

Firma	Firma