UNIDAD DE VACÍO MEDICINAL

UNIDAD DE VACÍO MEDICINAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

1- OBJETO

La presente licitación tiene como objeto contratar la compra, instalación y puesta en servicio de un equipo generador de vacío de uso medicinal (bomba de vacío), con sus correspondientes accesorios y filtros bacteriológicos para ser utilizado con múltiples bocas de aspiración del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (I.Na.Re.P.S.)

Se entiende por “Unidad de vacío medicinal” a un  sistema que permite la depresión del aire atmosférico para distintos usos medicinales, entre los que se encuentran:

-Drenaje de heridas

-Cierre de heridas asistido

-Drenaje de pecho y pulmones

-Eliminación del exceso de sangre durante la cirugía

-Extracción de otros fluidos corporales

-Vaciado gástrico

-Limpieza de tubos endotraqueales

-Liposucción (Lipoplastia)

2- CARACTERISTICAS TÉCNICAS

## 2.1 Características técnicas equipo generador de vacío de uso medicinal:

Caudal de desplazamiento: Mínimo 2100L/min

Capacidad del tanque: Mínimo  270 litros

Tensión de trabajo: 380 volts

Medidas aproximadas: 1550mm x 550mm x espesor necesario.

-Unidad generadora de vacío sistema pendular.

-Pistón y Carter seco

-Sistema OIL FREE

-Cabezal bicilindrico.

-Caudal de desplazamiento: 2100 L/min

-Tanque acumulador horizontal de 270 litro de capacidad.

-Motor de 4hp 3x380v-50 ciclos, normalizado IP55.

-Protector de seguridad de las correas.

-Lubricación de las partes móviles por grasa libre de goteo.

-Barómetro.

-Válvula de retención.

-Válvula de salida general.

-Válvula de expurgue.

-Vacuostato de arranque y parada.

-Tablero eléctrico de comando simple, con arranque directo para motor trifásico de 4 hp, con indicadores de presencia de fases, botonera de macha y parada, contactores y relevos térmicos.

Montado sobre caja modular.

2.2. Pintura

Todas las partes de metal expuestas que se suministren de acuerdo estas especificaciones, deberán ser pintadas por el Contratista, con pinturas del tipo epoxi-poliéster.

Se aplicarán dos manos de antióxido y los tratamientos galvanizados necesarios.

## 3- PLANOS

## 3.1 Planos de la instalación

Dentro de los 5 (cinco) días de adjudicados los trabajos, el Oferente deberá presentar los planos de instalación para aprobación por la Dirección de Obras, de acuerdo con Las reglamentaciones vigentes, las Leyes y Ordenanzas Municipales en vigor, las normas y directivas que pudiera dictar la Dirección de Obra, acondicionadas a las características de la obra.

El Oferente estará en condiciones de comenzar los trabajos en obra una vez aprobados los planos de instalación por parte de la Dirección de Obra.

Los planos a presentarse para su aprobación antes de iniciarse los trabajos son:

- Plano de tablero eléctrico del comando de la bomba de vacío que contenga diagrama eléctrico esquemático y unifilar

## 4. SUMINISTRO DE REPUESTOS

4.1 Servicio de mantenimiento

Este servicio integral deberá incluir inspecciones periódicas y cualquier ajuste, cambio de correas, etc  que la instalación requiere para su normal funcionamiento. Se realizará por obreros y técnicos competentes, bajo la dirección y supervisión del Oferente.

Los accesorios y piezas que se requieran deberán ser genuinos y suministrados por el oferente.

4.2 Domicilio del Servicio de Mantenimiento

El oferente deberá consignar domicilio y número de teléfono en la ciudad de Mar del Plata, que se considerarán válidos para cualquier notificación derivada del presente procedimiento

## 4.3 Suministro de repuestos

El Oferente se compromete por un período de 5 años luego de finalizado el período de garantía, a proveer o suministrar repuestos con cargo, iguales a los originales.

4.4 Proveedores

Se adjuntará un listado de proveedores en la ciudad de Mar del Plata de estas piezas e insumos genuinos.

## 5. CALIDAD DE LOS MATERIALES

El Oferente garantizará que los materiales y mano de obra de fabricación y montaje de los elementos que instale, de acuerdo con estas especificaciones, sean de primera clase y será responsable de cualquier defecto que no sea debido al uso ordinario o desgaste natural, o por mal uso o falta de atención, que pueda ocurrir dentro de los dos años después de la fecha de recepción definitiva

Todos los materiales, elementos, equipos o parte de ellos que se instalen deberán ser nuevos y sin uso alguno Deberán cumplir con las exigencias establecidas en las normas nacionales IRAM, y/o regionales MERCOSUR.

Todos los elementos/sistemas de seguridad importados o nacionales tendrán calidad certificada por organismos reconocidos, satisfaciendo las exigencias de seguridad establecidas en las normas nacionales IRAM, regionales MERCOSUR (NM) y europeas (EN) o internacionales ISO aplicables.

6. FORMAS DE ENTREGA

El Oferente deberá instalar el equipo en un sala de maquinas  que será analizada al momento de la Visita fijada en el Artículo 14.

Estará  obligado a proveer e instalar todos aquellos elementos que, aunque no hayan sido consignados en esta documentación, fueran necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones o terminación de los trabajos de acuerdo a las reglas del buen arte, en perfecto estado de funcionamiento,  aspecto estético y de limpieza.

Deberá desconectar la bomba existente e instalar la nueva en un plazo no mayor a 48 hs lo cual será corrdinado con la Dirección de Obra.

Deberá realizar el ensayo completo de la instalación que constatará de perfecto funcionamiento de las válvulas de seguridad, relevos térmicos y hermeticidad de las cañerías en presencia de la Dirección de Obra.

7- PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega es de 60 (sesenta) días corridos, contados a partir de recibida la orden de compra.

8-  LUGAR  DE ENTREGA

Los trabajos serán llevados a cabo en la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr.Juan Otimio Tesone” (INAREPS) sito en Ruta 88 Km 4,5 Mar del Plata. Provincia de Buenos Aires

9-  PERÍODO DE PRUEBA

Luego del la Instalación y puesta en funcionamiento del equipo y una vez realizado el ensayo de instalación y comprobado el perfecto funcionamiento del sistema,  comenzará el período de prueba de treinta (30) días corridos hasta la Recepción Definitiva.

10. GARANTÍA

A partir de la recepción definitiva correrá el plazo de garantía de dos años. Durante ese plazo el contratista será responsable por la conservación del equipo y obras necesarias para su instalación,  las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución de los trabajos y elementos instalados.

11. RECEPCIÓN DEFINITIVA

El equipamiento será recepcionado por la Dirección de Obra luego de transcurridos los treinta (30) días de prueba una vez instalado y en perfecto funcionamiento.

Si en el momento de la inspección se observaran deficiencias, la Dirección de Obra otorgará un nuevo plazo a fin de que aquellas sean subsanadas, que no podrá exceder los sesenta (60) días.

Cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de la instalación, se labrará un acta en presencia del Oferente o representante autorizado.

Previo al otorgamiento de la Recepción  Definitiva,  el Oferente deberá cumplimentar los siguientes requisitos:

a- Realizar nuevo ensayo de la instalación.

b- Entrega de garantías, manuales de funcionamiento y mantenimiento de equipos e instalaciones, en idioma castellano.

c- Instrucción de manejo al personal del Comitente que deberá operar los equipos.

## 12. CAPACITACIÓN

## Al momento de la puesta en marcha del equipo, deberá  capacitar de forma adecuada  al personal del Servicio de Mantenimiento del Instituto y entregar manuales de mantenimiento.

## 13- CONDICIONES GENERALES

## 13.1 Corte de suministro eléctrico

## Los cortes de energía así como los desplazamientos de elementos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos,  los coordinará el adjudicatario con la Dirección de Obra, procurando no perjudicar las normales actividades del área.

13.2 Responsabilidad del adjudicatario

El adjudicatario será responsable por todos los daños que causare, por sí o a través de sus dependientes, sus subcontratistas, los dependientes de éstos o cualquier otra persona que le prestare servicios, con o sin relación de dependencia, o con las cosas de que se sirva, por acción u omisión, con motivo o en ocasión de las tareas contratadas.

Sin perjuicio de ello, deberá tomar todas las precauciones y prever todas las protecciones necesarias a fin de evitar causar daños a personas o bienes, quedando a su cargo la reparación, reposición o indemnización que corresponda.

13.3  Personal del adjudicatario

Corresponden al adjudicatario el cumplimiento de todas las obligaciones de naturaleza laboral, previsional y contractual correspondientes al personal afectado por éste a las tareas objeto de la presente contratación.

El personal deberá estar cubierto por un seguro de accidentes de riesgos del trabajo, en cumplimiento de la Ley 24557, o de accidentes personales, según corresponda.

No se admitirá el ingreso de personal al lugar de los trabajos sin la cobertura requerida.

13.4 Dirección de Obra

La Dirección de Obra de los trabajos será efectuada por personal del Dto. De Mantenimiento y Servicios Generales.

13.5 Higiene y Seguridad

El adjudicatario deberá observar en el cumplimiento del servicio todo lo dispuesto en la Ley Nacional de Higiene y Seguridad Nº 19587 Dec. 351/79  de y sus normas reglamentarias, así como las que imponga la Supervisión, debiendo instruir a su personal al respecto.

El adjudicatario tomará todas las medidas necesarias para la seguridad del personal afectado a las tareas y de los terceros, debiendo presentar el Programa Seguridad aprobado por la ART cuando corresponda.  Según Resoluciones de la Súperintendencia de Riesgos de Trabajo

Será a cargo del adjudicatario la provisión de todos los elementos de seguridad destinados a la prevención de accidentes, incluyendo la provisión de elementos portátiles de extinción, conforme los trabajos que se desarrollen.

14-  VISITA

Los oferentes deberán concurrir al lugar donde serán efectuados los trabajos, a fin de tomar conocimiento de sus características, donde se instalará el equipamiento.

Previo a la cotización, deberán efectuar un análisis detallado de todos los elementos de la instalación, debiendo incluir en su oferta todos los trabajos y componentes que entienda necesarios para asegurar el perfecto funcionamiento de la instalación objeto de la presente contratación;  las obras serán completas y de acuerdo a su fin.

Las visitas son obligatorias y deberán realizarse indefectiblemente hasta cinco (5) días antes del acto de apertura de ofertas. El responsable del servicio de Mantenimiento deberá extender un certificado firmado constatando la visita que el proveedor deber adjuntar con la oferta.

15-  RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS

Se recepcionarán los sobres conteniendo las ofertas hasta el día 28 de Septiembre de 2016, a las 10:50 horas. Pasada la hora fijada para la recepción de los sobres, no se admitirán nuevas propuestas.

Si el día fijado para la entrega de los sobres fuese declarado feriado o asueto administrativo se correrá la fecha de finalización para la recepción de los sobres al primer día hábil siguiente a la misma hora.

16-  REQUISITOS DE LOS OFERENTES

16.1 Podrán presentar ofertas todas las personas con capacidad para contratar con el Estado Nacional conforme a  los dispuesto en el Art. 28  del Dec 1023/01 y su reglamentación.

La documentación a presentar por los oferentes consiste en:

a.- constancia de inscripción en la A.F.I.P..

b.- Certificado Fiscal para Contratar con el Estado Nacional vigente emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos ó solicitud del mismo con fecha anterior a la presentación de las Ofertas, según Pliego de Bases y Condiciones Generales Disp.58/2014 de la ONC Anexo 1 art. 12.

c.- certificado de visita a las instalaciones en las cuales se desarrollará el servicio adjudicado.

d.- en la oferta deberá consignarse domicilio y número de fax en la ciudad de Mar del Plata, que se considerarán válidos para cualquier notificación derivada del presente procedimiento

e.- la OFERTA ECONÓMICA, presentada en duplicado, escrita preferentemente a máquina y firmada en todas sus hojas por el oferente o su representante legal, con la debida aclaración de firma,  sello correspondiente y documentación probatoria que acredite  personería.

16.2 Deberá  presentar  los siguientes datos para poder evaluar la capacidad para fabricar, instalar y mantener funcionando con seguridad y eficiencia, un equipo de la envergadura que se requiere para esta contratación.

a- Si es representante o licenciatario, la sucursal o casa matriz de la marca del sistema que ofrece y desde cuando.

b- Lista de no menos de 3 (tres) instalaciones con equipos funcionando y efectuados por el oferente de características similares a los solicitados y de igual marca a los que propone.

c- Especificar dirección de los edificios para efectuar las inspecciones correspondientes con el fin de determinar la calidad, el funcionamiento y el servicio de los mismos.

d- Especificaciones Técnicas en castellano de los elementos a utilizar en la instalación: (cabezal aspirador, motor, tablero eléctrico, tanque, cableados, vacuómetros, cañerías y cualquiera otra parte importante de sus equipos ETS.) Detallando datos de sus fabricantes, indicando cuales son las partes que fabrica cada uno.

17-  LUGAR Y FECHA DE APERTURA

La apertura de las ofertas presentadas tendrá lugar en el Departamento de Compras del organismo contratante el día 28 de Septiembre de 2016 a las 11:00 horas, en presencia de las autoridades que correspondan e interesados que concurran, labrándose acta a tal efecto.

Si el día fijado para la apertura no fuese día hábil administrativo, el acto se realizará el primer día hábil siguiente a la misma hora.

En dicho momento se procederá a la apertura de los sobres debidamente cerrados y refrendados por los funcionarios presentes en el acto.

18-  DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA Y PLAZO DE MANTENIMIENTO

Será por el término de 60 días corridos contados a partir de la fecha del Acto Licitatorio a su vencimiento se regirá de conformidad a lo que dispone el artículo 66 del Decreto Nº 893/2012 (B.O. 14/06/2012), debiendo presentarse la correspondiente garantía de mantenimiento de oferta con idéntica cobertura temporal y conforme los requisitos tabulados en los arts. 100 y concordantes del Decreto Nº 893/12.

19-  DE LAS OFERTAS. TRÁMITE

Las ofertas deberán presentarse en un sobre o caja único en cuyo exterior deberá consignarse:

-la identificación del procedimiento de selección a que corresponden;

-el lugar, el día y la hora fijado como límite para la presentación de ofertas;

-datos que identifique al oferente;

A su turno, podrá requerírsele a los oferentes la realización de las aclaraciones que la Comisión Evaluadora considere pertinentes, lo que en ningún caso supondrá la posibilidad de purgar faltas a requisitos esenciales luego de transcurrido el plazo de presentación de las propuestas.

20-  ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL PLIEGO

La sola presentación de la oferta implica, sin necesidad de prueba supletoria alguna, la manifestación de conocer y aceptar en forma íntegra los términos de la presente contratación y el régimen jurídico aplicable.

21-  DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS

Podrán ser causales de desestimación de las ofertas, conforme los criterios que resulten de la documentación contractual y normativa aplicable en subsidio, aquellas propuestas:

a.- Que contenga términos equívocos.

b.- Que sean formuladas por oferentes inhábiles para contratar por el Estado Nacional.

c.- Que sean formuladas por oferentes que no den acabado cumplimiento al derecho positivo, entendiendo por tal a la Ley 20.744, Decreto Nº 1023/2001, Decreto Nº 893/2012, así como cualquier otra disposición de carácter nacional, provincial o municipal que regule el servicio que se pretende contratar y/o a las previsiones del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

d.- Que el oferente incurra en alguna de las causales establecidas en el artículo 84, 86, 87 y 89, Anexo Decreto Nº 893/2012.

e.- Que el oferente haya sido demandado por el Estado Nacional.

22-  CESIÓN O TRANSFERENCIA DEL CONTRATO

El adjudicatario no podrá asociarse con otra persona o entidad, ni cederle el contrato, sin previa autorización escrita expedida por la máxima autoridad del organismo contratante.

23-  REQUERIMIENTOS AL OFERENTE O TERCEROS

Es facultad de la Dirección del organismo contratante el requerir al oferente o a organismos externos cualquier especificación relacionada con la oferta presentada.

24-  SANCIONES

El ente contratante podrá imponer las sanciones de apercibimiento, multa, y extinción culpable del vínculo, las que dependerán de la gravedad de la falta cometida y cuya ponderación queda a su exclusivo arbitrio.

25-  NORMAS REGLAMENTARIAS

MARCO NORMATIVO

El presente proceso de contratación se regirá por el presente pliego de bases y condiciones particulares, por la Ley Nº 19549 (B.O. 27/04/72), Ley Nº 20744 (B.O. 27/09/74), Ley Nº 22431 (B.O. 20/3/81), Decreto Nº 1023/2001 (B.O. 16/08/01), Decreto Nº 312/2010 (B.O. 08/03/10), Decreto Nº 893/2012 (B.O. 14/06/12) y por cualquier otra disposición de carácter nacional, provincial o municipal que regule la prestación del servicio que se pretende contratar.