# “2017 – AÑO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES”

# Anexo III

Con la adjudicación total de los renglones se deberá entregar en carácter de comodato un analizador de química clínica que cumpla  como mínimo con la siguientes características:

-Velocidad mínima de trabajo 330/test hora fotométricos.

-Equipo  de dimensiones tipo 75x100x65cm

altura 0,75  mts ,ancho 1,00 mts y profundidad 0,65 mts.

-Aceptar tubo primario o copa de muestra ,con plato de muestras de al menos  75 posiciones

-Poseer cubetas autolavables ,no descartables

-Contar con capacidad para dilución de sueros y orinas.

-Hacer repetición automática o a pedido de muestras patologicas o hiperactivas

-Identificación por código de barras ,tanto las muestras como los reactivos ,la tecnología de los reactivos deberá ser líquida ,con sensor de detección de líquido y permitir utilizar diferentes tamaños de frascos para los reactivos .Deberá permitir adaptar reactivos de distintas marcas

-Deberá contar con Control de Calidad.

El adjudicatario deberá adjuntar listado de usuarios públicos hospitalarios ,al menos 5 ,con teléfono del referente .Incluir controles ,calibradores,consumibles y  equipo de suministro de agua para abastecer el analizador ,en el precio cotizado la entrega de reactivos,calibradores ,controles y consumibles sera bimestral.

El adjudicatario deberá instalar además un segundo analizador de química como respaldo igual o al menos 230 test/hora, con lector de codigo de barra, cubetas autolavables, que acepte tubo primario y copas de muestra, con capacidad de dilucion de suero y orina, con dimensiones tipo 85x47x58cm.

La oferta deberá incluir el mantenimiento correctivo ,preventivo y repuestos para analizadores ,con servicio técnico y soporte telefónico las 24hs los365 días del año ,y deberá incluir dos visitas anuales para ambos analizadores ,sin costo adicional para el hospital.

El adjudicatario deberá incluir en la oferta todo lo necesario para el acondicionamiento del lugar donde se intalarán los equipos.Por lo tanto ,toda modificación ,remodelacióno adecuación del area física estará a cargo del mismo,incluyendo conexiones a las redes de alimentación ,electricidad,como también la ventilación y acondicionamiento térmico del sector.

El adjudicatario deberá entregar una heladera para la conservación de los reactivos de al menos dos puertas o dos de una puerta tipo exhibidora ,sin costo para el hospital.

El adjudicatario deberá entregar un sistema informático de laboratorio ,que cumpla como mínimo con las siguientes características:

-Deber ser un software integral  para laboratorio  en español ,flexible  y con la posibilidad de

“2017 – AÑO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES”

adaptarlo a las necesidades del laboratorio ,quedarán excluidos aquellos software enlatados y no permiten modificaciones solicitadas por el servicio.

-Con el software en gestión se deben entregar interfaces al quipo de inmunoensayos ,química clínica, analizador semiautomático de proteinogramas, analizador de iones y gases en sangre y analizadores para hematología presentes en el servicio.

-Incluir base unificada de pacientes ,historia clínica on line ,administración de turnos ,gestión de órdenes ,código de barras ,seguimiento de muestras ,trazabilidad ,carga y validacion de resultados ,indicadores visuales según valor de criticidad ,recitación ,plan de trabajo configurable por usuario,listado de trabajo diario y pendiente ,informes de gestión ,estadisticas gráficas ,impresión de protocolo en PDF para su envio por mail,firma digital,exportación a Excel ,seguridad de acceso y auditoría de procesos y usuarios.

Incluirá 6 terminales con impresora ,etiquetadora para códigos de barra ,lector de códigos de barra ,tonner ,y papel A4 para la impresión de informes y planillas de trabajo, rollos de etiquetas para el etiquedado de todos los tubos.

Mas 3 terminales de consulta en sitios a convenir fuera del laboratorio

Soporte técnico del sistema on line las 24 hs los 365 días