ANEXO III

Con la totalidad de los renglones se deberá entregar un equipo autoanalizador automático NUEVO SIN USO, que cuente con las siguientes características:

-Lectura de 5 diferenciales, con mas de 26 parámetros incluida la realización de reticulocitos, según método Azul de Metileno (Técnica de coloración supravital NCCLS/ICSH).

-Tecnología de medición :  citometria de flujo/optico.

-Velocidad mayor o igual 84 test/ hora.

-Automuestreador, lector de código de barras de mano, el ingreso por rack en forma random access permitiendo asi el ingreso de tubos habiendo comenzado la corrida.

-Que no requiera previa homogenización de la muestra manual.

-Leucocitos con una linealidad de al menos 250000/ul , sin observación de basofilia falsa, y que no influya en el recuento total de eritrocitos los glóbulos rojos resistentes.

-Sin interferencia de fragmentos celulares ni glóbulos rojos microciticos (presentes en la medición por impedancia) en el recuento de plaquetas, resolviéndolas con tecnología optica.

-Que informe valor porcentual y absoluto de granulocitos inmaduros, variantes linfocitarias, linfocitos frágiles y bandas.

-Emitir alarmas en muestras patológicas respecto a leucocitos con indicación de revisar FSP.

-Medir y NO CALCULAR el volumen corpuscular medio, por esferizacion del glóbulo rojo.

-Permitir diferenciar glóbulos rojos nucleados de linfocitos mediante el valor de NRBC.

-Utilizar tres o menos reactivos, mas reactivo de reticulocitos, para disminuir el manejo de residuos patológicos y el manejo del espacio de deposito.

-Software de plataforma WINDOWS fácil de usar, trazabilidad de muestras ( registro de datos) , reactivos ( indicación de volúmenes, lotes, vencimientos y alarmas de cambios) y controles.

-Registros y seguimiento de mantenimiento diario, semanal y mensual, alertas de mantenimiento y videos de entrenamiento para el fácil manejo,

-Pantalla touch screen color.

-Permitir monitoreo de control de calidad por reglas de Levey- Jennings, programa de medias móviles XB con diferencial para leucocitos, que permita monitoreo continuo del equipo usando las muestras de los pacientes.

-Contar con una formula estadística de media móvil que reduzca al mínimo los valores atípicos y calcule la media para cada parámetro.; y alarma para cuando la media de un lote cae por afuera de los límites de acción.

Además se deberá entregar junto a todos los insumos necesarios para realizar la totalidad de las determinaciones solicitadas,( reactivos, consumibles, controles en tres niveles y calibradores todo de la misma marca del equipo ofertado), todo lo necesario para realizar los informes correspondientes, impresora, papel A4 , tonner, conexión al sistema de gestión presente en el servicio.

Una unidad UPS  para protección del equipo.

Contar con programa de calidad  interlaboratorial de usuarios del mismo equipo, gratuito, con el fin de asegurar resultados y poder tomar acciones correctivas, y presentar listado de usuarios que indiquen que el equipo es estadísticamente significativos en programas de calidad externos como Riqas, ProgBA, etc.

La empresa se hará cargo del traslado, instalación y capacitación del personal  para el uso correcto del equipo, como así de todos los mantenimientos preventivos (semestrales) y/o correctivos que se requieran, con asistencia presencial y atención telefónica 24hs .