This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 1 de 2
CONTRATACION DIRECTA
DIAG Y TRAT 593167/2016
 Expediente:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
SIN CLASE
 Clase:
2016
 Ejercicio:
52
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
ESPECIFICACIONES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
EQUIPOS
 Rubro comercial:
PLAZO DE ENTREGA: 60 DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE COMPRA.
 SE SOLICITA UN EQUIPO PARA TRATAMIENTO DE AGUA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PRE-
TRATAMIENTO CON 1 LECHO DE RESINA DE 6"X18" Y 1 LECHO DE CARBÓN DE 6"X18" , FILTRO DE PARTÍCULAS DE
POLIPROPILENO DE 5" X 5UM AUTONOMÍA 10 DIÁLISIS, BOMBA DE ALTA PRESIÓN TIPO PROCON DE ACERO
INOXIDABLE, CARCAZA DE ACERO INOXIDABLE, MEMBRANA 4"X21" DE ALTA PRESIÓN POLIAMÍDICA, SENSORES
DIGITALES DE PRESIÓN, CONDUCTIVIDADES, CAUDALES; CONTROL TOTALMENTE DIGITAL, MONITOREA Y
CONTROLA EL ESTADO DE LOS SENSORES DEPENDIENDO DE LOS PARÁMETROS CONFIGURADOS POR EL USUARIO,
QUE SE PROTEJA CONTRA ALARMAS PROGRAMADAS POR EL USUARIO Y EL SERVICIO TÉCNICO: CAUDALES,
PRESIONES, RECHAZOS MIN., CONDUCTIVIDAD, TIMER DE : SERVICE, CAMBIO DE LECHO, LIMPIEZAS, SANITIZACIÓN
Y REEMPLAZO DE FILTRO, ESTRUCTURA DE ACERO IMOXIDABLE Y GABINETE DE PVC ESPUMADO,
INTERCONEXIONES SANITRIAS Y DE ACOPLE RÁPIDO, PRODUCCIÓN DE 100 LITROS / HORA A 1,2 BAR, POTENCIA DE
1 KW. DEBERÁ PODER ABASTECER A DOS MÁQUINAS DE DIÁLISIS EN SIMULTÁNEO. CON GARANTÍA DE UN AÑO. SE
PODRÁN PRESENTAR EQUIPOS SIMILARES AL SOLICITADO, PERO EN TODOS LOS CASOS EL HOSAPITAL ELEGIRÁ EL
MÁS CONVENIENTE.
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
COMPRA DE UN EQUIPO DE HEMODIALISIS Y OSMOSIS INVERSA.
Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
UNIDAD OFICINA DE COMPRAS
RUTA 24 KM. 23.500 B. EL PORVENIR
GENERAL RODRIGUEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HASTA FECHA Y HORA DE APERTURA

ACTO DE APERTURA
UNIDAD OFICINA DE COMPRAS
RUTA 24 KM. 23.500 B. EL PORVENIR
GENERAL RODRIGUEZ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
07 de Octubre de 2016 a las 11:00 horas
HOSPITAL NACIONAL DR.BALDOMERO SOMMER
 Nombre del organismo
 contratante 
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
EQ. OSMOSIS INVERSA; CAPACIDAD 100L/H -.
 1,000000
UN
1
433-06461-0008
Recepción de Ofertas hasta el 07 de Octubre de 2016
a las 11:00 horas
Muestra
NO
 Tipo:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
Lugar/Dirección
Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Pág. 2 de 2
ESPECIFICACIONES
PLAZO DE ENTREGA: 60 DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE COMPRA.
SE SOLICITA MÁQUINA PARA HEMODIALISIS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PREPARADO DE DIALIZADO
CON SISTEMA DE CONTROL VISCOSO, DIMENSIONES DE 450 X 600 X1450, PESO 80KG, ENERGÍA ELÉCTRICA
230VAC/115 VAC + - 10%,50/60HZ; CON UN SUMINISTRO DE AGUA CON UNA TEMPERATURA DE 17ºC- 30ºC, TASA DE
FLUJO 750ML/MIN, PRESIÓN 0,5-7,5KGF/CM2, CALIDA NORMA AAMI; CON TEMPERATURA DE DIALIZADO DE 30ºC- 40ºC,
CONDUCTIVIDAD DEL DIALIZADO 130-160MMOL/L, TASA DEL FLUJO DEL DIALIZADO  300-600 ML/MIN, DETECTOR DE
FUGA DE SANGRE CON SENSOR ÓPTICO, BOMBA DE SANGRE 0 A 500ML/MIN, PUDIENDO TENER UN RANGO
MAYOR,DETECTOR DE BURBUJAS CON SENSOR ULTRASÓNICO, SENSOR DE PRESIÓN DE 0-400MMHG, PUDIENDO
SER MAYOR,DESINFECCIÓN QUÍMICA, BOMBA DE GERINGA 0-9,9ML/H, INFUSIÓN DE BOLOS DISPONIBLE, TIEMPO DE
PARADA DISPONIBLE, CON MONITORES DE SEGURIDAD DE BURBUJA DE AIRE, FALTA DE ENERGÍA, PRESIÓN
VENOSA, PRESIÓNN TRSMEMBRANA, PRESIÓN DEL DIALIZADO, FUGA DE SANGRE, CONDUCTIVIDAD DEL DIALIZADO,
TEMPERATURA DEL DIALIZADO, BAJO SUMINISTRO DE AGUA, PARADA DE SEGURIDAD DE BOMBA DE SANGRE,
AUTOCHEQUEO DE POSICIÓN DE CONECTORES,DE CIRCUITO CERRADO Y FUNCIONES. CON SCV QUE ESTÁ
DIVIDIDA EN POR 2 MEMBRANAS EN 3 COMPARTIMENTOS. SE PODRÁN PRESENTAR OFERTAS SIMILARES A LO
SOLICITADO, PERO EN TODOS LOS CASOS EL HOSPITAL ELEGIRÁ LA MÁS CONVENIENTE.

Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
CLÁUSULAS  PARTICULARES
30 DIAS DE PRESENTADA LA FACTURA
Forma de pago:
DENTRO DE LOS 60 DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
COMISIÓN DE RECEPCIÓN.
RUTA 24 KM 23500
SIN DESCRIPCION PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
C.U.I.T N: 30-62122360-3
Datos impositivos:
Plazo y lugar de entrega único
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
HEMODIALIZADORES; RANGO DE PRESION
ARTERIAL 0 A 400mm hg - BOMBA DE SANGRE
0 A 500mL/MIN -.
 1,000000
UN
2
433-08914-0008
NO
Opción a Prórroga:
Muestra
NO

*Deberá en forma obligatoria presentar el Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones , ya que toda documentación ( Dictamen,
Adjudicación, Orden de Compra) será NOTIFICADA FEHACIENTEMENTE por mail, caso contrario se tomara como valida la
dirección registrada en el SIPRO, por consiguiente deberá actualizar los datos.
*Traer personal para el acarreo de bultos.

Observaciones: