2016- “ Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

# ANEXO 3

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Partes integrantes del equipo computarizado de urodinamia Ecud Compact Plus Sistema de Urodinamia:

a.- Módulo de Cistometría .

b.- Módulo de Uroflujometría.

c.- Módulo de electromiografía.

d - Módulo de Tratamiento Disfunciones de Piso Pelvico por Biofeedback y Electroestimulación .

e - Sistema Completo de Computación de última generación con carro de Transporte

Características y especificaciones técnicas

Generalidades:

Sistema de urodinamia de última generación, asistido por computadora, totalmente configurable, que permite la realización de los diferentes tipos de estudios urodinámicos. Por ejemplo: flujometría, flujo-presión, Flujo-emg, urodinamia, urodinamia con emg, etc. Las características modulares de este sistema, permiten la incorporación de nuevas prestaciones (por ejemplo video urodinamia), a medida que las exigencias del Servicio así lo requieran. Todos los equipos componentes del sistema han sido diseñados y fabricados según lo establecen las Normas Internacionales de Seguridad para Instrumental Médico. Asimismo, los componentes electrónicos son seleccionados y probados previo al armado de los distintos equipos, garantizando una excelente confiabilidad.

A continuación se procederá a una descripción detallada de cada parte componente del sistema.

- CISTOMETRIA COMPUTARIZADA .

Partes componentes:

( Módulo principal acondicionador de señales biológicas

( Pie de urodinamia de acero inoxidable robusto y móvil

. ( Trasductor gravimétrico de volumen de perfusión

( Distribuidor y organizador.

( Tres transductores de presión , con vía adicional para facilidad de purgado.

( Cables de alimentación y interconección a PC.

( Sillón de urodinamia con respaldo y apoya brazos.

( Software de control bajo entorno XP , Vista, Seven , Win 8, Win 10

Características principales del Software de control:

( Siete canales de adquisición. Parámetros a medir: Pves, Pabd, Pdet, flujo de micción, volumen de micción, volumen de perfusión, emg perineal.

( Programación total del tipo de estudio, con la selección de parámetros, órden y color de los mismos

. ( Etapa de monitoreo, previa a la realización del estudio, para verificar el correcto funcionamiento de los sensores.

( Posibilidad de puesta a cero o a un valor determinado de los canales de presión en forma individual o conjunta durante el monitoreo o realización del estudio. Función de ecualización.

( Posibilidad de incluir marcas durante la realización del estudio o post proceso. Funciones de borrar, mover y renombrar. Función de remoción de artefactos y partes del estudio no significativas.

( Funciones de ZOOM y SCAN para el análisis detallado de particularidades del trazado.

( Cálculo automático de todos los resultados.

( Ficha del paciente, condiciones del estudio, lista de eventos (información de los parámetros urodinámicos para cada evento marcado), informe del profesional e historia clínica.

( Potente base de datos que permite listar y editar los estudios por nombre, fecha, tipo, patología, edad, sexo, etc

. ( Doce nomogramas: Liverpool masculino menor de 50 años, Liverpoool masculino mayor de 50 años, Liverpool femenino , Bristol, Drach, Gierup, Abrams-Griffits, Schafer, Compliance , Leak Point Pressure y nomograma de Blaivas-Grouth

( Confirmación mediante mensajes hablados de las órdenes impartidas

. ( Impresión del estudio personalizada, con la incorporación del logotipo de la Institución. ( Posibilidad de selección de las partes del estudio a imprimir.

Características técnicas:

( Rango de medición: ( Presión: -50 a +350 cm de agua. Resolución: 12 bits = 0,1 cm de agua. Error: 1 LSB = +/- 0,1 cm de agua. o Escalas: 25, 50, 100, 150, 200, 250 cm de agua.

( Volumen de perfusión: 0 a 2000 ml. Resolución: 12 bits = 0,5 ml. Error: 1 LSB = +/- 0,5 ml. o Escalas: 100, 200, 300, 500, 700, 1000 ml.

( Fuente de alimentación aislada, con masa flotante. Interface óptica entre el módulo y PC.

( Frecuencia de muestreo por canal: 10 capturas por segundo.

- UROFLUJOMETRIA COMPUTARIZADA .

Partes componentes:

( Módulo transductor gravimético de volumen.

( Embudo de plástico.

( Jarra colectora

( Cable de interconección.

( Software de control bajo entorno WINDOWS XP , Vista , Seven, Win 8, Win 10

Características principales del Software de control:

( Arranque y/o parada del estudio en forma automática o manual: evita la presencia del profesional urodinamista durante la realización del estudio. Tiempo de parada programable.

( Rutina de calibración para verificar el correcto funcionamiento del equipo.

( Función de auto cero.

( Posibilidad de incluir marcas durante la realización del estudio o post proceso. Funciones de borrar, mover y renombrar marcas.

( Funciones de ZOOM y SCAN.

( Cálculo automático de todos los resultados.

( Ficha del paciente, condiciones del estudio, informe del profesional e historia clínica.

( Potente base de datos que permite listar y editar los estudios por nombre, fecha o tipo. ( Cuatro nomogramas: Liverpool, Bristol, Drach y Gierup

( Posibilidad de comparación simultánea de estudios (hasta nueve), con reportes estadísticos y nomogramas comparativos

( Inclusión del Score Prostático e Indice de Calidad de Vida relacionado a los hábitos miccionales

( Impresión del estudio personalizada, con la incorporación del logotipo de la Institución. ( Posibilidad de selección de las partes del estudio a imprimir.

Características técnicas:

( Autocalibración electrónica que impide su desajuste.

( Escalas de medición de flujo: 10, 20, 30, 40, 50 y 60 ml/seg.

( Escalas de medición de volumen: 100, 200, 300, 500, 700 y 1000 ml.

( Capacidad de medición: 1000ml. Resolución: 12 bits = 0,25 ml. Error: +/- 1 Lsb = 0,25 ml ( Luz testigo de correcto funcionamiento

( Frecuencia de muestreo: 10 capturas por segundo

- MODULO DE ELECTROMIOGRAFIA .

Características principales:

( Provisto de un preamplificador externo de muy alta sensibilidad y bajo ruido.

( Filtro de línea incorporado (tipo NOTCH)

. ( Salida en tensión rectificada e integrada.

( Fuente de alimentación totalmente aislada.

( Funcionamiento con electrodos de superficie o aguja.

( Incluye dos cables paciente, y electrodos .

( Rango de medición: 0 a 2000 microVolts

. ( Ganancia del preamplificador: 2.000 a 200.000.

( Ruido total: menor a 5 microVolts RMS.

( Ancho de banda: 2 Hz a 10 KHz.

( Escalas de medición: 25, 50,100, 250, 500 y 1000 microVolts.

- Módulo de Tratamiento de Disfunciones de Piso Pelvico por Biofeedback y Electroestimulación

D 1 ) Biofeedback:

( Sistema asistido por computadora con software de control personalizado bajo Windows XP, Vista, Seven, 8.

( Biofeedback visual y auditivo de señal, con mensajes hablados para instruir al paciente en el entrenamiento.

( Cuatro canales de entrada: Presión de aire, presión de agua y dos de Electromiografía.

( Escalas variables en cinco niveles de entrenamiento

. ( Monitoreo de valores absolutos, relativos y porcentuales.

( Registro gráfico, informe, ficha del paciente e historia clínica.

( Reporte del tratamiento.

( Cálculo de la potencia efectiva perineal

. ( Registros dinámicos animados.

( Estadísticas de tratamiento.

( Base de datos de pacientes.

( Trasductor vaginal neumático (perineómetro) con presión de base ajustable

. ( Preamplificador de Electromiografía de alta ganancia y bajo ruido.

( Cable paciente y pinza de referencia.

D 2 ) Electroestimulación:

( Electroestimulador incorporado de doble canal asistido por computadora.

( Síntesis completa por software de la señal de electroestimulación.

( Incorporación de protocolos de estimulación según la patología a tratar, por ejemplo: o Incontinencia de orina de esfuerzo o stress o Incontinencia de orina de Urgencia o Incontinencia de orina Mixta o Incontinencia por deficiencia esfinteriana intrínseca o Incontinencia fecal o Estimulación del Nervio Tibial Posterior para Tratamiento de Vejiga Hiperactiva o Protocolos específicos para el tratamiento del Dolor Pélvico Crónico

( Señal de electroestimulación totalmente programable de los siguientes parámetros: o Forma de Onda. o Ancho de pulso. o Frecuencia y ciclo de trabajo (Duty Cicle). o Tiempo de estimulación. o Envolvente de la señal

. ( Salida en corriente constante bifásica (max 100 mA).

( Fuente de alimentación aislada para máxima seguridad.

( 2 (dos) juegos completos de transductores vaginales, anales y de contacto E) Sistema Completo de Computación

( Unidad Central de Proceso de ultima generación con monitor de 19 pulgadas tipo LED.

( Impresora a inyección de tinta de alta resolución

( Lecto grabadora de DVD

( Teclado

( Mouse óptico

( Carro de transporte con ruedas omnidireccionales.

Notas importantes:

- El equipo deberá estar instalado y funcionando en destino con todos los gastos de envío y viáticos de instalación a cargo de la empresa.

- Deberá incluir la capacitación en el manejo del sistema y el aprovechamiento de las funciones del equipo  .

- El sistema deberá poseer inscripción en ANMAT.

- La totalidad del sistema debe poseer una garantía integral no menor a un año a partir de la instalación y puesta en funcionamiento del equipo.