2016- “ Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

# ANEXO 3

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Partes integrantes del equipo computarizado de urodinamia Ecud Compact Plus Sistema de Urodinamia:

a.- Módulo de Cistometría .

b.- Módulo de Uroflujometría.

c.- Módulo de electromiografía.

d - Módulo de Tratamiento Disfunciones de Piso Pelvico por Biofeedback y Electroestimulación .

e - Sistema Completo de Computación de última generación con carro de Transporte

Características y especificaciones técnicas

Generalidades:

Sistema de urodinamia de última generación, asistido por computadora, totalmente configurable, que permite la realización de los diferentes tipos de estudios urodinámicos. Por ejemplo: flujometría, flujo-presión, Flujo-emg, urodinamia, urodinamia con emg, etc. Las características modulares de este sistema, permiten la incorporación de nuevas prestaciones (por ejemplo video urodinamia), a medida que las exigencias del Servicio así lo requieran. Todos los equipos componentes del sistema han sido diseñados y fabricados según lo establecen las Normas Internacionales de Seguridad para Instrumental Médico. Asimismo, los componentes electrónicos son seleccionados y probados previo al armado de los distintos equipos, garantizando una excelente confiabilidad.

A continuación se procederá a una descripción detallada de cada parte componente del sistema.

- CISTOMETRIA COMPUTARIZADA .

Partes componentes:

 Módulo principal acondicionador de señales biológicas

 Pie de urodinamia de acero inoxidable robusto y móvil

.  Trasductor gravimétrico de volumen de perfusión

 Distribuidor y organizador.

 Tres transductores de presión , con vía adicional para facilidad de purgado.

 Cables de alimentación y interconección a PC.

 Sillón de urodinamia con respaldo y apoya brazos.

 Software de control bajo entorno XP , Vista, Seven , Win 8, Win 10

Características principales del Software de control:

 Siete canales de adquisición. Parámetros a medir: Pves, Pabd, Pdet, flujo de micción, volumen de micción, volumen de perfusión, emg perineal.

 Programación total del tipo de estudio, con la selección de parámetros, órden y color de los mismos

.  Etapa de monitoreo, previa a la realización del estudio, para verificar el correcto funcionamiento de los sensores.

 Posibilidad de puesta a cero o a un valor determinado de los canales de presión en forma individual o conjunta durante el monitoreo o realización del estudio. Función de ecualización.

 Posibilidad de incluir marcas durante la realización del estudio o post proceso. Funciones de borrar, mover y renombrar. Función de remoción de artefactos y partes del estudio no significativas.

 Funciones de ZOOM y SCAN para el análisis detallado de particularidades del trazado.

 Cálculo automático de todos los resultados.

 Ficha del paciente, condiciones del estudio, lista de eventos (información de los parámetros urodinámicos para cada evento marcado), informe del profesional e historia clínica.

 Potente base de datos que permite listar y editar los estudios por nombre, fecha, tipo, patología, edad, sexo, etc

.  Doce nomogramas: Liverpool masculino menor de 50 años, Liverpoool masculino mayor de 50 años, Liverpool femenino , Bristol, Drach, Gierup, Abrams-Griffits, Schafer, Compliance , Leak Point Pressure y nomograma de Blaivas-Grouth

 Confirmación mediante mensajes hablados de las órdenes impartidas

.  Impresión del estudio personalizada, con la incorporación del logotipo de la Institución.  Posibilidad de selección de las partes del estudio a imprimir.

Características técnicas:

 Rango de medición:  Presión: -50 a +350 cm de agua. Resolución: 12 bits = 0,1 cm de agua. Error: 1 LSB = +/- 0,1 cm de agua. o Escalas: 25, 50, 100, 150, 200, 250 cm de agua.

 Volumen de perfusión: 0 a 2000 ml. Resolución: 12 bits = 0,5 ml. Error: 1 LSB = +/- 0,5 ml. o Escalas: 100, 200, 300, 500, 700, 1000 ml.

 Fuente de alimentación aislada, con masa flotante. Interface óptica entre el módulo y PC.

 Frecuencia de muestreo por canal: 10 capturas por segundo.

- UROFLUJOMETRIA COMPUTARIZADA .

Partes componentes:

 Módulo transductor gravimético de volumen.

 Embudo de plástico.

 Jarra colectora

 Cable de interconección.

 Software de control bajo entorno WINDOWS XP , Vista , Seven, Win 8, Win 10

Características principales del Software de control:

 Arranque y/o parada del estudio en forma automática o manual: evita la presencia del profesional urodinamista durante la realización del estudio. Tiempo de parada programable.

 Rutina de calibración para verificar el correcto funcionamiento del equipo.

 Función de auto cero.

 Posibilidad de incluir marcas durante la realización del estudio o post proceso. Funciones de borrar, mover y renombrar marcas.

 Funciones de ZOOM y SCAN.

 Cálculo automático de todos los resultados.

 Ficha del paciente, condiciones del estudio, informe del profesional e historia clínica.

 Potente base de datos que permite listar y editar los estudios por nombre, fecha o tipo.  Cuatro nomogramas: Liverpool, Bristol, Drach y Gierup

 Posibilidad de comparación simultánea de estudios (hasta nueve), con reportes estadísticos y nomogramas comparativos

 Inclusión del Score Prostático e Indice de Calidad de Vida relacionado a los hábitos miccionales

 Impresión del estudio personalizada, con la incorporación del logotipo de la Institución.  Posibilidad de selección de las partes del estudio a imprimir.

Características técnicas:

 Autocalibración electrónica que impide su desajuste.

 Escalas de medición de flujo: 10, 20, 30, 40, 50 y 60 ml/seg.

 Escalas de medición de volumen: 100, 200, 300, 500, 700 y 1000 ml.

 Capacidad de medición: 1000ml. Resolución: 12 bits = 0,25 ml. Error: +/- 1 Lsb = 0,25 ml  Luz testigo de correcto funcionamiento

 Frecuencia de muestreo: 10 capturas por segundo

- MODULO DE ELECTROMIOGRAFIA .

Características principales:

 Provisto de un preamplificador externo de muy alta sensibilidad y bajo ruido.

 Filtro de línea incorporado (tipo NOTCH)

.  Salida en tensión rectificada e integrada.

 Fuente de alimentación totalmente aislada.

 Funcionamiento con electrodos de superficie o aguja.

 Incluye dos cables paciente, y electrodos .

 Rango de medición: 0 a 2000 microVolts

.  Ganancia del preamplificador: 2.000 a 200.000.

 Ruido total: menor a 5 microVolts RMS.

 Ancho de banda: 2 Hz a 10 KHz.

 Escalas de medición: 25, 50,100, 250, 500 y 1000 microVolts.

- Módulo de Tratamiento de Disfunciones de Piso Pelvico por Biofeedback y Electroestimulación

D 1 ) Biofeedback:

 Sistema asistido por computadora con software de control personalizado bajo Windows XP, Vista, Seven, 8.

 Biofeedback visual y auditivo de señal, con mensajes hablados para instruir al paciente en el entrenamiento.

 Cuatro canales de entrada: Presión de aire, presión de agua y dos de Electromiografía.

 Escalas variables en cinco niveles de entrenamiento

.  Monitoreo de valores absolutos, relativos y porcentuales.

 Registro gráfico, informe, ficha del paciente e historia clínica.

 Reporte del tratamiento.

 Cálculo de la potencia efectiva perineal

.  Registros dinámicos animados.

 Estadísticas de tratamiento.

 Base de datos de pacientes.

 Trasductor vaginal neumático (perineómetro) con presión de base ajustable

.  Preamplificador de Electromiografía de alta ganancia y bajo ruido.

 Cable paciente y pinza de referencia.

D 2 ) Electroestimulación:

 Electroestimulador incorporado de doble canal asistido por computadora.

 Síntesis completa por software de la señal de electroestimulación.

 Incorporación de protocolos de estimulación según la patología a tratar, por ejemplo: o Incontinencia de orina de esfuerzo o stress o Incontinencia de orina de Urgencia o Incontinencia de orina Mixta o Incontinencia por deficiencia esfinteriana intrínseca o Incontinencia fecal o Estimulación del Nervio Tibial Posterior para Tratamiento de Vejiga Hiperactiva o Protocolos específicos para el tratamiento del Dolor Pélvico Crónico

 Señal de electroestimulación totalmente programable de los siguientes parámetros: o Forma de Onda. o Ancho de pulso. o Frecuencia y ciclo de trabajo (Duty Cicle). o Tiempo de estimulación. o Envolvente de la señal

.  Salida en corriente constante bifásica (max 100 mA).

 Fuente de alimentación aislada para máxima seguridad.

 2 (dos) juegos completos de transductores vaginales, anales y de contacto E) Sistema Completo de Computación

 Unidad Central de Proceso de ultima generación con monitor de 19 pulgadas tipo LED.

 Impresora a inyección de tinta de alta resolución

 Lecto grabadora de DVD

 Teclado

 Mouse óptico

 Carro de transporte con ruedas omnidireccionales.

Notas importantes:

- El equipo deberá estar instalado y funcionando en destino con todos los gastos de envío y viáticos de instalación a cargo de la empresa.

- Deberá incluir la capacitación en el manejo del sistema y el aprovechamiento de las funciones del equipo  .

- El sistema deberá poseer inscripción en ANMAT.

- La totalidad del sistema debe poseer una garantía integral no menor a un año a partir de la instalación y puesta en funcionamiento del equipo.