## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
Procedimiento de selección: Contratación Directa 74/2016
Expediente: EXP:651091/2016
Asunto: Compra de dos autoclaves automáticas de 80 y 20-25 Lts.
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | 1 | AUTOCLAVE 80 LITROS Característica Técnicas: autoclave con ciclos de esterilización clase B pre-programados de ejecución automática, que puedan re-programarse. Deben poseer control digital de tiempo y temperatura, monitoreo continuo de presión, vacío y temperatura de trabajo, algún tipo de indicación ya sea visual y/o auditiva de nivel de agua, puerta cerrada , cancelación y finalización de ciclo y sistemas de seguridad activados automáticamente por excesos de presión y temperatura. Como característica fundamental se requiere el pre y post vacío en el proceso. - Temperatura de esterilización programable entre 105 y 137ºC. - Programa - usuario: que pueda ser modificado y grabado desde el panel de control. - Ciclos de esterilización pre-programados de ejecución automática. - Pre-vacío y pos vacío multifraccionado. - Vacuómetro para indicar el nivel de vacío. - Alarma visual y auditiva de finalización de ciclo. - Alta precisión de control de temperatura con resolución de 0.1ºC. - Monitoreo permanente de presión, temperatura y etapas de ciclo. - Sistemas de seguridad activados por exceso de presión, temperatura o tiempo. - Cierre de seguridad que impida la apertura de la puerta con el autoclave presurizado. - Cámara de esterilizado, bandejas, y mano de extracción construidas en acero inoxidable quirúrgico. Tipo: Vertical Dimensiones de la cámara: Ø 38cm. Prof. 76cm Capacidad aproximada: 80 litros. Dimensiones exteriores aproximadas: (Frente x Altura x Prof.) 66x94.6x65cm Tensión de alimentación 230V/50Hz Consumo de potencia 4000- 5000W Consumo de corriente 15-20ª |  | 0
2 | PRINCIPAL | 1 | AUTOCLAVE 20-25 LITROS Característica Técnicas: autoclave con ciclos de esterilización clase B pre-programados de ejecución automática, que puedan re-programarse. Deben poseer control digital de tiempo y temperatura, monitoreo continuo de presión, vacío y temperatura de trabajo, algún tipo de indicación ya sea visual y/o auditiva de nivel de agua, puerta cerrada , cancelación y finalización de ciclo y sistemas de seguridad activados automáticamente por excesos de presión y temperatura. Como característica fundamental se requiere el pre y post vacío en el proceso. - Temperatura de esterilización programable entre 105 y 137ºC. - Programa - usuario: que pueda ser modificado y grabado desde el panel de control. - Ciclos de esterilización pre-programados de ejecución automática. - Pre-vacío y pos vacío multifraccionado. - Vacuómetro para indicar el nivel de vacío. - Alarma visual y auditiva de finalización de ciclo. - Alta precisión de control de temperatura con resolución de 0.1ºC. - Monitoreo permanente de presión, temperatura y etapas de ciclo. - Sistemas de seguridad activados por exceso de presión, temperatura o tiempo. - Cierre de seguridad que impida la apertura de la puerta con el autoclave presurizado. - Cámara de esterilizado, bandejas, y mano de extracción construidas en acero inoxidable quirúrgico. Tipo: Horizontal Dimensiones de la cámara: Ø 24cm. Prof. 45cm Capacidad aproximada: 20-25 litros Dimensiones exteriores aproximadas: (Frente x Altura x Prof.) 60x37x55cm Tensión de alimentación: 230V/50Hz Consumo de potencia 2000  3000 W Consumo de corriente 10A |  | 0
Total Oferta
________________________________
Firma y sello del oferente