Renglon N°126: Gafas de protección láseres:

1) Imagen ilustrativa

Descripción: Gafas o Lentes de seguridad láser, lentes de trullo, 35% de transmisión de luz visible.

Gafas de seguridad láser con certificación CE y ANSI Z136 o EN 207 similar, compatible con la protección contra rayos láser; con calificaciones impresas indeleblemente en las lentes de seguridad láser para indicar el nivel de protección para rangos de longitud de onda específicos. Cobertura óptica completa sin la necesidad de protección de protección lateral, así como un amplio campo de visión.

Especificaciones técnicas

| Especificación | Valor |
| --- | --- |
| Transmitancia luminosa | 35% |
| Densidad óptica |  |
| 190 – 400 nm | 6+ |
| 615 – 720 nm | 3+ |
| 651 – 670 nm | 4+ |
| 671 – 715 nm | 5+ |
| 680 – 710 nm | 6+ |
| 690 – 700 nm | 7+ |

| Especificación | Valor |
| --- | --- |
| L-Calificaciones |  |
| 180 – 315 nm | D LB6 |
| 180 – 315 nm | R LB4 |
| >315 – 400 nm | DR LB4 |
| >615 – 660 nm | DIR LB3 |
| >660 – 665 nm | DIR LB4 |
| >665 – 715 nm | D LB4 |
| >665 – 715 nm | IR LB5 |
| 694 nm | IR LB7 |

2) Imagen ilustrativa

Descripción: Gafas o Lentes de seguridad láser, lentes de trullo, 35% de transmisión de luz visible.

Gafas de seguridad láser con certificación CE y ANSI Z136 o similar, compatible con la protección contra rayos láser; con calificaciones impresas indeleblemente en las lentes de seguridad láser para indicar el nivel de protección para rangos de longitud de onda específicos. Cobertura óptica completa sin la necesidad de protección de protección lateral, así como un amplio campo de visión.

Especificaciones técnicas

| Especificación | Valor | Especificación | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Transmitancia luminosa | 35% | L-Calificaciones |  |
| Densidad óptica |  | 180 – 315 nm | D LB7 |
| 180 – 534 nm | 7+ | 180 – 315 nm | R LB4 |
| 720 – 730 nm | 5+ | >315 – 534 nm | D LB5 |
| >730 – 740 nm | 6+ | >315 – 534 nm | IRM LB6 |
| >740 – 1070 nm | 7+ | 730 – 740 nm | D LB5 |
|  |  | 730 – 740 nm | IRM LB6 |
|  |  | >740 – 1070 nm | D LB6 |
|  |  | >740 – 1070 nm | IRM LB7 |