### Especificaciones

### Telurímetro

1.- Alcance

La presente Especificación Técnica se refiere a las condiciones que deben reunir los equipos para la medición de resistencia de puesta a tierra de instalaciones del sistema de transmisión de energía, requeridos por TRANSENER S.A.

2.- Características Generales

El instrumento debe ser robusto y compacto diseñado para medir la resistencia de electrodos de conexión a tierra y la resistividad del suelo. Debe utilizar el método de medición de cuatro terminales, que elimina de las mediciones la resistencia del circuito de corriente. Debe poseer una pantalla alfanumérica grande de fácil lectura y un teclado simple para ajustar la frecuencia de la prueba, el nivel de corriente de la prueba y el filtrado a fin de poder superar condiciones adversas que podrían afectar.

Instrumento debe alimentado por una batería recargable y tener un kit de conexión a tierra que incluya estacas y cables de prueba adecuados.

Los elementos deberán proveer con un estuche de transporte que brinde la seguridad necesaria para su traslado y manipuleo en campo.

3.- Datos Garantizados de los componentes a suministrar

| Item | Solicitado | Ofrecido |
| --- | --- | --- |
| Rangos de medición | 0,010 Ω a 19,99 kΩ |  |
| Resolución | 1 mΩ |  |
| Exactitud | ±0,5% de lectura ± 2 dígitos |  |
| Frecuencia de prueba | 105 a 160 Hz |  |
| Corriente de prueba | 50 mA máx |  |
| Pantalla | alfanumérica de cristal líquido |  |
| Temperatura de trabajo | -10 a +40 °C |  |
| Humedad relativa | hasta 90% a 40°C |  |
| Seguridad | Instrumento a prueba de agua según IP54 |  |
| Fuente de alimentación interna | Batería sellada recargable. |  |
| Seguridad | Cumplir los requerimientos de IEC61010-1 |  |
| EMC (compatibilidad electromagnética) | De acuerdo con IEC 61326 -1 |  |
| Kit de conexión a tierra | Estacas y cables (indicar longitud de los mismos) |  |
| Estuche para trasporte | Si |  |

4.- Información Adicional.

No requerida

5.-  Repuestos.

No requeridos.

6.- Garantía.

Será de 12 meses desde la recepción del equipo. El proveedor deberá garantizar la asistencia técnica ante eventuales fallas de algún componente o de la totalidad del equipo, en laboratorio calificado preferentemente local o en el ámbito del Mercosur, de manera de agilizar estas prestaciones y las calibraciones que correspondan.