ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE

ENSAYOS ELÉCTRICOS Medición de relación de transformación

Fecha:

Página : 1 de 1

EQUIPAMIENTO SOLICITADO

| ITEM |  | DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Equipo de prueba trifásico de relación de vueltas de transformador, modelo

TTR300-47, marca Megger (USA).

Diseñado para medir la relación de vueltas de transformadores de potencia, instrumentos y distribución, en ambientes de subestación o fabricación.

Mide en forma precisa relación, desviación de fasey corriente de excitación.

Características principales:

- Operación individual o a control remoto.

- Mejorable en el campo sin comprometer la calibración.

- Capacidad incorporada para almacenar y descargar resultados de prueba en formato XML.

- Opera en presencia de alta interferencia/alta tensión.

- Medición de relación más alta (45.000:1), precisión más alta (0.1%).

| 1 | 1 |
| --- | --- |

- Despliega % error vs. Placa de características con límites pasa/falla.

- Tensión de excitación: 8, 40, u 80 V rms, seleccionada manual o automáticamente.

- Rango de corriente de excitación: 0 a 500 mA.

- Rango de desviación de fase: ±90 grados.

- Rango de relación de vueltas: 0,8 a 45.000.

- Interfaz de computadora: Puerto RS-232.

- Potencia de entrada: 120/230 V CA ±10%, monofásic a, 50/60 ±2 Hz 100 VA.

- Operación a batería (Opcional).

- Inversor 12 V CC a 120 V/230 V CA para operación con batería de vehículo.

- Dimensiones: 216x546.1x330.2 mm.

|  | Set de cables trifásicos blindados, bobinados X y H , de 15 m de longitud, para |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | equipo modelo TTR, marca Megger | 1 |