ANEXO CONVOCATORIA

# 335/2018

RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Equipo modular, que permita intercambiar los bloques (modulo óptico, modulo dual, modulo de 384 wells, modulo de 96 wells convencional) Debe poseer 6 LEDs filtrados para la excitación y 6 fotodiodos filtrados para la detección, uno por cada canal. Debe permitir multiplex de hasta 5 targets Canal especifico para ensayos FRET Tecnología Peltier, con 6 zonas independientes de control de temperatura (thermal electric units) que permita la mejor uniformidad térmica Gradiente térmico programable, para realizar el set up del protocolo No debe requerir calibración. Con sistema óptico calibrad de fábrica, listo para usar. Sin partes móviles. Que no utilice ningún fluoroforo como referencia pasiva, como por ejemplo ROX Con modo de escaneo rápido para la detección de sybr green Configuración flexible: debe poder usarse desde una computadora, conectar 4 equipos a una computadora, sin computadora (Sistema "stand alone" usado mediante un pantalla de LCD controlada por tacto (touch screen) que permite editar, guardar y cargar protocolos) o bien a través del sistema de automatización CFX automation system II (brazo robótico) Que posea placa de calificación para verificar rápida y fácilmente la performance del equipo, por el propio usuario, sin necesidad de derivar el equipo a servicio técnico Posibilidad de trabajar con cualquier tipo de descartables, no necesariamente de la marca del equipo, ajustando la altura de la tapa en forma automática Cuando se lo usa stand alone, que puedan exportarse los datos via USB o mail. Interface de comunicación: puerto USB 2.0 | o a |

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Almacenamiento de hasta 100 archivos de datos. Software que permita una programación intuitiva y permita realizar análisis de expresión génica por cuantificación relativa, expresión normalizada usando múltiples genes de referencia, cuantificación absoluta con curva estándar, análisis de curvas de disociación, análisis de ensayos múltiplex, discriminación alélica, fast PCR, análisis de punto final y que cumpla con las normas MIQE DEBE INCLUIR PC portatil con sistema operativo Y UPS ONLINE DOBLE CONVERSION DE 2KVA |