PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# OBJETO: MEDIDOR DE CALIDAD DE AGUA CONTINUO MULTIPARAMETRO

Alcance: Para mediciones de turbiedad, ph, conductividad y oxígeno disuelto.

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de un sistema de medición continuo de turbiedad, pH, conductividad y oxígeno disuelto con sensores digitales.

Solo se aceptarán equipos nuevos, de primera mano. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán equipos reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 4-3-3-05278.

# REFERENCIAS NORMATIVAS

Los equipos deberán responder a las exigencias de las Normas, que se detallan a continuación:

- ISO15839: Exactitud y repetibilidad

- NEMA-4X/IP68: Estanqueidad

- EN 61010-1: Seguridad eléctrica

- EM 61326: Equipamento Laboratório e Industrial

- ETL - UL 61010ª-1

# DESCRIPCIÓN

El equipo deberá ser apto para mediciones continuas con conexión de salida Ethernet o señales analógicas 4/20 mA aceptables por el sistema operativo Topkapi, y deberá funcionar sin mantenimiento por un periodo de 1 MES.

Será destinado a la medición de los parámetros  mencionados en muestras de agua  del Río Paraná con valores de turbidez en la muestra de 50 a 500 NTU.

###### UNIDAD ELECTRÓNICA ó TRANSMISORA

- Función: Visualización, ajuste y programación de los cuatro sensores

- Protección mecánica mínima	IP65

- Alimentación 			220 Vca +/- 10%  50=60Hz

- Conectividad: Conectividad: Señal Ethernet / Analógica 4/20 mA

- Salidas Discretas			2 salidas de alarma

- Calibración mediante un solo punto, en aire o agua saturada en oxígeno.

- Señalización local display con indicación simultánea de Turbiedad, pH, Conductividad, OD y temperatura

- Ajuste del valor medidor mediante modificación por Offset.

- Capacidad de trasmitir 6 señales analógicas (Turbiedad, pH, Conductividad, OD y temperatura del agua y temperatura ambiente).

###### TURBIEDAD

Características generales

El instrumento será destinado a la medición de turbiedad de alto rango en agua del Río de la Plata ó Paraná.

El equipo deberá estar equipado además con un sistema de limpieza del sensor por un sistema de barrido del sensor (wiper) ó similar y un sistema portasensor para conexión del sistema de medición a cañería de ½” y patrones para calibración del mismo con trazabilidad certificada de acuerdo a normativas de calidad de algún organismo reconocido.

El equipo deberá contar con una provisión de repuestos para realizar el mantenimiento preventivo por un plazo de dos años.

Características Particulares

- Rango de medición: 0 / 1000 NTU.

- Rango de medición de temperatura: 0 / 90°C

- Resolución: 0.01 NTU

- Repetibilidad: ( 0,01 de la lectura.

- Tiempo de medición: instantáneo con opción a ser programable.

- Método de análisis: nefelométrico.

- Flujo de muestra: 100-500 ml/min.

- Conectividad: Señal Ethernet / Analógica 4/20 mA

- Patrones de calibración trazables necesarios: 10 / 100 NTU.

- Sistema portasensor: Tee acondicionada para la inserción del sensor.

- Ajuste del valor medidor mediante modificación por Offset.

###### pH

Características generales

- El sistema deberá posibilitar conectar sensores genéricos de otras marcas.

- Función: medición de pH/ORP con corrección automática de temperatura.

- Conectividad: Señal Ethernet / Analógica 4/20 mA

- Rango de medición: pH: -2 a 16, ORP: -1500 a +1500 mV., T: -20 a 150 °C.

- Resolución (pH): 0,01.

- Reproductividad (pH): 0,2% del rango medido.

- Resolución (ORP): 1 mV.

- Reproductividad (ORP): 0,2% del rango medido.

- Resolución (temperatura): 0,1 °C.

- Calibración (pH): mediante dos puntos como mínimo: (pH 4 y 7).

- Señalización local: Display con indicación simultánea de pH/ORP y temperatura.

- Comunicación del sensor: tecnología Digital con sistema de conectividad de tipo inductivo digital.

- Temperatura ambiente: 0 a 60 °C.

- Ajuste del valor medidor mediante modificación por Offset.

	Sensor con sistema de conectividad de tipo inductivo digital

	Función: electrodo combinado de pH de vidrio con sensor de temperatura Pt.100. Electrodo de referencia de Ag/AGCI vidrio.

	Cuerpo: vidrio.

	Capacidad de almacenamiento de datos de calibración en memoria interna.

	Diafragma: PTFE.

	Electrolito: Polytex sólido 3 mol KCI

	Tecnología de transmisión de datos y alimentación eléctrica de dos hilos

	Protección mecánica: IP68.

	Conexión: tipo ESA – IP68.

	Tecnología: sensor amperométrico con conversor analógico/digital incorporado.

	Inmunidad Total: humedad y cualquier tipo de salpicaduras.

	Comunicación: Transmisión digital.

	Contactos: sin conectores metálicos. Transmisión por inducción.

###### CONDUCTIVIDAD

Características Particulares

- Rango de medición: 0 / 4000 μS/cm

- Rango de medición de temperatura: 0 / 90°C

- Resolución: 0.02 μS/cm

- Tiempo de medición:  instantáneo

- Método de análisis: inducción

- Flujo de muestra: 100-500 ml/min.

- Conectividad: Señal Ethernet / Analógica 4/20 mA

- Dimensiones máximas: 17 cm de anchura x 24,7 cm de altura x 11,5 cm de profundidad.

- Protección de estanqueidad del gabinete mínimo admitido: IP66

- Conexión del sensor sin contactos metálicos, conectividad sensor-unidad electrónica por sistema inductivo.

- Capacidad de almacenamiento de datos de calibración en memoria interna del sensor.

- Ajuste del valor medidor mediante modificación por Offset.

###### OXIGENO DISUELTO

Características Particulares

- Función: Medición de concentración de oxígeno disuelto y temperatura

- Rango de medición			0 a 20 mg/l – 0 a 200% saturación

- Compensación de temperatura	automática (0 a 50°C)

- Compensación por salinidad	0 a 4%

- Resolución (OD): 			0.01 mg/l o 0.1% saturación

- Repetibilidad (OD): 			0.2% del rango medido

- Resolución (temperatura): 	0.1 °C

- Calibración mediante un solo punto, en aire o agua saturada en oxígeno.

- Señalización local display con indicación simultánea de OD y temperatura

- Ajuste del valor medidor mediante modificación por Offset.

Sensor

- Función: Sensor de oxígeno disuelto de tipo amperométrico, con electrodos cubiertos con membrana con sistema de conectividad de sensor de tipo inductivo digital.

- Tiempo de respuesta

- 90% de la escala total en 3 min (a 20°C)

- 99% de la escala total en 9 min (a 20°C)

- Longitud de cable 10 metros

- Protección mecánica mínima IP 68

- Capacidad de almacenamiento de datos de calibración en memoria interna.

- Contactos: sin conectores metálicos. Transmisión de datos digitales por inducción.

- Capacidad de almacenamiento de datos de calibración en memoria interna.

4.	ACCESORIOS

El equipo deberá incluir los siguientes accesorios:

- Repuestos para realizar el mantenimiento preventivo del mismo por un plazo de un año.

- Módulo portasensor o celda de flujo para cada sensor.

- Dispositivo para conectividad 3G con abono incluido por un año y que permita visualizar los datos en el sistema de captura de datos de la red de monitoreo de la cuenca del Plata de AySA S.A.

A.	Para el sensor de PH se deberán suministrar los siguientes accesorios.

El cable de conexión debe cumplir:

- La función de conexión entre sensores y central electrónica.

- Longitud mínima: 1 metro.

- Material de protección: PVC.

- Protección mecánica mínima: IP67.

- Contactos: sin conectores metálicos. Transmisión por inducción. Estanco. IP68.

B.	El porta sensor debe cumplir:

- La función de soporte del sensor para ser montado en panel con vaso para permitir el ingreso de soluciones de mantenimiento.

- Material: PVC.

- Tolerar temperatura ambiente: 0 a 60 °C.

# MARCAS Y LEYENDAS

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información, identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

# CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DEL PRODUCTO

Junto con su oferta, cada proponente deberá entregar un certificado, emitido por el fabricante, acreditando que los productos cotizados por el oferente cuentan con el respaldo y la garantía de fábrica.

# CONDICIONES DE ENTREGA

Para la entrega del Equipo se deberán observar los siguientes requisitos:

- El equipo y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento en idioma español (en soporte papel y magnético), como así también la documentación técnica y protocolos de calibración, estos últimos con sus respectivos certificados de patrones utilizados.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

# INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN

Se llevarán a cabo siguiendo las especificaciones y los métodos de ensayo detallados precedentemente.

AySA S.A. se reserva el derecho de realizar sobre los productos recibidos, y sin aviso previo, todos los ensayos que considerare necesarios para verificar el cumplimiento de las especificaciones detalladas en el presente Pliego. En el supuesto que dichas verificaciones arrojaren un resultado negativo, el Proveedor deberá proceder al retiro, por su cuenta y cargo, de todos los productos rechazados en un plazo no mayor a los 5 (cinco) días, contados a partir de la notificación. Asimismo, AySA quedará facultado para solicitar al Proveedor, el reembolso de los costos derivados de los diferentes ensayos que se hubieran realizado para verificar la calidad de los productos rechazados.

A partir del momento en el cual se registraren 2 (dos) rechazos por razones de calidad, AySA S.A. podrá optar por la cancelación de la totalidad de las provisiones que se encontraren aún pendientes a ese momento.

La recepción provisional del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el párrafo Condiciones de Entrega.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

- Que se haya capacitado al personal técnico de AYSA S.A. para su operación y mantenimiento básico.

- Certificado de calidad provisto por el fabricante.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

# SERVICIO DE POST-VENTA

El Proveedor deberá contar con un Servicio de Post-venta, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias de los equipos dentro del país en un plazo menor a 7 días, y de 15 días para los más complejos.

AySA S.A. se reserva el derecho de realizar auditorias para verificar el cumplimiento de la presente cláusula durante el período de garantía.

# PUESTA EN MARCHA

El proveedor deberá verificar la puesta en marcha y calibración inicial de los equipos previa  coordinación con el Sr. Carlos Yaria al Tel. 6319-5262 Gerencia de Calidad con dos días hábiles de anticipación.

# GARANTÍA

El equipo deberá contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 24 (veinticuatro) meses contados a partir de la fecha de la recepción del mismo.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor de 24 horas y de 14 días corridos para los más complejos.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedaran totalmente renovadas por un periodo igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.

# CAPACITACIÓN

# El proveedor deberá proveer capacitación certificada sobre uso, mantenimiento básico y avanzado (mantenimiento preventivo y correctivo) y procedimientos de reparación del equipo para el personal técnico de AYSA S.A. en instalaciones del proveedor. Se requiere también entrenamiento sobre programación del equipo en conjunto con la etapa previa de acondicionamiento de muestra.