# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

- OBJETO: ADQUISICIÓN DE MUESTREADOR AUTOMÁTICO PORTÁTIL

ALCANCE: Tipo “American Sigma”, modelo 900SD o similar.

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de un Muestreador Automático Portátil con Base para Almacenamiento de 24 Botellas de 1000 ml. De polietileno, que será utilizado para el muestreo de efluentes cloacales.

Solo se aceptarán Muestreadores Automáticos Portátiles nuevos, de primera mano, bajo ninguna circunstancia se aceptarán equipos reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 4-3-3-06575.

- REFERENCIAS NORMATIVAS

El presente equipamiento deberá estar diseñado para cumplir con los criterios de muestreo de efluentes según:

- ASTM Standard 6538-00 (2005): “Guía para el Muestreo de Aguas de Deshechos con Muestreador Automático”.

- USEPA-NPDES (Nacional Pollutant Discharge Elimination System)-Julio 2004: “Manual de Procedimientos para Inspecciones de Aguas de Desechos”.

- DESCRIPCIÓN

El equipo deberá permitir la toma de muestras líquidas en forma automática y su distribución en los envases especialmente destinados para su conservación y almacenamiento.

Deberá estar diseñado para ser usado en forma portátil permitiendo además, su operación en forma suspendida dentro de bocas de registro.

El muestreador deberá estar compuesto por tres partes fundamentales:

- Cabezal o Controlador compuesto por:

  - Panel de Control Electrónico: para programación y operación

  - Bomba Peristáltica: para aspiración de muestras

  - Batería de 12 VDC: para alimentación

  - Brazo Distribuidor: para dispensado de las muestras en los envases.

- Tapa para Cabezal o Controlador

- Base o Compartimiento para Botellas

3.1.- Características del controlador

- Material de fabricación: La carcasa del controlador y la de su correspondiente tapa deberán funcionar como aislante, manteniendo al Panel de Control Electrónico al resguardo de polvo y agua. Por tal motivo, deberán estar construidas en plástico ABS de alto impacto, resistente a la corrosión y al congelamiento.

- Bomba de Muestreo: deberá contar con las siguientes características:

  - Rodillos duales peristálticos de gran velocidad, con tubo de silicona de Ø 3/8”.

  - Cuerpo de bomba resistente al impacto y a la corrosión, de vidrio reforzado con resinas de acetal tipo DelRin.

  - Elevación vertical entre 6 a 10 m.

  - Velocidad de transporte de la muestra: mínimamente 61 m/seg a una elevación de 4,6 m con tubo de admisión de Ø 3/8”.

  - Caudal: 60 ml./seg a 0,91 m (3 ft.) de elevación con tubo de admisión de Ø 3/8”.

  - Repetibilidad del volumen de muestra: ± 5%

- Panel de Control

  - Teclado de membrana con 18 teclas, 24 caracteres alfanuméricos y 31 funciones.

  - Display de cristal líquido para la visualización y  programación de funciones en pantalla.

  - Reloj interno con indicación de fecha y hora real con una precisión de 0,007%.

  - Deberá posibilitar la programación de fecha y hora de inicio y finalización del programa de muestreo.

  - Deberá permitir la obtención de muestras en forma manual e independientemente del programa de muestreo que se encuentre en progreso.

  - Enjuagues programados: deberá permitir la programación de la cantidad de enjuagues de la línea de admisión que deberá realizar antes de cada muestreo (entre 1 y 3).

  - Fallos de admisión: deberá ofrecer la posibilidad de programar entre 1 y 3 intentos adicionales para la aspiración de la muestra en caso que la misma no fuera obtenida en la primera aspiración.

  - Deberá tener capacidad para almacenar hasta 5 programas en forma simultánea.

- Registro de Datos: deberá permitir realizar las siguientes funciones:

  - Grabar la fecha y hora de inicio del programa.

  - Guardar registro de la fecha y la hora de las últimas 400 muestras tomadas.

  - Permitir visualizar las datos correspondientes al muestreo en progreso, como por ejemplo: minutos saltantes para la próxima muestra; número de botella; número de muestras recogidas, número de muestras faltantes, volumen de muestra recogida, volumen de muestra faltante, número de identificación de la muestra, etc.

- Volumen de Muestra: deberá permitir la programación entre 10 y 9999 ml, pudiéndose incrementar de a 1 ml por vez.

- Modos de Muestreo: deberá permitir la selección entre los siguientes modos de muestreo:

  - Temporizado en múltiples botellas

  - Por caudal en múltiples botellas

  - Muestra compuesta por tiempo

  - Muestra compuesta por caudal

  - Caudal con sobrepasamiento

  - Muestreo a intervalos variables

  - Inicio/Parada

  - Por actuación en nivel

- Intevalos de Muestras: deberá permitir la selección entre 1 y 9999 pulsos de caudal ó 1 y 9999 minutos, pudiéndose incrementar de a 1 pulso/minuto por vez.

- Modo de Llenado de Botellas: deberá permitir la selección entre 3 opciones:

  - Una sola muestra por botella

  - Múltiples muestras por botella

  - Múltiples botellas por muestra recogida

- Purga de Admisión: el equipo deberá realizar en forma automática una purga de aire antes y después de cada muestra. La duración de la misma se deberá ajustar automáticamente en función de la longitud del tubo de admisión que se esté utilizando.

- Apagado Automático: el equipo se deberá apagar automáticamente, cualquiera fuere el programa seleccionado, una vez que éste hubiere finalizado.

- Bloqueo del Programa: deberá contar con la posibilidad de bloquear el acceso a los programas mediante la introducción de un código predeterminado, con el objeto de impedir la modificación de los parámetros preseleccionados en los programas guardados en la memoria del equipo.

- Sensor de Líquido: deberá estar provisto de un sensor que le permita al equipo detectar la presencia y velocidad del líquido entrante a la bomba, lo cual permitirá obtener volúmenes precisos de muestra, determinar la cantidad de muestra necesaria para las operaciones de pre-enjuague del tubo de admisión y activar los remuestreos preseleccionados en el modo de “Fallos de Admisión”.

- Tubo de Admisión: deberá estar compuesto por un tubo de vinilo de 3/8” y un filtro de admisión fabricado en acero inoxidable 316 y teflón ó totalmente en acero inoxidable 316.

- Brazo Distribuidor: deberá contar con un brazo motorizado controlado por el microprocesador, el cual tendrá la función de dispensar la muestra obtenida en el/los envases indicados por el programa seleccionado.

- Idioma: el equipo deberá tener la posibilidad de seleccionar el idioma castellano para todas las operaciones de programación, registro de datos y para la visualización de mensajes en pantalla.

3.2.- Características de la base compartimiento de muestras

El compartimiento de muestras deberá estar compuesto por una base compacta fabricada en plástico ABS resistente al impacto, de Ø 40-45 cm. Deberá estar provista de 24 envases plásticos de 575 ml. de capacidad y sistema para la sujeción de los mismos.

3.3.- Características de los requerimientos para su funcionamiento

- Alimentación: 12 VDC suministrados por un convertidor de A/C o batería. También deberá contar con un pila interna de litio de 1,5 VDC para el mantenimiento de los programas y del reloj interno.

- Condiciones ambientales: deberá estar diseñado para operar a temperaturas de 0°C a 50°C.

3.4.- Dimensiones

Las medidas exteriores del equipo no deberán superar los siguientes valores:

- Alto: 60-65 cm.

- Diámetro: 40-45 cm.

- Peso aproximado: 12-15 kg.

3.5.- Compatibilidad

El equipo y sus accesorios deberán ser 100% compatibles con los muestreadores automáticos marca AMERICAN SIGMA modelo 800 y 900, permitiendo el intercambio de los cabezales o controladores y de los compartimientos de muestras entre sí.

- ACCESORIOS

El equipo deberá incluir los siguientes accesorios:

- Batería de gel de 12 VDC con plug de conexión al controlador

- Juego de Arnés para sujeción en bocas de registro (cada juego compuesto por 3 eslingas de acero y cuatro mosquetones de acero).

- MARCAS Y LEYENDAS

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

- CONDICIONES DE ENTREGA

Para la entrega del Muestreador Automático Portátil deberán observarse los siguientes requisitos:

- El equipo y todos los accesorios que complementan la provisión deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado o madera con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberá adjuntar el manual de operaciones y mantenimiento en castellano, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su funcionamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

- RECEPCIÓN

La recepción definitiva del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, consumibles y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 6 (Condiciones de Entrega).

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

- Que se haya capacitado al personal técnico de AySA S.A. para su operación y mantenimiento básico.

El incumplimiento de cualesquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo

- GARANTÍA

El equipo deberá contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses contados a partir de la fecha de la recepción del mismo y/o de su puesta en marcha.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor de 24 hs. y de 7 días corridos para los más complejos.

- CAPACITACIÓN

El proveedor deberá instrumentar la capacitación correspondiente a la operación y mantenimiento básico del equipo en Planta para el personal técnico de AySA S.A.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente instalados, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle adjunto.

La alternativa  total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.