# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

- OBJETO: CONTROLADOR DUAL PORTÁTIL

#### ALCANCE: Para Medición de Ph, Oxígeno Disuelto, Conductividad y Determinaciones Colorimétricas con sensores. Tipo “HACH”; modelo SL1000 ó similar.

El objeto del presente documento es la adquisición de un sistema de medición de campo compacto a prueba de golpes y con capacidad de inmersión para los parámetros anteriormente indicados.

Sólo se aceptarán equipos nuevos, de primera mano. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 4-3-3-05278.

- REFERENCIAS NORMATIVAS

- El presente equipamiento deberá obedecer a los criterios de los métodos USEPA (United States Environmental Protection Agency).

- USEPA 10360

- ISO15839 (exactitud y repetibilidad)

- NEMA-4X/IP66 (estanqueidad)

- EN 61010-1 (seguridad eléctrica)

- EM 61326 (equipamiento Laboratorio e Industrial)

- ETL - UL 61010A-1

- DESCRIPCIÓN

3.1	Características generales

El equipo deberá:

- Ser un sistema de medición de campo compacto a prueba de golpes.

- Diseñado para la determinación de parámetros varios, entre los que se destacan: amonio libre y total, cloro libre y total, cloruro, cobre, conductividad, dureza, hierro, fósforo, monocloramina, nitrato, nitrito, oxígeno disuelto, pH.

- Realizar hasta cuatro medidas colorimétricas y dos pruebas con sondas en paralelo.

- Ser capaz de medir de modo puntual o continuo con las sondas.

- Poseer el control de temperatura interna para que todo el proceso sea consistente y repetible.

- La electrónica debe aceptar la conexión de sensores citados con la capacidad de almacenar en memoria interna la calibración de cada sonda.

- Debe identificar automáticamente el tipo de análisis colorimétrico que se realiza y el tipo de sonda que se conecta al medidor.

- Combinar los análisis colorimétricos y electromagnéticos para usar en campo.

- Protección IP64 con tapones instalados en los puertos de conexión para sondas del medidor o con las sondas conectadas al instrumento.

- Peso sugerido: 1,2 kg

- Dimensiones sugeridas: 25,8 cm x 13,1 cm x 5,9 cm

- Garantía por dos años.

3.2	Características particulares

###### a) Unidad electrónica

###### Debe presentar las siguientes características:

- Condiciones de almacenamiento: -20 a 60 °C, humedad relativa de hasta 85% (sin condensación).

- Rango de Temperatura de Trabajo: 5 a 50 °C , humedad relativa de hasta 85% (sin condensación)

- Detector: Fotodiodo de silicio

- Modo de medición: Transmisión (%), absorbancia (abs) y concentración (Conc).

- Requerimientos de alimentación interna: Batería: Recargable de iones de litio.

- Vida útil de la batería: >200 tests colorimétricos por carga completa de la batería.

- Requerimientos de alimentación externa: 100 a 240 V CA, entrada de 50/60 Hz, salida de 12 V a 3ª.

- Capacidad de transferencia de datos a PC.

- Interfaces: Mini USB.

- Carga de batería indicada en display.

- Dos conectores de entrada de 5 pines para las sondas.

- Cuatro ranuras para análisis colorimétricos.

- Memoria de almacenamiento de datos: 1000 valores medidos (resultado, fecha, hora, ID de localización, ID del usuario).

- Almacenamiento de datos: Automático en modo de medición medida puntual y manual en modo de medición medida continua.

- Idioma seleccionable.

- Datos de lectura de acuerdo con las normas GLP/ISO almacenados con información sobre calibración.

- Apagado automático y manual.

- Reconocimiento automático del pH del buffer.

- Resistencia al agua.

###### b) Sonda de pH

###### Debe presentar las siguientes características:

- Rango de medición: 0 a 14 UpH.

- Resolución: seleccionable 0,1/ 0,01/ 0,001.

- Largo de cable: 1 metro.

- Tipo de referencia: gel.

- Principio de funcionamiento: potenciometría.

###### c) Sonda de conductividad

###### Debe presentar las siguientes características:

- Rango de medición: 0 a 2000 µS/cm.

- Resolución: 0,01 µS/cm

- Largo del cable: 1 metro.

- Principio de funcionamiento: sonda conductiva

###### d) Sonda de oxígeno disuelto

###### Debe presentar las siguientes características:

- Rango de medición: 0,00 a 20,00 mg/l (0 a 200%).

- Resolución: 0,1 mg/l.

- Largo del cable: 1 metro.

- Principio de funcionamiento: luminiscencia.

- ACCESORIOS

La provisión de este equipo debe incluir:

- Maletín de transporte.

- Correa para muñeca.

- Recipiente para muestras del instrumento, 2 recipientes para muestras con sondas.

- Batería recargable, cargador de batería.

- Cargador de batería para coche.

- Sonda de pH.

- Sonda de conductividad.

- Sonda de oxígeno disuelto.

- Caja de reactivo para verificar la funcionalidad del sistema completo necesario para todos los parámetros disponibles del colorímetro con vencimiento de un año.

- Caja de reactivo para verificar el sistema completo para la determinación de cloro con vencimiento de un año.

- Dos cajas de reactivos:

- Cloro libre, rango de medición: 0,04 a 4,6 mg/l de Cl2, 300 determinaciones.

- Cloro total, rango de medición: 0,04 a 4,6 mg/l de Cl2, 25 determinaciones.

- Monocloraminas, rango de medición: 0,04 a 4,6 mg/l de Cl2, 25 determinaciones.

- Nitrito, rango de medición: 0,005 a 0,6 mg/l de NO2, 25 determinaciones.

- Amonio libre, rango de medición: 0,05 a 0,5 mg/l de NH2-N, 25 determinaciones.

- Amonio total, rango de medición: 0,05 a 1,5 mg/l de NH2-N, 25 determinaciones.

- Dureza, rango de medición: 3 a 20 mg/l de CaCO3, 25 determinaciones.

- CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DEL PRODUCTO

Se debe entregar un certificado, emitido por el fabricante, acreditando que los productos propuestos cuentan con el respaldo y la garantía de fábrica en cuanto a la calidad especificada.

- CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

El informe o certificado de calibración debe contener la siguiente información:

- Identificación del prestador del servicio y lugar donde se realizó la calibración, si este fuere diferente la dirección del proveedor del equipamiento (razón social, dirección teléfono, fax, correo electrónico).

- Identificación única del informe o certificado de calibración.

- Identificación del cliente (nombre/ razón social y dirección).

- Identificación del método de calibración utilizado.

- Identificación no ambigua de los puntos de calibración.

- Fecha de ejecución.

- Referencia a los procedimientos de muestreo utilizados cuando sea crítico para la validez o aplicación de los resultados.

- Firma y aclaración de la persona responsable o autorizada a expedir el presente certificado.

- Condiciones ambientales y/o de otro tipo, bajo las cuales se realiza la calibración y que tenga influencia sobre los resultados de la misma.

- Incertidumbre de la medición o una declaración de los criterios de aceptación de referencia para la aceptación de la misma.

- Evidencia de la trazabilidad de las mediciones a patrones primarios nacionales o internacionales.

- MARCAS Y LEYENDAS

Sobre el cuerpo del equipo y sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos debe figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca, número de código o catálogo del fabricante y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

- CONDICIONES DE ENTREGA

Para la entrega del equipo y accesorios corresponde observar los siguientes requisitos:

- El equipo y sus accesorios deben estar embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deben presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deben constar claramente en el exterior del embalaje: razón social del fabricante, identificación de los productos, marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Adjuntar el manual de operación y mantenimiento con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento y detallando las características técnicas del equipo y de cada uno de sus componentes, en idioma español, como así también la documentación técnica y protocolos de calibración, estos últimos con sus respectivos certificados de patrones utilizados.

- Adjuntar certificado de calidad del equipo provisto por el fabricante.

- Almacenamiento y transporte: el equipo debe ser entregado respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

- INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN

AySA S.A. se reserva el derecho de realizar sobre los productos recibidos, y sin aviso previo, todos los ensayos que considere necesarios para verificar el cumplimento de las especificaciones detalladas.

En el supuesto que las verificaciones arrojen un resultado negativo, el Proveedor debe proceder al retiro, por su cuenta y cargo, de todos los productos rechazados en un plazo no mayor a los 5 (cinco) días, contados a partir de la notificación.

Asimismo AySA S.A. queda facultado para solicitar al Proveedor el reembolso de los costos derivados de los diferentes ensayos que hubiera realizado para verificar la calidad de los productos rechazados.

A partir del momento en cual se registren 2 (dos) rechazos por razones de calidad, AySA S.A. puede optar por cancelar la totalidad de las provisiones que se encuentren aún pendientes a ese momento.

La recepción provisoria del equipo se lleva a cabo una vez que se verifique los siguientes requisitos:

- Recibir la totalidad del equipo, componentes, accesorios, y/o repuestos requeridos y que estos cumplan con las especificaciones detalladas anteriormente.

- Cumplir con lo detallado en el punto 6  Condiciones de Entrega.

- La totalidad de los materiales y equipos está en perfecto estado de funcionamiento.

- Que se haya capacitado al personal técnico de AySA para su operación y mantenimiento básico

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos da lugar a la no recepción del equipo.

- SERVICIO POST-VENTA

El Proveedor deberá contar con un Servicio de Post-venta, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias de los equipos dentro del país en un plazo menor a 7 días, y de 15 días para los más complejos.

AySA S.A. se reserva el derecho de realizar auditorías para verificar el cumplimiento de la presente cláusula durante el período de garantía.

- GARANTÍA

El equipo debe contar con una garantía, emitida por el fabricante, que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 24 meses contados a partir de la fecha de puesta en marcha.

Esta cobertura debe amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

Durante el período de garantía se debe asegurar la provisión y/o reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor de 24 horas y de 7 días corridos para los más complejos.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedan totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente es de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que puedan resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.

- CAPACITACIÓN

El proveedor del equipo debe proporcionar capacitación certificada sobre uso y mantenimiento básico para un total de 2 (dos) empleados de AySA S.A.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente instalados en diferentes sectores de planta, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle adjunto.

La alternativa  total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.