# PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- OBJETO: 	MEDIDOR DE NITRATOS CONTINUO

ALCANCE: TIPO Endress+Hauser VIOMAX CAS51D con transmisor CM 442 o similar.

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de un sistema de medición de nitratos por método UV incluyendo un sistema de autolimpieza del sensor para funcionar con sensor inserto en un sistema porta sensor.

Solo se aceptarán equipos nuevos, de primera mano. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán equipos reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 2-9-9-07111.

- REFERENCIAS NORMATIVAS

- ISO15839: Exactitud y repetibilidad

- NEMA-4X/IP68: Estanqueidad

- Standard Methods 2130B, USEPA 180.1: Método de análisis

- EN 61010-1: Seguridad eléctrica

- EM 61326: Equipamiento Laboratorio e Industrial

- ETL - UL 61010ª-1

- DESCRIPCIÓN

El equipo deberá ser apto para mediciones continuas con salida de 4-20 mA aceptables por el sistema operativo Topkapi, y deberá funcionar sin mantenimiento por un periodo de 6 meses y sin agregado de reactivos.

Será destinado a la medición de nitratos en muestras de agua de extracción de napa en forma continua con valores de turbiedad menor que 30 NTU.

El equipo deberá contar con un sistema de limpieza de sensor automático programable.

3.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Deberá presentar las siguientes características:

- Alimentación: auto selectiva entre el rango de 80 / 250 VCA, 50/60 Hz

- Variable medida: NO3-N (mg/l) y NO3 (mg/l).

- Rango de medición: 0.1 a 200 mg/l NO3

- Resolución: 0.1 mg/l en ambas posibilidades de medición

- Exactitud: + 2% de la lectura

- Repetibilidad:   + 0.5% de la lectura

- Temperatura ambiente de trabajo: -10 a 50°C

- Sistema de ajuste del valor de medición: según ajuste de offset

- Sistema de calibración: curva interna programable con 9 puntos de estandarización

- Tiempo de respuesta: 1 análisis cada 40 segundos

- Método de análisis: absorbancia especificada en 214nm

- Flujo de muestra: 200-750 ml/min en portasensor

- Salida de registradora: Señal de 4/20 mA programable

- Interface de datos: RS 232

- Grado de protección del gabinete / sensor / portasensor: IP68

- Repetibilidad con afectación mínima por caudal y presión

- Capacidad de sumergir el sensor en la muestra de 15 m

- Distancia entre sensor y unidad electrónica de 2 m

- Unidad de autolimpieza del sensor: por medio de aire presurizado

- Intervalo entre requerimientos de mantenimiento del instrumento: mínimo de 6 meses

- Material de construcción del sensor: Acero Inoxidable AISI 316L

- Material de construcción de la unidad óptica: Cristal de cuarzo

- El sensor deberá posibilitar la inserción en un sistema portasensor para montaje en panel con conexiones hidráulicas de ½”

- Sistema de alivio de presión de la muestra a analizar en conjunto con una  segunda entrada de muestra que se utilice para instalar un módulo calibrador.

- CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DEL PRODUCTO

Se debe entregar un certificado, emitido por el fabricante, acreditando que los productos propuestos cuentan con el respaldo y la garantía de fábrica en cuanto a la calidad y pureza especificada.

- CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

El informe o certificado de calibración debe contener la siguiente información:

- Identificación del prestador del servicio y lugar donde se realizó la calibración, si este fuere diferente la dirección del proveedor del equipamiento (razón social, dirección teléfono, fax, correo electrónico).

- Identificación única del informe o certificado de calibración.

- Identificación del cliente (nombre/ razón social y dirección).

- Identificación del método de calibración utilizado.

- Identificación no ambigua de los puntos de calibración.

- Fecha de ejecución.

- Referencia a los procedimientos de muestreo utilizados cuando sea crítico para la validez o aplicación de los resultados.

- Firma y aclaración de la persona responsable o autorizada a expedir el presente certificado.

- Condiciones ambientales y/o de otro tipo, bajo las cuales se realiza la calibración y que tenga influencia sobre los resultados de la misma.

- Incertidumbre de la medición o una declaración de los criterios de aceptación de referencia para la aceptación de la misma.

- Evidencia de la trazabilidad de las mediciones a patrones primarios nacionales o internacionales.

- MARCAS Y LEYENDAS

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

- CONDICIONES DE ENTREGA

Para la entrega del Medidor de Nitratos se deberán observar los siguientes requisitos:

- El equipo y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

- INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN

AySA se reserva el derecho de realizar sobre los productos recibidos, y sin aviso previo, todos los ensayos que considere necesarios para verificar el cumplimento de las especificaciones detalladas.

En el supuesto que dichas verificaciones arrojen un resultado negativo, el Proveedor deberá proceder al retiro, por su cuenta y cargo, de todos los productos rechazados en un plazo no mayor a los 5 (cinco) días, contados a partir de la notificación.

Asimismo AySA queda facultado para solicitar al Proveedor el reembolso de los costos derivados de los diferentes ensayos que se hubieran realizado para verificar la calidad de los productos rechazados.

A partir del momento en cual se registren 2 (dos) rechazos por razones de calidad, AySA podrá optar por cancelar la totalidad de las provisiones que se encuentren aún pendientes a ese momento.

La recepción provisional del equipo se llevará a cabo una vez que se verifique los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el párrafo Condiciones de Entrega.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

- Que se haya capacitado al personal técnico de AYSA S.A. para su operación y mantenimiento básico.

- Certificado de calidad provisto por el fabricante.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos da lugar a la no recepción del equipo.

- SERVICIO DE POST-VENTA

El Proveedor deberá contar con un Servicio de Post-venta, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias de los equipos dentro del país y deberá suministrar equipos equivalentes de reemplazo en calidad de préstamo durante el lapso que durare la reparación, en caso que ésta se prolongare más allá de 15 días.

AySA S.A. se reserva el derecho de realizar auditorias para verificar el cumplimiento de la presente cláusula.

- PUESTA EN MARCHA

El proveedor deberá verificar la puesta en marcha y calibración inicial de los equipos previa  coordinación con la Dirección Técnica y de Desarrollo Tecnológico / Gerencia de Calidad / Sistemas de Mediciones Continuas de Calidad de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. Sr. Carlos Yaría al Tel. 6319 – 5262 con dos días hábiles de anticipación.

- GARANTÍA

El equipo debe contar con una garantía, emitida por el fabricante, que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 24 meses contados a partir de la fecha recepción del mismo.

Esta cobertura debe amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

Durante el período de garantía se debe asegurar la provisión y/o reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor de 24 horas y de 7 días corridos para los más complejos.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedan totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente es de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que puedan resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.

- CAPACITACIÓN

El proveedor deberá proveer capacitación certificada sobre uso y mantenimiento básico del equipo para un total de cuatro empleados de AYSA S.A. y capacitación avanzada para un empleado de AYSA S.A. en las instalaciones del Proveedor.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente en uso, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle.

La alternativa total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.