# PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- OBJETO: REACTOR DIGITAL DOBLE BLOQUE

#### Alcance: Para digestiones de laboratorio. Marca HACH, modelo DRB 200 o similar.

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de un Reactor Digital Doble Bloque para digestiones de laboratorio, con 9 pocillos de viales de 16 mm y 2 pocillos de viales de 20 mm.

Solo se aceptarán equipos nuevos, de primera mano. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán equipos reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 433-08185.

- REFERENCIAS NORMATIVAS

- ISO15839: Exactitud y repetibilidad

- NEMA-4X/IP68: Estanqueidad

- EN61010-1: Seguridad eléctrica

- EM 61326: Equipamiento Laboratorio e Industrial

- Certificados de cumplimiento: CE, cTUVus.

- DESCRIPCIÓN

El equipo deberá ser apto para realizar digestiones de las siguientes determinaciones: cobre, TOC, cromo hexavalente y total, DQO, fosforo y nitrógeno total.

3.1.- Características generales

- Deberá ser fácil de usar y rápido: sistema de operación con pocas teclas, y programas para procedimientos (por lo menos TOC, cromo hexavalente y total, DQO, fosforo y nitrógeno total) de digestión preprogramados en el equipo.

- El bloque de calentamiento debe estar totalmente aislado.

- Cada bloque de calentamiento debe poder contener 9 pocillos de viales de 16 mm de diámetro y 2 pocillos de viales de 20.

- Proporcionar garantía de temperatura para evitar el sobrecalentamiento.

- Poseer tapas transparentes para la revisión prematura del progreso de la reacción.

- El reactor deberá emitir una señal audible y apagado automático al final de la prueba.

- Además de los métodos de digestión preprogramados, deberá permitir programar y almacenar hasta tres métodos personalizados.

- Los dos bloques del reactor deberán permitir controlar en forma independiente dos temperaturas y duraciones; y, correr dos programas al mismo tiempo.

- Deberá incluir cable de alimentación.

3.2.- Características particulares

- Estabilidad de temperatura: ± 2 ºC.

- Peso aproximado: Bloque doble: 2,8 kg.

- Profundidad: 31,0 cm (12.2 in).

- Rango de temperatura: 37 a 165 ºC, con control de temperatura en incrementos de 1 ºC.

- Rata de calentamiento:20 a 150 ºC en 10 minutos

- Requisitos de alimentación: 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz

- Dimensiones sugeridas: 25,0 cm x 14,5 cm x 31,0 cm

- Debe estar diseñado para operar bajo las siguientes condiciones: temperatura de 10 a 45 ºC, humedad relativa de hasta 90 %.

- Condiciones de almacenamiento del equipo: -40 a 60 ºC.

- CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

El informe o certificado de calibración debe contener la siguiente información:

- Identificación del prestador del servicio y lugar donde se realizó la calibración, si este fuere diferente la dirección del proveedor del equipamiento (razón social, dirección teléfono, fax, correo electrónico).

- Identificación única del informe o certificado de calibración.

- Identificación del cliente (nombre/ razón social y dirección).

- Identificación del método de calibración utilizado.

- Identificación no ambigua de los puntos de calibración.

- Fecha de ejecución.

- Referencia a los procedimientos de muestreo utilizados cuando sea crítico para la validez o aplicación de los resultados.

- Firma y aclaración de la persona responsable o autorizada a expedir el presente certificado.

- Condiciones ambientales y/o de otro tipo, bajo las cuales se realiza la calibración y que tenga influencia sobre los resultados de la misma.

- Incertidumbre de la medición o una declaración de los criterios de aceptación de referencia para la aceptación de la misma.

- Evidencia de la trazabilidad de las mediciones a patrones primarios nacionales o internacionales.

- MARCAS Y LEYENDAS

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

- CONDICIONES DE ENTREGA

Para la entrega del equipo deberán observarse los siguientes requisitos:

- El equipo y todos los accesorios que complementan la provisión deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberá adjuntar el manual de operaciones y mantenimiento (en soporte papel y magnético), en castellano, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su funcionamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

- INSPECCION Y RECEPCIÓN

AySA S.A. se reserva el derecho de realizar sobre los productos recibidos, y sin aviso previo, todos los ensayos que considerare necesarios para verificar el cumplimiento de las especificaciones detalladas en el presente Pliego. En el supuesto que dichas verificaciones arrojaren un resultado negativo, el Proveedor deberá proceder al retiro, por su cuenta y cargo, de todos los productos rechazados en un plazo no mayor a los 5 (cinco) días, contados a partir de la notificación. Asimismo, AySA quedará facultado para solicitar al Proveedor, el reembolso de los costos derivados de los diferentes ensayos que se hubieran realizado para verificar la calidad de los productos rechazados.

A partir del momento en el cual se registraren 2 (dos) rechazos por razones de calidad, AySA S.A. podrá optar por la cancelación de la totalidad de las provisiones que se encontraren aún pendientes a ese momento.

La recepción provisional del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, consumibles y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 6 (Condiciones de Entrega).

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

- Que se haya capacitado al personal técnico de AySA S.A. para su operación y mantenimiento básico.

El incumplimiento de cualesquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo

- SERVICIO DE POST VENTA

El Proveedor deberá contar con un Servicio de Post-venta, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias de los equipos dentro del país en un plazo menor a 7 días, y de 15 días para los más complejos.

AySA S.A. se reserva el derecho de realizar auditorias para verificar el cumplimiento de la presente cláusula durante el período de garantía.

- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

El proveedor deberá verificar la instalación, puesta en marcha y calibración inicial de los equipos previa coordinación con la Dirección Técnica y de Desarrollo Tecnológico / Gerencia de Calidad / Sistemas de Mediciones Continuas de Calidad de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.. coorinando la misma con el Sr. Carlos Yaría al Tel. 6319 – 5262 con dos días hábiles de anticipación.

- GARANTÍA

El equipo deberá contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 24 meses contados a partir de la fecha de la recepción del mismo y/o de su puesta en marcha.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor de 24 hs. y de 14 días corridos para los más complejos.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedaran totalmente renovadas por un periodo igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado

- CAPACITACIÓN

El proveedor deberá instrumentar la capacitación correspondiente a la operación y mantenimiento básico del equipo para el personal técnico de AySA S.A. coordinando la misma el día de la entrega del equipo, con el personal que recepcione el mismo.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente instalados, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle adjunto.

La alternativa  total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.