# PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.	Objeto: DETECTOR ORIGINAL DE 5 GASES (MULTI GASES) PORTÁTIL

Alcance: Marca MSA - ALTAIR 5X, con Censores XCell-MSA.

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de los detectores multi-gases portátiles, para la detección de Sulfuro de hidrógeno (H2S); monóxido de carbono (CO), Oxigeno (O2);  limite inferior de explosividad (LEL) y Cloro (CL2). Con alerta de movimiento y alerta manal (MotionAlert y InstantAlert), respectivamente. Con tres sistemas de alarma; acústica, óptica y vibratoria.

Solo se aceptarán equipos nuevos, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptarán equipos reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común es el  4-3-1-08093.

- Referencias normativas

CE 0080 Directiva 2004/108/EEC (EMC)

EN 50270 Tipo 2, EN61000-6-3

IRAM 3625/03

IP 67

- Descripción

3.1 Características Técnicas

a.	Diseño robusto

El equipo deberá poseer una carcasa  con cubierta resistente (caucho), que soporte caídas de hasta 3 m.

Botones grandes y fáciles de manejar incluso con guates.

Cierre estanco IP67 que asegure una efectiva resistencia a la penetración de agua y polvo.

b.	Pantalla de fácil lectura.

La pantalla deberá ser fácil de leer, luminosa en idioma español, permitir al usuario percibir las concentraciones de gases, condiciones de alarma, estado de la batería, puntos de ajuste y lectura de picos con exactitud y seguridad.

c.	Sistema eficaz de alarma

Deberá poseer alarma de hombre muerto MotionAlert. La alarma del detector se activara si el usuario permanece inmóvil después de 30 segundos, alertando a cualquiera del entorno.

Con alarma InstantAlert, que permite al usuario activar manualmente el sistema de alarma del detector, apretando un botón.

Alarma acústica mayor a 95 DB a 30 cm.

Alarma óptica de led ultra brillante.

Alarma vibratoria: Estándar

Alarma de mal funcionamiento de los censores.

d.	Fuente de alimentación

La batería deberá ser de litio–polímetro  recargable, con autonomía de 24 hs, a temp. ambiente. El estado de la batería deberá indicarse continuamente en pantalla.

f.	Registro Datos como Estándar

La unidad deberá poder almacenar datos, y también poder descargarlos a un PC. Mediante algún software proporcionado por el proveedor.

- Tipos de Gases y Rango de Resolución

Los equipos deberán detectar simultáneamente los siguientes gases:

- Limite inferior de explosividad (LEL)  Gas inflamable: 0 a 100% , con resolución del 1%.

- Oxígeno (O2): 0 a 30% por volumen, con resolución  0.1% volumen.

- Monóxido de Carbono (CO): 0 a 1999 ppm., con resolución de 1ppm.

- Ácido Sulfhídrico (H2S): 0 a 200 ppm, con resolución de 1 ppm.

- Cloro (CL2).0-20 ppm

- Accesorios

El equipo deberá incluir los siguientes accesorios:

- Estuche de protección

- Maletín de trasporte

- Manual de operaciones y mantenimiento en idioma español

- Cable USB

- Software

- Baterías

- Bomba eléctrica y sonda de muestreo

- Cinturón de sujeción

6.	Certificado de Calibración

El certificado de calibración debe contener la siguiente información:

- Identificación del Prestador del Servicio y lugar donde se realizaron las calibraciones, si esta fuera diferente a la dirección del Proveedor del equipamiento (Razón social, dirección, teléfono, fax, correo electrónico).

- Identificación única del certificado de calibración.

- Identificación del Cliente (nombre/razón social y dirección).

- Identificación del método de calibración utilizado.

- Identificación no ambigua de los ítems calibrados.

- Fecha de ejecución de la calibración.

  - Referencia a los procedimientos de muestreo utilizados cuando éstos fueran pertinentes para la validez o aplicación de los resultados.

  - Firma y aclaración de la persona responsable o autorizada a expedir el  certificado.

- Incertidumbre de la medición o una declaración de cumplimiento con una especificación metrológica identificada o partes de ésta.

- Evidencia de que las mediciones son trazables a patrones primarios nacionales o internacionales.

- Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo de los equipos, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

- Condiciones de Entrega

Para la entrega de los detectores se deberán observar los siguientes requisitos:

- Los equipos y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marcas y números de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

-	Los sensores deberán suministrarse precalibrados, acompañados de sus correspondientes Certificados de Calibración e instrucciones de montaje y debidamente precintados de fábrica.

- Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento en idioma castellano, como así también la documentación técnica enviada en el sobre de la oferta técnica.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, los Equipos deberán entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

- Recepción

La recepción provisional del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes. accesorios, consumibles y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones y las Normas detalladas precedentemente

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el Punto “Condiciones de entrega”.

- Que se encuentre la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

- Que se haya capacitado al personal técnico de AySA S.A. para su operación y mantenimiento básico.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

- Repuestos

El proveedor se deberá comprometer, por escrito, a disponer en el país de todos los repuestos necesarios para el mantenimiento de los equipos ofertados, durante un período no menor a 5 años contados a partir de la fecha de entrega de los equipos.

- Servicio Post-venta

El Proveedor deberá contar con un Servicio de Post-venta, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias de los equipos dentro del país y deberá suministrar equipos equivalentes de reemplazo en calidad de préstamo durante el lapso que durare la reparación, en caso que ésta se prolongare más allá de  2 días.

- Garantía

Los equipos deberán contar con una garantía que aseguren su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 3 años contados a partir de la fecha de recepción del mismo.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes de los equipos.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor a 24 hs. y de 7 días corridos para los más complejos.

Asimismo el proveedor deberá asegurar una garantía de repuestos y reparaciones por un servicio autorizado en Argentina, por un periodo no menor de 5 años.

13.	Capacitación

El proveedor deberá instrumentar la capacitación correspondiente sobre la operación y mantenimiento básico del equipo para el personal técnico de AySA S.A.