# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

1.        Objeto: TURBIDÍMETRO PORTATIL

Alcance: Marca HACH, Modelo 2100Q o similar.

El objetivo del presente documento es determinar las características técnicas que debe cumplir el turbidímetro para agua filtrada.

Solo se aceptarán equipos nuevos, de primera mano, bajo ninguna circunstancia se aceptarán reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Bienes y Servicios de Utilización Común  es el 4-3-3-05455.

2.	Referencias normativas

ISO15839 (exactitud y repetibilidad)

NEMA-4X/IP66 (estanqueidad)

EN 61010-1 (seguridad eléctrica)

EM 61326 (equipamiento Laboratorio e Industrial)

ETL - UL 61010A-1

- Descripción

3.1 Características generales:

El instrumento será destinado a la medición de turbiedad de muestras de agua en diferentes instancias del proceso de potabilización.

  - Características particulares:

Rango:

    - 0 a 1000 NTU.

Resolución:

    - 0.01 NTU

Señal:

      - Función para promediar las señales.

Calibración:

      - Calibración a cuatro puntos con funciones de supervisión

Otras características:

    - Permite mediciones de turbidez expresadas en unidades NTU (FNU) bajo método ratio y ángulo de 90º con fuente de luz lámpara de filamento de tungsteno para cumplimiento EPA Method 180.1

    - Lenguaje español

    - Memoria interna de hasta 500

    - Temperatura: 0 a 50 °C

Debe incluir:

    - Manual de usuario completo en formato impreso y CD-ROM.

    - 6 Celdas de Medición con tapa a rosca.

    - 1 set de estándares primarios de calibración StablCal en viales sellados (0,1-20-100-800 NTU).

    - 1 vial de estándar de verificación primario de 10 NTU.

    - 1 frasco de aceite de silicona y paño de aplicación.

    - 4 Pilas AA.

    - Caja de transporte

- Certificación

El Proveedor deberá completar la entrega del equipo con documentación detallada, incluyendo:

      - Certificado de calibración, junto con los certificados de análisis de los patrones utilizados para dicha calibración.

- Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo de los equipos, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación de los productos, marcas y números de código o catálogo del fabricante y números de serie o lote.

- Servicio Post-venta

El Proveedor deberá contar con un Servicio de Post-venta, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias de los equipos dentro del país y deberá suministrar equipos equivalentes de reemplazo en calidad de préstamo durante el lapso que durare la reparación, en caso que ésta se prolongare más allá de 15 días.

AySA se reserva el derecho de realizar auditorías para verificar el cumplimiento de la presente cláusula.

- Condiciones de Entrega

Para la entrega del turbidímetro se deberán observar los siguientes requisitos:

- Los equipos y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marcas y números de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar catálogo de repuestos y el manual de operación y mantenimiento, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento en idioma castellano, como así también la documentación técnica enviada en el sobre de la Oferta Técnica.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, los Equipos deberán entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

- Inspección y recepción

La recepción provisional del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 7 “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualesquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

AYSA S.A. se reserva el derecho de realizar sobre los productos recibidos, y sin aviso previo, todos los ensayos que considere necesarios para verificar el cumplimento de las especificaciones detalladas en el presente Pliego.

En el supuesto que dichas verificaciones arrojen un resultado negativo, el Proveedor deberá proceder al retiro, por su cuenta y cargo, de todos los productos rechazados en un plazo no mayor a los 5 (cinco) días, contados a partir de la notificación.

Asimismo AYSA S.A. quedará facultado para solicitar al Proveedor el reembolso de los costos derivados de los diferentes ensayos que se hubieran realizado para verificar la calidad de los productos rechazados.

A partir del momento en cual se registren 2 (dos) rechazos por razones de calidad, AYSA S.A. podrá optar por la cancelación de la totalidad de las provisiones que se encontraran aún pendientes a ese momento.

- Garantía

El equipo deberá contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses -como mínimo-, contados a partir de la fecha de puesta en marcha del mismo.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes de los equipos.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor a 24 hs. y de 7 días corridos para los más complejos.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedan totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.

El Proveedor garantizará por 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de recepción, el equipo en su totalidad y su funcionamiento en las condiciones especificadas por fallas debidas a defectos en la fabricación.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente instalados, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar solo las  marcas indicadas; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle adjunto.

La alternativa  total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.