# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

- Objeto: 	ESPECTRÓMETRO DE EMISIÓN ATÓMICA POR PLASMA DE ACOPLAMIENTO INDUCTIVO (ICP/OES) DE VISIÓN DUAL

Alcance: 	ICP-OES

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de un equipo de espectroscopia de emisión atómica con fuente de plasma y de visión dual simultánea, junto con un automuestreador, y con sus accesorios de instalación.

Solo se aceptarán sistemas nuevos, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptarán equipos reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común es el XXXXXXXX.

- Referencias normativas

El presente equipamiento deberá estar diseñado para cumplir con los criterios  de las siguientes normas de ensayo:

- Standard Methods for Examination Water and Wastewater, 22nd Edición-2012 Método 3125 A y B

- EPA METHODS.

Method 200.7, Rev. 4.4 “Determination of metals and trace elements in water and wastes by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry”

Method 200.7, Rev. 5.0 “Trace elements in water, solids, and biosolids by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry”

- Ley 26221 Anexo A (Convenio Tripartito subscripto el 12 de octubre de 2006 entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

- Descripción

El espectrómetro con fuente por plasma de acoplamiento inductivo (ICP-OES) objeto de este concurso será destinado para el análisis automatizado, simultáneo y multielemental en muestras de aguas de desagües cloacales, agua de descarga de efluentes industriales, agua cruda de toma superficial y subterráneas, aguas de consumo en sistema de distribución, y aguas de bebida.

  - Características generales

El equipo deberá ser de diseño compacto para ubicación en mesada de laboratorio en espacio reducido.

Dado el gran volumen de producción y las características de las muestras y de las matrices complejas que se analizan en el Laboratorio Central de AySA, el instrumento deberá operar y procesar muestras con rapidez,  minimizando el consumo de gas. Por tal, se requiere de una tecnología de operación de visualización doble (dual view), radial y axial de manera simultánea, utilizando una antorcha monobloque vertical sincrónica.

El instrumento debe poder purgar el gas argón, sin la necesidad de línea de nitrógeno u otros gases.

El rendimiento del instrumental debe satisfacer parámetros operativos tales como: tiempo de calentamiento reducido (no mayor a 20 minutos); estabilidad de la señal (desviación estándar residual inferior al 1% por uso continuo en 8 horas y sin corrección de deriva), eliminación de luz difusa por deflectores

El plasma del equipo deberá operar con gas de Argón cuyo grado máximo de pureza, requerido por el fabricante, sea de 99.996%.

El operador / analista deberá poder acceder a la operación del equipo con un usuario estándar (no administrador) permitiéndose ciertos permisos particulares que deberán ser detallados por el proveedor para asegurar el correcto funcionamiento y operatividad del equipo y software asociado.

Se deberá incluir junto con el software para la adquisición, procesamiento y generación de reportes de datos, junto con una PC adecuada. Dichos datos deberán operar en conjunto y compatiblemente con el Sistema LIMS propiedad de AYSA "Sample Manager  versión 10 de la firma Thermo Scientific", de forma tal que los datos de los resultados de las corridas de análisis sean almacenados e interpretados en este sistema, para lo cual deberá poder conectarse a una red del tipo TCP/IP, a través de una placa dedicada.

El equipamiento deberá poder recibir información sobre las secuencias de análisis a realizar y generar información sobre las corridas de análisis realizadas de tal manera que la misma pueda ser leída íntegramente por el Sistema Lims. Para la transferencia de la información, la misma deberá generarse  a través de la creación de archivos de texto plano que contengan la información requerida por el equipamiento para la generación de las corridas o por el Sistema LIMS para la lectura de los resultados de las corridas. Los formatos de estos archivos se definirán en conjunto con el área de Sistemas.

El proveedor deberá proporcionar la documentación adecuada para poder configurar la información de salida descrita en el punto anterior y para poder interpretarla.

  - Características analíticas y funcionales particulares requeridas

El espectrómetro con fuente por plasma de acoplamiento inductivo deberá cumplir con todas y cada una de las siguientes características técnicas:

- Introducción de la muestra

El Laboratorio Central de AySA podrá analizar muestras de aguas residuales, naturales, superficiales, subterráneas y de consumo, para lo cual, el equipo deberá contener un sistema de introducción de muestra multimodo, compuesto por un nebulizador concéntrico del tipo conikal, una cámara de nebulización multimodo, y una antorcha de 1.8 mm con los soportes y tuberías correspondientes. Esta configuración debe permitir el análisis de metales volátiles como el mercurio. La antorcha se cargara de forma automática sin requisito posterior de alineamiento o ajuste alguno.

El instrumento debe tener control de flujo másico para todos los gases (gas del plasma, gas del nebulizador, gas auxiliar, gas make up) y debe ser controlado en su totalidad a través de la computadora. El flujo principal de gases debe ser variable entre 8 y 20 litros por minuto, según el requisito del método de análisis

- Generador de Radiofrecuencia

El sistema incluirá un generador de radiofrecuencia de estado sólido de 27 MHz y potencia variable entre 700 y 1500 Watts, libre de mantenimiento y refrigerado por agua, en configuración de antorcha vertical

- Configuración de lectura

El instrumento debe permitir una lectura dual verdaderamente simultánea, radial y axial, permitiendo la adquisición de todas las longitudes de onda en forma axial y radia en el mismo instante de tiempo, la cual incluirá, en una única corrida, a la totalidad de los analitos objeto del pliego, indicados en la tabla: Límites de Detección de Método (MDL).

- Sistema Óptico

Pre-óptica dual view purgada con termostatización y policromador echelle purgado, sin la utilización de lámparas de neón o mercurio. Debe utilizar Argón para calibración de longitudes de onda, y sin el requisito de uso de bomba de vacío para purgar).

Debe poseer una tecnología de pre-óptica mediante CCI “Interface de cono refrigerada”, que permite el enfoque de la parte analítica del plasma, eliminando la parte fría.  No debe utilizar “Shear Gas” disminuyendo el consumo de gas.

El sistema óptico debe carecer de piezas móviles, con un policromador de 400 mm de longitud focal termostatizado a 35°C.  El dispersador de radiación debe estar equipado con un prisma de CaF2 y rejilla echelle de 94,74 líneas por milímetro.

- Detector

El instrumento debe utilizar un único slit y debe poseer un único detector de alta velocidad y estado sólido CCD “continuo” (no segmentado) de alta sensibilidad y de características del tipo “sellado” que no requiera purga y por ende consumo de gas. Debe cubrir el rango completo de longitud de onda desde 167 a 785 nm y determinar hasta 73 elementos en menos de 1 minuto, con 32.000 longitudes de onda disponibles, y refrigeración por peltier a temperatura de -40°C. Debe ofrecer una velocidad de procesado de pixeles de 1 MHz

- Sensibilidad

Evaluada a través de los límites de detección instrumental (IDL) y de los límites de detección del método (MDL), basados en la Norma EPA 200.7

Límites de Detección de Método (MDL)

| Elemento | Longitud de onda (nm) | MDL (ug/L) |
| --- | --- | --- |
| Aluminio | 396.152 | 1.2 |
| Antimonio | 206.834 | 1.7 |
| Arsénico | 188.980 | 0.5 |
| Bario | 455.403 | 0.1 |
| Boro | 249.772 | 3.0 |
| Cadmio | 228.802 | 0.4 |
| Calcio | 422.673 | 4.0 |
| Cromo | 267.716 | 0.7 |
| Cobre | 327.395 | 0.4 |
| Hierro | 238.204 | 0.4 |
| Plomo | 220.353 | 3.0 |
| Magnesio | 265.213 | 5.1 |
| Manganeso | 257.610 | 0.1 |
| Mercurio | 194.164 | 0.2 |
| Molibdeno | 202.032 | 1.2 |
| Níquel | 321.604 | 3.1 |
| Selenio | 196.026 | 0.1 |
| Plata | 328.068 | 6.0 |
| Sodio | 589.592 | 10.1 |
| Cinc | 213.857 | 1.1 |

- Resolución

| Elemento | Longitud de Onda (nm) | Resolución (pm) |
| --- | --- | --- |
| Arsénico | 188.980 | < 7 |
| Molibdeno | 202.032 | < 7 |
| Cinc | 213.857 | <7.5 |
| Plomo | 220.353 | <8 |
| Cromo | 267.716 | <9.5 |
| Cobre | 327.396 | <13 |
| Bario | 614.172 | <34 |

- Recuperaciones analíticas

El equipo deberá cumplir con los requisitos de precisión y porcentajes de recuperación en matrices acuosas, acordes en un todo con los requisitos de la norma EPA 200.7 revisión 5.4. Asimismo el equipo deberá prestar, para los analitos incluidos en el listado inmediatamente precedente, la recuperación porcentual de un mix de material de referencia certificado deberá estar comprendida dentro del rango de +/- 10% del valor nominal certificado.

- Automuestreador

Debe tener la capacidad para hasta 360 muestras y posiciones para hasta 34 estándares.

Debe utilizar una estación de lavado con bomba peristáltica de 3 canales que recircule de manera permanente la solución de lavado.

Se debe poder programar la velocidad de muestreo y la profundidad de muestreo para diferentes tipos de muestras o de diferentes viscosidades.

- Software

El software para control y manejo de datos debe estar en idioma español.  Debe operar bajo sistema operativo Windows 7.  El software permitirá controlar todos los parámetros del instrumento.  Deberá ser provista una placa electrónica de comunicación GPIB para ser instalada en la computadora.

Debe asistir a la resolución de interferencias espectrales complejas, correcciones de fondo, calibraciones con amplio intervalo dinámico lineal

Debe permitir la optimización automática de todas las condiciones del método, como ser el control de todos los flujos de gas, la posición de visualización del plasma vertical, la ignición del plasma, etc.

Deber operar utilizando calibraciones externas y/o mediante la analítica del método de adición de estándar interno. Dichas calibraciones de método deben poder ser programadas y editadas por el usuario con la frecuencia deseada por el mismo.

- Accesorios

La provisión del equipo  completo deberá incluir:

- Bomba peristáltica de 5 canales

- Cámara de nebulización de doble paso, con conectores de acople rápido.

- Refrigerador / recirculador de agua de temperatura controlada por microprocesador

- Solución multielemental para la calibración completa del detector

- Software y PC para el manejo y control del ICP, que deberá ser compatible con el software de base homologado Windows 7 o Windows 2008 Server o superior.  El software instalado quedará como propiedad de AySA S.A. debiendo adjuntarse toda la información vinculada a los permisos y licencias para su uso. Deberá tener un antivirus instalado y activado el firewall local, provisto por el sistema operativo.

- kit de herramientas específicas para el mantenimiento usual a cargo del usuario.

- Kit de consumibles consistente en:

- Antorcha con tubo de inyector de 1.8 mm (2 unidades)

- Cámara de nebulización de doble paso (1 unidad)

- Nebulizador concéntrico (1 unidad)

- Filtro de aire (1 unidad)

- Filtro cilíndrico de argón (1 unidad)

- Tuberías para muestras, paquete por 12 (1 unidad)

- Tuberías para drenaje, paquete por 12. (1 unidad)

- Documentación Requerida

La Oferta Técnica deberá incluir los siguientes requisitos para ser considerada:

- El proveedor deberá dar evidencia escrita del cumplimiento de lo requerido en el punto 3.2. “Características analíticas y funcionales particulares requeridas”, en tanto a los Límites de Detección de Método, y Recuperación según lo establecido en la norma EPA 200.7 para los equipos ofertados.

- Se deberán adjuntar referencias técnicas y metodológicas en la temática del análisis de multielementos en las matrices de agua indicadas en el ítem 3, donde figuren los valores de parámetros analíticos tales como calibraciones, rangos de calibración, límites de detección, de acuerdo con lo expresado en el Punto 3 “Descripción y alcance” y sus referencias. Estas aplicaciones deberán ser fácilmente reproducibles en el equipo instalado.

- El proveedor deberá adjuntar un listado de los equipos comercializados en el país y un listado de referencias técnicas de profesionales para contacto.

- El proveedor deberá ser Representante Oficial del equipo ofertado. Para ello deberá entregar evidencia documental en el sobre N°1 de la oferta.

- Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo de los equipos, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación de los productos, marcas y números de código o catálogo del fabricante y números de serie o lote.

- Visita Por parte del Proveedor

La visita a Planta será condición excluyente para la presentación de las ofertas.

Antes de cotizar, los oferentes deberán visitar la Planta donde se instalará el equipo sita en Av. Figueroa Alcorta 6081 – C.A.B.A.. A tal efecto, la misma deberá ser coordinada con el Dpto. Laboratorio Central- : Sr. Marcelo Cicchino - Tel: 6319-5211 con dos días hábiles de anticipación.

Los oferentes deberán relevar las instalaciones actuales y la zona prevista para el montaje del equipo con el propósito de prever cualquier provisión o trabajo adicional que se considerare necesario para la instalación, validar tanto las condiciones de la central de gases que alimentará al equipo, como el tendido de la cañería y accesorios para el transporte de los gases hacia éste y las condiciones de sala donde finalmente se instalará

AySA entregará una constancia de visita que deberá incorporarse a la oferta.

- Visita a Por parte de AySA

El proveedor, deberá dar evidencia escrita del cumplimiento de lo requerido en el punto 3.2. “Características analíticas y funcionales particulares requeridas”, en tanto a los Límites de Detección de Método, Precisión y Recuperación, para los equipos ofertados. Dicha evidencia será consolidada a través de una visita por parte del personal de AySA (a cargo del proveedor) a alguna instalación en la que opere el equipo ofertado. En dicha visita se realizarán análisis de muestras reales en ambas matrices (agua y efluente) con el objetivo de verificar las condiciones expuestas en el ítem 3.2.

- Condiciones de Entrega

Para la entrega del equipamiento alcanzado por este concurso de precios se deberá observar los siguientes requisitos:

- El ICP y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marcas y números de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, se deberá entregar respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

- Repuestos y Consumibles

Se deberá adjuntar el listado de los consumibles típicamente utilizados para el uso adecuado y exhaustivo del equipo y para su habitual mantenimiento

El proveedor deberá garantizar por escrito la provisión de repuestos y consumibles para el normal uso del equipo en un plazo mínimo de 10 años

- Recepción

La recepción definitiva del equipamiento se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad del equipamiento en perfecto estado de funcionamiento.

- Que se haya capacitado al personal técnico de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. para su operación y mantenimiento básico.

- Que haya entregado manuales de operación, funcionamiento y mantenimiento del equipo adquirido.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipamiento.

- Instalación y Puesta en Marcha

La instalación y puesta en marcha del presente equipo estará exclusivamente a cargo del proveedor, designando éste el personal técnico idóneo para su realización. Se deberán proveer los elementos necesarios para la instalación y montaje de todos los componentes del sistema.

Se deberá incluir dentro del precio ofertado la instalación y puesta en marcha del equipo, en las instalaciones del Laboratorio Central de AySA, previa verificación y conformidad de dichas instalaciones,  de acuerdo con las especificaciones definidas por el fabricante. El alcance de esta verificación incluirá la puesta a punto metodológica de los metales incluidos en el Anexo A de la Ley 26221 y de acuerdo a lo normado en la metodología EPA 200.7.

El proveedor deberá acreditar la certificación expedida por el fabricante que se encuentra debidamente capacitado y entrenado para instalar, modificar e implementar las configuraciones requeridas por este pliego.

Es requerido que el personal técnico a cargo de la instalación, así como de los servicios de mantenimiento sea habilitado para tal fin. Para ello se deberán acreditar certificados de entrenamiento en fábrica, específicamente para el instrumental ofertado y deberá ser residente en la República Argentina. Asimismo es requerido que el proveedor cuente con más de una persona entrenada y habilitada para estas funciones técnicas. Debe proveer toda evidencia documental que pruebe lo anterior.

La instalación y puesta en marcha se deberá coordinar con el Lic. Juan Carlos Vuolo tel.: 6319-5327, o a la siguiente dirección de correo electrónico: juan_c_vuolo@aysa.com.ar.

- Capacitación

El proveedor deberá instrumentar una familiarización y capacitación exhaustiva, no menor a las 60 horas efectivas de entrenamiento, que deben incluir a los siguientes aspectos:

- Mantenimientos a cargo del usuario (cambios de consumibles, limpieza, etc.). Teoría y práctica

- Operación y manejo del software. Teoría y práctica

- Desarrollo de métodos analíticos, incluyendo todos los aspectos químicos profundos en la temática del instrumental. Teoría y práctica.

- Garantía

El ICP/OES deberá contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 24 meses, contados a partir de la fecha de puesta en marcha del mismo.

Esta cobertura, a ser incluida en la oferta básica,  deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes de los equipos.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor a 24 horas y de 7 días corridos para los más complejos.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedan totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente instalados, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos  deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle adjunto.

La alternativa total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.