# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

- Objeto:	SISTEMA AUTOANALIZADOR DE FLUJO CONTINUO DE UN CANAL CON MUESTREADOR AUTOMATICO

#### Alcance:	TIPO SEAL BRAN+LUEBBE, modelo AA3 HR 1CH o similar

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas para la adquisición de un Sistema Autoanalizador de Flujo Continuo para la medición de Cianuros totales

Sólo se aceptarán sistemas nuevos, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptarán equipos reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 4-3-3-08426.

- Referencias Normativas

El presente equipamiento deberá estar diseñado para cumplir con los criterios  de las siguientes normas de ensayo:

- ISO 14403: 2002 (E): Water quality – Determination of total cyanide and free cyanide by continuous flow analysis.

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22 nd -Edition 2012 – 4500-CN- A, B,C, N

- Descripción

El Sistema autoanalizador de un canal de flujo continuo segmentado por aire, para la determinación del parámetro Cianuros totales, objeto del alcance del presente pliego, será destinado para el análisis automatizado y secuencial de muestras de matriz agua, como ser, aguas de agua cruda de toma superficial y subterráneas, aguas de consumo en sistema de distribución y aguas de bebida. Asimismo tratará muestras de matriz desagües, líquidos cloacales y efluentes industriales de diversa carga orgánica y conductividad.

  - Características generales:

El equipo deberá ser de diseño compacto para ubicación en mesada de laboratorio en espacio reducido.

La conformación del sistema a ser ofertado deberá ser de naturaleza modular e integrada, de manera que asegure la plena compatibilidad entre sus partes y componentes para cumplir la totalidad de los aspectos técnicos requeridos en este pliego. Ello quiere decir que la oferta deberá considerar todo tipo de accesorios que correspondan, como ser mangueras, tuberías de vidrio, etc., para poder realizar las determinaciones requeridas, sin la necesidad de compra de adicionales.

El oferente deberá presentar la mejor propuesta técnica-económica y a su único criterio, sobre la base de un sistema de digestión UV, destilación y determinación colorimétrica, para resolver mínimamente, de manera secuencial, en un mismo canal el parámetro  Cianuros totales, bajo las normas de aplicación indicadas en “2. ”Referencias Normativas”.

El operador / analista deberá poder acceder a la operación del equipo con un usuario estándar (no administrador) permitiéndose ciertos permisos particulares que deberán ser detallados por el proveedor para asegurar el correcto funcionamiento y operatividad del equipo y software asociado.

Se deberá incluir el software para la adquisición, procesamiento y generación de reportes de datos, junto con una PC adecuada. Dichos datos deberán operar en conjunto y compatiblemente con el Sistema LIMS propiedad de AYSA "Sample Manager  versión 10 de la firma Thermo Scientific", de forma tal que los datos de los resultados de las corridas de análisis sean almacenados e interpretados en este sistema, para lo cual deberá poder conectarse a una red del tipo TCP/IP, a través de una placa dedicada.

El equipamiento deberá poder recibir información sobre las corridas a realizar (para el armado de las mismas) y generar información sobre las corridas de análisis realizadas de tal manera que la misma pueda ser leída por el Sistema Lims. Para la transferencia de la información, la misma deberá generarse  a través de la creación de archivos de texto plano que contengan la información requerida por el equipamiento para la generación de las corridas o por el Sistema LIMS para la lectura de los resultados de las corridas. Los formatos de estos archivos se definirán en conjunto con el área de Sistemas.

El proveedor deberá proporcionar la documentación adecuada para poder configurar la información de salida descrita en el punto anterior y para poder interpretarla.

  - Características de Funcionamiento

Condiciones ambientales: deberá ser apto para operar en las siguientes condiciones:

- temperatura:  10 – 35 ºC

- humedad ambiente de 45 a 85%

    - Características de la Bomba Electrónica de Inyección de Aire

- Deberá ser del tipo peristáltica de alta precisión, con inyección electrónica de aire y velocidad variable, con modo alta  velocidad para el lavado rápido de líneas.

- Deberá contar con:

  - Llave de corte rápido de fácil acceso para emergencias

  - Llave magnética de seguridad, para apagado automático del motor cuando la tapa esté abierta, con la finalidad de proteger al operador de lesiones accidentales

  - Modo intermitente bajo control automático para ahorro de reactivos luego de una corrida

  - Velocidad automática o manualmente ajustable a tres velocidades: intermitente, normal y rápida

  - Válvulas para inyección de aire con control electrónico y sincronizado de tal forma que genere burbujas regulares y espaciadas, dando segmentos de volumen reproducibles para alta precisión analítica

  - Modificación del tamaño de la burbuja de aire entre muestras, desde el programa de control (software) para brindar la performance óptima para todo tipo de métodos y muestreadores automáticos

  - Tiempo de inyección de las burbujas de aire: deberá emplear sensor óptico de intercambio no sujeto a desgaste mecánico

  - Detector de pérdidas incorporado con sistema de parada automática del motor en caso de ocurrir pérdidas, con indicador visual en la bomba y en el software de control.

  - Manguera de descarga para permitir la eliminación segura de líquido sin afectar la bomba.

    - Características de la Unidad de Destilación

- Termómetro digital

- Rango de temperatura: 0-200°C

- Tolerancia de temperatura: ( 1°C

    - Características del Fotómetro Digital de 1 Canal

- Deberá ser de doble haz de alta sensibilidad y alta resolución con control total desde el software de aplicación

- Deberá permitir la circulación de burbujas en la celda de muestra

- Longitud de onda: 420-900 nm.

- Rango lineal: 0 – 1,8 de absorbancia

- Corrección del blanco: seleccionable

- Deberá contar con:

  - Una celda de flujo

  - Sistema de corrección de longitud de onda para máxima estabilidad

  - Opción de usar como fuente de luz tanto una lámpara de tungsteno rellena con Kriptón como LED

  - Resolución digital de 2.000.000 para permitir un amplio rango de trabajo

  - Algoritmo dedicado que permita analizar sin necesidad de eliminar las burbujas de la línea de flujo

  - Ajuste de línea de base y sensibilidad bajo control automático desde la estación de trabajo

  - Posibilidad de uso de celdas de vidrio o cuarzo de 10 mm, 30 mm ó 50 mm de paso de luz; y diámetros ópticos internos de 0.5 mm, 0.75 mm y 1.0 mm.

  - Detector de pérdidas con alarma visual en el software de control

    - Características de la Unidad de Muestreo Automático

- De alta capacidad y acceso aleatorio con capacidad para 120 muestras en hasta dos racks y rack separado para estándares.

- Debe permitir:

  - el acceso libre a cada muestra, con repeticiones de muestreo

  - utilizar racks de cualquier forma y tamaño que quepan en el muestreador

  - re-muestrear los estándares de calibración y de control de calidad, cada vez que se requiera, sin intercalación física adicional en el muestreador

  - control en forma manual o a través de la estación de trabajo

  - muestreo para todo tipo de muestras, de pH 2 a 13

  - El muestreador deberá poder acceder a cualquier copa en cualquier momento, permitiendo un duplicado de la muestra y repeticiones automáticas cuando se fueren de escala o fueren afectadas por efecto arrastre o carry over.

  - El tamaño de la burbuja se deberá mantener constante entre cualquier posición de copa.

  - Velocidad programable

- Ensayos Características analíticas y funcionales particulares requeridas

- Paso óptico adecuado para lograr que la absorbancia mínima de solución de 10 µg/l de cianuro sea de 0,01.

- Desempeño empleando soluciones acuosas de estándares: condiciones de las pruebas: rango 0 a 100 µg/l, con 10 mm de celda de flujo

|  | Cianuros Totales |
| --- | --- |
| Muestreo | 30 muestras/hora |
| Relación Muestra-Lavado | 3:1 |
| Absorbancia máxima de reactivos | 0,01 – 0,02 |
| Sensibilidad: Extinción a 0,1 mg/l(expresado como CN) | 0,07 |
| Coeficiente de Variación (10 réplicas al 50 %) | 0,7% |
| Desviación Estándar ponderado (pooled) (50 ensayos al azar en 5 niveles) | 0,9 µg/l |
| Coeficiente de correlación (5 puntos, lineal) | 0,999 |
| Limite de det. en rango más bajo | 0,30 µg/l |

- Recuperaciones:

  - de tiocianato de potasio 1000 µg/l ≤ 1%

  - de hexaciano ferrato (III) 100 µg/l ≥ 90 %

- Accesorios

- Software y PC para el manejo y control equipo, que deberá ser compatible con el software de base homologado Windows 7 o Windows 2008 Server o superior.  Deberá tener un antivirus instalado y activado el firewall local, provisto por el sistema operativo. Este requisito forma parte de la oferta básica. La no provisión del hardware y software invalida la oferta.

- kit de herramientas específicas para el mantenimiento usual a cargo del usuario.

- Kit de consumibles para el tratamiento de al menos 4,000 muestras.

- Documentación Requerida

La Oferta Técnica deberá incluir los siguientes requisitos para ser considerada:

- Se deberán adjuntar referencias técnicas y metodológicas en la temática del análisis en agua de bebida y de origen cloacal, donde figuraren los valores de parámetros analíticos tales como calibraciones, rangos de calibración, límites de detección, de acuerdo con lo expresado en el Punto 4. Estas aplicaciones deberán ser fácilmente reproducibles en el equipo instalado.

- El proveedor deberá adjuntar un listado de los equipos comercializados en el país y un listado de referencias técnicas de profesionales para contacto.

- El proveedor deberá ser Representante Oficial del equipo ofertado. Para ello deberá entregar evidencia documental en el sobre N°1 de la oferta.

- Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo de los equipos, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información:

- Identificación de los productos y marcas

- Números de código o catálogo del fabricante

- Números de serie o lote

- Visita Por parte del Proveedor

La visita a Planta será condición excluyente para la presentación de las ofertas.

Antes de cotizar, los oferentes deberán visitar la Planta donde se instalará el equipo sita en Av. Figueroa Alcorta 6081 – C.A.B.A.. A tal efecto, la misma deberá ser coordinada con el Dpto. Laboratorio Central- : Sr. Marcelo Cicchino - Tel: 6319-5211 con dos días hábiles de anticipación.

Los oferentes deberán relevar las instalaciones actuales y la zona prevista para el montaje del equipo con el propósito de prever cualquier provisión o trabajo adicional que se considerare necesario para la instalación, validar tanto las condiciones de la central de gases que alimentará al equipo, como el tendido de la cañería y accesorios para el transporte de los gases hacia éste y las condiciones de sala donde finalmente se instalará

AySA entregará una constancia de visita que deberá incorporarse a la oferta.

- Visita a Por parte de AySA

El proveedor deberá dar evidencia escrita del cumplimiento de lo requerido en el punto 4. “Características analíticas y funcionales particulares requeridas”, en tanto a los Límites de Detección de Método, Precisión y Recuperación para los equipos ofertados. Dicha evidencia será consolidada a través de una visita por parte del personal de AySA (a cargo del proveedor) a alguna instalación en la que opere el equipo ofertado. En dicha visita se realizarán análisis de muestras reales con el objetivo de verificar las condiciones expuestas en el ítem 4.

- Condiciones de Entrega

Para la entrega del Sistema Autoanalizador se deberán observar los siguientes requisitos:

- Los equipos y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marcas y números de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberá adjuntar catálogo de repuestos y el manual de operación y mantenimiento, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento en idioma castellano, como así también la documentación técnica enviada en el sobre de la Oferta Técnica.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, los Equipos deberán entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

- Recepción

La recepción definitiva del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad del equipamiento en perfecto estado de funcionamiento.

- Que se haya capacitado al personal técnico de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. para su operación y mantenimiento básico.

- Que haya entregado manuales de operación, funcionamiento y mantenimiento del equipo adquirido.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

- Repuestos y Consumibles

Se deberá adjuntar el listado de los consumibles típicamente utilizados para el uso adecuado y exhaustivo del equipo y para su habitual mantenimiento

El proveedor deberá garantizar por escrito la provisión de repuestos y consumibles para el normal uso del equipo en un plazo mínimo de 10 años

- Instalación y Puesta en Marcha

La instalación y puesta en marcha del presente equipo estará exclusivamente a cargo del proveedor, designando éste el personal técnico idóneo para su realización. Se deberán proveer los elementos necesarios para la instalación y montaje de todos los componentes del sistema.

El proveedor deberá acreditar la certificación expedida por el fabricante que se encuentra debidamente capacitado y entrenado para instalar, modificar e implementar las configuraciones requeridas por este pliego.

Se deberá incluir dentro del precio ofertado la instalación y puesta en marcha del equipo, en las instalaciones del Laboratorio Central de AySA, previa verificación y conformidad de dichas instalaciones,  de acuerdo con las especificaciones definidas por el fabricante. El alcance de esta verificación incluirá la puesta a punto metodológica de los analitos incluidos en el alcance completo del aspecto normativo indicado en el punto “2. Referencias normativas” de este documento.

Es requerido que el personal técnico a cargo de la instalación, así como de los servicios de mantenimiento sea habilitado para tal fin. Para ello se deberán acreditar certificados de entrenamiento en fábrica, específicamente para el instrumental ofertado y deberá ser residente en la República Argentina. Asimismo es requerido que el proveedor cuente con más de una persona entrenada y habilitada para estas funciones técnicas. Debe proveer toda evidencia documental que pruebe lo anterior.

El proveedor deberá verificar la puesta en marcha de los equipos previa coordinación con Lic. Juan Carlos Vuolo, al teléfono línea: (5411) 6319-5327, o a la siguiente dirección de correo electrónico: juan_c_vuolo@aysa.com.ar.

- Capacitación

El proveedor deberá instrumentar la capacitación correspondiente a la operación y mantenimiento básico del equipo en el Laboratorio Central para el personal técnico de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Con un mínimo de 16 horas de capacitación del personal.

- Garantía

El equipo deberá contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses (como mínimo), contados a partir de la fecha de puesta en marcha del mismo.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes de los equipos.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor a 24 hs. y de 7 días corridos para los más complejos.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedan totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente instalados, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos  deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle adjunto.

La alternativa total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.