# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

1.	Objeto: AUTOCLAVE HORIZONTAL  DE LABORATORIO

#### Alcance:  Tipo “Stoord” - modelo VAVP (80 Litros), o similar.

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de una Autoclave Horizontal de laboratorio que se adapte a las necesidades operativas del proceso de esterilización aplicado a la microbiología de aguas.

Sólo se aceptarán equipos nuevos, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptarán equipos reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 4-3-3-03941.

- Referencias normativas

El presente equipamiento debe estar diseñado para cumplir con los criterios  de las siguientes normas de ensayo:

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater-22 nd edition 2005-9020 B: Interlaboratory Quality Control Guidelines-3: “Laboratory Equipment and Instrumentation”-H: “Autoclave”-4: Laboratory Supplies-I : “Culture Media”-2: “Sterilization”. 9050 A: Preparation of culture media. General Procedures: 3: Sterilization.

- IRAM IAP-A-25-05 nomenclatura y clasificación de sus partes y accesorios

- IRAM-IAP-A-25-07 valores de las presiones y temperaturas normales.  de recipientes sometidos a presión

3.	Descripción

3.1 Características generales

-Temperatura de esterilización programable entre 105 y 137ºC.

- Programa - usuario: que pueda ser modificado y grabado desde el panel de control.

- Ciclos de esterilización pre-programados de ejecución automática.

- Pre-vacío y pos vacío multifraccionado.

- Control digital de parámetros, temperatura y presión.

- Impresora que registra todos los eventos transcurridos en el ciclo.

- Alarma visual y auditiva de finalización de ciclo.

- Control de temperatura de alta precisión con resolución de 0.1ºC. Sondas Pt100.

- Monitoreo permanente de presión, temperatura y etapas de ciclo.

- Sistemas de seguridad activados por exceso de presión, temperatura o tiempo.

- Cierre de seguridad rebatible que impide la apertura de la puerta con el autoclave presurizado.

- Puerta diseñada para que en la apertura, el vapor no tome contacto con el panel de control.

- Cámara de esterilizado, bandejas, y mano de extracción construidas en acero inoxidable quirúrgico.

- Gabinete construido en acero pintado electrostáticamente.

- Peso 130 kg.

- Consumo de potencia: 4500 w

-Consumo de corriente: 20 A

| Programa | Temp. de Est. | Tiempo de Est. | Duración aprox. de Ciclo |
| --- | --- | --- | --- |
| C_Liquid | 121ºC | 15 Min. | 45 Min. |
| D_Textil | 121ºC | 20 Min. | 75 Min. |

3.2 Características de Funcionamiento

- Voltaje 230 V, 50 Hz.

3.3 Dimensiones

- Dimensiones interna de la cámara : Díametro 38 cm. Prof  76 cm.

- Dimensiones de la autoclave: 66 x 94,6 x 65 cm (Frente x prof  x altura).

- Volumen específico de la cámara 80 litros (neto)

- Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación de los productos, marcas y números de código o catálogo del fabricante y números de serie o lote.

- Condiciones de Entrega

Para la entrega del equipo se deberán observar los siguientes requisitos:

- Los equipos y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marcas y números de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar catálogo de repuestos y el manual de operación y mantenimiento, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento en idioma castellano, como así también la documentación técnica enviada en el sobre de la Oferta Técnica.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, los Equipos deberán entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

6.	Recepción

La recepción provisoria del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los equipos en perfecto estado de funcionamiento.

- Que se haya capacitado al personal técnico de AySA S.A. para su operación y mantenimiento básico.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

- Instalación y Puesta en Marcha

La instalación y puesta en marcha del presente equipo estará exclusivamente a cargo del proveedor, designando éste el personal técnico idóneo para su realización. Se deberán proveer los elementos necesarios para la instalación y montaje de todos los componentes del sistema

El proveedor deberá verificar la puesta en marcha de los equipos previa coordinación con la Lic Lorena Coronel – tel. 6319-5313 o a la siguiente dirección de correo electrónico Lorena_coronel@aysa.com.ar

- Garantía

El equipo deberá contar con una garantía que aseguren su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses -como mínimo-, contados a partir de la fecha de puesta en marcha del mismo.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes de los equipos.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor a 24 hs. y de 7 días corridos para los más complejos.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedarán totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.

9.	Capacitación

El proveedor deberá instrumentar la capacitación correspondiente a la operación y mantenimiento básico del equipo en el Laboratorio Central para el personal técnico de AySA SA.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente instalados, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle adjunto.

La alternativa total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.