# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

- Objeto: 	Cabina de flujo laminar de pie

#### Alcance:	 Marca ESCO, modelo AIRSTREAM LVC-6AG-F8 o similar

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de una cabina de flujo laminar vertical, para ser asignada a tareas de rutina de siembra de muestras bacteriológicas en los laboratorios anexos al LC.

Solo se aceptarán equipos nuevos, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptarán reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 4-3-3-03938.

- Referencias normativas:

El presente equipamiento debe estar diseñado para cumplir con norma de calidad de aire ISO 14644-1 Clase 3; IEST-GCC1001; IEST-G-CC1002.

3.	Descripción:

3.1 		Características Técnicas

La cabina de flujo laminar debe presentar las siguientes características:

- Sistema de Flujo Autocompensado (FLOW-LOADED SYSTEM)

- Construida en acero electrogalvanizado con acabado de pintura horneada resistente a la abrasión.

- Mesada de trabajo con diseño antiderrame.

- Con monitoreo en tiempo real de flujo de aire.

- Controlador microprocesador Sentinel, display con toda la información de seguridad en una sola pantalla.

- Sistema de control por microprocesador, que permite al usuario un fácil acceso a todas las funciones de la cabina. El sistema de control monitorea y muestra en el display LCD la velocidad del flujo de aire, en forma constante.

- Tablero de control que incluya:

-Interruptor de motoventilador.

-Interruptor para tomacorrientes internos.

-Interruptor de luz fluorescente

-Interruptor de luz UV

-Prefiltro y filtro ULPA de 99,9997 % de eficiencia a MPS y 99,9998% a 0,3 y 0,12 micrones

- Con clase ISO 3 en zona de trabajo.

- Laterales transparentes de vidrio.

- Superficie de trabajo de acero inoxidable.

- Frente en ángulo, ergonómico.

- Recubrimiento ISOCIDE antimicrobiano en todas las superficies pintadas, que minimiza la contaminación.

- Sistema eficiente en energía con motor DC ECM que ofrece 70% de ahorro en energía comparado con motor AC, ofreciendo flujo de aire estable. Modo Standby para mayor ahorro de energia

- Volumen de aire: 1471 m3/h

- Velocidad del flujo laminar promedio: 0,45 m/s ó 90 fpm

- Certificación: Testeadas individualmente de acuerdo a la US Federal Standard 209 E y equivalentes

- Filtro principal: ULPA 99,9998 % a 0,3 micrones

- Prefiltro descartable de fibra poliester

- Nivel de ruido: menor o igual a 52.4 Dba

- Intensidad de luz: 904 Lux

- Base soporte de sustentación construida en caño estructural electrogalvanizado pintado epoxi, recubrimiento antibacterial, montada sobre regatones de ajuste de altura y nivelación.

3.2 	Características físicas del gabinete

- Dimensiones externas (largo x ancho x alto) (mm): 1950 x 800 x 1250

- Zona interna de trabajo (largo x ancho x alto) (mm): 1850 x 645 x 660

- Construcción:

- Cuerpo: acero de 1,2 mm electrogalvanizado

- Ventanas: vidrio templado con absorción UV, 5 mm, transparente

- Superficie de trabajo: acero inoxidable 304

- Energía: 220/240V, 7.5A, 151 W

- Peso Neto:158 kg

- Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

- Condiciones de Entrega:

Para la entrega de los equipos deberán observarse los siguientes requisitos:

- Cada uno de los componentes que integran la cabina, como así también los accesorios que complementan la provisión deberán entregarse embalados en cajas de madera o cartón doble corrugado, con protección de telgopor y/o de goma-espuma, para mantenerlos al resguardo de posibles golpes y de las condiciones ambientales adversas. En su interior deberán adjuntarse el manual de operación y mantenimiento, junto con las instrucciones necesarias para su para su puesta en funcionamiento.

- Dichas cajas no deberán presentar, en su exterior golpes y/o deformaciones de ningún tipo.

- En el exterior de la caja deberán constar claramente los siguientes datos: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Recepción

La recepción provisoria del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto. “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualesquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

- Instalación y Puesta en Marcha

La instalación y puesta en marcha del presente equipo estará exclusivamente a cargo del proveedor, designando éste el personal técnico idóneo para su realización. Se deberán proveer los elementos necesarios para la instalación y montaje de todos los componentes del sistema.

El proveedor deberá verificar la puesta en marcha de los equipos previa coordinación con la Lic. Lorena Coronel , teléfono: 6319-5313, o a la siguiente dirección de correo electrónico: lorena_coronel@aysa.com.ar.

La provisión del Equipo incluirá la instalación y puesta en marcha según detalle:

- Transporte y entrega con Vehículo y personal de logística propio con seguro en transito.

- Traslados y acarreos desde pie de camión hasta el lugar de uso definitivo

- Desembalaje, montaje y anclaje sobre base de sustentación.

- Posicionamiento final en lugar de uso y conexionado a red eléctrica existente.

- Puesta en funcionamiento inicial realizando los siguientes Test y Mediciones de CORRECTA OPERATIVIDAD /

- MEDICIÓN DE ESTADO DE AIRE: Temperatura, Presión, Humedad Relativa.

- -MEDICIÓN DE FLUJO DE AIRE: Medición de Velocidad (Termo-Anemómetro de h caliente, Anemómetro de Hélice)

- MEDICIÓN DE FLUJO DE AIRE: Medición cualitativa de Flujo

- TEST DE INTENSIDAD DE LUZ

- TEST DE INTENSIDAD DE RUIDO

- Determinación de In-Flow/Down-Flow

- Charla de capacitación y recomendaciones para el correcto uso y mantenimiento

- Caracterización visual del estado del equipo, chequeo de superficies juntas, bisagras y ventana.

- Verificación y ajuste del funcionamiento de los mandos eléctricos y alarmas.

- Revisión de sistema de encendido de Luz Fluorescente

- Seteos internos de menú de indicadores

- Entrega en el momento de Informe de lo realizado y del estado de parámetros de trabajo del equipo.

- Recepción definitiva

La recepción definitiva se llevará a cabo, una vez que el Equipos se encuentre instalado y en perfecto estado de funcionamiento, verificando el cumplimiento de los requisitos técnicos especificados y de los métodos de ensayo detallados precedentemente y se haya cumplido con los requisitos indicados en los puntos precedentes.

- Garantía

El equipo contará con una garantía por el término de 12 meses, contados a partir de la fecha de recepción del mismo, que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso.

Durante el plazo que dure la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor de 24 hs y de 7 días corridos para los más complejos. La reposición de partes durante el período de garantía, extenderá la garantía de las mismas por un período adicional.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente instalados, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle adjunto.

La alternativa total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.