# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

1.	Objeto: 	DATALOGERS DIGITALES

#### Alcance: 	Marca TESTO, Modelo 175-T3 o similar

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de los Data Loggers del Laboratorio Central de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Sólo se aceptarán componentes originales nuevos, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptarán componentes reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Bienes y Servicios de Utilización Común  es el 439-09332

- Referencias Normativas

# ISO/IEC 17025 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.

- Descripción

Los Data Loggers deberán estar equipados con dos conexiones para sondas termopar externas (tipo T o tipo K). Por lo tanto, el registrador de datos es idóneo para llevar a cabo un registro de temperatura en dos canales.

Los Data Loggers deberán venir acompañados con los certificados de fábrica y cumplir con las especificaciones que a continuación se detallan:

- Registrador de temperatura con display.

- Dos entradas para termopares de tipo K y T.

- Almacenamiento de 1.000.000 de valores en memoria de datos interna.

- Posibilidad de recolección de datos con memoria SD extraíble.

- Rangos:

  - -50°C a +1000°C (Tipo K) y

  - -50°C a +400°C (Tipo T)

- Intervalo de medición de 10 segundos a 24 Hs.

- Resolución 0,1 °C.

- Unidad de temperatura : °C

- Exactitud canal interno +/- 0,5°C más dígito.

- Exactitud canal externo +/- 0,3°C más exactitud de sonda.

- Conexión a PC mediante puerto USB.

- Grado de protección IP65.

- Alimentación a través de baterías alcalinas tipo AA o AAA.

- Con soporte pared, protocolo de calibración y baterías.

4.	Accesorios

El equipo deberá incluir los siguientes accesorios:

- Sonda para medición de temperatura en aire Termopar flexible sin empuñadura para termocupla Tipo T, con certificado de fábrica código 06030646 o similar

  - Rango   -50°C a +250 °C;

  - Diámetro 1,5 mm;

  - Longitud 2000 mm.

- Sonda de inmersión sellada con funda de acero inoxidable integrada Termopar tipo K, con cable plano fijo longitud 1.9 m. y las siguientes características (código 05729001 o similar):

  - Longitud: 60mm

  - Diámetro: 5mm

  - Rango: -40...220ºC

  - Exactitud: Clase 1

5.	Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

6.	Condiciones de Entrega

Para la entrega del Equipo se deberán observar los siguientes requisitos:

- Los componentes y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón con relleno, para mantenerlos al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento en idioma castellano, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

7.	Recepción

La recepción provisoria de los componentes se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los componentes y/o accesorios, solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto  “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

8.	Garantía

Los componentes deberán contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 24 meses, contados a partir de la fecha de la recepción del mismo.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes.

Durante el plazo que dure la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de los componentes en un plazo no mayor a 30 días.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente instalados, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle adjunto.

La alternativa total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.