# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

1.	OBJETO: 	TURBIDÍMETRO PORTÁTIL

#### ALCANCE: 	Tipo “HACH”- modelo 2100Q o similar.

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de los Turbidímetros Portátiles.

Solo se aceptarán Turbidímetros Portátiles nuevos, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptarán Equipos reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 4-3-9-08238.

- REFERENCIAS NORMATIVAS

El presente equipamiento deberá obedecer a los criterios del método 180.1 de  la USEPA (United States Environmental Protection Agency), ISO 7027 (Infrared) y Protección IP 67

- DESCRIPCIÓN

El turbidímetro deberá estar diseñado para la determinación de turbiedad en campo de muestras de líquidos.

  - Características generales

- Principio de medición : Nefelométrico

- Lámpara de Tungsteno (según EPA Method 180.1)

- Rango de medición : 0 a 1000 NTU

- Exactitud : +/- 2% de la lectura + la luz difusa en el intervalo 0 – 1000 NTU

- Perdida de luz : < 0,02 NTU

- Resolución :  0,01 en el menor rango

- Repetibilidad : 1% de la lectura o 0,01 NTU

- Señal promedio : ON/OF

- Detector : Fotodiodo de Silicona

- Modos de lectura : lectura directa, señal promedio y turbidez rápidamente sedimentable (RST Mode TM)

- Almacenamiento de datos : 500 lecturas

- Calibración Total  de 0 – 1000 NTU

- Calibración a grados de Turbidez

- Registrador de verificaciones: registra las últimas 250 verificaciones exitosas.

- Alimentación : 4 pilas alcalinas AA, baterías recargables (opcional) o 110-230 VAC (opcional)

- Peso 530 gr.

- Interfaz USB

- Condiciones de Operación : Temperatura 0 a 50°C; humedad relativa no condensable :<90% a 30°C, <80% a 40°C Y <70% a 50°C

- Compartimiento con Tapa

- Celdas de Muestreo : Vidrio borosilicato de 10 ml con tapa a rosca

- ACCESORIOS

La provisión del Turbidímetro deberá incluir:

- Standards primarios Stabcal en viales de 0,1; 20; 100 y 800 NTU. Todos con Certificados de Análisis que evidencie la trazabilidad de los mismos y patrones primarios nacionales o internacionales.

- Set de estándares secundarios de verificación (tipo Gelex) en viales sellados de: 0-10 NTU; 10-100 NTU; 100-1000 NTU.

- Standard para verificación de 10 NTU

- 6 celdas de muestreo con tapa

- Aceite de siliconas

- Paño para limpieza de celdas

- Valija de transporte

5.	MARCAS Y LEYENDAS

Sobre el cuerpo del equipo, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar, en forma legible e indeleble, la siguiente información: identificación del producto, Marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

- CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DEL PRODUCTO

Junto con su oferta, cada proponente deberá entregar un certificado, emitido por el fabricante, acreditando que los productos cotizados por el oferente cuentan con el respaldo y la garantía de fábrica en cuanto a la calidad y pureza especificada.

.

- CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

El certificado de calibración debe contener la siguiente información:

- Identificación del prestador del servicio y lugar donde se realizó la calibración, si este fuere diferente la dirección del proveedor del equipamiento (razón social, dirección teléfono, fax, correo electrónico).

- Identificación única del informe o certificado de calibración.

- Identificación del cliente (nombre/ razón social y dirección).

- Identificación del método de calibración utilizado.

- Identificación no ambigua de los puntos de calibración.

- Fecha de ejecución.

- Referencia a los procedimientos de muestreo utilizados cuando sea crítico para la validez o aplicación de los resultados.

- Firma y aclaración de la persona responsable o autorizada a expedir el presente certificado.

- Condiciones ambientales y/o de otro tipo, bajo las cuales se realiza la calibración y que tenga influencia sobre los resultados de la misma.

- Incertidumbre de la medición o una declaración de los criterios de aceptación de referencia para la aceptación de la misma.

- Evidencia de la trazabilidad de las mediciones a patrones primarios nacionales o internacionales.

8.	CONDICIONES DE ENTREGA

Para la entrega del Turbidímetro se deberán observar los siguientes requisitos:

- El equipo y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento en castellano, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

- INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN

AySA S.A. se reserva el derecho de realizar sobre los productos recibidos, y sin aviso previo, todos los ensayos que considerare necesarios para verificar el cumplimiento de las especificaciones detalladas en el presente Pliego. En el supuesto que dichas verificaciones arrojaren un resultado negativo, el Proveedor deberá proceder al retiro, por su cuenta y cargo, de todos los productos rechazados en un plazo no mayor a los 5 (cinco) días, contados a partir de la notificación. Asimismo, AySA quedará facultado para solicitar al Proveedor, el reembolso de los costos derivados de los diferentes ensayos que se hubieran realizado para verificar la calidad de los productos rechazados.

A partir del momento en el cual se registraren 2 (dos) rechazos por razones de calidad, AySA S.A. podrá optar por la cancelación de la totalidad de las provisiones que se encontraren aún pendientes a ese momento.

La recepción definitiva del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes. accesorios, consumibles y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones y las Normas detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el párrafo Condiciones de entrega.

- Que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento.

- Que se haya capacitado al personal técnico de AYSA S.A. para su operación y mantenimiento básico.

- Certificado de Calibración.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

- SERVICIO DE POST-VENTA

El Proveedor deberá contar con un Servicio de Post-venta, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias de los equipos dentro del país en un plazo menor a 7 días, y de 15 días para los más complejos.

AySA S.A. se reserva el derecho de realizar auditorías para verificar el cumplimiento de la presente cláusula durante el período de garantía.

- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

El proveedor deberá verificar la instalación, puesta en marcha de los equipos previa  coordinación con la Dirección Técnica y de Desarrollo Tecnológico / Gerencia de Calidad / Sistemas de Mediciones Continuas de Calidad de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. Sr. Carlos Yaría al Tel. 6319 – 5262 con dos días hábiles de anticipación.

- GARANTÍA

El equipo deberá contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 24 meses, contados a partir de la fecha de la recepción del mismo.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor de 24 hs. y de 7 días corridos para los más complejos.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedarán totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.

- CAPACITACIÓN

El proveedor deberá instrumentar la capacitación correspondiente a la operación y mantenimiento básico del equipo en Planta para el personal técnico de AySA S.A.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente instalados, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle adjunto.

La alternativa  total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.