# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

- OBJETO: MEDIDOR MULTIPARAMETRICO PORTÁTIL CON SENSOR DE pH, CONDUCTIVIDAD y OXIGENO DISUELTO.

#### ALCANCE: Marca HACH; modelo HQ 40D ó similar.

El objeto del presente documento es la adquisición de un sistema de medición de campo compacto a prueba de golpes y con capacidad de inmersión para los parámetros anteriormente indicados, y que será utilizado en Sistemas de Medición Continua de Calidad.

Sólo se aceptarán equipos nuevos, de primera mano. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 4-3-3-05278.

- REFERENCIAS NORMATIVAS

El presente equipamiento deberá obedecer a los criterios de los métodos:

USEPA 10360 (United State Environmental Protection Agency).

ISO15839 (exactitud y repetibilidad)

NEMA-4X/IP66 (estanqueidad)

EN 61010-1 (seguridad eléctrica)

EM 61326 (equipamiento Laboratorio e Industrial)

ETL - UL 61010A-1

- DESCRIPCIÓN

3.1     Características generales

El equipo debe ser un sistema de medición de campo compacto a prueba de golpes, con capacidad de inmersión y apto para mediciones de agua cruda, potabilizada y en proceso de potabilización.

La electrónica debe ser de tipo dual que acepte la conexión de sensores de los tres parámetros citados con la capacidad de almacenar en memoria interna la calibración de cada sonda.

Debe estar diseñado para operar bajo las siguientes condiciones: temperatura de 0 a 50 °C, humedad relativa de hasta 90%.

Debe ser apto para funcionar con no más de 4 pilas alcalinas AA de uso corriente y estar preparado para ser conectado a 220 V, 50 Hz, mediante una transformador adecuado de uso corriente.

3.2     Características particulares

###### a) Unidad electrónica

- Con capacidad para soportar inmersiones de hasta 1 metro de profundidad.

- Con capacidad de almacenamiento de 500 datos.

- Carga de batería indicada en display.

- Con indicación dual de dos parámetros.

- Con capacidad de transferencia de datos a PC.

- Conexión eléctrica AC/DC, 220 V y 4 baterías AA, duración de batería mayor a 200 horas.

- Medición de pH, conductividad u oxígeno disuelto, por medio de sondas.

- Lecturas simultáneas desde dos sondas.

- Idioma seleccionable.

- Datos de lectura de acuerdo con las normas GLP/ISO almacenados con información sobre calibración.

- Exportación de datos vía USB a una PC o a una unidad portátil de almacenamiento de datos.

- Corrección y compensación de temperatura. Desconectado automático y manual.

- Apagado automático y manual.

- Función de bloqueo de display.

- Reconocimiento automático del pH del buffer.

- Resistencia al agua.

###### b) Sonda  para pH

- Rango de medición: 0 a 14 UpH

- Resolución: seleccionable 0,1/ 0,01 / 0,001

- Largo de cable: 1 metro

- Tipo de referencia: gel

- Principio de funcionamiento: potenciometría.

###### c) Sonda para conductividad

- Rango de medición: 0 a 2000 µS/cm

- Resolución 0,01 µS/cm

- Largo de cable: 1 metro

- Principio de funcionamiento: sonda conductiva

###### d) Sonda para Oxígeno Disuelto

- Rango de medición: 0.00 a 20,00 mg/l (0 a 200%)

- Resolución: 0,1 mg/l

- Largo del cable: 1 metro

- Principio:  Luminiscencia

- ACCESORIOS

Conjuntamente con la provisión del equipo se deben incluir los siguientes accesorios:

- Adaptador para alimentación 200 V. C/A.

- 2 Kits adicionales de repuesto para el sensor de Oxígeno Disuelto por método de luminiscencia (2 juegos de tapas luminiscentes).

- Funda para protección de golpes de la unidad electrónica.

- Porta sondas para contener sensores.

- MARCAS Y LEYENDAS

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información, identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

- CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DEL PRODUCTO

Junto con su oferta, cada proponente deberá entregar un certificado, emitido por el fabricante, acreditando que los productos cotizados por el oferente cuentan con el respaldo y la garantía de fábrica.

- CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

El certificado de calibración debe contener la siguiente información:

- Identificación del prestador del servicio y lugar donde se realizó la calibración, si este fuere diferente la dirección del proveedor del equipamiento (razón social, dirección teléfono, fax, correo electrónico).

- Identificación única del informe o certificado de calibración.

- Identificación del cliente (nombre/ razón social y dirección).

- Identificación del método de calibración utilizado.

- Identificación no ambigua de los puntos de calibración.

- Fecha de ejecución.

- Referencia a los procedimientos de muestreo utilizados cuando sea crítico para la validez o aplicación de los resultados.

- Firma y aclaración de la persona responsable o autorizada a expedir el presente certificado.

- Condiciones ambientales y/o de otro tipo, bajo las cuales se realiza la calibración y que tenga influencia sobre los resultados de la misma.

- Incertidumbre de la medición o una declaración de los criterios de aceptación de referencia para la aceptación de la misma.

- Evidencia de la trazabilidad de las mediciones a patrones primarios nacionales o internacionales.

- CONDICIONES DE ENTREGA

Para la entrega del equipo se deberán observar los siguientes requisitos:

- El equipo y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento en castellano, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

- INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN

AySA S.A. se reserva el derecho de realizar sobre los productos recibidos, y sin aviso previo, todos los ensayos que considerare necesarios para verificar el cumplimiento de las especificaciones detalladas en el presente Pliego. En el supuesto que dichas verificaciones arrojaren un resultado negativo, el Proveedor deberá proceder al retiro, por su cuenta y cargo, de todos los productos rechazados en un plazo no mayor a los 5 (cinco) días, contados a partir de la notificación. Asimismo, AySA quedará facultado para solicitar al Proveedor, el reembolso de los costos derivados de los diferentes ensayos que se hubieran realizado para verificar la calidad de los productos rechazados.

A partir del momento en el cual se registraren 2 (dos) rechazos por razones de calidad, AySA S.A. podrá optar por la cancelación de la totalidad de las provisiones que se encontraren aún pendientes a ese momento.

La recepción definitiva del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes. accesorios, consumibles y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones y las Normas detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el párrafo Condiciones de entrega.

- Que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento.

- Que se haya capacitado al personal técnico de AYSA S.A. para su operación y mantenimiento básico.

- Certificado de Calibración.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

- SERVICIO DE POST-VENTA

El Proveedor deberá contar con un Servicio de Post-venta, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias de los equipos dentro del país en un plazo menor a 7 días, y de 15 días para los más complejos.

AySA S.A. se reserva el derecho de realizar auditorías para verificar el cumplimiento de la presente cláusula durante el período de garantía.

- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

El proveedor deberá verificar la instalación, puesta en marcha de los equipos previa  coordinación con la Dirección Técnica y de Desarrollo Tecnológico / Gerencia de Calidad / Sistemas de Mediciones Continuas de Calidad de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. Sr. Carlos Yaría al Tel. 6319 – 5262 con dos días hábiles de anticipación.

- GARANTÍA

Los equipos deberán contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 24 meses, contados a partir de la fecha de la recepción de los mismos.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes de los equipos. Deberá asegurar el reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor de 24 hs y de 7 días corridos para los más complejos.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedarán totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.

- CAPACITACIÓN

El proveedor deberá instrumentar la capacitación correspondiente a la operación y mantenimiento básico del equipo en Planta para dos técnicos de AySA S.A.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente instalados en diferentes sectores de planta, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle adjunto.

La alternativa  total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.