# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

- OBJETO: COLORÍMETROS PORTÁTILES

#### Alcance: Tipo “Hach” ; modelo “DR900”  ó similar.

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de los Colorímetros Portátiles para realizar la determinación del parámetro químico cloro libre residual y cloro total en alto y bajo rango, y 90 tipos de determinaciones de diferentes parámetros químicos respectivamente.

Solo se aceptarán equipos nuevos, de primera mano, bajo ninguna circunstancia se aceptarán equipos reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 4-3-3-05278.

- REFERENCIAS NORMATIVAS

El presente equipamiento debe estar diseñado para cumplir con los criterios de las siguientes normas de ensayo:

  - Standard Methods for the Examinatión of Water and Wastewater – 21st Edition – Año 2005.

  - Método 4500-CI G (4.2.C): Determinación colorimétrica de Cloro Libre por DPD.

  - Método 4500-CI G (4.2.h): Determinación colorimétrica de Cloro Total por DPD.

  - CEM (Inmunidad EMC – Equipos eléctricos para medición, control y uso en laboratorio, requisitos de compatibilidad electromagnética.

  - Directiva 89/336/CEE: EN 61326: 1998 (Equipos eléctricos para medida, control y uso de laboratorio – Requisitos de compatibilidad electromagnética). Las normas incluyen: IEC 1000-4-2: 1995 (En 61000-4-2: 1995) Inmunidad contra descargas electrostática (Criterios B ) IEC 1000-4-3 : 1995 (EN 61000-4-3 : 1996) Inmunidad contra campos electromagnéticos de RF Irradiados (Criterios A). ENV 50204: 1996 Campo electromagnético emitido por teléfonos digitales. EN 55022 (CISPR 22), Límites de emisión de Clase “B”.

- DESCRIPCIÓN

A.	MEDICIÓN CLORO LIBRE / DOS PARÁMETROS

Este equipo deberá estar diseñado para la determinación de cloro libre residual y total en alto y bajo rango en rango de 0 a 5,00 mg/L, y será utilizado en campo para muestras de agua y efluentes domiciliarios, industriales y tratados.

3. A.1 	Características generales

- Cantidad de determinaciones posibles con el equipo: 2

- Longitud de onda: 528nm

- Precisión Fotométrica : ( 0,0015 Abs

- Ancho de banda del filtro: 15 mm.

- Protección del gabinete: IP67

- Lámpara: diodo electroluminiscente (LED)

- Rango de absorbancia : 0 – 2,5 Abs

- Celda de lectura con tapa fabricada en vidrio óptico de primera calidad con enrase a 10 ml y marca de orientación para la lectura de Cloro libre residual rango bajo.

- Celda de lectura con tapa, con enrase a 5 y 10 ml y marca de orientación para la lectura para la lectura de Cloro libre residual rango alto.

- Rango de Medición: Cloro Libre DPD (método 8021) y Total DPD (MÉTODO 8167) rango bajo (LR): 0,00 a + 2,00 mg/l Cl(; Cloro Libre DPD y Total DPD rango alto (HR): 0,1 a + 8,0 mg/L.

- Precisión general: ± 2%.

- Calibración: deberá estar basada en estándares primarios que el usuario debe ingresar al equipo.

- Detector: deberá ser de Silicio fotovoltaico.

3. A.2	Dimensiones

Las medidas exteriores del equipo no deberán superar los siguientes valores:

- Peso del equipo: 230 g

- Dimensiones: 6,1 cm x 15,5 cm x 3,5 cm

3. A.3	Características de funcionamiento

- Alimentación: deberá ser apto para funcionar con no más de 4 pilas alcalinas AA, de uso corriente.

- Condiciones ambientales: deberá estar diseñado para operar bajo las siguientes condiciones: temperatura de 0 a 50°C, humedad relativa de hasta 90 %.

- Condiciones de almacenamiento del equipo: -40 a  60°C.

3. A.4	Accesorios

La provisión de este equipo debe incluir:

- Set de 12 celdas con enrase de 10 ml para la determinación de cloro libre residual rango bajo.

- Set de 4 celdas con enrase a 5 y 10 ml para la determinación de cloro libre residual rango alto.

- Set de reactivos de 1000 unidades para la determinación de cloro libre en rango de 0 a 2,00 mg/l para utilizar con el equipo especificado.

- Estuche para el colorímetro.

- MULTIPARAMÉTRICO PARA 90 DETERMINACIONES

Este equipo deberá estar diseñado para la determinación de parámetros químicos varios, entre los que se destacan: cloro libre en alto y bajo rango, nitratos, cromo hexavalente en rango de 0 a 50 (g/L, amonio y aluminio  en campo en muestras de agua y serán utilizados en la verificación de instrumental continuo de AySA.

3. B.1	Características generales

- Cantidad de determinaciones posibles con el equipo: 90

- Selección de longitud de onda: automático

- Modos de operación: Concentración , ABS ,%T

- Unidades de Concentración: (g/L,  mg/L, g/L, ABS, %T

- Capacidad de almacenamiento de datos: 99 muestras con indicaciones de datos de cada una.

- Cantidad de programas de medición a ingresar por el usuario: 10

- Protección de la carcasa: IP67

- Método para determinación de cloro libre de bajo rango: DPD.

- Rango de Medición para cloro libre de bajo rango: 0,02.

- Precisión general: ± 2%.

- Calibración: deberá estar basada en estándares primarios que el usuario debe ingresar al equipo.

- Fuente de Emisión de Luz: la fuente de luz deberá estar producida por medio de un emisor de IR.

- Detector: deberá ser de Silicio fotovoltaico.

- Compartimiento para celda: deberá estar provisto de un compartimiento con tapa, para una celda de muestreo cilíndrica de 25 ml. de capacidad y una marca indicadora para la orientación de la celda.

- El equipo deberá contar con el opcional de conexión a PC

3. B.2	Dimensiones

Las medidas exteriores del equipo no deberán superar los siguientes valores:

- Peso del equipo: 470 g

- Dimensiones: 23,6 x 8,7 x 4,7 cm

3. B.3	Características de funcionamiento

- Alimentación: deberá ser apto para funcionar con no más de 4 pilas alcalinas AA, de uso corriente.

- Condiciones ambientales: deberá estar diseñado para operar bajo las siguientes condiciones: temperatura de 0°C a 50°C, humedad relativa de hasta 90%.

- Condiciones de almacenamiento del equipo: -40 a  60°C

3. B.4	Accesorios

La provisión de este equipo deberá incluir:

- Set de 12 celdas de 25 ml. de lectura para muestra

- Set de reactivos de 1000 unidades para la determinación de cloro libre en rango de 0 a 2,00 mg/l para utilizar con el equipo especificado.

- Estuche para colorímetro.

4.	MARCAS Y LEYENDAS

Sobre el cuerpo del equipo, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos, mecánicos o químicos, deberán figurar, en forma legible e indeleble, la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

- CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

El Informe o Certificado de Calibración debe contener la siguiente información:

- Identificación del Prestador del Servicio y lugar donde se realizaron las calibraciones, si este fuere diferente la Dirección del Proveedor del equipamiento (Razón social, dirección teléfono, fax correo electrónico)

- Identificación única del informe o certificado de calibración

- Identificación del Cliente (nombre /razón social y dirección)

- Identificación del método de calibración utilizado

- Identificación no ambigua de los ítems calibrados

- Fecha de ejecución de la calibración

- Referencia a los procedimientos de muestreo utilizados cuando éstos fueren pertinentes para la validez o aplicación de los resultados

- Firma y aclaración de la persona responsable o autorizada a expedir el presente certificado.

- Condiciones ambientales y de otro tipo, bajo las cuales fueron realizadas las calibraciones y que tuvieren influencia sobre los resultados de la medición.

- Incertidumbre de la medición o una declaración de los criterios de aceptación de referencia para la aceptación de la misma.

- Evidencia de la trazabilidad de las mediciones a patrones primarios nacionales o internacionales.

- CONDICIONES DE ENTREGA

Para la entrega de los equipos se deberán observar los siguientes requisitos:

- El equipo y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Certificado de calidad del equipo provisto por el fabricante.

- Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento en idioma español, como así también la documentación técnica y protocolos de calibración, estos últimos con sus respectivos certificados de patrones utilizados.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

- INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN

AySA se reserva el derecho de realizar sobre los productos recibidos, y sin aviso previo, todos los ensayos que considere necesarios para verificar el cumplimento de las especificaciones detalladas.

En el supuesto que dichas verificaciones arrojen un resultado negativo, el Proveedor deberá proceder al retiro, por su cuenta y cargo, de todos los productos rechazados en un plazo no mayor a los 5 (cinco) días, contados a partir de la notificación.

Asimismo AySA queda facultado para solicitar al Proveedor el reembolso de los costos derivados de los diferentes ensayos que se hubieran realizado para verificar la calidad de los productos rechazados.

A partir del momento en cual se registren 2 (dos) rechazos por razones de calidad, AySA podrá optar por cancelar la totalidad de las provisiones que se encuentren aún pendientes a ese momento.

La recepción provisoria del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el párrafo Condiciones de Entrega.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

- Que se haya capacitado al personal técnico de AySA S.A. para su operación y mantenimiento básico.

- Certificado de Calibración.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

- SERVICIO POST-VENTA

El Proveedor deberá contar con un Servicio de Post-venta, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias de los equipos dentro del país en un plazo menor a 7 días, y de 15 días para los más complejos.

AySA S.A. se reserva el derecho de realizar auditorías para verificar el cumplimiento de la presente cláusula durante el período de garantía.

- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

El proveedor deberá verificar la instalación, puesta en marcha de los equipos previa  coordinación con la Dirección Técnica y de Desarrollo Tecnológico / Gerencia de Calidad / Sistemas de Mediciones Continuas de Calidad de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. Sr. Carlos Yaría al Tel. 6319 – 5262 con dos días hábiles de anticipación.

- GARANTÍA

El equipo deberá contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses, contados a partir de la fecha de la recepción del mismo.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor de 24 hs. y de 7 días corridos para los más complejos.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedarán totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.

- CAPACITACIÓN

El proveedor deberá instrumentar y brindar la capacitación correspondiente a la operación y mantenimiento básico del equipo para el personal técnico de AySA S.A.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente en funcionamiento y con carácter de probados, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle adjunto.

La alternativa  total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.