# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

- Objeto: MEDIDOR DE CLORO LIBRE COLORIMETRICO CONTINUO

#### Alcance: Tipo “Hach”; modelo CL17  ó  similar.

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas del equipo medidor de cloro continuo.

Sólo se aceptarán equipos nuevos, de primera mano. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán productos reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 2-9-9-07111.

- Referencias Normativas

El presente documento ha sido elaborado en base a los lineamientos establecidos por las siguientes normas:

ISO15839 (Exactitud y Repetibilidad)

EN 61010-1 (Seguridad Eléctrica)

EM 61326 (Equipamiento Industrial y de Laboratorio)

ETL - UL 61010A-1

3.	Descripción

3.1	Características Generales

## El instrumento será destinado a la medición de cloro libre en agua potable y deberá ser apto para mediciones continuas con salida de 4-20 mA aceptadas por el sistema operativo SCADA Topkapi y deberá funcionar sin mantenimiento por un período de 1 mes.

Serán tenidos en cuenta los sistemas de medición que hayan sido probados, testeados u homologados previamente por el sector Tableros de Calidad o aquellos a los que se haya realizado alguna evaluación de desempeño ante personal de AYSA que asegure o demuestre la confiabilidad del equipo y que fueren provistos por representantes oficiales de la marca a cotizar.

  - Características Particulares

- Rango de medición: 0-5 mg/L cloro libre o total residual

- Exactitud: ± 5% o mejor que 0,035 mg/L CL2.

- Precisión: ± 5% o mejor que 0,005 mg/L CL2.

- Mínimo nivel de detección: 0,035 mg/L.

- Resolución: 0,01 mg/L

- Tiempo del ciclo de medición: 1 análisis cada 2,5 min.

- Presión de entrada: 1 a 5 Psig

- Método de análisis: colorimétrico

- Flujo de muestra: 100-500 ml/min.

- Temperatura de la muestra: 5 a 40 °C

- Temperatura de operación: 5 a 40 °C

- Humedad máxima del ambiente de operación: 90% a 40 °C.

- Señal de salidad: 4/20 mA programable en todo el rango del instrumento.

- Dimensiones: 34,3 cm de ancho x 41,9 cm.de altura x 19,1 cm de profundidad.

- Durabilidad del consumible de reactivos: 36 días

- Tensión de alimentación: 220 VCA / 0,4 A 50/60 Hz seleccionable por medio de un swicht.

- Alarmas: 2 x SPDT, 230 Vac, 5 A, seleccionables en concentración de muestra, posible riesgo o apagado del equipo.

- Montaje en pared.

- Gabinete: plástico, IP62

- Display: LCD, 3 dígitos y 6 caracteres alfanuméricos

- Potencia máxima consumida: 95 VA.

- Control manual o automático.

- Control automático ON/OFF o proporcional

- Función de autodiagnóstico.

  - Accesorios

Conjuntamente con la provisión del equipo se deben incluir los siguientes accesorios:

- 12 packs de reactivos Catálogo 25569-00

- 1 juego de consumibles (kit de mantenimiento) para realizar el mantenimiento preventivo del equipo.

- Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

5.	Condiciones de Entrega

Para la entrega del Equipo se deberán observar los siguientes requisitos:

- El equipo y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento –en idioma castellano-, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

- Certificado de calidad del equipo provisto por el fabricante.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

6.	Recepción

La recepción definitiva del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 5 “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento

- Que se haya capacitado al personal técnico de AySA S.A. para su operación y mantenimiento básico.

El incumplimiento de cualesquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

7.	Servicio Post-venta

El Proveedor deberá contar con un Servicio de Post-venta, calificado comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias de los equipos dentro del país con plazos no mayores a una semana y deberá suministrar equipos equivalentes de reemplazo en calidad de préstamo durante el lapso que durare la reparación, en caso que ésta se prolongare más allá de 15 días.

AySA se reserva el derecho de realizar auditorías para verificar el cumplimiento de la presente cláusula.

8.	Garantía

El equipo deberá contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 24 meses contados a partir de la fecha de la recepción del mismo.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor de 24 hs. y de 7 días corridos para los más complejos.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedarán totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.

9. 	Capacitación

El proveedor deberá instrumentar la capacitación correspondiente a la operación y mantenimiento básico del equipo en Planta para 2 (dos) empleados de AYSA y una capacitación avanzada para un empleado de AYSA en las instalaciones del proveedor.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente en uso, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle.

La alternativa total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.