# PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- OBJETO: REACTOR DIGITAL DOBLE BLOQUE para digestiones de laboratorio HACH modelo DRB 200 o similar

#### Alcance:

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de un REACTOR DIGITAL DOBLE BLOQUE para digestiones de laboratorio, con 9 pocillos de viales de 16 mm y 2 pocillos de viales de 20 mm.

Solo se aceptarán equipos nuevos, de primera mano. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán equipos reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 4-3-9 -02675.

- REFERENCIAS NORMATIVAS

- ISO15839: Exactitud y repetibilidad

- NEMA-4X/IP68: Estanqueidad

- EN61010-1: Seguridad eléctrica

- EM 61326: Equipamiento Laboratorio e Industrial

- Certificados de cumplimiento: CE, cTUVus.

- DESCRIPCIÓN

El equipo deberá ser apto para realizar digestiones de las siguientes determinaciones: cobre, TOC, cromo hexavalente y total, DQO, fosforo y nitrógeno total.

3.1.- Características generales

- Deberá ser fácil de usar y rápido: sistema de operación con pocas teclas, y programas para procedimientos (por lo menos TOC, cromo hexavalente y total, DQO, fosforo y nitrógeno total) de digestión preprogramados en el equipo.

- El bloque de calentamiento debe estar totalmente aislado.

- Cada bloque de calentamiento debe poder contener 9 pocillos de viales de 16 mm de diámetro y 2 pocillos de viales de 20.

- Proporcionar garantía de temperatura para evitar el sobrecalentamiento.

- Poseer tapas transparentes para la revisión prematura del progreso de la reacción.

- El reactor deberá emitir una señal audible y apagado automático al final de la prueba.

- Además de los métodos de digestión preprogramados, deberá permitir programar y almacenar hasta tres métodos personalizados.

- Los dos bloques del reactor deberán permitir controlar en forma independiente dos temperaturas y duraciones; y, correr dos programas al mismo tiempo.

- Deberá incluir cable de alimentación.

3.2.- Características particulares

- Estabilidad de temperatura: ± 2 ºC.

- Garantía: 2 años.

- Peso aproximado: Bloque doble: 2,8 kg.

- Profundidad: 31,0 cm (12.2 in).

- Rango de temperatura: 37 a 165 ºC, con control de temperatura en incrementos de 1 ºC.

- Rata de calentamiento:20 a 150 ºC en 10 minutos

- Requisitos de alimentación: 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz

- Dimensiones sugeridas: 25,0 cm x 14,5 cm x 31,0 cm

- Debe estar diseñado para operar bajo las siguientes condiciones: temperatura de 10 a 45 ºC, humedad relativa de hasta 90 %.

- Condiciones de almacenamiento del equipo: -40 a 60 ºC.

- CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DEL PRODUCTO

Se debe entregar un certificado, emitido por el fabricante, acreditando que los productos propuestos cuentan con el respaldo y la garantía de fábrica en cuanto a la calidad y pureza especificada.

- DOCUMENTACION DEL PRODUCTO

El informe o certificado de calibración debe contener la siguiente información:

- Identificación del prestador del servicio y lugar donde se realizó la calibración, si este fuere diferente la dirección del proveedor del equipamiento (razón social, dirección teléfono, fax, correo electrónico).

- Identificación única del informe o certificado de calibración.

- Identificación del cliente (nombre/ razón social y dirección).

- Identificación del método de calibración utilizado.

- Identificación no ambigua de los puntos de calibración.

- Fecha de ejecución.

- Referencia a los procedimientos de muestreo utilizados cuando sea crítico para la validez o aplicación de los resultados.

- Firma y aclaración de la persona responsable o autorizada a expedir el presente certificado.

- Condiciones ambientales y/o de otro tipo, bajo las cuales se realiza la calibración y que tenga influencia sobre los resultados de la misma.

- Incertidumbre de la medición o una declaración de los criterios de aceptación de referencia para la aceptación de la misma.

- Evidencia de la trazabilidad de las mediciones a patrones primarios nacionales o internacionales.

- ENSAYOS

Para la adjudicación sólo se tiene en cuenta los equipos de medición que han sido probados, testeados u homologados previamente por el sector de Tableros de Calidad de AySA S.A.

En caso de que los equipos no cumplan dicho requisito, se procede de lo establecido en las condiciones particulares del pliego asociado, a efectos de verificar que el equipo ofertado cumple con los requisitos técnicos solicitados.

Si dichos equipos necesitan accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, se debe indicar y cotizar en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle adjunto.

La alternativa total cotizada debe ser funcionalmente equivalente a lo descripto en la presente especificación técnica.

- MARCAS Y LEYENDAS

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

- CONDICIONES DE ENTREGA

Para la entrega del equipo deberán observarse los siguientes requisitos:

- El equipo y todos los accesorios que complementan la provisión deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado o madera con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberá adjuntar el manual de operaciones y mantenimiento en castellano, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su funcionamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

- RECEPCIÓN

La recepción definitiva del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, consumibles y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 6 (Condiciones de Entrega).

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

- Que se haya capacitado al personal técnico de AySA S.A. para su operación y mantenimiento básico.

El incumplimiento de cualesquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo

- INSPECCIÓN

AySA se reserva el derecho de realizar sobre los productos recibidos, y sin aviso previo, todos los ensayos que considere necesarios para verificar el cumplimento de las especificaciones detalladas.

En el supuesto que dichas verificaciones arrojen un resultado negativo, el Proveedor deberá proceder al retiro, por su cuenta y cargo, de todos los productos rechazados en un plazo no mayor a los 5 (cinco) días, contados a partir de la notificación.

Asimismo AySA queda facultado para solicitar al Proveedor el reembolso de los costos derivados de los diferentes ensayos que se hubieran realizado para verificar la calidad de los productos rechazados.

A partir del momento en cual se registren 2 (dos) rechazos por razones de calidad, AySA podrá optar por cancelar la totalidad de las provisiones que se encuentren aún pendientes a ese momento.

- SERVICIO DE POST VENTA

El Proveedor deberá contar con un Servicio de Post-venta, calificado para la reparación y/o reemplazo de los distintos componentes con plazos a convenir.

Este ítem es causal de desestimación de oferta en caso de no acreditar lo solicitado.

- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

El proveedor deberá verificar la instalación, puesta en marcha y calibración inicial de los equipos previa coordinación con la Dirección Técnica y de Desarrollo Tecnológico / Gerencia de Calidad / Sistemas de Mediciones Continuas de Calidad de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. Sr. Carlos Yaría al Tel. 6319 – 5262 con dos días hábiles de anticipación.

- GARANTÍA

El equipo deberá contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses (como mínimo), contados a partir de la fecha de la recepción del mismo y/o de su puesta en marcha.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor de 24 hs. y de 7 días corridos para los más complejos.

- CAPACITACIÓN

El proveedor deberá instrumentar la capacitación correspondiente a la operación y mantenimiento básico del equipo en Planta para el personal técnico de AySA S.A.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente instalados, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle adjunto.

La alternativa  total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.