# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

- Objeto: TURBIDIMETRO  PORTATIL CON ACCESORIOS.

Alcance: marca HACH, modelo 2100 Q con módulo de comunicación USB y sistema de alimentación dual (N/P 2100Q01USB) o similar.

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas y funcionales del equipo solicitado para dar cumplimiento a la necesidad operativa del funcionamiento de la máquina.

Solo se aceptarán equipos nuevos, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptarán reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 439-08238.

2.	Referencias normativas

- ISO15839 (exactitud y repetitividad)

- EPA 180.1

- EN 61010-1 (seguridad eléctrica)

- EM 61326 (equipamiento Laboratorio e Industrial)

- IP 67

- NEMA-4X/IP66 (estanqueidad)

- ETL-UL 61010A-1

- Descripción

El equipo solicitado opera bajo el principio nefelométrico de medición de la turbidez y será utilizado para realizar la determinación de dicho parámetro en las distintas etapas del proceso de Potabilización. Las mediciones se realizarán in situ, siendo fácil el modo de operación. Los resultados obtenidos se registran en el mismo equipo, siendo luego la transferencia de datos sencilla.

Los accesorios que se solicitan son necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del equipo, su calibración y la realización de verificaciones periódicas cuya evolución se registra en cartas de control.

  - Características generales

| ESPECIFICACIONES | DETALLES |
| --- | --- |
| Método de medición | Determinación turbidimétrica en ratio entre una señal primaria nefelométrica de luz dispersa (90°) y la señal de luz dispersa transmitida. |
| Normativa | Cumple con el método EPA 180.1 |
| Certificaciones | CE |
| Rango | 0-1000 NTU |
| Resolución | 0,01 NTU en el intervalo más bajo |
| Precisión | ± 2 % |
| Repetitividad | ± 1% de la lectura o 0,01 NTU (el que sea mayor) |
| Protección | IP67 |
| Fuente de luz | Lámpara de filamento de tungsteno |
| Detector | Fotodiodo de silicona |
| Registrador de datos | Memoria interna de hasta 500 registros |
| Modos de medición | Normal (pulse para leer), Promedio de valores o Rapidly Settling Turbidity TM |
| Requisitos de energía | 4 pilas AA alcalinas CA100–240 V, 50/60 Hz (con módulo USB/de alimentación) Baterías recargables NiMH (para módulo USB/de alimentación) |
| Opciones de calibración | RapidCALTM de 1 solo paso para informes regulatorios de bajo nivel de 0-40 NTU Calibración total de 0-1000 NTU Calibración a grados de turbidez |
| Registrador de calibración | Registra las últimas 25 calibraciones exitosas |
| Registrador de verificación | Registra las últimas 250 verificaciones exitosas |
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura: 0 a 50 °C Humedad relativa: 0–90% a 30 °C; 0–80% a 40°C; 0–70% a 50°C (sin condensación) |

- Accesorios

El equipo deberá incluir los siguientes accesorios:

- Caja de transporte

- 6 celdas de medición con tapa a rosca

- 1 set de estándares primarios de calibración StablCal en viales sellados:

20 NTU, 100 NTU y 800 NTU

- 1 vial de estándar de verificación primario de 10 NTU

- 1 frasco de aceite de silicona

- 1 paño de aplicación

- 4 pilas AA

- fuente de alimentación de red

- Set de estándares secundarios de verificación Gelex en viales sellados: 0-10 NTU, 10-100 NTU y 100-1000 NTU

- Certificado de calibración:

El equipo deberá estar acompañado de su certificado de calibración, junto con los certificados de análisis de los patrones utilizados para dicha calibración.

- Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación de los productos, marcas y números de código o catálogo del fabricante y números de serie o lote.

- Condiciones de Entrega

Para la entrega del equipo se deberán observar los siguientes requisitos:

- El equipo y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, marcas y números de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar catálogo de repuestos y el manual de operación y mantenimiento, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento en idioma castellano, como así también la documentación técnica enviada en el sobre de la Oferta Técnica.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, los Equipos deberán entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

- Recepción

La recepción provisional del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 7 “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

- Servicio Post-venta

El Proveedor deberá contar con un Servicio de Post-venta, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias de los equipos dentro del país y deberá suministrar equipos equivalentes de reemplazo en calidad de préstamo durante el lapso que durare la reparación, en caso que ésta se prolongare más allá de 15 días.

AySA se reserva el derecho de realizar auditorías para verificar el cumplimiento de la presente cláusula.

- Garantía

El equipo deberá contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 1 año, contados a partir de la fecha de puesta en marcha del mismo.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes de los equipos.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor a 24 hs. y de 7 días corridos para los más complejos.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedan totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente instalados, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas

En caso que el equipo cotizado necesitare accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalado, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle adjunto.

La alternativa  total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.