# PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

# Objeto: COLORÍMETRO PORTÁTIL PARA LA DETERMINACIÓN DE CLORO LIBRE Y TOTAL

# Alcance: Tipo HACH, modelo 58700, o similar.

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas y constructivas del analizador colorimétrico portátil para la determinación de cloro libre y total a adquirir por Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Sólo se aceptarán equipos originales, de primera mano, bajo ninguna circunstancia se aceptarán equipos reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común es 4-3-3-03958.

# Referencias Normativas

El presente documento ha sido elaborado en base a los lineamientos establecidos por las siguientes normas y directivas:

- Aprobado por la CE

- IP67

- Descripción.

El analizador portátil  de cloro libre y Total, es un instrumento que se utiliza para medir el cloro  in situ, que tienen las distintas aguas del proceso, con el fin de contrastar la medición con los equipos continuos.

Deben ser equipos confiables ya que deberán contribuir al mantenimiento y seguridad del sistema de medición continua  de parámetros de calidad y control, sobre los cuales se basa el automatismo de la planta.

  - Características constructivas generales.

- Colorímetro portátil para medición de cloro libre y total.

- Método de determinación : DPD

- Rango de medición: 0.02 a 2.00; 0.1 a 8.0 mg/l, CL2.

- Longitud de la onda: 528 nm

- Ancho de banda del filtro: 15 nm

- Rango de absorbancia: 0 a 2.5 Abs

- Compartimiento con  tapa para celda de 10ml.

- Lámpara: LED

- Detector: Silicio fotovoltaico

- Almacenamientos de datos : 10 puntos

- Protección: IP67, sumergido a 1 m, durante 30 minutos. (compartimiento de las baterías excluido)

- Condiciones de operación : 0 a 50 °C; 0 a 90%  humedad relativa ( no condensable )

- Indicación en display LCD con luz de fondo

- Alimentación : 4 pilas AAA

- Rendimiento: mayor a 2000 mediciones con las mismas baterías

- Dimensiones máximas : 16 x 4 x 7 cm

- Peso máximo: 250g

- Accesorios

El equipo deberá incluir los siguientes accesorios:

- Reactivos para 100 determinaciones de cloro libre o total

- Baterías recargables (2 juegos completos = 8 baterías AAA)

- Cargador para baterías con corte automático y función de descarga de la carga remanente de la batería. Capacidad de carga: 4 Baterías simultáneas. Tensión de alimentación: 220 Vac

- Maletín rígido de protección para almacenaje de la electrónica y las celdas de medición.

- Soporte para cinturón, para almacenaje y transporte de la electrónica y las celdas de medición.

- Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

# Servicio de post-venta:

El oferente debe contar con servicio de post-venta por reparación y/o reemplazo  de los distintos componentes del equipo. A su vez, debe mantener un stock de reactivos y kits de mantenimiento, para asegurar el abastecimiento normal para el uso del equipo durante un lapso mayor a 3 años.

# Asistencia Técnica y Capacitación

El proveedor deberá asegurar asistencia técnica y asesoramiento para el montaje, puesta en servicio y la  correcta utilización del producto.

También deberá brindar una capacitación en Planta de 3 hr como mínimo, explicando los puntos importantes de funcionamiento y mantenimiento del equipo, tanto así como los procedimientos y materiales necesarios para la calibración correcta del equipo.

# Repuestos

El proveedor se deberá comprometer, por escrito, a disponer en el país de todos los repuestos necesarios para el mantenimiento del equipo ofertados, durante un periodo no menor a 3 años.

- Condiciones de Entrega

Para la entrega de los equipos deberán observarse los siguientes requisitos:

- El equipo y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento en castellano o su traducción al idioma castellano, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

- Recepción

La recepción provisoria de los equipos se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 9 “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los equipos en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualesquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

- Garantía

Los equipos ofertados deberán contar con un periodo de garantía mínimo de un (1) año, contado a partir de la fecha de puesta en funcionamiento, amparando todo defecto de materiales y/o funcionamiento.

La garantía de buen funcionamiento y de mantenimiento correctivo será integral, es decir que comprenderá el servicio de reparación con provisión de repuestos y cambio de partes que sean necesarias sin cargo alguno para AySA S.A.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente en uso, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle.

La alternativa total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.